- 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 371,400.00

采购包最高限价（元）: 355,200.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验设备 | 化学发光免疫分析仪 | 1.00（台） | 46,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 临床检验设备 | 全自动点样仪 | 1.00（台） | 92,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 临床检验设备 | 过氧化氢灭菌器 | 1.00（台） | 74,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 临床检验设备 | 离心机 | 1.00（台） | 22,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 临床检验设备 | 薄层色谱成像系统 | 1.00（套） | 91,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 临床检验设备 | 箱式电阻炉 | 1.00（台） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 临床检验设备 | 超纯水机 | 1.00（台） | 26,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 临床检验设备 | 电导率仪 | 1.00（台） | 2,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光免疫分析仪 | 1.00（台） | 46,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 全自动点样仪 | 1.00（台） | 92,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 过氧化氢灭菌器 | 1.00（台） | 74,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 离心机 | 1.00（台） | 22,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 薄层色谱成像系统 | 1.00（套） | 91,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 箱式电阻炉 | 1.00（台） | 2,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 超纯水机 | 1.00（台） | 26,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 电导率仪 | 1.00（台） | 2,200.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验设备 | 全自动点样仪 | 全自动点样仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：化学发光免疫分析仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.化学发光免疫分析仪，样品形式：≥96孔板,光谱范围：320nm～680nm。 2.线性量程：以光子数计，最低限100RLU,最高限12500000RLU。 3.孔间干扰：邻孔小于1×10～6，重复性：CV≤2% 稳定性：R≤3%。 4.测量时间：0.1～1S/孔，检测速度：约2分钟（96孔样品测试）。 5.通信接口：RS232串行口和USB通信口。 6.软件配置：人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测软件。 7.采用:杂交捕获-化学发光法做HPV检测。 8.能检测WHO组织所认定的能导致宫颈癌的14种高危型HPV，并且能够达到2（HPV16/18）和其他12高危型HPV（HPV31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68）分开检测。 9.检测通量: 4-5个小时完成≥90个样本实验，一天3轮共计完成≥270个样本实验。 10.探针设计：针对HPV的全长探针，不会因部分片段缺失或变异而漏诊。 11.检测条件：无需进行核酸提取，不涉及基因扩增，不会造成污染。 12.反应内抑制：无型别间的相互抑制现象。 13.结果判读：仪器直接判读，直接出报告。 14.检测限是1pg/ml高危型HPV核酸。 |

标的名称：全自动点样仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一、设备用途： 1.用于大量薄层色谱复杂样品点样。 二、技术要求及配置： 2.点样方式：非接触点样。 3.点样形状：条带点样。 4.点样长度：5mm～195mm，其余尺寸可定制。 5.点板尺寸：≥200mm×200mm。 6.点样速度：0.5、1、2、5、10μL/min可选。 7.点样量：1μL～20μL，更大量可定制。 8.电源：220V 50HZ 90W。 9.软件环境：WIN7/10。 10.薄层板最大尺寸≥20cm×20cm。 11.厚度为固定式，硅胶板（含玻璃）的厚度：2mm±0.2mm。 12.高精度步进电机控制，定位点样极为准确。 13.点样条带窄，提高分离度，特别适于薄层扫描定量。 14.全电脑控制，高度自动化，方法可任意设置，无限储存。 15.点样状态实时显示，可重复点样，可随时调节点样速度。 16.配置：主机、专用点样针、点样工作站软件。 |

标的名称：过氧化氢灭菌器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.适用于生物安全实验室、GMP车间等需要定期消毒灭菌的场所。 2.尺寸：≤700mm×470mm×1800mm (长×宽×高)。 3.设备功率：≥2000W。 4.喷雾粒径：平均≥7.5μm（粒子径为镭射折射法的测定值）. 5.喷雾量：≥1个喷嘴2.6L/h（空气压力0.4Mpa时）。 6.气体消耗量：≥1个喷嘴45L/min（空气压力≥0.4Mpa时）。 7.储液罐容量：≥7L。 8.灭菌剂：液态杀孢子剂。 9.灭菌体积：20立方米～500立方米。 10.喷雾延迟时间：≥999min。 11.喷雾工作时间：≥999min。 12.无线遥控距离：≥50米（无遮挡物）。 13.主要部件由316/316L不锈钢构成；雾化喷头原装进口；无需对房间预处理或除湿；内部配有空压机，无需外接气源；旋钮切换内部气源或外部气源；喷雾气压和输液气压可调，气压表实时显示；罐体和管件内外表面镜面抛光≤Ra0；所有密封材质均为聚四氟乙烯或EPDM；管道连接采用法兰或快开连接，符合GMP要求；集成定时器，可以设置喷雾开始时间和持续时间；液晶屏显示，设备状态显示更加直观；配置无线遥控器，可远程控制设备启动和暂停。 |

标的名称：离心机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.主机：6×50ml（含6×20ml、6×5ml适配器）（12000r/min）。 2.≥7英寸高清触摸屏控制。 3.大力矩交流变频无刷电机直接驱动。 4.自动识别11种不同转子既可微量离心12x1.5ml转子（最高转速达18500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器。 5.可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 6.固定的9种升速曲线、10种减速曲线，可根据实验需要直接设定升速和减速的时间。 7.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述。 8.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护。 9.具有特殊的减震系统。 10.最高转速： ≥18500r/min。 11.最大相对离心力：≥23797xg。 12.最大容量： ≥6×50ml（10000r/min） 13.转速精度：±10r/min。 14.定时范围：1min～99min 59sec或1min～99h59min。 15.整机噪声：≤65dB(A) 16.电源： AC220V 50/60Hz 10A。 17.整机功率：≥750W。 |

标的名称：薄层色谱成像系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.具有数据库管理，可备份、还原数据库。 2.具有≥90天密码强制修改功能。 3.具有电子签名功能，报告打印无需手动签名。 4.具有用户管理功能，可设置三级权限，以唯一的用户名及密码登录。 5.具有审计追踪功能，记录每一步操作。 6.具有全自动光源控制功能，计算机控制所需波长光源。 7.自行设定曝光时间。 8.具有图像增强功能。 9.自行设定图像饱和度及对比度。 10.具有图像融合功能，连续拍照时对单幅照片出现的误差校正。 11.具有图像校正功能，将变形的图片进行校正，可以得到标准形状图片。 12.具有背景扣除功能，对图像进行图片的相对扣除操作。 13.具有图像双窗比对功能。 14.具有图片文字标注功能。 15.具有Rf值、峰高、峰面积计算功能，可进行定量计算。 16.具有指纹图谱分析软件，进行聚类分析与相似度判定。 17.拍摄波长：拍摄波长:不限于紫外、可见光两种光源，紫外不限于 254nm、365nm，可见光400nm～800nm。 18.相机像素：≥1200万。 19.曝光时间：0s～10s。 20.增益强度：0%～100%。 21.拍摄方式：可见光、紫外光、荧光、化学发光。 22.拍摄暗箱：低杂散光设计，特别适合荧光拍摄。 23.拍摄模板：使板中心与计算机中心对齐。 24.拍摄光源：低闪烁高频紫外254nm与365nm、白光400nm～700nm。 25.专用摄像机：≥1200万像素，高分辨率、反应灵敏。 26.荧光拍摄镜：可得到无干扰荧光图片。 27.仪器控制软件：用于控制光源、摄像机等硬件设备。 28.中药指纹图谱系统：含薄层图像处理、数据处理、中药指纹图谱系统、审计追踪四大功能模块。 29.工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄。 |

标的名称：箱式电阻炉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.额定功率（KW）：≥2.5。 2.加热方式：四面加热。 3.箱式电阻炉：最高温度：1000℃，容积：2L 4.温度分辨率：1℃。 5.温度波动度：±5%℃。 6.常温至最高温度时间：≤80分钟。 7.加热器：镍铬铝合金丝。 8.外装：冷轧钢板喷涂。 9.温度表显示方式：数码管显式。 10.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示。 11.传感器：K型。 12.工作容积：≥5L。 13.电源（50Hz）额定电流：AC220V/15A。 14.内胆尺寸（cm）：≥20×12×8。 15.外形尺寸（cm）：≥54×37×47。 16.分体式设计；封闭式耐火砖炉膛，轻质保温砖；平行侧开式炉门；PID微电脑空仪与精密传感器结合；专用功能键 实现温度设定；辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定；镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入炉膛，减少挥发气体对加热丝的腐蚀。 |

标的名称：超纯水机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.制水量：≥20L/H，取水流量 1.0L/Min-1.5L/Min （水箱储水时，可调整流速）。 2.主机尺寸：≤1m² 主机尺寸≥380mm×480mm×600mm(长×宽×高）。 3.应用范围：适用于原子吸收（AAS）/原 子发射(AES)、离子色谱(IC)、等离子发射光谱（ICP）、高效液相色谱（HPLC）等。 4.RO纯水符合GB/T6682-2008三级水的要求:取水电导率≤1-5μs/cm@25℃；标配预处理系统。 5.UP 超纯水水质：电阻率：18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），注塑型超纯化系统，保证水质中重金属离子≤0.1ppb,微颗粒物≤1个/ml, 微生物≤1CFU/ml。 6.纯水箱，UP压力桶（3.2G/15L）。 7.PLC与触摸屏全自动控制，全中文显示运行状态。 8.双级RO增压泵、双级反渗透设计。 9.RO不合格产水排放系统，禁止不合格产水流入纯水箱；UP水定时循环回流。 10.RO电导率us/cm在线显示，UP水电阻率显示。 11.内置可拆换前置2级预处理器。 12.全自动触摸屏电路板自动控制系统，缺水/低水压/水箱满水/循环等自动停机保护。 13.全自动恒压供水装置，带0.2mpa压力供水，满足正常供水要求。 14.反渗透主机采用碳钢喷塑机柜，主机柜内集成预处理、制水、输送系统，防护等级达到IP43,做到水电分离。 15.工艺原理10寸2级预处理器+双级RO反渗透膜+纯水箱+带压输送装置+纯化柱+核级超纯化柱+紫外灭菌+RO/UP 取水装置+回水装置+终端微滤；原水进水水质为：城市自来水,水温5～45度。 16.进水压力为：0.2MPa～0.5Mpa、进水流量≥200L/h。 |

标的名称：电导率仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.高清晰度数字显示（31/2）。 2.输出记录讯号。 3.电源AC220±10%、50Hz。 4.测量范围：（0～2×105）us/cm。 5.测量误差：≤1.5%（F.S）。 6.温度补偿范围：（15～35）℃。 7.记录输出：（0～20）mV。 8.消耗功率：≥5W。 9.可配电极常数规格为0.01、0.1、1、10四种。 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 都江堰市中医医院医学装备管理部 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、甲乙双方签订合同后，设备安装调试验收合格并收到开具的全额正式发票资料后，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的40.00% 2、设备安装调试并验收合格后1年，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.00% 3、设备安装调试并验收合格后2年，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按照技术要求及商务要求1.1 乙方交货期限为合同签订生效后， 30日内交货到甲方指定地点，并完成设备安装调试验收合格交付使用，如由于甲方的原因造成合同延迟签订、货物延迟安装或验收的，时间顺延。交货验收时乙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。 1.2 乙方须提供全新的、无瑕疵的、符合甲方要求的设备，所有设备均须由乙方送货到指定地点并安装调试，甲方不再支付任何费用。 1.3 乙方所提供设备到达目的地后，甲方按乙方提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料负责开箱检验，检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料是否与甲方的要求相符，并签订收货证明文件。如有损坏、缺件等情况，乙方应在5日内更换新产品，相应的费用及责任由乙方自行负担。 1.4验收由甲方组织相关专家进行验收，乙方配合进行： 1.4.1 货物在乙方通知完成安装调试完毕后10日内进行初步验收。1.4.2 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定 1.4.3 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担。1.4.4 如验收合格，双方签署验收合格报告。 1.4.5甲方指定工作人员签字。 1.5验收的设备需同时满足下列内容： 1.5.1 招标(比选)文件中注明的所有技术参数。 1.5.2关于设备合法性、使用、设备质量的所有书面文件，进口设备须具备所有海关手续。 1.5.3 《医学装备验收表》规定的其他各项要求。《医学装备验收表》作为合同的附件。 1.6 货物安装完成并经乙方通知甲方后 10日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装完成并验收合格。 1.7 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、维修维护手册、软件备份、原厂保修卡、维修密码、故障代码表、备件及零部件清单含报价等维护维修必须材料和信息等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货并需承担相应的违约责任。 1.8 如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而需全额退还甲方已支付货款及利息并支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 1.9 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库2016 205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起计≥2年。验收时需提供设备报修电话和简易操作流程信息牌，塑封后悬挂或贴于机身，质保期内若出现质量问题，投标人负责维修或换货，且所换货物必须达到质量合格的验收标准。采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.甲方违约责任： 1.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三的违约金； 1.2 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同； 2 .乙方违约责任 ：2.1乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按合同规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 2.2乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 2.3若货物经有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定货物质量不符合合同规定标准的，乙方须在 30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止合同，乙方应另付合同总价的百分之三 的赔偿金给甲方。 2.4乙方保证合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之三向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 2.5乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。争议解决办法 1因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。鉴定费由乙方先行垫付，若乙方拒绝垫付的，应视作货物质量不合格。 2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。 3 合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.4.其他要求

注：上述“国家、行业、地方标准与规范”以及其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求、相关标准发生变化的以最新标准为准。