（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 8,000,000.00

采购包最高限价（元）: 7,300,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004bfa1560c0f8330499ac7874183b46 | X射线计算机体层摄影设备及配套设备 | 1.00（套） | 7,300,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 8,500,000.00

采购包最高限价（元）: 7,700,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321000 医用磁共振设备 | 磁共振成像系统 | 1.00（套） | 7,700,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 3,450,000.00

采购包最高限价（元）: 3,330,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 数字化移动式摄影X射线机 | 1.00（套） | 550,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 数字化摄影X射线机 | 1.00（套） | 1,550,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 移动式C形臂X射线机 | 1.00（套） | 1,230,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 3,000,000.00

采购包最高限价（元）: 2,850,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统1 | 1.00（套） | 2,850,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包5：

采购包预算金额（元）: 3,100,000.00

采购包最高限价（元）: 2,870,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统2 | 1.00（套） | 2,400,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1.00（套） | 470,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包6：

采购包预算金额（元）: 3,393,600.00

采购包最高限价（元）: 2,593,500.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 3.00（套） | 120,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图仪 | 3.00（套） | 45,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 2.00（套） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能仪 | 2.00（套） | 280,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02322500 急救和生命支持设备 | 转运呼吸机 | 1.00（套） | 160,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗椅 | 2.00（套） | 95,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 超声波清洗机 | 1.00（套） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声牙周治疗仪 | 1.00（套） | 37,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科种植机 | 2.00（套） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科种植治疗椅 | 2.00（套） | 115,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科封口机 | 2.00（套） | 57,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 蒸汽灭菌器 | 1.00（套） | 14,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科X射线机 | 1.00（套） | 10,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02323300 口腔设备及器械 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 2.00（套） | 1,100,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02320400 医用光学仪器 | 验光仪 | 1.00（套） | 58,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02320400 医用光学仪器 | 裂隙灯显微镜 | 1.00（套） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02322400 手术室设备及附件 | 电倒睫器 | 2.00（套） | 9,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 纯音听力计 | 1.00（套） | 145,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波治疗仪 | 1.00（套） | 45,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 雾化器 | 1.00（套） | 48,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包7：

采购包预算金额（元）: 4,981,000.00

采购包最高限价（元）: 4,537,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322400 手术室设备及附件 | 双头手术无影灯 | 3.00（套） | 420,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02322400 手术室设备及附件 | 单头手术无影灯 | 5.00（套） | 410,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02322500 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 2.00（套） | 750,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02320600 医用激光仪器及设备 | 钬激光治疗机 | 1.00（套） | 680,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02322700 病房护理及医院设备 | 电动吸引器 | 6.00（套） | 18,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02322400 手术室设备及附件 | 手术床 | 3.00（套） | 495,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02322500 急救和生命支持设备 | 除颤仪 | 2.00（套） | 110,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02322400 手术室设备及附件 | 电动气压止血带 | 1.00（套） | 15,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02322700 病房护理及医院设备 | 多功能产床 | 2.00（套） | 250,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02322700 病房护理及医院设备 | 妇科检查床 | 4.00（套） | 55,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02322400 手术室设备及附件 | 手术室吊塔 | 5.00（套） | 265,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02322400 手术室设备及附件 | ICU吊桥 | 4.00（套） | 230,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用恒温箱 | 3.00（套） | 42,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02322500 急救和生命支持设备 | 麻醉监护仪 | 2.00（套） | 190,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02322500 急救和生命支持设备 | 麻醉深度监测仪 | 2.00（套） | 470,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用升温毯 | 3.00（套） | 72,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02329900 其他医疗设备 | 输卵管通液器 | 2.00（套） | 65,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包8：

采购包预算金额（元）: 1,938,000.00

采购包最高限价（元）: 1,827,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322700 病房护理及医院设备 | 婴儿电动吸引器 | 1.00（套） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02322700 病房护理及医院设备 | 婴儿辐射保暖台 | 4.00（套） | 170,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1.00（套） | 155,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02322500 急救和生命支持设备 | 婴儿T-组合复苏器 | 1.00（套） | 38,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎儿脐血流监测仪 | 2.00（套） | 125,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02322700 病房护理及医院设备 | 新生儿辐射台 | 3.00（套） | 141,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 母亲/胎儿监护仪 | 6.00（套） | 222,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎心多普勒仪 | 4.00（套） | 12,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用负压吸引器 | 3.00（套） | 9,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02320700 医用内窥镜 | 电子阴道镜 | 2.00（套） | 320,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02320100 手术器械 | 高频电刀 | 1.00（套） | 38,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿黄疸仪 | 2.00（套） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿监护仪 | 2.00（套） | 50,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02322700 病房护理及医院设备 | 新生儿沐浴组合 | 1.00（套） | 65,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02322400 手术室设备及附件 | 婴儿转运培养箱 | 1.00（套） | 120,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿听力筛查仪 | 1.00（套） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 新生儿血氧监护仪 | 1.00（套） | 4,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底康复治疗仪 | 1.00（套） | 250,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备及配套设备 | 1.00（套） | 7,300,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 1.00（套） | 7,700,000.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化移动式摄影X射线机 | 1.00（套） | 550,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 数字化摄影X射线机 | 1.00（套） | 1,550,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 移动式C形臂X射线机 | 1.00（套） | 1,230,000.00 | 总价 | 无 |

采购包4：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统1 | 1.00（套） | 2,850,000.00 | 总价 | 无 |

采购包5：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统2 | 1.00（套） | 2,400,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1.00（套） | 470,000.00 | 总价 | 无 |

采购包6：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 3.00（套） | 120,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 动态心电图仪 | 3.00（套） | 45,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 动态血压监测仪 | 2.00（套） | 30,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 肺功能仪 | 2.00（套） | 280,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 转运呼吸机 | 1.00（套） | 160,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 牙科综合治疗椅 | 2.00（套） | 95,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 超声波清洗机 | 1.00（套） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 超声牙周治疗仪 | 1.00（套） | 37,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 牙科种植机 | 2.00（套） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 牙科种植治疗椅 | 2.00（套） | 115,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 牙科封口机 | 2.00（套） | 57,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 蒸汽灭菌器 | 1.00（套） | 14,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 牙科X射线机 | 1.00（套） | 10,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 2.00（套） | 1,100,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 验光仪 | 1.00（套） | 58,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 裂隙灯显微镜 | 1.00（套） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 电倒睫器 | 2.00（套） | 9,500.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 纯音听力计 | 1.00（套） | 145,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 微波治疗仪 | 1.00（套） | 45,000.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 雾化器 | 1.00（套） | 48,000.00 | 总价 | 无 |

采购包7：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双头手术无影灯 | 3.00（套） | 420,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 单头手术无影灯 | 5.00（套） | 410,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 麻醉机 | 2.00（套） | 750,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 钬激光治疗机 | 1.00（套） | 680,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 电动吸引器 | 6.00（套） | 18,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 手术床 | 3.00（套） | 495,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 除颤仪 | 2.00（套） | 110,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 电动气压止血带 | 1.00（套） | 15,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 多功能产床 | 2.00（套） | 250,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 妇科检查床 | 4.00（套） | 55,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 手术室吊塔 | 5.00（套） | 265,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | ICU吊桥 | 4.00（套） | 230,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 医用恒温箱 | 3.00（套） | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 麻醉监护仪 | 2.00（套） | 190,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 麻醉深度监测仪 | 2.00（套） | 470,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 医用升温毯 | 3.00（套） | 72,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 输卵管通液器 | 2.00（套） | 65,000.00 | 总价 | 无 |

采购包8：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿电动吸引器 | 1.00（套） | 3,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 婴儿辐射保暖台 | 4.00（套） | 170,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1.00（套） | 155,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 婴儿T-组合复苏器 | 1.00（套） | 38,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 胎儿脐血流监测仪 | 2.00（套） | 125,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 新生儿辐射台 | 3.00（套） | 141,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 母亲/胎儿监护仪 | 6.00（套） | 222,000.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 胎心多普勒仪 | 4.00（套） | 12,000.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 医用负压吸引器 | 3.00（套） | 9,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 电子阴道镜 | 2.00（套） | 320,000.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 高频电刀 | 1.00（套） | 38,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 新生儿黄疸仪 | 2.00（套） | 30,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 新生儿监护仪 | 2.00（套） | 50,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 新生儿沐浴组合 | 1.00（套） | 65,000.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 婴儿转运培养箱 | 1.00（套） | 120,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 新生儿听力筛查仪 | 1.00（套） | 75,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 新生儿血氧监护仪 | 1.00（套） | 4,000.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 盆底康复治疗仪 | 1.00（套） | 250,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004bfa1560c0f8330499ac7874183b46 | X射线计算机体层摄影设备及配套设备 | X射线计算机体层摄影设备及配套设备 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321000 医用磁共振设备 | 磁共振成像系统 | 磁共振成像系统 |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 数字化摄影X射线机 | 数字化摄影X射线机 |

采购包4：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统1 | 彩色多普勒超声诊断系统1 |

采购包5：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统2 | 彩色多普勒超声诊断系统2 |

采购包6：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能仪 | 肺功能仪 |
| 2 | A02323300 口腔设备及器械 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 |

采购包7：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322500 急救和生命支持设备 | 麻醉机 | 麻醉机 |
| 2 | A02320600 医用激光仪器及设备 | 钬激光治疗机 | 钬激光治疗机 |

采购包8：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02320700 医用内窥镜 | 电子阴道镜 | 电子阴道镜 |
| 2 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 盆底康复治疗仪 | 盆底康复治疗仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：X射线计算机体层摄影设备及配套设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：01包 品目号：1-1 货物名称： X射线计算机体层摄影设备及配套设备 数量：1套 ★1.用途：用于常规临床CT检查。 2.机架系统 2.1机架孔径：≥68cm，倾角：≥30°。 2.2焦点到扫描野中心距离：≤54cm。 2.3球管焦点到探测器的距离：≤98cm。 2.4具有双套扫描操作系统：可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 2.5具有双套患者摆位系统：可采用无线遥控器摆位，也可选机架上固定的有线摆位。 2.6摄像头系统能扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。 2.7机架内冷却方式：风冷；机架上具备呼吸控制专用指示灯。 3.探测器 ★3.1探测器排数≥64排，扫描层数≥128层。 3.2具备3D防散射线滤线栅硬件。 3.3物理总数≥52000个。 ▲3.4每排探测器物理个数≥840个。 3.5物理宽度≥38mm。 4.扫描床 4.1床面水平移动范围：≥135cm。 4.2扫描范围：≥135cm。 4.3床面水平移动速度：≥200mm/s。 4.4垂直移床范围:最低46cm±2cm，最高88cm±2cm 。 4.5床面承重：≥220Kg。 4.6最大承重下的移床精度：±0.25mm。 5.X射线系统 ▲5.1高压发生率功率(非等效)：≥75KW。 ▲5.2球管物理阳极热容量：≥7MHU。 ▲5.3球管阳极最大散热率（非等效）：≥1600KHU/min。 5.4球管小焦点：≤0.8mm×0.8mm。 5.5球管大焦点：≤1.0mm×1.2mm。 5.6最小球管电流：≤13mA。 5.7最大球管电流：≥600mA。 5.8最大球管电压：≥140kv。 5.9最小球管电压：≤70KV。 ▲5.10球管电压选择≥6种。 6.集成化控制台 6.1采用一体化计算机,计算机整合在机架中的内置设计。 6.2计算机内存：≥32GB；计算机主频：≥3.6GHz；硬盘容量：≥720GB。 6.3图像存储量：（512×512不压缩）≥300000幅。 6.4显示器≥23英寸，分辨率：≥1920×1080。 6.5同步并行处理功能至少包含扫描、重建、显示、存储、打印。 6.6具有自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输。 6.7具有并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务。 7.图文处理工作站 7.1内存：≥16GB；工作站主频：≥4x3.3GHz；硬盘容量: ≥1T。 7.2显示器≥19英寸，分辨率：≥1280×1024。 7.3采用一体化图像光盘存储。 8.扫描参数 ▲8.1扫描速度：≤0.33s/360°。 ▲8.2探测器最薄物理单元：≤0.6mm。 8.3扫描图像层数≥128层图像/360°。 8.4心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms。 8.5图像重建速度：≥23幅/s（512×512矩阵）；图像重建矩阵：≥512×512；图像显示矩阵：≥1920×1080。 ▲8.6连续螺旋扫描时间：≥120s。 8.7单次螺旋扫描最大范围：≥135cm；螺旋扫描螺距范围：≥0.15～1.5。 8.8显示视野范围≥5cm～50cm。 8.9具有迭代技术。 9.图像质量 9.1可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）；可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）；低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 11.1mGy。 9.2 CT值范围：－8192Hu～＋57343Hu。 10.具有控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接。 11.临床应用软件 11.1具有多平面重建MPR、任意曲面重建、表面三维重建3D SSD功能。 11.2具有最大密度投影MIP、最小密度投影MinP。 11.3具有组织透明化显示技术、器官融合、拆分技术、回顾性门控螺旋扫描技术。 11.4具有CT血管成像CTA。 11.5具有一键式去骨、模拟手术刀、数字减影功能。 11.6具有高级容积处理软件、容积测量评估软件、肺纹理增强软件、低剂量肺扫描软件、CT电影、容积伪影抑制软件、实时智能X线剂量调控软件、婴幼儿扫描专用软件包、去金属、运动、颅骨等伪影软件、冠脉钙化评估软件、心功能分析软件、高级血管分析、肺肿瘤、结节分析软件。 11.7具有实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能。 11.8具有根据生理解剖角度的自由重建功能，在集成化主控台上自动完成CPR曲面重建功能。 11.9具有灌注成像软件，灌注成像部位要求：能满足脑灌注成像。 11.10具有心脏扫描成像功能及心脏成像一次注药自动触发造影剂跟软件。 11.11主控台能显示和保存心电图信息。 11.12具有ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集。 11.13具有心脏多期相重建预览功能。 11.14具有冠脉提取功能、冠脉狭窄评价功能、冠脉斑块分析功能。 11.15具有直接三维重建功能：扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP。 11.16具备AI系统，功能至少包含肺结节、肋骨骨折、冠脉分析软件。 12.图文处理工作站 12.1 CPU：≥4核；主频：≥3.5GHz；内存：≥24GB；硬盘容量：≥1TB。 12.2显示器尺寸：≥21英寸；液晶显示器分辨率：≥1920×1080。 13.临床示教中心会诊屏 13.1尺寸≥84英寸，像素大小≤0.4935mm，对比度≥4000：1，可视角度≥178°(CR＞10)，响应时间≤6ms，支持色彩≥10.7亿，亮度≥500cd/m2，分辨率≥3840×2160。 13.2信号接口：LAN IN≥1，COAX≥1，Earphone OUT≥1,PC-AUDIO ≥1,VGA IN≥1，HDMI IN≥3，MIC≥1，USB≥6。 13.3具备定时开关机功能，可设置定时开机时间，可设置一键开机，双系统同时启动，自由切换。 13.4系统：Quad-core A55架构，CPU ：≥4核，≥1.5 GHz，内存≥3G，硬盘≥32G；OPS系统： CPU≥i5，内存≥4G，SSD固态硬盘≥128G。 13.5低反射表面处理：医用专业双面各4层减反射玻璃，避免显示器在严苛的条件下被损伤，防眩，高透光率≥98%，反射光率≤1%（波长400-700nm）。 14.6M报告审核专家级显示系统（医用显示器） 14.1符合dicom3.14标准.色彩≥42bit(灰度等级≥14bit)。 14.2分辨率≥3280×2048，点距≤0.197 × 0.197mm；尺寸≥30英寸，最大亮度≥1300 cd/m²。 14.3对比度≥2000：1，响应时间≤30ms，Ton≤15s，Toff≤15ms，可视角度≥178°；端口：DVI-D×1、DP×1。 15.双通道高压注射器 15.1双筒200ml/200ml，A/B筒安装卡口有明确颜色区分，便于区分造影剂和生理盐水。 15.2注射头进行排气和吸药操作均为按键式。 15.3 A/B筒对应的按键操作区域应有颜色区分。 15.4彩色触摸控制屏≥12英寸。 15.5控制台有USB接口，可通过USB方式升级系统软件。 15.6具备紧急功能，紧急情况下触碰屏幕任意位置暂停注射。 15.7注射剂量1.0～200ml，增量0.1ml；注射速率0.1～10ml/s，增量0.1ml。 15.8注射阶段范围1～8。 15.9实时显示已注射药量、已注射时间、注射压力曲线等信息。 15.10具备双流功能，可编程按比例双流注射针筒A和针筒B。 16.机房建设 16.1墙面、顶面、地面防护材料：硫酸钡或者铅版，防护当量≥4mmPb。 16.2防护门、窗的防护当量≥4mmPb，防护门需带警示灯。 16.3至少包含室内吊顶装修、线路改造。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; X射线计算机体层摄影设备; 1套; 含后处理工作站. 2; 图文处理工作站; 2套; 含自助胶片打印机2台和稳压系统（满足供电使用）1套. 3; 临床示教中心会诊屏; 1套. 4; CT用双通道高压注射器; 1支; 含10套配套一次性针筒. 5; 成人防护套装; 3套; 至少包含铅衣、铅帽、铅围脖、护镜、衣架. 6; 儿童防护套装; 1套; 至少包含铅衣、铅帽、铅围脖、护镜、衣架. 7; 6M报告审核专家级显示系统（医用显示器）; 4套. 8; AI系统; 3套; 包含肺结节、肋骨骨折、冠脉分析软件. 9; 电脑桌、椅子; 1套; 满足操作室配套使用需求. 10; 机房建设; 1项; 验收时需达到国家标准，须单独提供承诺函. |

采购包2：

标的名称：磁共振成像系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术、服务要求 | 包号：02包 品目号：2-1 货物名称：磁共振成像系统及配套设备 数量：1套 ★1.用途：用于临床MRI诊断。 ▲2.为保证整机稳定性和兼容性，要求核心部件（包含磁体、梯度、射频、线圈等主要组成部分）与设备为同一品牌。 3.磁体系统 ★3.1磁体操作场强：≥1.5T。 3.2磁体类型：超导磁体。 3.3磁体屏蔽类型：主动屏蔽；具备抗外界电磁干扰屏蔽技术。 ▲3.4磁体长度（不含外壳）：≤155cm；磁体长度（含外壳）：≤171cm。 3.5患者腔直径：≥60cm。 3.6高斯线X、Y轴：≤2.5m，高斯线Z轴：≤4.0m。 3.7磁体均匀度（典型值）：10cm DSV：≤0.01 ppm，20cm DSV：≤0.04 ppm，30cm DSV：≤0.15 ppm。 3.8磁场长期稳定性：<0.1ppm/h。 3.9液氦消耗率（挥发率）：≤0L/h。 3.10具备冷头智能启停工作模式。 ▲3.11磁体重量（含液氦） ：≤3200kg；磁体最大液氦容量：≤1380升。 3.12磁体制造材料：不锈钢；磁体匀场空间设计形状：圆柱形。 3.13磁体采用的技术至少包含被动匀场技术、主动匀场技术、3D动态匀场技术、逐层匀场技术、靶器官匀场技术；磁体采用的模式至少包含颈部主动匀场模式、心脏主动匀场模式、足踝主动匀场模式、腹部主动匀场模式。 ▲3.14整机电源额定功率（待机）：≤10KVA；整机电源额定功率（峰值）：≤24KVA。 4.射频发射系统 4.1射频系统类型：数字化射频。 4.2具备双密度射频信号传输功能。 4.3射频频率稳定性：≤±2x10-10。 4.4频率控制精度：≤0.015 Hz。 ▲4.5发射带宽：≤600kHz，发射功率：≤15kW。 4.6射频放大器冷却方式：水冷。 5.射频接收系统 ▲5.1射频接收系统最大通道数：≥64通道。 5.2单个扫描野内一次扫描最大通道数：≥20通道。 5.3射频接收带宽：≥1MHz，接收机动态范围：＞160dB。 5.4 MR信号模数转换器采样率：≥80MHz，MR信号模数转换器的物理位置：磁体间内，MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式：数字信号传输。 5.5具备多线圈组合成像技术。 ▲5.6可同时接收信号并参与成像的线圈数量：≥4个，系统线圈接口总数量：≥6个。 5.7具备线圈直连技术、线圈滑动连接技术。 5.8具备正交发射/接收体线圈、大号通用柔性线圈、小号通用柔性线圈。 5.9头颈组合成像通道数：≥20通道，体部组合成像通道数：≥12通道，脊柱线圈通道数：≥18通道。 5.10具备所有线圈与人体相对位置自动检测技术，线圈与人体相对位置显示在扫描界面技术，自动线圈单元选择技术，自动线圈单元选择结果实时显示技术，所有线圈接口都位于患者床上技术。 6.梯度系统 6.1具备梯度线圈主动屏蔽技术。 6.2最大视野：≥500mm；最小视野：≤5mm。 6.3二维采集层厚：≤0.1mm，三维采集层厚：≤0.05mm。 6.4采集矩阵：≥1024×1024。 6.5单轴梯度场强：≥33mT/m；单轴梯度切换率：≥100T/m/s 6.6梯度占空比：≥100%。 6.7自旋回波序列最短TR时间：≤7.5ms、TE时间：≤2.3ms。 6.8快速自旋回波序列最短TR时间：≤7.5ms、TE时间：≤2.3ms。 6.9快速自旋回波最大回波链：≥512 6.10 2D梯度回波序列最短TR：≤1.27ms、TE：≤0.30ms。 6.11 3D梯度回波序列最短TR：≤1.27ms、TE：≤0.30ms。 6.12 GRASE梯度自旋回波序列最短TR：≤8.4ms、TE：≤4.5ms。 6.13 EPI序列最短TR：≤10ms、TE：≤3.1ms；EPI因子：≥256。 6.14最大采集弥散加权b值：≥10000s/mm2。 6.15梯度线圈冷却方式：水冷。 6.16梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式：数字化传输。 7.神经系统成像 7.1具备常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像。 7.2具备2D/3D水抑制FLAIR成像。 7.3具备软件控床全自动多站式大范围成像。 7.4具备双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像。 7.5具备三维高分辨颅脑T1解剖。 7.6具备矢状位脊柱弥散成像。 7.7具备单次激发EPI弥散成像。 7.8具备在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图。 7.9具备磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp）。 8.磁共振血管成像 8.1具备2D/3D ToF时间飞跃法MRA，2D/3D PCA相位对比法MRA。 8.2 ToF序列具备门控触发以及饱和优化快速成像技术。 8.3具备跟随式饱和带技术。 8.4具备3D多层块ToF技术。 8.5具备MTC背景抑制技术 8.6具备翻转角优化非饱和激励技术。 8.7具备ce-MRA。 8.8具备k空间椭圆填充技术以及k空间中心优先椭圆填充技术。 8.9具备自动减影技术、自动MIP技术。 8.10具备造影剂团注跟踪序列。 8.11具备外周血管MRA，外周血管自动进床扫描。 9.磁共振心脏成像 9.1具备心脏形态学成像、心脏电影成像、心脏灌注成像、心肌活性评价成像、自由呼吸实时心脏电影成像。 9.2具备心律不齐抑制技术、放射状k空间采集技术、黑血磁化准备技术、梯度回波序列回波共享技术、回顾性门控采集技术。 10.体部及肿瘤成像 10.1具备全身类PET成像技术。 10.2弥散序列具备逐层匀场技术。 10.3具备三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE）以及支持CAIPIRINHA加速。 10.4具备双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE）。 10.5具备多期动态成像自动弹性配准技术。 10.6具备水成像技术MRM、MRU、MRCP。 10.7具备单次屏气3D MRCP薄层成像。 11.骨肌系统成像 11.1具备金属伪影抑制成像（例如：VAT或MAVRIC-SL）。 11.2具备3D各向同性容积成像序列（例如：SPACE或CUBE 或VISTA）。 11.3具备颈髓成像（例如：MEDIC或MERGE或m-FFE）。 11.4具备内耳三维成像（例如：CISS或FIESTA-C）。 11.5具备全脊柱成像。 11.6具备图像无缝拼接软件包（例如：Composing或MobiView或MR Pasting）。 11.7具备关节软骨成像（例如：3D DESS或CartiGram）。 12.成像序列 12.1具备双回波SE序列，一次成像两种对比；多回波自旋回波序列最大回波数量：≥32。 12.2具备反转恢复序列，至少包含反转恢复自旋回波序列IR-SE、短时反转恢复脂肪抑制序列STIR、长时反转恢复水抑制序列FLAIR、真实反转恢复强T1对比序列、绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR梯度回波序列。 12.3具备梯度回波序列，至少包含2D/3D扰相梯度回波序列、分段式扰相梯度回波序列、双回波同、反相位扰相梯度回波序列、两点法梯度回波Dixon序列、真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE、2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE）。 12.4具备平面回波序列EPI，至少包含：单次激发SE EPI序列、单次激发GRE EPI序列、2D/3D 多次激发SE EPI序列、2D/3D 多次激发FID EPI序列、反转恢复EPI序列、基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE）、部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ）、头部弥散成像、乳腺弥散成像、盆腔弥散成像。 13.全静音成像平台 13.1梯度系统具备硬件静音技术。 13.2具备声阻尼材料技术。 13.3具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术。 13.4具备静音快速自旋回波序列FSE/TSE及具备静音梯度回波序列GRE。 13.5具备常规和静音两种弥散序列DWI以及两种磁敏感加权序列SWI。 ▲13.6具备3D T1超短TE 静音序列（例如：zTE、PETRA等）。 13.7静音成像可用于T1对比。 13.8静音平台可用于T2及FLAIR对比。 13.9全静音平台可用于颅脑成像、髋关节成像、腰椎成像。 14.人工智能成像平台 14.1具备自动摆位功能：常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位。 14.2具备自动解剖识别及切层定位设置技术。 14.3具备自动扫描范围设置技术及自动扫描FoV设置技术。 14.4具备可供选择的扫描策略。 14.5全扫描流程可一键自动完成。 15.并行采集加速技术 15.1具备基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET）以及基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT）。 15.2具备并行采集外部校准技术、集成式内部校准技术、无校准/数据集自校准技术。 15.3具备二维序列相位编码方向并行采集加速。 15.4具备三维序列双相位编码方向并行采集加速技术。 15.5具备CAIPIRINHA加速技术。 15.6并行采集加速因子：≥6。 16.伪影校正技术 16.1具备前瞻性运动伪影校正、回顾性运动伪影校正。 16.2具备抑制头部运动伪影、抑制腹部运动伪影、抑制关节运动伪影、抑制脊柱运动伪影。 16.3可应用于T1加权像、T2加权像、PD加权像、STIR加权像。 17.其他成像技术 17.1具备流动补偿技术。 17.2具备图像平均技术、图像长程平均技术、图像插值技术。 17.3具备三维采集层间插值技术、半傅里叶采集技术（Half-scan）。 17.4具备部分回波技术、长方形矩阵技术、长方形FoV技术。 17.5空间预饱和带最大数量：≥6。 17.6具备双斜位预饱和带技术、频率选择性脂肪饱和技术FatSat、频率选择性水饱和技术、频率选择性脂肪激发技术、频率选择性水激发技术。 17.7持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像）。 18.计算机系统 18.1 CPU类型：≥W-2133(6核)。 18.2主频：≥3.6 GHz。 18.3内存：≥64 GB。 18.4硬盘类型：固态硬盘，硬盘容量：≥480GB。 18.5显示器：≥24英寸，分辨率：≥1920x1200，调整角度：水平可倾斜，向前和向后。 18.6具备自动背光控制。 18.7图像重建速度（256×256矩阵，100% FOV）：≥11000幅/秒，图像重建速度（256×256矩阵，25% FOV）：≥47000幅/秒。 19.系统后处理功能至少包含：图像马赛克浏览、4D数据集专用浏览工具、伪彩图生成工具、ROI/VOI统计工具、三维弹性运动校正、二维、三维失真校正、图像滤波、图像降噪平滑处理、图像边缘增强处理、平均曲线分析、连接DICOM协议激光相机、照相打印与其他工作流并行、多种胶片布局可供选择、MPR后处理技术、MIP后处理技术、minMIP后处理技术、VRT后处理技术、图像融合后处理、图像拼接后处理、在线自动拼接技术、在线自动减影技术、在线自动弥散后处理技术、在线自动计算高b值弥散技术、在线自动MIP后处理技术、在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉、在线自动电影播放工具。 20.具有DICOM 3.0标准接口，功能至少包含：传送、接收、查询、检索、结构化报告、数据分割。 21.患者检查环境 21.1多级可调的内容至少包含患者腔照明亮度、患者腔通风量、患者防磁降噪耳机对讲功能的音量、屏蔽间广播及拾音系统的音量。 21.2具备音乐播放接口。 21.3具有患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器）、集成于磁体外壳的彩色显示屏。 21.4患者床水平移动时患者承重：≥200kg，扫描床最大水平移动速度：≥200mm/s，扫描床水平定位精度：≤0.5mm。 21.5具备数字床位显示功能。 21.6可在控制台远程遥控患者床移动。 21.7可通过无线蓝牙操作呼吸门控、心电门控、外周门控。 21.8磁体外壳显示屏可显示门控设备连接指导；门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形。 22.图文处理工作站 22.1 CPU：≥4核。 22.2主频：≥3.5GHz。 22.3内存：≥24GB。 22.4硬盘容量：≥1TB。 22.5液晶显示器尺寸：≥21英寸。 22.6液晶显示器分辨率：≥1920×1080。 23.6M报告审核专家级显示系统（医用显示器） 23.1符合dicom3.14标准.色彩≥42bit(灰度等级≥14bit) 23.2分辨率≥3280×2048，尺寸≥30英寸。 23.3最大亮度≥1300 cd/m²，点距≤0.197×0.197mm，。 23.4对比度≥2000：1，响应时间≤30ms，Ton≤15s，Toff≤15ms，可视角度≥178°。 23.5端口：DVI-D×1、DP×1。 24.精密空调（通风系统） 24.1风量≥10500m3/h，制冷量≥40kW，电加热量≥18kW，加湿量≥13kg/h，总功率≥15kW。 24.2送风机型式：低噪音离心式，输入功率≥2.6kW。 24.3加湿器类型：电极式，功率≥13kW。 24.4空调外机组外形尺寸：1260x850x1980mm（±20mm）。 24.5压缩机类型：全封涡旋压缩机，功率≥12kW。 24.6冷凝风机类型：轴流式，功率≥4.4kW，空调机组外形尺寸：950x550x1640mm（±20mm）。 25.水冷机 25.1冷水机组采用R410a制冷剂。 25.2要求两个独立的循环管路，互相备份，可以轮流工作，也可以同时工作。 25.3使用环氧树脂喷涂框架、抗腐蚀。 25.4制冷量：≥63KW。 25.5出水温度要求：7～12℃。 25.6水流量：≥10.8m³/L。 25.7水泵；≥2个。 25.8水箱：≥200L。 26.双立柱铁磁探测系统 26.1具备实时、可视化智能报警（灯光报警），对无磁性金属不报警；具有开门、关门状态探测功能；关门状态时具有探测休眠功能。 26.2可探测含铁磁质的物体，包括含铁磁质的非金属物体、植入在人体内的铁磁质物体。 26.3具备设置功能，可通过手机 APP设置报警阈值、灵敏度、灯光亮度和报警音量，且软件可升级。 26.4报警响应时间≤0.1s；报警声压级≥80dB(A)。 27.双通道高压注射器 27.1注射速度0.1~10ml/s，针筒容量65ml/115ml。 27.2具备生理盐水跳转功能：造影剂注射过程中根据图像需要可直接跳转生理盐水，减少造影用量。 27.3通信方式：光纤通信零干扰，采用分体式设计最大限度减少干扰，锂电池或过滤网电源。 28.无磁消毒机 28.1功能结构：主机由无磁材料组成，可以在核磁共振检查室使用；具备人体感应功能，感应到有人进入消毒空间时自动关闭紫外灯，避免医患受到非预期的紫外线伤害。 28.2消毒方式：紫外线消毒；紫外消毒灯管数量：每台主机≥2；紫外消毒灯功率：单灯管功率≥75W，双灯管总功率≥150W；消毒灯调节角度：≥0-120°。 28.3无线遥控功能：具备设定消毒时间功能，可根据需要设定消毒时间；无线控制：系统具备无线遥控功能，可无线控制设备；灯管具有独立控制单元可以实现分别单独控制。 28.4整机辐照强度（将探头置于灯管中央，垂直距离一米处）：≥360μW/cm²。 28.5紫外灯管开机时段内辐照强度：紫外灯管开机时段内辐照强度稳定不衰减，开启后10min、20min、30min、40min、60min辐照强度值变化幅度不大于3.1%，辐照强度曲线平直，保证消杀效果。 28.6无磁阻尼器：消杀组件具有防跌落功能，避免快速跌落导致的设备损坏。 29.无磁转运床 29.1产品能灵活调节高度。支持升、降、左右横移。 29.2具备防撞功能；半躺功能。 29.3在运送病人时起到保护作用，不会让病人翻滚下来。护栏有防夹手设计。 29.4刹车静音车轮，万向车轮，自动定向。 30.机房建设（磁共振机房屏蔽装饰） 30.1.机房屏蔽体材质：铜皮或者镀锌板。 30.2机房屏蔽衰减指标：10～100MHz范围内，屏蔽衰减值≥100dB。 30.3机房屏蔽体对地绝缘电阻>10KΩ。 30.4机房内所有材料：无磁材质。 30.5至少包含室内吊顶装修，线路改造。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 磁共振成像系统; 1套. 2; 图文处理工作站; 2套. 3; 无磁灭火器; 1套; 灭火种类至少包含A,B,C,E(带电物质火），充装量：≥3L，满足医院核磁共振使用。. 4; 无磁转运床; 1套; 满足医院核磁共振使用。. 5; 无磁轮椅; 1套; 承重：≥120KG，满足医院核磁共振使用。. 6; 无磁消毒机; 1套; 满足医院核磁共振使用。. 7; 水冷机; 1套. 8; 6M报告审核专家级显示系统（医用显示器）; 4套. 9; 磁共振专用双通道高压注射器; 1套. 10; 精密空调（通风系统）; 1套. 11; 双立柱铁磁探测系统; 1套. 12; 电脑桌、椅子; 1套. 13; 线圈; 6套; 至少包含大柔、小柔、头颈、体部、脊柱、关节。. 14; 线圈柜; 1个. 15; 机房建设（磁共振机房屏蔽装饰）; 1套; 验收时需达到国家标准，须单独提供承诺函. |

采购包3：

标的名称：数字化移动式摄影X射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：03包 品目号：3-1 货物名称：数字化移动式摄影X射线机 数量：1套 ★1.用途：用于床旁X射线摄影检查。 2.高压发生器 ▲2.1最大输出电功率：≥63kW。 2.2最大管电流：≥630mA。 2.3最大管电压：≥150kV。 ▲2.4最大电流时间积：≥320mAs。 2.5具有解剖程序摄影模式（APR）。 3.X射线管 ▲3.1极热容量：≥350kHU。 3.2管组件热容量：≥1350kHU。 3.3球管焦点：0.6mm/1.2mm。 ▲3.4具备自动激光测距功能。 4.探测器 4.1采用无线数字平板探测器。 4.2探测器材质：非晶硅/碘化铯；探测器尺寸：≥17×17英寸。 4.3像素矩阵：≥4200×4200；像素尺寸：≤99μm；空间分辨率：≥5.0lp/mm。 4.4 A/D转换：16bit。 5.机架系统 ▲5.1机架类型：升降立柱、伸缩臂。 5.2球管中心沿立柱边沿伸缩运动范围：≥500mm；球管中心沿立柱升降：≥1500mm。 5.3立柱旋转角度范围：≥270°；限束器旋转角度范围：≥90°。 5.4机身宽度：≤580mm。 5.5具备束光器人体碰撞防护设计。 5.6具备移动物体碰撞制动功能。 ▲5.7最大上坡角度：≥12°。 5.8具有运动助力、高压曝光输出独立控制电池系统。 5.9具备智能功耗管理功能，具备电脑休眠、高压休眠模式。 ▲5.10球管中心最高：≥2100mm。 6.交互系统 ▲6.1移动式智能终端≥10英寸，具有集成无线可视化曝光系统和双向对讲系统。 6.2移动式智能终端支持主机在线充电。 6.3具备延时曝光、无线蓝牙手闸曝光。 7.图像处理系统 7.1主机工作站内存：≥8GB；主机工作站硬盘：≥500GB。 7.2用户管理内容至少包含添加删除用户，用户权限。 7.3病人管理至少包含手工登记、急诊登记、WORKLIST自动查询。 7.4图像采集功能至少包含影像采集、图像自动调窗、图像自动发送； 7.5图像处理功能至少包含图像校正，图像翻转； 7.6图像观察功能至少包含查看图像、窗宽窗位调整、图像翻转、图像旋转、图像缩放、图像还原。 7.7 支持DICOM传输：可发送图像到任何DICOM3.0标准的PACS服务器；支持DICOM3.0标准激光相机打印；具备无线、有线双模式数据传输。 7.8具备器官程序摄影（APR）功能：在软件上选择部位体位后，会显示所用高压曝光参数预设值，用户可根据需要进行调节。 7.9具备双显示屏：主机触摸显示器≥19英寸、机头显示屏≥7英寸。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 高频高压发生器; 1套. 2; X射线管组件; 1只. 3; 限速器; 1块. 4; 平板探测器; 1块. 5; 图像处理系统; 1套. 6; 移动机架; 1套. 7; 个人防护套装; 2套; 至少包含铅衣、铅帽、铅围脖、护镜. 8; 图文处理工作站; 1套. 9; 图文输出装置; 1套. |

标的名称：数字化摄影X射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：03包 品目号：3-2 货物名称：数字化摄影X射线机 数量：1套 ★1.用途：用于对人体各部位的摄影诊断。 2.高压发生器 2.1高压发生器输出标称功率≥80kW。 ▲2.2高压发生器输出最大功率≥85kW。 2.3摄影管电压可调节范围：40kV～150kV。 2.4最大输出电流：≥1000mA。 2.5加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s。 2.6最大电流时间积：≥1000mAs。 2.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 3.无线静态平板探测器 3.1探测器尺寸：≥17×17英寸；闪烁体类型（材质）：碘化铯（CsI）。 3.2光电二极管：TFT/PD。 3.3像素尺寸：≤139um；空间分辨率：≥3.6lp/mm。 3.4采集灰阶度：≥17bits。 3.5成像区域：≥43×43cm²；采集矩阵：≥4302×4302。 4.动态平板探测器 4.1探测器尺寸：≥17×17英寸；闪烁体类型（材质）：碘化铯（CsI）。 4.2光电二极管：TFT/PD。 4.3像素尺寸：≤139um；空间分辨率：≥3.6lp/mm。 4.4成像区域：≥43×43cm²；采集矩阵：≥3072×3072。 4.5图像采集频率：3×3 30fps、2×2 15fps、1×1 4fps。 4.6采集灰阶度：≥17bits。 4.7可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换，转换速率≤1s。 5.X线球管 5.1焦点：≤0.6mm/1.2mm。 ▲5.2阳极热容量：≥300kHU。 6.球管悬吊支架 6.1球管绕水平轴旋转范围：≥120°；球管绕垂直轴旋转：0~360°；球管升降运动范围：≥1500mm。 6.2球管沿天轨横向运动范围：≥1900mm；球管沿天轨纵向运动范围：≥2200mm。 6.3球管运行具有立位、卧位一键到位功能。 7.立式摄影架 7.1片盒升降范围：≥1500mm。 7.2运行方式：手电一体。 7.3具备自动曝光控制（AEC）功能。 7.4搭载可拆卸滤线栅。 ▲7.5为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计。 8.升降摄影床 8.1床面横向移动行程：≥260mm；片盒横向运动行程：≥1000mm；床面纵向移动范围：≥1000mm。 8.2床面最低高度：≤500mm；床面升降运动范围：≥350mm。 8.3床面负载：≥250kg。 ▲8.4可远程遥控吊架四向浮动、球管升降、胸片架升降、一键到位。 8.5控制类型：无线遥控器。 9.球管侧近台操控系统 9.1触摸屏尺寸 ：≥10英寸；显示内容至少包含患者的详细登记信息、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度。 9.2可依据重力方向自动调整显示的方向。 9.3可调整曝光参数（至少包含kV、mA、mAs）、束光器滤过组合。 ▲9.4机架的管头显示屏与DR工作站的病人信息和高压参数可同步显示。 ▲9.5机架管头显示屏可调节球管立卧位一键到位、床面升降、球管一键旋转到±30°处。 10.系统操作台 10.1主机工作站操作台内存：≥8GB；主机工作站操作台硬盘：≥500GB；采集工作站显示器尺寸：≥24英寸。 10.2患者信息管理至少包含手工登记，WORKLIST自动查询。 10.3图像信息采集管理至少包含摄影影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记； 10.4图像处理功能至少包含图像校正、图像翻转、图像测量与标注； 10.5图像观察功能至少包含查看摄影图像、窗宽窗位调整、图像翻转、图像旋转、图像缩放、图像还原、图像裁剪、图像重建。 10.6病历报告至少包含病人信息自动加载、专家模板。 10.7支持DICOM传输：可发送图像到任何DICOM3.0的PACS服务器；支持DICOM3.0激光相机打印。 10.8具备自动控制限束器缩窗或开窗功能。 10.9检查过程中限束器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；检查后的图像上有曝光参数的记录。 10.10具备虚拟限束器功能：在调整限束器开口大小时，在不产生X射线的情况下，检查室的图像显示器能图形化模拟显示X射线野的范围，减少病人的辐射剂量。 10.11具备器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序≥900个。 ▲10.12支持（长骨）图像拼接性能。 10.13控制台具备视频监控系统，可一键关闭保护患者隐私；具备语音对讲功能。 11.机房建设 11.1面、顶面、地面防护材料：硫酸钡或者铅版，需满足国家防护检测标准。 11.2防护门、窗的防护当量≥4mmPb，防护门需带警示灯。 11.3至少包含室内吊顶、电路设置。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 高频高压发生器; 1台. 2; X射线管组件; 1个. 3; 动态平板探测器; 1套. 4; 静态平板探测器; 1套. 5; 升降床; 1台. 6; 胸片架; 1台. 7; 图像处理系统; 1套. 8; 限束器; 1个. 9; 吊架; 1台. 10; 遥控器; 1个. 11; 遥控台; 1个. 12; 医用稳压器; 1套. 13; 机房建设; 1项; 验收时需达到国家标准，须单独提供承诺函. 14; 图文处理工作站; 1套. 15; 图文输出装置; 1套. |

标的名称：移动式C形臂X射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：03包 品目号：3-3 货物名称：移动式C形臂X射线机 数量：1套 ★1.用途：用于X射线透视和摄影。 2.X线发生器 2.1最大输出功率：≥2.0KW； 2.2最大电压：≥110KV。 2.3透视最大电流：≥24mA； 2.4单幅点片最大电流：≥24mA。 ▲2.5连续曝光时间：≥50min。 ▲2.6最大脉冲频率：≥30帧/s。 2.7最小脉冲频率：≤0.5f/s。 3.球管 3.1阳极靶角：≤9º。 3.2球管热容量：≥1.1MHU。 ▲3.3球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm。 ▲3.4阳极热容量：≥100KHU。 4.C型臂架构 ▲4.1 C臂开口径：≥810mm。 ▲4.2 C臂深度：≥730mm。 4.3沿轨道旋转：≥130°（- 40° to + 90°）；轴向旋转：≥190°。 4.4垂直升降：≥418mm；水平移动：≥200mm。 4.5平板侧具有手柄可辅助摆位。 4.6具备色彩引导运动控制。 5.平板探测器 5.1平板成像大小：≥21cm×21cm 5.2平板探测器材质：非晶硅碘化铯或CMOS。 5.3图像采集灰阶：≥16bit。 5.4平板放大等级：≥3级。 ▲5.5 DQE：≥80%。 6.数字图像处理 ▲6.1操作系统：64bit处理器，≥16G内存。 6.2具备图象左右翻转、上下翻转、旋转功能 。 6.3具备实时自动、手动窗位调整功能。 6.4具备实时动态降噪功能。 6.5窗位调节功能≥6个自定义窗位调节范围； 6.6具备实时边缘增强功能；边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围。 6.7图像同屏显示≥16幅；图像剂量调节≥3级。 6.8具备最后一幅图像自动冻结功能LIH。 6.9具备窗口操作界面和图形化显示按键。 6.10具备实时去除运动伪影功能和实时金属修正功能。 6.11具备剂量智能管理系统。 7.图像资料存储系统 7.1具备CD/DVD刻录功能。 ▲7.2存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥250000幅。 8.台车系统 8.1可视角度：≥178°。 8.2具备对环境光亮度自动补偿功能。 ▲8.3监视器：≥19”TFT。 ▲8.4最大亮度：≥700cd/m²。 9.准直器及滤线栅 9.1具备矩形准直器和狭缝准直器；具备狭缝准直器非对称调节。 9.2具备无射线数字图像旋转。 9.3滤线栅栅比：≤1/12。 9.4滤线栅密度：≥69线/厘米。 10.操控部件 10.1触摸屏控制面板尺寸：≥9英寸；触摸屏可与台车显示器同步显示图像；C臂上具备同屏触摸控制装置。 ▲10.2显示器推车上具备同屏触摸控制面板。 10.3具备同屏触控登记新病人功能、急诊登记功能、预登记功能；具备同屏触控图像后处理功能。 10.4具备曝光参数设定，曝光剂量显示功能 ▲11.为保证整机稳定性和兼容性，要求核心部件（主机、球管、高压发生器）与设备为同一品牌。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 平板C形臂主机系统; 1台. 2; 台车工作站系统; 1台. 3; 医用显示器; 2台. 4; 脚闸（脚踏开关）; 1个. 5; 电源; 1根. 6; 一体化激光定位灯; 1个. 7; 剂量控制系统; 1套. 8; 图文处理工作站; 1套; 含稳压系统（满足供电使用）1套. 9; 图文输出装置; 1套. 10; 个人防护套装; 2套; 至少包含铅衣、铅帽、铅围脖、护镜. |

采购包4：

标的名称：彩色多普勒超声诊断系统1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：04包 品目号：4-1 货物名称：彩色多普勒超声诊断仪1 数量：1套 ★1.用途：用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断。 2.主机成像系统 2.1医用专用硬屏显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080，可不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，前后折叠。 2.2操作面板触摸屏≥11英寸,可通过手指滑动进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，旋转角度≥700°。 2.3探头接口：≥4个，微型非针式，可互换通用。 2.4具备集束精准发射技术。 2.5具备脉冲优化处理技术。 2.6具备海量并行处理技术。 2.7具备自适应增益补偿技术。 2.8具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元。 2.9具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。 2.10具备脉冲反向谐波成像单元。 2.11具备彩色多普勒成像技术。 2.12具备彩色多普勒能量图技术。 2.13具备方向性能量图技术。 2.14具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (至少包括PW 、CW、HPRF)。 2.15动态范围≥310dB。 2.16数字化通道≥7000000。 2.17具备智能全程聚焦技术。 2.18具备智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。 2.19具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 2.20具备自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 2.21内置DICOM3.0输出接口以及一体化超声工作站。 3.成像技术 ▲3.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） 。 3.2具备超宽视野成像扫描技术。 3.3具备超声声速自动校正技术。 3.4具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 3.5具备组织多普勒技术(TDI/或DTI)，模式至少包含彩色、谐波、PW、M型，并具有在机应变及应变率定量分析工具。 3.6具备多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 ▲3.7具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 3.8造影剂二次谐波成像单元至少包含低MI实时灌注成像、中MI、高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 3.9可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。 3.10具有造影计时器以及闪烁造影成像技术。 3.11具备实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。 ▲3.12具备双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助分辨肿瘤的良恶性。 3.13具备实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。 3.14具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。 3.15具备浅表及腔内弹性成像。 3.16主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 3.17具备实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价；支持腹部及浅表探头。 3.18具备彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。 ▲3.19取样框ROI可调节大小，最大值≥4.9x5.9cm 。 3.20测量模式≥2种，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算。 3.21测量值单位显示至少包含KPa、m/s。 3.22具备智能多普勒血管检查技术；可单键优化二维、多普勒图像质量以及自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。 3.23具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（至少包括取样框角度、位置），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 ▲3.24具备微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 3.25具备三维、四维实时成像功能及三维容积定量，支持腹部、妇产科腔内检查成像。 3.26具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头。 3.27具有多平面MPR模式、具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式。 ▲3.28具有容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示≥25幅图像，断层间隔及深度可调节；具有可调节不同层厚显示方式，层厚≤0.1mm。 3.29具备厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，对组织内的微小病变及内部细节三维结构选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。 3.30具备自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算，计算方式至少包含手动方式、半自动、全自动。 3.31具备曲线ROI三维切割获取技术，可根据组织结构轮廓调整从而进行三维成像。 3.32具备三维反转成像技术。 ▲3.33可升级真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示。可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，光源快速起始位置≥6个。 4.测量和分析 ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 4.1一般测量至少包含距离、面积、周长。 4.2产科测量至少包含全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度。 4.3具备外周血管测量和计算功能。 4.4具备多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)。 5.二维显像 5.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线。 5.2增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节。 5.3具有数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 5.4放大时可增加信息量，提高分辨率及帧率。 5.5发射及接收全程连续聚焦。 5.6接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 5.7接收超声信号系统动态范围≥320dB。 6.频谱多普勒 6.1显示模式至少包含脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 6.2发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz、电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz、电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz。 6.3显示方式至少包含B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW。 6.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s、CWD：血流速度28.0m/s。 6.5最低测量速度：≤0.25mm/s 。 6.6 Doppler及M型电影回放：≥48s。 6.7具有高通滤波或低通滤波，分级可选择。 6.8取样宽度及位置范围：宽度可调范围0.5mm~20mm； 6.9 零位移动：≥9 级。 6.10显示控制至少包含反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展、局放及移位。 6.11具备实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 7.彩色多普勒 7.1显示方式至少包含速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。 7.2具备彩色增强功能。 7.3具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)。 7.4彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s。 7.5显示控制至少包含零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。 7.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 8.图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 8.1具备数字化捕捉、回放、存储静、动态图像、实时图像传输、实时 JPEG 解压缩功能；可进行参数编程调节。 8.2硬盘≥1T，图像存储方式≥2种,电影回放重现单元≥2100帧。 8.3具备主机硬盘图像数据存储功能。 8.4病案管理单元至少包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索、打印。 8.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 9.输入至少包含DICOM DATA；输出至少包含S-视频、DP高清数字化输出。 10.探头 10.1频率：采用超宽频带探头，频率≥26MHz。 10.2二维、彩色多普勒均可独立变频。 10.3类型至少包含电子扇扫、线阵、凸阵 、微凸。 10.4频率：腹部单晶体凸阵探头1.0-4.9MHz、血管线阵探头3.0-11.9MHz、腔内单晶体探头3.0-9.9MHz、浅表单晶体线阵探头2.0-21.9MHz、腔内容积探头3-8.9MHz、 腹部单晶体容积探头2.0-8.9MHz。 10.5扫描深度≥39cm ，高频线阵探头扫描深度≥14cm。 10.6 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD、电子微凸阵：B/PWD、 电子矩阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。 11.电动检查床 11.1规格：(长2050mm*宽650mm*高500mm)±10mm。 11.2整床电动水平升降，范围：600~850。 11.3患者右侧背部床面电动侧翻。 11.4采用不锈钢托架：距床面高度：300±10mm，长度：600±10mm。 11.5手臂托板：长度：600±10mm；宽度150±10mm；手臂托板可移动范围：380±10mm。 11.6整床电动正反位倾斜，最大角度15±2°。 11.7整床电动前后水平移动，最大行程：420±10mm； 11.8床架主体：冷轧钢。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 彩色多普勒诊断系统; 1套. 2; 腹部单晶体探头; 1把. 3; 血管线阵探头; 1把. 4; 腔内单晶体探头; 1把. 5; 浅表单晶体线阵探头; 1把. 6; 腔内容积探头; 1把. 7; 腹部单晶体容积探头; 1把. 8; 心血管软件; 1套; 心脏方面至少可以自动包络心内膜，自动测量EF。. 9; 剪切波弹力成像软件; 1套. 10; 乳腺检测软件; 1套. 11; 盆底检测软件; 1套. 12; 图文报告工作站; 2套; 含报告输出装置. 13; 超声电动诊断床; 1套; 含诊断床、检查椅. |

采购包5：

标的名称：彩色多普勒超声诊断系统2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：05包 品目号：5-1 货物名称：彩色多普勒超声诊断系统2 数量：1套 ★1.用途：用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、介入诊疗、体检及临床学术研究等。 2.主机系统 2.1自发光纯黑显示器≥21英寸；触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能。 2.2扫描方式：逐行扫描。 2.3触摸屏具备数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。 ▲2.4采用电控操作面板，随诊断环境升降、旋转。 2.5系统动态范围：≥431dB。 2.6探头接口≥4个可激活的探头接口均为无针触点式大接口；所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。 2.7主机采用一体化耦合剂加热装置，温度可调。 ▲2.8成人相控阵探头：单晶体阵元，超声频率1.0~5.0MHz，扫描角度≥120°。 2.9工作频率：1~18MHz。 2.10小器官面阵探头阵元数：≥1000阵元。 2.11具备原始数据储存功能，可对回放图像进行多种参数调节。 2.12采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 2.13采用智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 2.14具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。 2.15具备智能控制设备功能：主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。 ▲2.16具备声影同屏影像互联功能：主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。 3.二维灰阶成像单元 3.1具备宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调。 3.2具备斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术。 3.3具备空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头。 3.4具备组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值。 3.5具备高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系。 3.6具备宽景成像：扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，支持旋转及测量。 3.7凸阵探头：18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63，彩色帧频≥16。 3.8相控阵探头：18cm深度，扫描角度85°，最高线密度下，二维帧频≥70，彩色帧频≥35。 3.9回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100s。 3.10具备预设功能：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 3.11增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。 ▲3.12扫描深度≥50cm。 4.具备血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围。 ▲5.具备二维灰阶血流成像技术,非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态,无取样框（附图）、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态。 6.具备超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号。 ▲7.具备二维立体血流显示技术。 8.具备穿刺针增强显示功能。 ▲9.具备智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。 10.具备应变式弹性成像：支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头。 11.具备剪切波弹性成像：支持凸阵、线阵探头。在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像，在小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像。 12.具备像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示。 13.具备高帧频心肌组织多普勒速度成像，并在组织多普勒的同时支持解剖M型和曲线解剖M型。 ▲14.具备曲线解剖M型，曲线M型取样线可放置于扫查切面内任意一段心肌，任意方向、任意形状，从而获得线段上所有心肌节段实时运动信息。 15.具备心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据。 16.具备心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8条。 17.具备心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示。 ▲18.具备心脏二维灰阶血流成像。 19.具备肝脏脂肪变定量功能。具备衰减图、信号质量图进行质控图，指导正确放置定量区域（ROI）；测量取样线深度、长度固定，提高定量准确性及重复性。具备静态单帧多点及动态多帧单点测量多种测量方式。 20.具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，至少包含胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、颈后透明层、颅内透明层。 21.具有乳腺和甲状腺高效检查工具包。 22.具有智能随访：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响。 23.具备血流定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可数据、曲线的形式显示。 24.具有胎儿染色体异常分析工具：支持颈项透明层及颅内透明层自动测量软件。 25.具备血管自动巡航检查技术：一键完成≥8步操作步骤，自动完成整个血管检查。 26.造影功能支持≥15把探头。 27.B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量。 28.超声造影成像可与CT/MR/PET-CT图像融合成像，同屏显示，利于精准定位引导介入，并可联合定位导航功能。 ▲29.支持造影剂二次注射，独立造影计时器≥2个。具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间。 30.造影采集时间一次性存储≥10min。 31.应变式弹性成像具备成像质量监控色棒和操作动作曲线。 32.具备实时4D成像技术：用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像。 33.具备任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，支持≥3个曲面同时成像。 34.测量和分析至少包含B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。 35.输入/输出信号至少包含HDMI、USB。 36.连通性：采用医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。 37.具备超声图像存档与病案管理系统 38.固态硬盘容量≥1TB。 39.采用一体化剪帖板：(在屏幕上)可存储和回放动态及静态图像，图像大小有≥3种可调；在剪贴板上可直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 ▲40.具备USB一键快速存储功能。 41.动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介。 42.具备在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可回放至同一屏幕比较分析。 43.频谱多普勒 43.1方式：PW，CW，HPRF。 43.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。 43.3 PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s。 43.4最低测量速度：≤0.6mm/s（非噪声信号）。 43.5 PW取样容积范围：分级可调。 44.彩色多普勒 44.1显示方式至少包含速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。 44.2具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）。 44.3线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°。 44.4高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个。 44.5具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）。 44.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 彩色多普勒超声诊断系统; 1套. 2; 台车; 1台. 3; 腹部探头; 1支. 4; 浅表探头; 1支. 5; 心脏探头; 1支. 6; 腔内容积探头; 1支. 7; 腹部容积探头; 1支. 8; 图文处理工作站; 2套; 含图文输出装置. 9; 超声电动诊断床; 1套; 含诊断床、检查椅. |

标的名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：05包 品目号：5-2 货物名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统 数量：1套 ★1.用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、肌骨等检查需要。 ▲2.显示器≥15.6英寸，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°。 3.探头接口≥1个。 ▲4.整机重量≤3.5kg（含电池）、不含电池≤3KG。 5.语种至少包含英语、中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。 6.M型成像模式 6.1具备彩色M型成像。 6.2具备解剖M型成像，取样线≥3条，可360°任意旋转。 7.二维灰阶模式 7.1具备组织谐波成像模式。 7.2具备组织特异性成像。 7.3具备多角度空间复合成像技术，≥3条偏转线，≥2级可调，支持线阵和凸阵探头。 7.4具备频率复合成像。 7.5具备斑点噪声抑制成像。 7.6具备回波增强技术。 7.7具备锐眼技术。 8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 8.1具备高分辨率血流成像。 8.2具备双实时同屏对比显示。 8.3自动调节取样框的角度及位置。 9.频谱多普勒成像至少包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 10.具备实时宽景成像。 11.具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）功能。 12.具备图像放大技术，一键实现全屏放大、≥10倍局部放大（支持前端、后端放大）。 13.具有超声教学助手。 14.测量分析和报告 14.1具有常规测量软件包。 14.2具有多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。 14.3具有妇科/产科专用测量软件包；具有心脏功能专用测量软件包。 14.4具备血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 15.存储与连通性 15.1固态硬盘≥128G；内置超声工作站，可同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可完成实时扫描，不影响检查操作。 15.2可直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 15.3动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件至少包含 DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件至少包含CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 ▲15.4主机可一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流。 16.电影回放及原始数据处理。 16.1所有模式下可手动、自动回放。 16.2可向后和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5min的电影。 16.3保存后的图像可同屏对比分析（动态、静态）；可原始数据处理，对回放图像进行≥20个参数调节。 17.探头 17.1频率:采用宽频带变频探头,两维和彩色独立变频。 17.2凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89°，满足腹部、妇产、肺部（胸膜下）、泌尿、小器官（除眼部外）、外周血管检查。电子凸阵：超声频率 1.2~5.5 MHz。 17.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示，满足小器官（除眼部外）、外周血管、肺部（胸膜下）、儿科、腹部检查）。电子线阵：超声频率 3.5~11.0 MHz。 18.连通性 18.1 具有HDMI、USB3.0接口、网络接口；数据可无线传输；具有DICOM3.0系统；具有多接口探头扩展器。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 便携式彩色多普勒超声诊断系统; 1套. 2; 旅行箱; 1台; 可装载主机、探头及相关备件. 3; 台车; 1台; 具有可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架及防撞支架. 4; 腹部探头; 1支. 5; 浅表肌骨探头; 1支. 6; 图文处理工作站; 1套; 含图文输出装置. |

采购包6：

标的名称：心电图机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-1 货物名称：心电图机 数量：3套 ★1.用途：采用≥12导心电+心向量同步采集人体的心电波群进行形态和节律分析。 2.采用一体化设计，内置采集仪模块；主机全触控操作，无物理硬按键。 3.显示屏幕≥10英寸；具备LAN、USB传输接口。 ▲4.设备属于CF型防除颤类型。 5.心电图主机具备内置4G功能。 6.锂电池额定容量≥8000mAh，充满电后可连续工作≥8h。 7.耐极化电压：±600mV；定标电压：1mV±1%。 8.噪声：≤10μVP-P。 ▲9.共模抑制比：＞125dB；内部频响范围：0.05Hz～350Hz（-30%～+10%）。 10.存储量：≥10000份心电数据存储。 11.具备批量下载预约记录功能，并可待检查列表显示，列表信息至少包含检查姓名、性别、年龄。 12.具备本地报告同屏对比功能。 13.具备导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测、提示功能。 14.具备消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 15.儿童模式心电图采集至少包含V5R、V3R、V1、V3、V5、V7。 ▲16.对于危急值检查数据，具备优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 17.记录测值至少包含心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台; /. 2; 导联线; 1根; ≥12导. 3; 胸电极连球; 1盒; /. 4; 四肢电极夹; 1盒; /. 5; 电源适配器; 1个; /. |

标的名称：动态心电图仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-2 货物名称：动态心电图仪 数量：3套 ★1.用途：用于动态心电图监测。 ▲2.在没有外部电源的情况下，记录盒已经存储的数据保存时长≥72h。 3.具有事件记录按钮，患者可标记事件，事件数据上传至分析软件。 ▲4.24h计时总误差≤30s。 5.采样频率：≥20000Hz,采样精度≥24位。 6.输入阻抗≥10MΩ，共模抑制比≥60dB，增益精确度最大振幅误差±10%，增益稳定性：24h增益变化≤3%，道间干扰≤0.2mV，系统噪声≤50uV，最小检测信号≤10Hz/50uV。 7.采用多导联叠加与树形分类技术，可选任意导联进行分析。 8.具备软件智能分类功能，将室早、房早、长间歇、房扑、房颤、室扑、室颤、房性逸搏、室性逸搏、起搏、正常、干扰心搏进行分类。 ▲9.分析软件具有自动识别QRS波群功能和手动修改波形属性功能，能够显示和打印采集过程中任意时间的心电波形，能够自动识别心动过缓。 10.具备集成神经网络分类功能，至少包含参数分类工具、DEMIX分类工具、散点图逆向分类工具。 11.具有瀑布图工具，快速辨识全程P波、ST段、T波变异区域，快速更正心搏属性。 12.自动分析的统计数据报告至少包含：QRS敏感度和阳性预测值、VEB敏感度和阳性预测值、SVEB敏感度和阳性预测值；自动分析的心动过缓报告至少包含：每小时心动过缓片段的总数、特征心率和持续时间；自动分析的停搏报告至少包含在操作者可选的绝对阈值。 13.自动分析的室上性异位报告至少包含：室上早搏（SVEBs）总数、单个室上早搏（SVEBs）总数、成对室上早搏（SVEBs）总数、室上性心动过速（SVT）持续时间；自动分析的心室异位报告至少包含：VEBs总数、单个VEBs总数、成对VEBs的总数、三个或多个的VEBs的总数、长段的VEBs持续时间。 14.具有心率变异性、ST段、房颤、起搏、QT离散度、向量心电、时间向量、心室晚电位、心率震荡、T波电交替、睡眠呼吸暂停综合征、心率减速力分析功能。 15.软件具有数据接口，可连接第三方系统和心电数据远程传输。 16.主机重量≤65g，采用双色OLED屏，防护等级≥IP22。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台; /. 2; 心电导联线; 1条; /. 3; 心电电极片; 1包; /. 4; USB 数据线; 1条; /. 5; 记录盒背包; 1个; /. 6; 分析软件; 1套. |

标的名称：动态血压监测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-3 货物名称：动态血压监测仪 数量：2套 ★1.用途：用于24小时动态心电图监测。 ▲2.测量模式至少包含成人、小儿、新生儿。 ▲3.工作模式设置至少包含普通用户模式、动态血压模式。普通用户存储测量结果≥300条，动态血压用户存储测量结果≥350条。 4.彩色显示屏≥2英寸，可显示测量过程并可同屏、同步显示测量结果。 ▲5.具备数据回顾功能，可直接在设备上回顾数据列表和趋势图，并可切换。 6.具备电量检测和低电量提示功能。 7.具备可选择性的参数报警提示功能。 ▲8.可设置测量方案和启动动态血压测量，不需要通过软件操作来完成测量方案的设置和动态血压的启动。 9.血压测量性能指标:测量范围0～297mmHg、压力传感器准确性：误差≤3mmHg、显示分辨率≤1mmHg、最大袖带压：成人≤300mmHg，新生儿≤150mmHg。 10.脉率测量性能指标：测量范围40～240bpm、测量精度误差≤5%。 11.分析软件可编辑信息至少包含患者基本信息、医嘱信息、血压情况说明、当前用药信息；也可编辑每条血压数据并添加注释。 12.分析软件分析功能至少包含血压变异性分析、动脉硬化指数分析、平滑指数分析、血压晨峰值分析。 13.分析报告至少包含动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、血压测量数据表。 14.软件具有数据接口，可数据远程传输。 15.具有开放式分析软件，可任意安装≥5台终端服务器供用户同时使用。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 动态血压记录盒（主机）; 1台. 2; 血压袖带; 1个; 可拆洗. 3; USB 数据线; 1条. 4; 记录盒背包; 1个. 5; 血压导气管; 1条. 6; 分析软件; 1套. |

标的名称：肺功能仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-4 货物名称：肺功能仪 数量：2套 ★1.用途：用于测量肺能力。 2.肺通气功能主要检测指标至少包含包含：FVC （用力肺活量）：FVC、 FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV4、FEV5、FEV6、FEV8、FEV1/FEV6、FEV3/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC max、VC max、FEV1×30、FEV1×35、 MEP、PEF、FEF10、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、ELA（肺年龄）、FET、Vexp、Vexp%FVC、BMI、VC/Weight、BSA 等呼气指标，FIVC、 MIP、PIF、FIV0.5、FIV1、FIV1/FIVC、FIV1/FVC、FIV2、FIV2/FIVC、 FIV3、FIV3/FIVC、FIF10、FIF25、FIF50、FIF75、MMIF、FIF50/FIF25、FEF50/FIF50、FIT、Vins、Vins%FIVC 等吸气指标；VC（肺活量）：VC max、VC-EX、VC-IN、ERV、IRV、VT、IC、TLC、BF、MV、TIN、TEX、 TTOT、TIN/TTOT、TEX/TTOT、TIN/TEX。 3.具备支气管舒张试验和激发试验。 4.具备最大分钟通气量MVV评测。 ▲5.针对配合程度特别差无法完成用力肺活量检测的受试者，具备分段式呼气检测和吸气检测。【提供产品说明书及功能截图佐证】 6.可检测呼吸肌力 MIP，MEP 指标，检测时可分别显示流量容积曲线（F-V 曲线）、时间容积曲线（V-T 曲线）以辅助质控。 ▲7.主机便携式设计无手柄，无任何外接导联线，电容式彩色触摸屏≥3.5英寸（主机自带），可单机独立使用及完整肺功能报告显示。【提供彩页或设备实物图佐证】 8.可独立连接平板电脑使用，也可与 PC 电脑、智能电视等屏幕扩展使用。 9.具备报告打印或扩展热敏打印功能。 10.具备实时肺功能检测交互式体验功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 便携式肺功能仪; 1台. 2; 定标桶; 1台. 3; 推车; 1台. 4; 图文处理工作站; 1套; 含肺功能检测管理系统. 5; 图文输出装置; 1套. |

标的名称：转运呼吸机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-5 货物名称：转运呼吸机 数量：1套 ★1.用途：用于辅助或者控制患者的自主呼吸运动。 2.采用电动电控涡轮驱动供气。 3.主机和屏幕采用一体化设计，彩色全触摸屏≥12英寸，主机（包括屏幕）重量≤11kg，可从台车一键拆卸。 4.主机具有固定的立式把手（要求非活动式，不可移动）；开关机按键与主控旋钮分布在屏幕正面左右两端。 5.具备12V直流电供电接口。 6.配置锂电池≥2块，满电状态下连续工作时间≥4h。 7.供气方式：高压氧气气源、低压氧气气源。 8.通气模式至少包含：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气PRVC及其压力调节容量控制同步间歇指令通气PRVC-SIMV、自适应支持通气（如AMV或ASV）、无创通气模式以及氧疗模式，其中氧疗模式流速≥80L/min。 9.可升级APRV气道压力释放通气、心肺复苏通气模式CPRV。 10.具备智能同步技术，吸气触发、呼气触发和压力上升时间可自动调节。 11.具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、吸痰增氧、自动插管阻力补偿、动态肺视图功能，以及NIF、PEEPi、P0.1测定。 12.具备化学氧传感器。 13.潮气量：20ml～2000ml，呼吸频率范围：1～100次/min，吸气时间：0.1～10s，吸气压力：5～80 cmH2O，压力支持：0～80cmH2O，压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O，流速触发灵敏度：0.5～20L/min。 14.呼气触发灵敏度：1～80%（手动或自动调节）。 15.监测参数至少包含：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。 16.具备≥72h的趋势图、表分析和≥5000条事件日志回顾功能。 17.可与监护仪互联，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护仪上，继而连接中央站、CIS系统，满足科室信息化的需求支持HL7协议。 ▲18.主机具备非外接的网络接口、USB接口、RS232接口，可升级VGA接口（非HDMI接口、非外接）。 19.湿化器的触摸屏≥3英寸，具有档位调节和温度调节模式。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台; 含台车1个. 2; 氧气软管; 1个; ≥3升. 3; 电源线; 1根. 4; 成人模拟肺; 1个. 5; 湿化器; 1个. 6; 雾化器; 1个. 7; 一次性过滤器; 1个. 8; 支撑臂; 1个. 9; 氧疗鼻塞导管; 1根; 中号. 10; —次性呼吸管路附件包; 1个. 11; 呼吸面罩; 1个. |

标的名称：牙科综合治疗椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-6 货物名称：牙科综合治疗椅 数量：2套 ★1.用途：用于口腔疾病的检查和治疗。 2.患者座椅 2.1座垫面离地面高度：最低390mm±10mm，最高800mm±10mm；椅位载重量：≥180KG。 2.2升降和靠背运动具备联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能。牙椅具备急救位功能，用于预防突发事件；椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。 2.3牙椅具有紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定；牙椅底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧。 3.医师单元 3.1具备下挂式手机操作系统，手机挂架可内外旋转≥90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下≥45°旋转，采用大挂架，便于实现盲插操作。 3.2主控面板可设置记忆椅位≥5个。主控、副控均具备记忆椅位功能，具备万能键功能，可代替其他所有功能键。 3.3器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。 3.4内置LED观片灯，安装在器械盘按键板左侧。 4.助手单元 4.1副控具有≥5位挂架装置，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。 4.2副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。 4.3副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具备延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作≥5s，保证强弱吸管道内无污物。 4.4治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧采用分离设计。 4.5侧箱采用双侧开门磁吸盖设计，便于维修；侧箱可90°旋转，便于四手操作。 4.6具有一体成型痰盂，可向内旋转≥90°，无需工具即可取下清洁和消毒。 4.7侧箱与牙椅连接臂可实现≥180°旋转，便于侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方，便于安装，进窄门不用拆侧箱。 4.8副控的三用枪可实现恒温供水。 5.口腔灯：采用LED光源，光源颜色选择≥3种；可防止光固化树脂提前固化，可感应式控制防止交叉感染。 6.脚踏开关具备手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 牙科综合治疗机; 1台. 2; 医生座椅; 1张. 3; 口腔灯及配件; 1套. 4; 灯柱及配件; 1套. 5; 储水瓶; 1个; ≥1000ML. 6; 三用枪喷头; 2个. 7; 冲盂水嘴; 1个. 8; 漱口水嘴; 1个. 9; 强吸嘴; 1个. 10; 弱吸嘴; 2个. 11; PU管; 4根. 12; 球阀; 2个. 13; 器械盘副盘组件; 1个; 上挂配. 14; 痰盂盆; 1个. 15; 漏斗; 1个. |

标的名称：超声波清洗机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-7 货物名称：超声波清洗机 数量：1套 ★1.用途：用于医院供应室、手术室、实验室等对精密器械和带盲孔、缝隙的器械分别进行超声清洗。 2.内槽有效容积：≥80L，长宽高：800×640×830mm±10mm；槽体材质：≥304不锈钢。 3.控制方式：采用内置工作站控制，液晶显示过程参数、参数可自行设定。 4.设备可自动进水到预定合适水位，对器械表面无损伤。 5.超声波功率：≥2000W；超声频率：≥40KHz。 6.具备水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；具备超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 超声波清洗机; 1台. |

标的名称：超声牙周治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-8 货物名称：超声牙周治疗仪 数量：1套 ★1.用途：用于口腔临床治疗中做牙周治疗。 2.工作模式：连续运行；工作过程采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。 3.操控方式：触摸式。 4.手柄可进行高温高压消毒。 5.配置LED灯。 6.工作尖采用椭圆形轨迹振动，具备抛光功能。 7.具备双水路切换功能，可实现自动供水，也可使用外接水路供水；具有清洁模式。 8.可实时调整输出功率。 9.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：+50%；输出的半偏移力（最大值）：5N，偏差：+50%。 10.输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz；尖端输出功率：3W～20W。 11.进水压力：0.1bar～5bar（0.01MPa～0.5MPa）。 12.电源输入：AC220V 50Hz，输入功率：38VA。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 接插式手柄; 2个. 3; 脚踏开关; 1个. 4; 电源线; 1根. 5; 工作尖; 14个; 钛合金. 6; 不锈钢消毒盒; 2个. 7; 根管扳手; 1个. 8; 限力扳手; 2个. 9; 手柄防水圈; 6个. 10; 水瓶密封圈; 10个. 11; 水瓶; 1个; ≥600ML. 12; 水瓶; 1个; ≥1500ML. 13; 手柄LED灯; 2个. |

标的名称：牙科种植机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-9 货物名称：牙科种植机 数量：2套 ★1.用途：用于牙科种植手术。 2.彩色触摸屏：≥7英寸，可设定和保存参数。 3.适配≥9种转速比的牙科手机。 4.采用的轴承可使弯手机跳动幅度＜0.02mm。 5.马达空载转速：300～40,000 r/min。 6.弯手机齿轮速比：20:1。 7.扭矩范围：5～80 N•cm。 8.蠕动泵流量：0～135mL/min。 9.主机重量：≤3.5 kg；马达重量：≤140g。 10.电源电压：AC220V 50Hz/60Hz 150VA。 11.脚踏控制至少包含水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制。 12.有简易模式（≥5个程序）和标准模式（≥8个程序）两种选择。 13.植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。 14.每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作。 15.具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 带光电机; 1 个. 3; 带光弯手机; 1 把. 4; 多功能脚踏; 1 个. 5; 一次性口腔输水管; 10包. |

标的名称：牙科种植治疗椅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-10 货物名称：牙科种植治疗椅 数量：2套 ★1.用途：用于牙科种植的检查和治疗。 2.患者座椅 2.1座垫面离地面高度：最低390mm±10mm，最高800mm±10mm。 2.2椅位载重量：≥180KG。 2.3升降和靠背运动具备联动补偿功能，患者无搓背感，采用柔性电机，实现柔性启停功能。牙椅具备急救位功能，用于预防突发事件。 2.4椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。 2.5牙椅具有紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 2.6牙椅底座上带脚踏控制器控制，可控制牙椅的升降及仰卧，具有≥2个万能键，可通过设置，一键实现牙椅本身自带的任何功能。 3.医师单元 3.1分体式推车具备电机自动电动升降功能（升降高度712mm～912mm）。 3.2具备分体推车式手机操作系统,手机挂架可内外旋转≥90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下≥45°旋转，采用大挂架，便于实现盲插操作。 3.3推车器械盘具有≥3个置物盘，均可直接拆卸清洗。 3.4分体式推车配有水、气快接口，≥1个供电插孔便于其他设备使用。 3.5分体式推车配有独立纯净水瓶，可供管道消毒使用。 3.6主控面板可设置记忆椅位≥5个。主控、副控均具备记忆椅位功能，具备万能键功能，可代替其他所有功能键。 3.7牙椅具备一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。 3.8器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。 4.脚开关具备手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 牙科综合治疗机; 1台. 2; 医生座椅; 1张. 3; 口腔灯及配件; 1套. 4; 灯柱及配件; 1套. 5; 储水瓶; 1个; ≥1000ML. 6; 三用枪喷头; 2个. 7; 冲盂水嘴; 1个. 8; 漱口水嘴; 1个. 9; 强吸嘴; 1个. 10; 弱吸嘴; 2个. 11; PU管; 4根. 12; 球阀; 2个. 13; 器械盘副盘组件; 1个; 上挂配. 14; 痰盂盆; 1个. 15; 漏斗; 1个. |

标的名称：牙科封口机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-11 货物名称：牙科封口机 数量：2套 ★1.用途：用于对牙科诊疗中使用过的各类器械、材料包装等进行密封。 2.工作模式：自动封口；封口速度：10±0.5m/min。 3.封口温度调节范围：60-220℃，温控精度≤1℃。 4.采用高速升温设计，≤40s内从室温升到180°。 5.具备自动节能待机功能；具备打印系统。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 封口测试纸低温; 50张. 3; 封口测试纸高温; 50张. |

标的名称：蒸汽灭菌器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-12 货物名称：蒸汽灭菌器 数量：1套 ★1.用途：用于医疗器械、卫生材料灭菌。 2.灭菌内室容积≥18L。 3.具有抽真空系统，极限真空可达-90KPa以下。 4.配置敞开式水箱，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性，同时保证设备的正常运行。 5.显示屏显示内容至少包含温度、压力、时间、运行状态、故障报警。 6.程序至少包含裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、快速程序、灭菌程序、B&D测试、真空测试程序、预热、干燥辅助类程序。 7.注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。 8.具备真空干燥系统，器械干燥后残余湿度≤0.2％，敷料干燥后残余湿度≤1％。 9.采用≤0.22μm（孔径）的除菌空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。 10.配置即时蒸汽发生器。 11.采用自动门结构，操作快捷方便，可对人体进行可靠的保护，防止烫伤。 12.操作方式：面板式操作。 13.具有超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。 14.具有门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力或电源未接通，开门机构被锁住，门无法打开。内室液体超过安全温度，门无法打开，确保人员和物品的安全。 ★单品配置清单: 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 蒸汽灭菌器; 1台. |

标的名称：牙科X射线机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-13 货物名称：牙科X射线机 数量：1套 ★1.用途：用于对牙齿进行X射线摄影。 2.管电压:70kV±10%；管电流:2mA±20%；电源电阻:≤2Ω。 3.射线焦点: ≤0.4mm；靶角:12.5°。 4.半价层:在70kV时：≥1.6 mmAl；漏辐射率:在1米处≤0.25mGy/h。 5.加载时间调节范围：0.04s～2.0s。 6.曝光冷却时间：≤曝光时间的15倍。 7.最大输出电功率加载因素组合: 70 kV、2mA、2s。 8.整机重量: ≤1.7kg。 9.具备防过载功能；具备童锁功能，防止误操作。 10.可实时查看拍片次数及总辐射量。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 电池; 1套; 含适配器. 4; 限束器; 1个. 5; 移动支架; 1个. |

标的名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-14 货物名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 数量：2套 ★1.用途：用于口腔颌面部X射线影像诊断。 2.X 射线球管 ▲2.1最高电压：≥95Kv。 ▲2.2最大阳极电流≥16mA。 2.3焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm。 2.4采用高频直流发生器。 2.5阳极热容量≥35kJ，射线过滤≥3.2 mm AL。 2.6发生器最大功率≥1520W。 2.7扫描方式：脉冲曝光或连续曝光可选。 2.8具备颌面自锁拍摄模式，通过选定拍摄区域后自动选择相对应的视野大小。 3.影像探测器 3.1CT 探测器与全景、头颅侧位探测材质：碘化铯。 3.2 最小体素尺寸≤80um。 ▲3.3平板探测器影像接收区域：≥145mm×110mm。 3.4在全景拍摄、头颅侧位拍摄及CT 扫描模式间切换时，探测器能够自动切换，无需手动拆装。 4.曝光&影像处理技术 4.1具备去金属伪影技术。 4.2具备颌面全景自动纠正技术。 4.3具备视野选择功能，根据所需拍摄牙位自动匹配视野范围。 ▲4.4 最短曝光时间≤8s。 4.5具备极速影像预览，用于全景、头影测量和3D成像，可快速预览捕获的图像。 ▲4.6头颅摄影模式具备儿童模式，有效降低儿童侧位影像辐射剂量，最短曝光时间≤6.5s。 4.7具备低剂量技术，CT扫描最低辐射剂量≤33mGycm2。 ▲4.8曲面体层程序最短曝光时间≤2s。 5.机架结构 5.1采用开放式机架结构，具备全景及头颅侧位拍摄系统。 5.2控制面板采用嵌入式与机架一体式设计；全景及头颅侧位拍摄系统和CT端均具备控制面板，控制机架整体电动升降以及选择并设定拍摄参数及预览影像。 5.3全景及头颅侧位拍摄系统及主机端均具备紧急止停按钮。 5.4头颅侧位片投照模式至少包含全头颅、半头颅、自定义范围模式。 5.5头颅侧位系统具备前后调节功能；高度选择≥2种；具备金属标尺及可伸缩式鼻根部托架。 5.6具有线控曝光开关。 5.7具备全景分区组合投照模式，可任意组合投照区域。 ▲5.8采用镜面设计，操作人员和患者能够同时多角度观察激光线定位。 6.定位装置 6.1具有常规颌托支架，下颌托，无牙颌支架，TMJ 定位支架。 6.2头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能，确保患者舒适度。 ▲6.3具有360°环抱头夹装置，头托含有可拆卸系带，固定患者头部。 6.4激光辅助定位至少包含面中线、法兰克福线、尖牙线。 7.影像处理软件 7.1具备记录病人信息功能、测量长度功能、测量角度功能、测量面积功能、放大功能、插入界面功能（导入电子病历和图像）、显像模式功能（全口牙片）。 7.2具备种植模拟软件，能模拟种植体植入和排布，选择各种种植体；具备种植体模拟植入，种植导板输出和加工功能，具有多种种植体库。 7.3具备正畸测量分析系统，具备自动和手动操作功能。 7.4具备牙体、牙周、外科、正颌面部等应用软件。 7.5能将图像导入软件中，导入格式，例如：JPG格式；能在图像处加注信息且用符号标识。 7.6在影像上至少可以应用Windows程序中的不同工具进行画图。 7.7采用SQL（结构化查询语言）数据传输。 7.8能与医院的PACS系统、RIS系统、打印机相连；能与其他品牌分析软件兼容，能与口腔内牙片、口腔综合治疗台内窥镜共用软件平台。 8.机房建设 8.1设备立柱固定的墙面必须为实体承重墙，立柱固定的地面实心水泥地，无任何暗线经过。在安装膨胀螺丝后承受≥150Kg拉力。 8.2设备到控制室预留穿线管，管内预留穿线钢丝。管径≥30mm，且管路拐角≥120°。 8.3房间有≥2mm铅当量的防护(以当地防护标准为准,最大曝光剂量,95KV,12.5mA)。 8.4电源要求：设备配置220V，16A带接地插座，离地高度300mm±10mm； 8.5控制台处配置≥3个3孔电源插孔，供工作站和显示器使用；设备配置UPS稳压电源(容量≥3000VA)，续航时间≥15min。 8.6控制台处设置局域网网络接口，实现影像数据共享和传输到服务器。 8.7局域网采用千兆网(电脑网卡、网线、交换机都应满足这个标准);机房内预留千兆接入网口。 8.8预留外网 (internet)网络接口以进行远程软件升级和故障诊断。 8.9设备到控制台之间的布线距离≤10m。 8.10天花板建设须达到不会漏水的标准，预防空调漏水损坏设备。工作环境要求通风，温度10～35摄氏度，相对湿度30%～80%。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1套; （含电动立柱、旋转机架、定位系统、球管≥2个、高压发生器、准直器、全景平板探测器、侧位平板探测器、控制面板等保障设备正常使用的组件）. 2; 2D影像处理软件; 1套. 3; 3D后处理软件; 1套. 4; 图文处理工作站; 1套. 5; 图文输出装置; 1套. 6; 机房建设; 1套; 验收时须达到国家标准，单独提供承诺函. |

标的名称：验光仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-15 货物名称：验光仪 数量：1套 ★1.用途：用于人眼屈光状态的测定。 2.顶点距离至少包含0.0mm、12.00mm、13.5mm、15.00mm。 ▲3.球镜度：-30.00D～+25.00D（VD=12mm，每步：0.12D，0.25D）；柱镜度：0.00D～±12.00D（每步：0.12D，0.25D）。 4.轴位：0°～180°（每步1°）；散光符号至少包含﹣, ﹢。 5.测瞳孔直径：≤2.0mm；瞳距范围：10～85mm。 6.角膜曲率半径：5mm～13mm（每步0.01mm）。 7.角膜屈光度：35.5D～52.0D(折射率1.3375）；角膜散光：0.00～-15.00D(每步:0.05, 0.12, 0.25D)。 8.角膜散光轴位:0～180°(每步1°)。 9.采用屈光地形图；镜头采用哈特曼微透镜阵列。 10.操作模式：全自动/手动；移动方式：全自动跟踪；行程范围：左右±42.5mm，前后±18mm，上下±20mm。 11.彩色TFT显示器：≥10英寸；采用自动切纸打印系统。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 打印纸; 2卷. 3; 电源线; 1根. 4; 防尘罩; 1张. 5; 升降台; 1台. |

标的名称：裂隙灯显微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-16 货物名称：裂隙灯显微镜 数量：1套 ★1.用途：用于检查眼前节及眼内部病变。 2.采用伽利略式光学设计。 3.总倍率至少包含6X、10X、16X、25X、40X。 4.照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡。 5.屈光度调节：-7D～+7D。 6.裂隙照明：无级调光。 7.裂隙高度调节范围（mm）：1～ 14；裂隙宽度调节范围（mm）：0～14；裂隙旋转角度≥180°。 8.照明倾角至少包含5°、10°、15°、20°。 9.具备角膜同步闪光照相装置、同轴背景光照明补偿系统、自动眼位识别功能。 10.滤色片至少包含无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 裂隙灯显微镜; 1套. 2; 电源线; 1根. 3; 软件; 1个. 4; 升降台; 1台. |

标的名称：电倒睫器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-17 货物名称：电倒睫器 数量：2套 ★1.用途：用于治疗倒睫。 2.电源输入：220V/50Hz，功率：6VA；阴、阳极电压：6V± 0.3V；电流输出：＞500mA；阳极板表面电阻：＜120Ω；采用可携带式；具有轻触开关型手柄（防腐、防水）；在负载电阻为250Ω时负载调整率：＜1%。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 电倒睫器; 1台. |

标的名称：纯音听力计

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-18 货物名称：纯音听力计 数量：1套 ★1.用途：用于人耳听阈检测。 2.通道：两路独立的输出通道。 3.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz，误差≤2%；测试强度范围：气导-10～120dB 骨导-10～70dB。 4.采用LCD显示屏，可双行显示数值。 5.失真度：气导≤2.5% 骨导≤5.5%。 6.精度：连续衰减/步进5dB，误差≤1dB。 7.掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽。 8.测试信号至少包含纯音、脉冲音、啭音、窄带噪声。 9.内置麦克风，便于与受试者沟通，强度调节范围 ：0～50。 10.具有个性化报告设置：≥2种报告表头模板可供选择，报告参数自由组合。 11.具有自定义选择测试频率与PTA计算方式。 12.采用USB接口连接PC端，实时获取听力计数据，存储测试数据打印测试报告。 13.具备职业病诊断分析功能。 14.可与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，获取患者数据与上传测试报告。 15.配置隔音室：尺寸≥1500mm×1500mm，采用双层金属隔音门、双层中空隔音玻璃窗设计。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 气导耳机; 1副. 3; 骨导耳机; 1副. 4; 应答开关; 1个. 5; 电源线; 1根. 6; 隔音室; 1间; 隔音室功能至少包含隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用。. 7; 软件; 1套. |

标的名称：微波治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-19 货物名称：微波治疗仪 数量：1套 ★1.用途：用于表浅部位疾病及部分炎症的治疗。 2.微波频率：≥2450MHz。 3.微波功率：治疗：0～99W，理疗：0～99W。 4.治疗时间：治疗：0～99s，理疗：0～30min。 5.控制方式：≥2种，可手动或自动复位。 6.显示方式：数码显示；工作方式：连续波方式。 7.辐射器性能：不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。 8.安全性：无用辐射≤10mW/cm²。外壳辐射≤10mW/cm²。具备过载、过热、闭锁、误操作保护功能。 9.具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；设备一旦出现异常，主机面板上可显示故障状态。 10.主机采用一体化推车机柜。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 治疗线; 1根. 4; 脚踏控制器; 1套. 5; 手术辐射器; 1套. 6; 理疗馈线; 1根. 7; 理疗照射器; 1个. 8; 照射支架; 1套. |

标的名称：雾化器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：06包 品目号：6-20 货物名称：雾化器 数量：1套 ★1.用途：用于将药物转化为微小颗粒治疗眼部疾病。 2.参数调节方式：触摸屏调节参数。 3.雾化频率：2.4MHz，偏差≤10%。 4.雾化颗粒中位粒径：雾粒等效粒径中位值：5㎛，误差≤25%，直径＜5㎛的雾粒百分比（体积分布）≥50%。 5.最大雾化率：≥2ML/min。 6.温度预设范围：10℃～43℃，步进≤0.5℃。 7.雾化水槽与主机采用分体式设计。 8.雾化时间设定范围：1～60min。 9.整机噪音：≤50dB。 10.具备报警功能，报警内容至少包含积液报警、超温报警、送风故障报警、测温故障报警、出雾加热报警、进气加热报警、缺水报警。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 雾化水槽; 1个. 3; 雾化杯; 10个. 4; 雾化眼罩; 1个. 5; 送雾管; 1根. 6; 转换头; 2个. 7; 电源线; 1根. 8; 加药口胶塞; 5个. 9; 输氧接口胶塞; 5个. 10; 防水连接器; 2个. 11; 量杯; 1个; ≥250ml. 12; 加药量杯; 1个; ≥100ml. 13; 乳胶手指套; 20只. 14; 台车; 1个. |

采购包7：

标的名称：双头手术无影灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-1 货物名称：双头手术无影灯 数量：3套 ★1.用途：用于手术照明。 2.采用子母灯头结构，母灯直径≥70cm，子灯直径≥60cm。母灯灯泡数量≥90颗，子灯灯泡数量≥55颗。 3.旋转关节≥5个，可360°无限制旋转的关节≥3个。 4.具备使得光斑区域均匀，聚焦区域具有稳定的色温和照度的设计。 ▲5.双头灯采用安全设计，在单一故障状态时也不存在安全方面危险；外壳或外壳部件及其所有零件的强度试验，需能承受冲击能量0.5J±0.05的撞击；对任何部件都具备潮湿防护。 ▲6.灯头与耳部臂之间的调整角度、耳部臂与耳部副臂之间的调整角度≥242°。 7.手术灯叶片具有气动特性，可使紊流降至最低。 8.母灯≥5个叶片，子灯≥3个叶片，每一个叶片都有人体工学设计的手把。 9.配备可高温消毒的无方向性快接把手，可任意方向插接后任意方向旋转即可固定。 10.设备在通用标准规定的条件下，包括电压、工作温度、照明值等最不利时，连续运行≥2.5h，设备外壳和罩盖无异样和异味。 ▲11.具备Endo（微创手术低照明）、A.S.M自动阴影管理功能。 12.灯泡寿命≥50000h。 13.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50d≥光斑直径d10的50%。 ▲14.照度可调档数＞11。 15.影率（深腔管剩余照度）：子灯≥94%；母灯≥95%。 16.辐照度和照度比值检验结果：子灯≤1.63mw/（㎡·lx），母灯≤1.54mw/（㎡·lx）。 17.聚焦光柱深度：子灯≥120cm；母灯≥110cm。 18.光斑直径：子灯最小≤17cm；最大≥27cm，母灯最小≤19cm；最大≥31cm。 19.最高亮度（中心点）：子灯≥10万LUX，母灯≥16万LUX。 20.色温值：≥4000K；色彩还原指数：Ra≥95。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 双头手术无影灯; 1台. |

标的名称：单头手术无影灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-2 货物名称：单头手术无影灯 数量：5套 ★1.用途：用于手术照明。 2.采用单灯头结构，直径≥65cm，灯泡数量≤10颗。 3.旋转关节≥5个，可360°无限制旋转的关节≥3个。 4.采用一体成型反射镜，反射镜面≥4000片，同一照射点可获得≥4000次的重复照射。 5.所有部件能承受冲击能量0.5J±0.05的撞击。 6.单头灯采用安全设计，避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险。 7.设备的结构面临溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌而造成安全方面危险有防护能力。 8.灯头本体绕耳臂旋转角度≥305°。 9.采用头流线型设计，满足手术室的层流净化需要；灯头采用暗光设计，满足微创手术开刀需要。 10.配备可高温消毒的无方向性快接把手，可任意方向插接后任意方向旋转即可固定。 11.设备在通用标准规定的条件下，包括电压、工作温度、照明值等最不利时，连续运行≥2.5h，设备外壳和罩盖无异样和异味。 12.波长在400nm以下的紫外光辐照度＜2.1 w/㎡。 13.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50≥光斑直径d10的50%。 14.辐照度和照度比值≤6mw/（㎡·lx）。 15.按下任意控制面板上的互控健能点亮功能指示灯，指示灯亮起时，此面板可控制另一灯头之照度、色温、微创照明功能。 16.灯泡寿命≥50000h。 17.调光段数≥8段。 18.聚焦光柱深度：≥120cm。 19.最小直径≤12cm；最大直径≥28cm。 20.最高亮度（中心点）：≥16万LUX。 21.色温值：3650K-4650K；色彩还原指数：Ra≥92。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 单头手术无影灯; 1台. |

标的名称：麻醉机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-3 货物名称：麻醉机 数量：2套 ★1.用途：用于病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测。 2.所有参数、波形由一体化彩色屏幕同屏显示，无须外接屏幕；具备全自动功能，至少包含自检、自动定标、传感器自动校正。 3.第二状态显示屏显示内容至少包含气源、主电源。 4.具备手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。 5.可根据病人的身高自动计算理想体重并据此预设相关的通气参数和报警阈值。 6.气体输送系统 6.1采用电子流量计，数值和虚拟流量计显示，总流量管可显示所有新鲜气体的总流量。 6.2快速充氧：25～75L/min。 7.麻醉呼吸机 ▲7.1呼吸机类型：电动电控或者非风箱式。 7.2采用新鲜气体隔离技术，确保潮气量输送不受新鲜气体流量变化的影响。 7.3通气模式至少包含手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，具有暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送；具备CBM模式（心脏旁路模式），用于在使用体外循环机时抑制相应报警。 ▲7.4容量控制模式下最小设定潮气量≤10 ml；最大吸气压力Pinsp设置值 ≥80 cmH2O；最小呼气末正压PEEP设置值≤2cmH2O；吸呼比：1:49～49:1；最大吸气流速为≥160 L/min。 8.呼吸回路 ▲8.1为避免使用过程中磕碰，要求配置一体化内置式彩色触摸屏幕≥15英寸，采用一体化（非外置）集成呼吸回路，耐≥137℃高温蒸汽灭菌；具备一体化的回路主动加热系统（非冷凝技术），防止呼吸回路积水。 ▲8.2采用非压差原理流量传感器，全自动标定。 8.3 CO2吸收罐容量≥1.5L。 8.4具有主动式麻醉废气排放装置。 9.具备全自动的开机自检功能，用户可选择全或部分自检功能。 10.实时显示≥2道波形。 11.通气监测参数至少包含分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）、呼吸频率、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）、阻力（R）、弹性（E）。 12.报警参数至少包含氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警。 13.具备自动设置报警限值功能：可一键自动调节所有报警的设置限值，按压相应按键后，机器自动根据预先设定的百分比对报警的上下限进行调整。 14.内置后备电池，充满电后工作时间≥45min。 15.传输协议：Medibus X；接口：RS232≥2个， USB≥1个， RJ45≥1个。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 麻醉主机; 1台. 2; 一体化回路; 1套. 3; 呼吸皮囊; 1个. 4; 氧气管道; 1根. 5; 空气管道; 1根. 6; 流量传感器; 5个. 7; 七氟醚挥发罐; 1个. 8; 呼吸管路; 1套. |

标的名称：钬激光治疗机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-4 货物名称：钬激光治疗机 数量：1套 ★1.用途：用于泌尿系结石的粉碎。 2.光纤终端最大平均输出功率：≥65W。 3.光纤末端最大单脉冲能量：≥4.2J，最小单脉冲能量：≤0.5J。 ▲4.具备控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度和功率的复现性：≤5%。 5.工作激光输出波长：2100nm±100nm。 6.工作方式：脉冲。 7.脉冲重复频率调节范围：5Hz～40Hz。 ▲8.宽窄脉宽间距≥600μs；窄脉宽：≤200μs，宽脉宽：≥800μs。 ▲9.设备注册单元内包含传输系统，光纤可选≥2种规格，芯径至少包含200μm、272μm、365μm、550μm、800μm、1000μm。 10.传输系统：光纤传输光纤包含一次性使用光纤和可重复使用光纤2种选择。 11.激光至少能匹配800μm、1000μm光纤用于前列腺或肿瘤的汽化、切割。 12.抗干扰加长脚踏连接线长度≥5m。 13.网电源连接方式：可插拔，电源线长度≥5m。 14.200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%。 ▲15.软光纤弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm。 16.激光耦合效率≥90%。 ▲17.可搭配软镜光纤内径：272μm±2%，外径：400μm±2%，激光碎石的功率≥60W。 18.采用绿色护眼指示光，波长520nm±20 nm，功率≤5mW；控制方式：全触摸彩色控制屏。 19.具有嵌入式微电脑内置专家数据库。 20.冷却系统：水冷。 21.噪声≤70dB。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 脚踏开关; 1套. 3; 光纤; 1根; 200μm. 4; 光纤; 1根; 272μm. 5; 光纤剥离器; 1把. 6; 光纤切割器; 1把. 7; 手持光纤端面检验仪; 1个. 8; 激光防护镜; 1副. |

标的名称：电动吸引器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-5 货物名称：电动吸引器 数量：6套 ★1.用途：用于吸除患者气道内分泌物和手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。 2.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) ；抽气速率：≥40L/min。 3.采用大流量无油润滑真空泵；具有溢流保护装置；采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体；手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1 台. 2; 电源线; 1 根. 3; 一次性使用吸引头; 10 根. 5; 吸引软导管; 1 根. 6; 空气过滤器; 2 只. 7; 变压器用熔丝管; 1 只. 8; 网电源用熔丝管; 2 只. 9; 贮液瓶; 2只; ≥2500ml. |

标的名称：手术床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-6 货物名称：手术床 数量：3套 ★1.用途：用于手术过程中支撑患者。 2.采用独立电动液压动力系统，可电动操作床面升降、平移和各种体位的变化。 3.每组动作具有专属的电磁阀驱动，避免单一动作故障造成其他动作无法使用的情况。 4.所有部件能承受冲击能量0.5J±0.05的撞击。 5.采用安全设计，避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险。 6.设备的结构面临溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌而造成安全方面危险有防护能力。 7.手术台无渗漏现象，手术台在20℃±5℃条件下，将台面升至最高位置,并保持水平,在台面臀板上对准立柱中心部位,加100kg静载荷,液压经5h(气压系统经1h)后,测量其下降距离；将台面降至最低位,背板上折与臀板间夹角呈125°,在背板顶部中间挂50kg静载荷,液压经5h(气压系统经1h)后,测量其下降距离），手术台下降距离≤2mm。 8.可通过手持控制器完成手术体位变化，也可通过单键操作达到腰上/腰下的复合体位。 9.手术台由底座组、台面、油电系统部件、升降组、手按控制器及附件组成，主体材质中不能含有工程塑料。 10.床身骨架材质：合金，床面材质：可透X光材质；床面可从中心柱位置往床头、床尾双向平移，平移距离≥300mm；基座和升降柱材质：医用级不锈钢材料包覆。 11.空载时，台面呈最高位置时，保持水平，取下头板、脚板和配套件后，手术台台面相对于手术台底座的纵向摆动量≤6.1mm，横向摆动量≤1mm。 12.台面长度≥1950mm ；台面宽度≥500mm (不含钢轨)。 13.升降高度：最低710mm±10mm，最高1010mm±10mm；横向倾斜：左右各≥21°；纵向倾斜：前后各≥26°；头板：上≥60°/下≥90°；背板：上≥80°/下≥40°；脚板：垂直方向上≥15°/下≥90°，水平方向≥90°单片；腰上：≥220°；腰下：≤100°；床面平移：≥300mm。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 头板; 1个. 2; 手臂板; 1对; 配连接器. 3; 腿板; 1对. 5; 麻醉布帘架; 1个; 配万向接头. 6; 手术床专用床垫; 1张. 7; 手按控制器; 1个. 8; 肩架; 1套. 9; 腰架; 1套. 10; 腿架; 1套. |

标的名称：除颤仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-7 货物名称：除颤仪 数量：2套 ★1.用途：用于心律失常的复律以及心跳骤停以后的抢救。 2.重量（含电池、体外板和心电导联线）：≤6.5kg。 3.彩色TFT显示屏≥6.5英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤功能。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量档位≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，能量≥360J。 8.配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择≥14种。 9.体内除颤电极板≥3种。 10.体外除颤电极板采用一体化设计，可快速切换成人和小儿。 11.电极板具备能量选择、充电、放电操作。 12.AED除颤功能对于抢救过程具备自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s；充电至200J≤4.5s；配置锂电池，充满电后可支持200J除颤≥299次。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；从开始AED分析到放电准备就绪≤10.5s。 15.可实时显示病人接触状态和阻抗值。 16.具备体外起搏功能，起搏分为固定和按需模式；具备降速起搏功能。 17.具备CPR辅助功能，具有即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 18.心电波形速度至少包含50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 20.可升级血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳的监护功能。 21.无创血压收缩压测量范围：25～290mmHg（成人）、25～240mmHg（小儿）、25～140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10～250mmHg（成人）、10～200mmHg（小儿），10～115mmHg（新生儿）。 22.可连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络；提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 23.具备生理报警和技术报警功能，报警方式≥3种。 24.配置50mm记录纸记录仪，可自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥30s；可记录连续波形。 25.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 26.关机状态下设备可每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），可定期自动大能量自检（最大放电能量）。 27.设备自检后可对于自检报告进行自动打印或按需打印。 28.防尘防水级别：≥IP44；裸机可承受6面≥0.75m跌落冲击； 29.工作环境：温度范围：0°C`45°C，湿度范围：15%`95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; MPM模块; 1个. 5; 心电附件包; 1个. 6; 除颤电极板附件包; 1个. 7; 锂电池; 1块. 8; 记录仪; 1个. |

标的名称：电动气压止血带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-8 货物名称：电动气压止血带 数量：1套 ★1.用途：用于对肢体施压阻断血流。 2.压力设定范围：0～100kPa;压力稳定精度：±5 kPa；时间设定范围：0～120min;初始充气时间：≤60s。 3.额定功率：≤30VA；噪音：≤55dB。 4.具有可调高度立式支架；接口：插拨式。 5.具备自动检测漏气功能、欠压自动补偿。 6.止血袖带耐压值≥120 kPa；≤60s可把腿部袖带冲压到100kPa。 7.具备保险功能：阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血；工作压力＞80 kPa显示屏闪烁报警；术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。 8.具备报警功能：手术剩余时间10min、5min、1min时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。 9.具备计时、记忆功能：手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 气压管; 1根. 5; 止血袖带; 1条; 小号. 6; 止血袖带; 1条; 中号. 7; 止血袖带; 1条; 大号. 8; 立式支架; 1套. |

标的名称：多功能产床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-9 货物名称：多功能产床 数量：2套 ★1.用途：用于产妇分娩。 2.床面尺寸：长度（含辅助台）1900mm±10mm；宽度（不含侧轨）：650mm±10mm。 3.升降高度（不含床垫）：650～980mm；背部升/降：0～80°；前后倾斜：10°/25°；臀部抬升：0～25°。 4.采用电动缸驱动设计。 5.具备内藏式辅助台面：内收时，可完全隐入臀部；外拉低位时，可放置新生儿；外拉抬升时可迅速将产台转换成手术台，供剖腹产或产后休息用。 6.所有部件能承受冲击能量0.5J±0.05的撞击。 7.采用安全设计，避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险。 8.设备的结构面临溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌而造成安全方面危险有防护能力。 9.空载时，台面呈最高位置时，保持水平，取下所有附件后，横向摆动量≤2mm，水平侧向摆动量≤2.5mm；台面承重≥250KG。 10.配备电动刹车以及紧急开关，可手动释放刹车，在紧急情况下可快速转移病患。 11.具备一键复位功能，在紧急状况时，可使床面快速放平。 12.床身、底座、升降柱、辅助台、床台材质：不锈钢。具有污物盘，防止新生儿滑落。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 多功能产床; 1套. |

标的名称：妇科检查床

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-10 货物名称：妇科检查床 数量：4套 ★1.用途：用于妇科检查和治疗及康复。 2.手术台长（不含辅助板）≥1380mm，（含辅助板）≥1880mm；手术台宽≥580mm；台面最低≥570mm；台面最高≥950mm；背板上折角度≥60°；后倾最大角度≥12°；配备可伸缩式ABS污物盆；脚轮采用四角刹车方式。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 妇科检查床; 1套. |

标的名称：手术室吊塔

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-11 货物名称：手术室吊塔 数量：5套 ★1.用途：用于设备承载和气电供应。 2.吊桥主体材质：≥6063铝合金型材； 3.仪器平台材质：铝合金材质一体成型，表面防腐防锈处理；单个平台承重量≥80Kg，单个抽屉承重量≥35Kg。 4.吊塔横臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺，密封性设计，表面需高温粉体喷塑处理；设备表面采用塑粉。 5.吊塔旋转角度：≥340°，具有限位系统。 6.吊塔采用滚针轴承于旋转轴，轴承在300KG的负载下可连续旋转≥8万次。 7.吊塔电路、气路回路均须为单独回路，互不串联。 8.吊塔气体接口通过插拔试验，插拔次数＞8万次不影响使用，各种气体插座均为不同颜色和不同形状。 9.气管直径≥12mm，壁厚≥3mm。 10.具有阻尼刹车系统。 11.固定单臂：旋转半径≥900mm；基座长度≥1000mm；单臂组工作净载重量≥350Kg，最大安全承重为标称工作净载重量的4倍。 12.吊塔电源：单相220V，专用的电源接地线、相线、中线三线供给；电源插座：单相220V/10A。 13.吊塔专用地线端子单独独立接地。电源地线与接地端子不共享。 14.电源接口、网络接口、电话接口采用标准模块化安装设计，可调换位置。 ★单品配置清单： 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 手术吊塔; 1套. 2; 吸合抽屉; 1个. 3; 输液架; 1个. 4; 网蓝; 1个. 5; 网络接口; 2个. 6; 电源插座; 10个. 7; 接地端子; 2个. 8; 气体终端; 1套. |

标的名称：ICU吊桥

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-12 货物名称：ICU吊桥 数量：4套 ★1.用途：用于支持和悬挂医疗设备。 2.吊桥主体材质：≥6063铝合金型材；仪器平台材质：铝合金材质一体成型，表面防腐防锈处理；单个平台承重量≥80Kg，单个抽屉承重量≥35Kg。 3.吊塔横臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺，密封性设计，表面需高温粉体喷塑处理。 4.吊塔旋转角度：≥340°，具有限位系统。 5.吊塔采用滚针轴承于旋转轴，轴承在300KG的负载下可连续旋转≥8万次。 6.吊塔电路、气路回路均须为单独回路，互不串联。 7.吊塔气体接口通过插拔试验，插拔次数＞8万次不影响使用，各种气体插座均为不同颜色和不同形状。 8.气管直径≥12mm，壁厚≥3mm。 9.具有阻尼刹车系统。 10.桥架组工作净载重量≥350Kg。 11.横梁长度2400～2800mm（可根据实际尺寸定制）。 12.干边：吊架1组，长度≥1000mm，旋转角度≥340°，可滑动≥500mm；湿边：吊架1组，长度≥1000mm，旋转角度≥340°，可滑动≥500mm。 13.电源接口、网络接口、电话接口采用标准模块化安装设计，可调换位置。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; ICU吊塔; 1套. 2; 电源插座; 10个. 3; 接地端子; 4个. 4; 网络接口; 2个. 5; LED照明灯; 2个. 6; 开关; 2个. 7; LED小夜灯; 1个. 8; 置物平台; 4个. 9; 吸合抽屉; 2个. 10; 输液架; 1个. 11; 网篮; 1个. 12; 气体终端; 1套. |

标的名称：医用恒温箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-13 货物名称：医用恒温箱 数量：3套 ★1.用途：用于对液体进行恒温保存和管理。 2.容积：≥150L；控温范围：2～48°；输入功率：≤100W 。 3.采用嵌入立式箱体；配置安全锁(双锁)；外门采用防凝露技术，≥85%湿度无凝露；采用全封闭压缩机，噪音≤42dB。 4.具有智能温度控制器，数码显示；具备高低温报警、温感器故障报警、安全锁功能；自动显示箱体内部温度。 5.采用多孔入风设计，使箱体内温度更均匀，温度偏差范围小；采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。 6.采用≥3层高强度中空玻璃，中间层为真空处理；箱体材质：钢板，内部搁架可随意调整。箱体内部具备照明设施。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 医用恒温箱; 1台. 2; 搁 架; 3个. |

标的名称：麻醉监护仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-14 货物名称：麻醉监护仪 数量：2套 ★1.用途：用于监测患者的生命指标和生理参数。 2.接口：模块化插件式，主机、显示屏和插件槽采用一体化设计，主机插槽数≥6个。 3.彩色电容触摸屏≥18英寸，分辨率≥1920×1080，通道显示≥12，显示屏亮度自动调节，操作模式：触摸和手势滑动。 4.功能模块至少包含心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏，双通道体温和双通道有创血压可同时监测。 5.可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，配置锂电池，充满电后连续工作时间≥4h，采用无风扇设计。 ▲6.具备房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，实时心律失常分析≥27种。 ▲7.具有≥4通道心电进行多导心电分析。 ▲8.心电波形同步分析≥3导。 9.具备ST段分析功能。 10.具有RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。 11.具备QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。 12.无创血压测量方式≥5种。 13.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。 14.指套式血氧探头可浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。 15.具有双通道有创压IBP监测，可升级≥6通道有创压监测；具有肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 16.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。 17.可升级主流、旁流、旁流EtCO2监测模块、顺磁氧监测技术进行氧气监测、肌松NMT模块、脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块。 ▲18.具有心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，配置CPR按压传感器，显示按压频率和按压深度。 19.具有PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数；具有FloTrac监测功能模块或FloTrac技术单机产品，通每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数。 20.具备连续新排量CCO监测功能。 ▲21.可升级RM呼吸力学监测，可监测内容至少包含PIF峰值吸气流量、PEF峰值呼气流量、WOB病人呼吸功、NIF最大吸气负压、RSBI浅呼吸指数。 22.系统功能 22.1可根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限；具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，预设组合报警≥9个，自定义组合报警≥9个。 22.2具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 22.3具有血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。 ▲22.4具有麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分。 22.5具有输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。 22.6具备≥48h全息波形的存储与回顾功能；≥118hST模板的存储与回顾。 22.7工作模式至少包含监护模式、待机模式、抢救模式、体外循环模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。 22.8可与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 血氧主电缆; 1根. 3; 血压袖套; 1个; 成人. 4; 心电主电缆; 1根. 5; 导联线; 1根; 成人. 6; 电极片; 1副. 7; 模块主机; 1台. 8; 血氧传感器; 1个; 成人、指夹式. 9; 无创血压导气管; 1个; 长接头. 10; 锂电池; 1个. 11; 电源线; 1根. |

标的名称：麻醉深度监测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-15 货物名称：麻醉深度监测仪 数量：2套 ★1.用途：用于监测患者麻醉深度指数。 ▲2.主机、显示屏和插件槽采用一体化设计，主机插槽数≥5个。 3.彩色触摸屏≥17英寸，分辨率≥1920×1080，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节。 4.采用无风扇设计。 5.USB接口≥4个，可连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪设备。 6.功能模块至少包含心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏，双通道体温和双通道有创血压可同时监测。 ▲7.功能模块可升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪，病人可无缝转移，显示屏≥5英寸，内置锂电池，连续工作时间≥4h。 ▲8.具备房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，实时心律失常分析≥27种。 ▲9.具有≥3导心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 ▲10.具有≥4通道心电进行多导心电分析。 11.具备ST段分析功能，用于成人、小儿、新生儿，可在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 12.具备RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。 13.具备QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。 14.无创血压测量模式至少包含手动、自动间隔、连续、序列。 15.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。 16.血氧监测具有灌注指数（PI）的监测。 17.血氧探头可浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。 18.具备双通道有创压IBP监测功能，可升级≥4通道有创压监测，IBP波形叠加显示≥4道。 19.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。 20.具有肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。 21.可升级EtCO2监测模块、BIS、NMT参数监测模块、顺磁氧监测技术进行氧气监测。 22.具备图形化报警指示功能。 23.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算功能。 24.具有≥120h趋势表、趋势图回顾。 25.具有≥1000条事件回顾，每条报警事件能存储≥32s三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 26.具备≥40h全息波形的存储与回顾功能；具备回顾历史病人数据功能。 27.具备≥120s ST波形片段的存储与回顾功能。 28.工作模式至少包含监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。 29.可与除颤监护仪，遥测合并联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。 ▲30.可升级RM呼吸力学监测，可监测内容至少包含PIF峰值吸气流量、PEF峰值呼气流量、WOB病人呼吸功、NIF最大吸气负压、RSBI浅呼吸指数。 ▲31.具有麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 血氧主电缆; 1根. 3; 血压袖套; 1个; 成人. 4; 心电主电缆; 1根. 5; 导联线; 1根; 成人. 6; 电极片; 1副. 7; 模块主机; 1台. 8; 血氧传感器; 1个; 成人、指夹式. 9; 无创血压导气管; 1个; 长接头. 10; 锂电池; 1个. 11; 电源线; 1根. 12; BIS模块; 1个. |

标的名称：医用升温毯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-16 货物名称：医用升温毯 数量：3套 ★1.用途：用于低温患者物理升温以及需要保持体温的患者。 2.工作模式至少包含固定模式、自定义模式、吹风模式；固定模式温度档位≥4种。 3.自定义温度设定范围：26.0℃-43.0℃,步进≤0.1℃；温度单位选择：摄氏度℃或华氏度℉。 4.风速调节档位≥8档；风速最高档＞4m/s，最低档＞2m/s。 5.操作方式：触摸式，可一键式固定温度设定。 6.温度传感器：≥3个。 7.定时设置范围：1～999min。 8.彩色显示屏实时显示内容至少包含出风口温度、风速档位、定时剩余时间、工作模式、运行状态。 9.报警方式：≥2种；功能至少包含报警提示功能、传感器故障提示功能、显示温度验证异常提示功能、加热温度过慢提示功能、高温提示保护功能、超高温提示保护功能、风机风速控制异常提示功能、风机不运转提示功能。 10.具备维护提示功能，过滤网每500h清理提醒。 11.加热方式：PTC加热；加热功率：≥1800VA。 12.毯子采用充气式对流加温，通过接触面的微孔，在患者表面覆盖恒温气流，全方位保证躯干温度。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台; 含台车1辆. 2; 全身盖毯; 1套; 成人. 3; 身下垫毯; 1套; 成人. 4; 上半身毯; 1套. 5; 下半身毯; 1套. |

标的名称：输卵管通液器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：07包 品目号：7-17 货物名称：输卵管通液器 数量：2套 ★1.用途：用于输卵管造影、疏通。 2.可配合使用的一次性注射器规格至少包含50 ml、30 ml、20 ml，采用光电传感器进行定位。 3.可使用子宫输卵管碘油造影辅助推液和输卵管通液的诊疗。 4.采用主控与执行分离结构，远程操控距离≥10m；也可整体一起操作，配置便捷式支架。 5.采用≥240×64点阵屏幕图形显示、能实时显示有关动态监控参数及P—V曲线。 6.具备纠错功能：错误操作的撤消并返回上一步重来，可轻松应付注液过程中遇到的各种意外操作。 7.自动快速排气过程中，可中途干预。 8.可修改注液各项参数及速度；注液速度设定范围：1ml/min～20 ml/min±1ml/min；排气速度设定范围：20ml/min～60 ml/min±1ml/min。 9.具备报警提示功能，注液过程中报警内容至少包含监控压力值达到设定值、注液量达到设定值、出现意外故障。 10.压力检测范围：1～80kPa±0.5kPa。 11.内置打印系统。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 输卵管通液器; 1套. 2; 电源线; 1根. 3; 通讯连接线; 2根. 4; 便携式移动支架; 1台. 5; 热敏打印纸; 1卷. 6; 一次性使用连接管; 20根. 7; 一次性使用子宫造影通水管; 20支. |

采购包8：

标的名称：婴儿电动吸引器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-1 货物名称：婴儿电动吸引器 数量：1套 ★1.用途：用于吸除患者气道内分泌物、手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。 2.采用电磁式负压泵；具有溢流保护装置。 3.负压调节装置具备锁定功能，可根据需要任意设定负压值。 4.极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)；负压调节范围：2KPa～极限负压值。 5.抽气速率：≥6L/min；贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）；噪声：≤55dB；输入功率：≥30VA；重量：≤2.5㎏。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1 台. 2; 吸引软管; 1 根. 3; 空气过滤器; 2 只. |

标的名称：婴儿辐射保暖台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-2 货物名称：婴儿辐射保暖台 数量：4套 ★1.用途：用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救，和体温调节。 2.控温方式：预热、手控、肤温；设置温度与皮肤温度可分屏显示。 3.具有独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。 5.具备自检功能，具备肤温传感器脱落报警提示功能。 6.前面板具备温度校正功能。 7.婴儿床下可放置X光射线拍片盒。 8.具备温度数据储存功能；具有黄疸治疗装置。 9.具备APGAR评分计时功能，APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。 10.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤750VA。 11.肤温控温范围：32℃～37.5℃。 12.肤温显示范围：5℃～65℃；控温精度：≤0.5℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃。 13.床面温度均匀性：≤2℃。 14.故障报警内容至少包含断电、传感器、偏差、超温、设置、检查、系统。 15.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²；床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²；床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 辐射箱; 1个. 2; 控制仪; 1个. 3; 皮肤温度传感器; 1个. 4; 婴儿床; 1张. 5; 托盘; 1个. 6; 输液架; 1个. 7; 机架; 1个. 8; 黄疸治疗装置; 1个. |

标的名称：全自动软式内镜清洗消毒器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-3 货物名称：全自动软式内镜清洗消毒器 数量：1套 ★1.用途：用于软式内镜的清洗消毒。 2.采用双缸结构；每次处理镜子数量:纤支镜≥4条，胃肠镜≥2条。 3.适酶储存箱容量≥2.5L，消毒剂储存箱容量≥12L，酒精储存箱容量≥1L。 4.具备测漏功能。 5.排水装置：采用排水泵强制排水；水过滤器：设置水过滤器≥3个。 6.干燥模式：空气干燥、酒精干燥。 7.可对消毒剂自动加热并显示加热温度，具有独立消毒剂加热控制系统；具备消毒剂自动取样功能。 8.报警内容至少包含漏气报警、消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警，并有远程灯带状态提示。 9.采用内管腔增压泵压力监测，通过可视化窗口，喷射出液体，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格。 10.洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露。 11.清洗槽内设有旋转喷嘴和旋转喷淋臂上下喷淋方式，对内镜外表面全方位侧地清洗消毒。 12.消毒后使用内置≤0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗。 13.具备自身消毒功能，不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒。 14.可打印每一条内镜清洗消毒的过程数据，内容至少包含操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。 15.显示屏显示内容至少包含运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称、阶段计时、过程剩余时间。 16.采用脚踢式开门方式，避免手动开机盖后再拿取消毒完毕的内镜时而产生二次感染。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1 台. 2; 内镜清洗接头; 2套. |

标的名称：婴儿T-组合复苏器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-4 货物名称：婴儿T-组合复苏器 数量：1套 ★1.用途：用于婴儿复苏抢救。 2.复苏气体流量范围：5~15L/min。 3.最大安全压力设置范围： 1~60cmH2O。 4.吸气峰压（PIP）设置范围：最小设置1cmH2O；吸气峰压（PIP）设置范围：最大设置60cmH2O。 5.呼气末正压（PEEP）设置范围：最小设置0cmH2O；呼气末正压（PEEP）设置范围：最大设置28cmH2O。 6.工作适用时间：（400L，50%空氧混合气）当流量为5L/min时，≥75min;当流量为10L/min时，≥38min;当流量为15L/min时，≥26min。 7.复苏器及其相关附件的死腔体积：≤6ml。 8.在呼气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的负压≤6cmH2O；在吸气相，当吸气流量为6L/min时，患者连接口处的压力≤6cmH2O。 9.对进液的防护程度级别：≥IPX4。 10.操作环境要求：温度：-18℃-50℃，湿度≤95%。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 婴儿T-组合复苏器; 1台. 2; 模拟肺; 1个. 3; 保护端盖; 1个. 4; 进气口转换接头; 1个. |

标的名称：胎儿脐血流监测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-5 货物名称：胎儿脐血流监测仪 数量：2套 ★1.用途：用于检测胎儿脐动脉血流速度谱。 2.脐带血流诊断模块 2.1可记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数至少包含FVR、S/D、PI。 2.2血流监测：采用双向血流识别。 2.3具备同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能。 2.4实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，具备双向频谱/方向反转。 2.5血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s。 2.6超声波束声强Iob < 35mW/cm2超声发射频率4MHz连续波。 2.7频谱色彩可调整，具备显示色彩优化技术。 2.8具有彩色打印系统，≥4种参数的正常值参考图。 2.9具备信号处理技术。 2.10具备病人资料检索、统计分析、海量存储、档案管理、智能报告、报告浏览功能。 3.探头：标称频率：4.0MHz，工作频率：（4.0±10%）MHz，峰值负声压：P_<1MPa，输出波束声强：Iob<10Mw/cm2，防水等级：≥IPX4。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 脐血流模块主机; 1台. 2; 血流探头; 1个. 3; 软件; 1套; 含光盘或U盘. 4; 耦合剂; 1瓶. 5; 电源线; 1条. 6; 台车; 1台. |

标的名称：新生儿辐射台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-6 货物名称：新生儿辐射台 数量：3套 ★1.用途：用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救，和体温调节。 2.工作电源：AC220V/50Hz，输入功率：≤1000VA。 ▲3.具备分屏显示功能：LED控制仪分屏显示内容至少包含设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度。 4.具备独立的超温保护系统；整体采用储热铝水槽，能降低温度波动。 5.采用蜗壳风道及直流离心式风机，确保新鲜空气始终保持吸入。 ▲6.操作窗≥6个，窗长宽≥22cm/15cm，具有正门独立锁定装置。 7.湿度显示范围: 0%RH～99%RH； 8.湿度控制范围: 0%RH～90%RH； 9.湿度控制精度：±10%RH。 10.温度控制方式：箱温、肤温，皮肤温度传感器精度：±0.2℃。 11.水箱容量≥1600ML，整体水箱可直接采用“高温高压”法消毒。 12.箱温控制范围：25℃～37℃；箱温和肤温显示温度范围：5℃～65℃。 13.皮肤温度传感器：控制范围34℃～37℃。 14.升温时间：≤30min。 15.婴儿床倾斜角度: ±12°。 16.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃。 17.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃。 18.故障报警内容至少包含断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统。具有风道传感器，可监测风道温度，增加设备安全性。 19.具有上、下双面LED蓝光黄疸治疗装置；上蓝光装置的LED灯珠≥420颗；下蓝光装置的LED灯珠≥50颗。 20.上黄疸治疗装置(光源为LED) 20.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2。 20.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2。 20.3有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2。 21.下黄疸治疗装置(光源为LED) 21.1床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2。 21.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2。 21.3有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2。 22.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB。 ▲23.称重范围：100g~8000g，精度±1%。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台; 至少包含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘. 2; 皮肤温度传感器; 1个. 3; 上黄疸治疗装置; 1个. 4; 下黄疸治疗装置; 1个. 5; 机柜; 1个. 6; 安装工具; 1套. |

标的名称：母亲/胎儿监护仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-7 货物名称：母亲/胎儿监护仪 数量：6套 ★1.用途：用于对胎儿的胎心率、胎动以及宫缩压力进行监测。 2.监护参数至少包含胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）。 3.采用多晶片超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm ，分辨率（增进）: 1bpm，精度：±2bpm。 4.宫缩探头采用凸点设计，0~100相对单位，分辨率（增进）：1 ，非线性误差≤10%，归零方式：自动/手动。 5.胎动检测方式：手动/自动，显示并打印胎儿活动图。 6.彩色屏幕：≥10英寸，翻转角度：≥60°。 7.监护界面可显示胎儿监护曲线及数字，可大字体显示。 8.监护曲线显示标准至少包含50 ~ 210（国际）。 9.采用一体化探头架设计，可挂墙放置探头、移动放置探头。 10.具有飞梭和硅胶按键操作。 11.采用易装纸打印结构设计，不用喂纸。 12.具有隐藏式提手，便于移动； 13.内置式152mm（或150mm）宽行打印，连续记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。 14.打印机走纸速度调节档位：≥3，具备缺纸缓存打印、选段打印、定时长打印功能，定时时长范围：10~90min；打印结束后给与声音提示。 15.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容以中文显示，报警持续时间可调。 16.具备超声传感器信号质量指示功能；双胎心率重合报警(SOV)功能。 17.具备回顾报警功能，回顾报警信息≥100条。 18.具备查找监护记录功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 胎心探头; 1个; 无线. 3; 宫缩压力探头; 1个; 无线. 4; 打标器; 1个. 5; 绑带; 1个. 6; 耦合剂; 1瓶. 7; 内置宽行打印机; 1个; 含打印纸1盒. 8; 电源线; 1条. 9; 接地线; 1条. |

标的名称：胎心多普勒仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-8 货物名称：胎心多普勒仪 数量：4套 ★1.用途：用于监测胎心。 2.采用手持式设计，一手掌握；整机重量：≤300g；探头与主机分体设计，探头可更换。 3.LED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示。 4.超声工作频率：3MHz±10%；超声输出强度：Iob≤8mW/cm2。 5.超声探头可检测≤9周小孕周胎儿心率。 6.胎心率检测范围：50~240bpm，心率检测精度：±1bpm；分辨率：1bpm。 7.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db。 8.配置充电电池，可在线待机充电，充满电后连续工作时间≥10h。 9.具备电量低提示功能、无信号1分钟或到达设定时间自动关机功能、探头归位自动关机功能。 10.具有扬声器、音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 探头; 1个. 3; 耦合剂; 1瓶. 4; 电源线; 1条. 5; 收纳包; 1个. 6; 充电电池; 1个. |

标的名称：医用负压吸引器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-9 货物名称：医用负压吸引器 数量：3套 ★1.用途：用于吸取宫内的组织和血液。 2.采用无油润滑真空泵。 3.具有溢流保护装置可防止液体进入中间管道和泵内。 4.采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 5.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 6.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)；抽气速率：≥40L/min。 7.电源：AC220V 50Hz，输入功率：250VA。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 电源线; 1条. 3; 一次性使用吸引头; 1个. 4; 吸引软导管; 1根. 5; 空气过滤器; 2个. 6; 脚踏开关; 1个. 贮液瓶; 2个; ≥2500ml. |

标的名称：电子阴道镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-10 货物名称：电子阴道镜 数量：2套 ★1.用途：用于对妇科阴道进行检查和观察。 2.阴道镜镜头 2.1具备连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。 2.2像素≥200万；成像系统水平分辨率≥1000TVL。 2.3放大倍数：1～58倍。 2.4有效操作距离：150mm～350mm。 2.5视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)。 2.6景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。 2.7空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%。 2.8采用显色贴片LED光源，亮度可调，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx, 光源色温：3200K～7000K。 ▲2.9光斑直径≥Ø70mm ,照度均匀性≥80%光源显色指数Ra≥88。 2.10色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。 2.11最大照度时辐射照度≤350 W/m2。 2.12光源在200nm~400nm光谱范围内，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。 2.13具备快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦具备独立按键控制的微距调节功能。 2.14采用防水按键设计，≥9按键扇形布局，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，镜头手柄按键可控制图像采集。 2.15可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记。 2.16镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能。 2.17镜头操作按键具有“一键”快速切换进入观察检查操作界面功能。 2.18具备延时自动关闭功能，延迟时间可设置。 ▲2.19图像采集单元具有HDMI视频输出接口。 2.20升降直立式支架材质：全金属模具结构，镜头可调。 ▲2.21支持配套可高温高压消毒镜头手柄按键硅胶保护套，减少交叉感染风险。 3.阴道镜工作站性能 3.1内存：≥8GB ，硬盘：≥1T ，屏幕尺寸：≥21.5英寸 ，分辨率：≥1920×1080；配置直立显示器支架，可上下左右调节。 3.2具备自动提示患者随访管理功能：可根据患者需求转入预约 ，方便医院对高危患者进行系统管理，方便患者信息的集中录入。 3.3具有≥4种病人信息获取方式， ≥2种方式开启计时功能。 3.4具备病例重点关注功能：可根据醒目的颜色和标记发现需要重点关注的患者，同时具备查询功能。 3.5能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），便于对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。 3.6采图方式至少包含镜头扣手采图、自动计时采图、脚踏开关控制、软件按键采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图等。 ▲3.7具备语音播报操作提示功能， 自动给出临床检查流程的操作提示信息。 3.8具备图像处理功能：可对图像进行注释、标注， 图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病历中。 3.9具有临床参考图谱、 RCI及Swede评估方法。 3.10具备阴道镜操作提醒及自动采图功能 ，量化检查流程 ，具有≥3种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统 ，具有≥100例病理确诊的病例资料供操作练习。 3.11可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理 ，打印报告模版≥6种 ，提交患者打印报告后系统自动生成文件备份 ，具有邮件、 DICOM等发送模式。 3.12可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计 分析 ，统计结果可以拼图、直方图、折线图形式进行显示，可导出到Excel表。 3.13病例存储≥50000份 ，至少包含病例查找、编辑、删除、导入、导出功能。 3.14具备软件操作留痕功能：系统可对软件用户各项历史操作留痕记录， 自动记录用户对病人数据的 新增、修改、删除、报告打印等操作。 3.15可升级刷身份证读取病人姓名及身份证号码功能 ，可下载病人信息， 回传病人报告和图像 ，可自动从医院HIS系统获取待检查患者信息、 HPV、细胞学及妇检信息 ，检查完回传报告。 ▲3.16具有图像反光处理功能，可实现光斑优化。 4.工作站网络应用功能 4.1具备局域网链接功能 ，能让护士工作站、 医生工作站、 阴道镜工作站互联构成门诊应用网络 ，提供用 户权限管理（如：主任、 医生、护士及系统管理者）。 4.2具备广域网连接功能：能够与电子阴道镜数据管理系统联网 ，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心开展网络化应用和质控管理。 4.3具备数据信息的自动备份与恢复功能， 阴道镜报告多级质控管理功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 电子阴道镜镜头; 1个. 2; 直立支架; 1个. 3; 阴道镜工作站; 1套. 4; 脚踏开关; 1个. 5; 图文输出装置; 1套; 含打印纸1包. 6; 电源线; 1根. |

标的名称：高频电刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-11 货物名称：高频电刀 数量：1套 ★1.用途：用于手术中对生物组织进行切割和凝血。 2.单极切割模式至少包含纯切、混切1、混切2；切割最大输出功率≥200W。 3.单极凝血模式：凝血最大输出功率≥120W。 4.双极凝血模式：最大输出功率≥90W。 5.具备手控、脚控功能。 6.主机在激活时可根据需求调节功率输出大小， 40W以内步进≤1W。 7.采用三路输出，功率数字式显示，输出时伴有不同的声光指示。 8.单极切割、单极凝血和双极功能具有独立功能区域，均具备独立显示屏、独立功率调节按钮。 9.具备中性电极面积检测功能，实时监测中性电极与病人皮肤的接触，一旦接触面积减少，机器自动报警并停止输出。 10.具备功率反馈识别功能，即组织密度及时反馈，可及时检测组织阻抗大小的变化，输出功率大小自动调节以维持功率的恒定。 11.采用CPU控制，可记忆关机前的工作状态。 12.具备开机自检功能，可判定外围配件是否良好并有代码报警提示。 13.具备额定功率过压保护功能，即实际输出功率高于设定值时停止输出。 14.具备高频漏电流保护功能，双极电凝阻抗识别功能，闭环回路功率校准电路。 15.具有手术烟雾净化系统，吸收手术过程产生的烟雾。 16.连接高频电缆可进行各种内镜手术，至少包含宫腔镜、腹腔镜。 17.防电击保护类型IEC：≥I类，防电击保护程度：≥CF型，除颤型。 18.工作频率：400KHz-480KHZ；供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 高频手术电极; 5把; 带照明. 3; 高频手术电极; 10支; 刀头. 4; 中性电极; 10片. 5; 吸烟器; 1台. 6; 妇科台车; 1辆. 7; 电刀清洁片; 1片. 8; 中性电极连接线; 1条. 9; 双极电凝镊及连线; 1套. 10; 脚踏开关; 1个. 11; 电源线; 1条. 12; 不锈钢绝缘窥器; 1套; 带固定吸烟管道. |

标的名称：新生儿黄疸仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-12 货物名称：新生儿黄疸仪 数量：2套 ★1.用途：用于监测新生儿的血清胆红素经皮值。 2.测量原理：采用光反射原理，蓝绿光比较。 3.采用氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量；彩色触摸显示屏：≥3.0英寸。具备画面锁定功能。 ▲4.同一屏幕可显示≥2次测量数据。 5.具备平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。 6.具备条形码识别功能，能快速、准确的核对、录入医护、患者ID。 7.配有Micro USB数据通讯接口，便于数据输出。 8.测量单位至少包含mg/dL, μmol/L（可切换）；测量范围：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；测量精度：误差范围≤1.5 mg/dL 或± 25.5 μmol/L。 9.重复性：≤3%。 10.信息提示内容至少包含电量不足，测量错误。 ▲11.无需一次性耗材，无需用户校准，校验屏固定在充电座上，防止丢失。 12.具备电池低电压检测功能，充电保护功能。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 底座; 1个. 3; 电源线; 1根. |

标的名称：新生儿监护仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-13 货物名称：新生儿监护仪 数量：2套 ★1.用途：用于监测和记录新生儿的生命体征。 2.采用一体化便携式，整机无风扇设计，配置提手。 3.彩色触摸屏≥10英寸，分辨率≥1280×800，≥8通道波形显示；显示屏采用宽视角技术，≥170°可视范围。 4.配置锂电池，插槽式设计，充满电后可连续工作时间≥4h。 5.抗电击程度：防除颤CF型；主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试。 6.监护仪清洁消毒维护的消毒剂≥40种。 7.监测参数 7.1参数监测至少包含3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温参数。 7.2心电监护报警内容至少包含心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量。 7.3心电波形扫描速度≥4种。 7.4侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，参考片段和实时片段可对比查看。 7.5具备房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析≥27种。 7.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 7.7 具有≥3通道心电波形同步分析。 7.8可升级过去24h心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 7.9具有SpO2,PR和PI参数的实时监测。SpO2的PR测量范围：20~300。 7.10 具有指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，可液体浸泡消毒和清洁。 7.11测量模式≥5种，具有24h血压统计结果。 7.12 具有呼吸测量，呼吸测量范围：0~200 rpm；具有无创血压测量，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 8.系统功能 8.1具备所有监测参数报警限一键自动设置功能；具备图形化技术报警指示功能，识别报警来源；事件回顾≥1000条。每条报警事件存储≥30s相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 8.2 NIBP测量结果≥1000组。 8.3 具有≥118h（分辨率1min）ST模板存储与回顾。 8.4 具有报警升级功能：当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别；具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态；具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预设组合报警＞9个，自定义组合报警≥10个。 8.5 可根据病人的参数趋势变化，自动推送HR/PR、 SpO2、RR 等参数的报警限建议。 8.6监护仪具有夜间模式，演示模式、待机模式、隐私模式。 8.7具备计时器功能，界面区设置计时器≥4个，每个计时器可独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 8.8动态趋势界面可统计1~24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行亮度显示。 8.9具有目标监测界面，至少显示ECG,SpO2,IBP,CO2测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动；具有带ABD事件的呼吸氧合界面。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1台. 2; 序列号小标贴; 4个. 3; 心电电极; 1个. 4; 心电主电缆; 1根. 5; 导联线组件; 1根; 按扣式. 6; 锂电池; 1个. 7; 血氧电缆; 1根. 8; 新生儿袖套; 1个; 无内胆. 9; 电源线; 1根. 10; 无创压外接导气管; 1根. 11; 血氧传感器; 1个; 新生儿、指夹式、重复用. |

标的名称：新生儿沐浴组合

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-14 货物名称：新生儿沐浴组合 数量：1套 ★1.用途：用于新生儿的沐浴清洁。 ▲2.池体、台面材质：PMMA+ABS材料（一次性吸塑成型），柜体材质：无金属边框，门把手外露。 3.整套设备柜体采用≥6°的倾斜角设计；洗礼池前段采用坡面缺口设计；所有线条采用弧线形设计；整个台面采用全自动一体化吸塑及无缝对接技术，防止细菌滋生；整套设备零打磨，无灰尘污染。 4.套台支架及围体材质：≥6063 T5铝合金；标准件通过可拆卸式连接件连接，无焊接；厚度≥20mm。 5.具备中心电源控制系统：可同时为≥4套恒温控制系统供电，有独立的接地保护；输出电压≤12V，保障婴儿洗浴用电安全，输入电压：AC220V±10%。 6.彩色触控显示屏≥7 英寸。显示屏对角线(不含边框)≥16.8cm。 7.洗礼池、游泳池操作屏首页显示内容至少包含显示屏通电后可显示冷水进水温度、热水进水温度、洗礼池水温、洗浴时间、开始计时、环境监测、HCHOug/m³数值、TVOCug/m³数值、启停、管理员、温度管理、年月日。 8.洗礼池、游泳池操作显示屏环境监测界面显示内容至少包含HCHOug/m³甲醛、TVOCug/m³有机挥发物、CO2二氧化碳、PM2.5ug/m³微微尘、PM10ug/m³微尘、TEMP°C温度、HUM％温度等数值。 9.洗礼池、游泳池操作屏具有单双池选择：一个操作屏幕可独立操控两个池体的启停使用，可根据临床使用习惯可选择双池模式或者单池模式。 10.洗礼池、游泳池操作屏调试模式：一个操作屏幕可分别查看左右池体数据内容至少包含出水温度、池水温度、冷水温度、热水温度、冷水压力、热水压力。 11.显示屏支架材质：铝合金、支架点360°任意移动。 ▲12.为保障新生儿洗浴水温安全，操作屏可设置报警水温温度上限、温度下限，断水水温温度上限和温度下限，当水温超过报警水温上下限时会超限报警，当水温超过断水水温上下限会自动断水从而保障婴儿洗浴过程的安全性。 13.热水进水温度：40~99 ℃；冷水进水温度：5~35；混合后的出水温度：15~60 ℃可调。 14.给排水材质：PPR管材，角阀、三通、对丝材质：精铜；各个池子采用独立的进水管路，防止水压小、水量小影响使用。 15.护理台软垫材质：表面人造革整体包覆内部医用记忆海绵，接缝采用熔融技术焊接；软垫接缝不允许线缝、胶粘。设计要求：护理平台尺寸专业定制婴儿洗浴专用护理软垫。大小和护理平台保持一致，厚度≥25mm。 ▲16.洗礼池配置洗礼床，有机玻璃制作，厚度≥8MM，外形尺寸和池体完全贴合；床体采用倾斜式设计，宝宝倾斜式躺着洗浴时防止呛水；表面锥形小孔设计以及双把手设计。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 洗礼池; 1个. 2; 游泳池; 1个. 3; 护理平台; 1个. |

标的名称：婴儿转运培养箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-15 货物名称：婴儿转运培养箱 数量：1套 ★1.用途：用于为新生儿提供一个空气洁净、温度适宜的培养治疗环境，帮助医疗机构安全地转运婴儿。 2.恒温罩长宽高≤75cm×18cm×36cm；镶嵌床垫的床体内径≤63cm×32cm。 3.交流工作电源：AC220V/ 50HZ；直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A；输入功率：≤400VA。 4.温度控制模式：箱温、肤温；箱温控制范围：25℃～37℃；肤温控制范围：34℃～37℃。 5.皮肤温度传感器精度：±0.2℃，具有交流、直流和蓄电池供电模式，交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源。 6.分屏显示内容至少包含设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量。 7.具有独立的超温保护系统。 8.具备自检功能，故障报警内容至少包含有交直流及内部电源供电失效后的断电报警、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统。 9.恒温罩前后采用双斜面对称结构，顶部内角度前后均≥115°。 10.升温时间：≤30min。 11.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃。 12.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃（环境温度为10℃～20℃），≤±1.0℃（环境温度为20℃～30℃）。 13.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃。 14.婴儿舱内噪声：≤52dB（A）。 15.配置≥1个蓄电池，充满电后连续工作时间≥90min。 16.具有供氧装置，箱体前后两侧均可放置氧气瓶。 17.面板具备温度校正功能、肤温传感器脱落报警提示功能。 18.具有正门独立锁定装置。 19.婴儿床垫尺寸：≤62cm×30cm；采用侧开门结构。 20.采用LED照明灯。 21.具有物理加湿装置，无外挂加湿水瓶，防止转运过程中加湿水溢出； 输液架高度可调节，调节范围：≥40cm。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 手推车; 1辆; 普通型或救护车型，另行单独包装. 2; 脚轮; 4套; 含支撑杆，弹簧垫圈与手推车一体包装. 3; 箱体; 1个; 含恒温罩1个. 4; 婴儿固定带; 2个. 5; 输氧阀; 1个. 6; 氧气瓶; 2个. 7; 输液架; 1个. 8; 蓄电池; 1个. 9; 电源线; 1根; 交流供电. 10; 电源线; 1根; 直流供电. 11; 空气净化材料; 1个. 12; 操作窗塑料套; 2个. 13; 转动圆窗塑料套; 1个. |

标的名称：新生儿听力筛查仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-16 货物名称：新生儿听力筛查仪 数量：1套 ★1.用途：用于筛查新生儿的听力。 2.具备TEOAE和DPOAE测试功能。 3.内置存储：≥50个受试者，≥200个测试结果；测试结果存储在内存中，可随时打印。 4.电池容量≥4200mAh，充满电后连续工作时间≥5h。 5.探头尖采用三凹槽设计，耳塞装上不易滑落，可拆下消毒清洗。 6.可与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，获取患者数据与上传测试报告；具备数据传输功能。 7.TEOAE（瞬态诱发耳声发射） 7.1评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算。 7.2刺激类型：Click声。 7.3刺激水平：60~80dB 。 7.4频率范围：1.5kHz~4kHz。 7.5通过：6个频率中的≥3个。 7.6显示内容：测试进程、信噪比；信噪比：≥4dB；结果显示：PASS/REFER 8.DPOAE（畸变产物耳声发射） 8.1评估方法：相位统计法。 8.2刺激类型：两个基本匹配的纯音，F2/F1=1.22。 8.3刺激水平：50~65dB 。 8.4测试水平：L1/L2=65/55dB 。 8.5频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz。 8.6通过：4个频率中的≥3个。 8.7显示内容：测试进程、信噪比；信噪比：≥6dB；结果显示：PASS/REFER。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1 台. 2; 探头; 1 根. 3; 耳塞; 1 盒. 4; 校准腔; 1 个. 5; 复位针; 1 个. 6; 数据线; 1 根. 7; 主机充电器; 1 个. 8; 联机软件; 1 套. |

标的名称：新生儿血氧监护仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-17 货物名称：新生儿血氧监护仪 数量：1套 ★1.用途：用于监测新生儿的血氧饱和度及心率。 2.显示功能至少包含血氧饱和度数值、脉率数值、棒图和脉搏波形。 3.功能至少包含改变屏幕亮度、脉率声音指示、测量值超限提示、探头或手指脱落提示、低电量提示、测量数据存储、数据回放、时钟功能。 4.测量数据可通过有线或者无线方式上传至终端设备。 5.血氧饱和度测量范围：0%~100%；准确度：血氧饱和度70%~100%的绝对误差±2%。 6.脉率测量范围：20~250bpm；准确度：±2bpm或±2%。 7.分辨率血氧饱和度为≤1%；脉率为≤1bpm。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 血氧仪主机; 1台. 2; 捆绑式血氧探头; 1个. 3; 分析软件; 1套. 4; 数据线; 1条. |

标的名称：盆底康复治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术服务要求 | 包号：08包 品目号：8-18 货物名称：盆底康复治疗仪 数量：1套 ★1.用途：用于修复盆底肌肉耐力。 2.具备电刺激通道、肌电采集通道；肌电采集测量范围：5μV～3000μV。 ▲3.分辨率：≤0.2μV；通频带：20Hz～550Hz。 4.输出电刺激频率：1~500Hz。 5.输出脉冲宽度：50μs~900μs。 ▲6.采用旋钮调节电流强度，每个通道均设置独立旋钮控制，可多通道不同强度刺激。 7.具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量或测试值指标≥14项。 8.系统可自动对筛查、评估的每个阶段进行数字打分，并计算出整个过程的数字总分。 9.治疗模式至少包含电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练。 10.具备数据统计功能。 11.康复方案至少包含尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离，具有方案贴片示意图。 12.Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度。 ▲13.系统可对≥2个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。 ▲14.系统可与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。 ▲15.系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，至少包括最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理、预约时间段管理。 ★单品配置清单 序号; 产品名称; 数量/单位; 备注（功能要求）. 1; 主机; 1套. 2; 生物刺激反馈软件; 1套; 盆底版. 3; 电刺激电极线; 4套; 1分5. 4; 阴道电极; 1个. 5; 直肠电极; 1个. 6; 压力探头; 2套; 带导管. 7; 粘胶电极片; 4片; 方形. 8; 粘胶电极片; 4片; 乳房. 9; 粘胶电极片; 4片; 塑形. 10; 推车; 1台. |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任与解决争议的方法 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包4：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包5：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包6：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包7：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包8：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订完毕，在接到招标人供货通知后45日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 盐边县第二人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、采购合同签订生效后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、设备安装调试验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求组织验收，以投标文件技术响应和合同要求为准。如出现未在招标文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由中标人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由中标人承担。如出现中标人提供虚假材料谋取中标或达不到招标要求的，采购人按政府采购相关法律法规向采购人同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 自验收合格之日起≥3年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因中标人原因造成的，采购人不予退还履约保证金外，并由采购人提请项目同级财政部门。 2.若因中标人原因在合同规定期限内无法交货，按《中华人民共和国民法典》处理，由中标人向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额千分之三的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。采购人可将中标人货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测。 4.中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。若因中标人未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，超过1天未解决问题的，采购人有权动用合同剩余款项进行故障应急处理，中标人不得有异议。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向采购人所在地人民法院通过法律诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.4.其他要求

1.投标人应针对本项目提供项目总体方案，内容包括但不限于：01包①供货计划及进度保障措施；②售后服务方案及售后人员安排；③产品质量控制措施；④应急措施；⑤备品备件保障。 02包①产品质量控制措施和备品备件保障；②售后服务方案及售后人员安排；③应急措施。 03包①产品质量控制措施和备品备件保障；②售后服务方案及售后人员安排；③应急措施。 04包①供货计划及进度保障措施；②售后服务方案及售后人员安排；③产品质量控制措施；④应急措施；⑤备品备件保障。 05包①供货计划及进度保障措施；②售后服务方案及售后人员安排；③产品质量控制措施；④备品备件保障。 06包①供货计划及进度保障措施；②售后服务方案及售后人员安排；③产品质量控制措施；④应急措施；⑤备品备件保障。 07包①供货计划及进度保障措施；②售后服务方案及售后人员安排；③产品质量控制措施；④应急措施；⑤备品备件保障。 08包①产品质量控制措施和备品备件保障；②应急措施；③环境保护措施。