采购需求

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,395,000.00

采购包最高限价（元）: 1,395,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120500 医疗设备维修和保养服务 | 医疗设备精细化管理服务 | 1.00（项） | 1,395,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备精细化管理服务 | 1.00（项） | 1,395,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：医疗设备精细化管理服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）服务内容及要求 ★1.本项目服务标准及相关制度 投标人服务内容及标准应符合最新的《医疗器械使用质量监督管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《医疗卫生机构医学装备管理方法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《医用电气设备要求》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《四川省三级综合医院评审标准实施细则》、《县级医院医学装备全程管理指南》等国家、地方政府、行业协会颁布法律法规、规范、标准、条例和相关条款要求；采购人的相关规章管理制度。 ★2.维保方式要求： CT全保、核磁全保（含一次移机服务）、洁净手术室全保，除全保设备外剩余设备技术保、医学装备信息化系统、人员驻场。 ★3.服务总体要求 （1）服务地点（一院区和两社区）。 （2）服务总目标：提供 365 天×24 小时服务，保证每台设备年开机率≥95%，其中每台放射诊疗设备年开机率≥98%。保证各科室急救类、生命支持类设备始终保持待用状态，设备完好率 100%。设备现场维修响应时间＜15 分钟，其中急救类、生命支持类、无替代类设备＜10分钟。 （3）维保服务内容：为医院提供医疗设备资产管理、维保维修等服务，医学装备盘点及电子建档、设备运行保障（故障诊断与维修、配件更换、软件升级）、预防性维护（巡检、保养、安全检测、定期附件更 新、易损件更新）、质量控制（风险评估、使用评价及计量管理、性能检测与校准）、医学装备临床使用培训、设备验收协助等设备管理服务、医院检查资料及等级评审辅助，并用信息化手段进行管理。 （4）维保服务范围：负责在用医疗设备全生命周期管理服务，本次服务共计990项医疗设备，以采购方提供的维保设备清单（详见附件）作为参考，最终以实际盘点的清单为准。 （5）本次报价以实际盘点的设备清单为准，CT全保费用、核磁全保费用（含一次移机服务费，不含磁体费用）、洁净手术室全保费用，除全保之外剩余设备技术保费用（含3000元及以内的配件费，含计量检测费）、医学装备信息化系统、人员驻场的总费用。 ★4.驻场人员配置要求： 驻院维修工程师≥1名，驻院设备管理员≥1名，驻院负责人≥1名，夜间需有≥1名工程师驻院值班，驻院工程师更换需征得医院同意，医院可以随时要求更换驻院人员，驻院服务人数不包含实习生。（承诺中标后驻场人员提供社保证明材料，后期服务中不能满足该要求，采购人可单方面解除合同并赔偿采购人损失） ★5.维保服务的主要内容： （1）保养巡检：清洁保养、外观检查、功能检查、安全检查、性能测试校准； （2）维修：预防性维修、建立常用备件库、维修服务含配件； （3）质控管理：质控检测管理、计量管理、不良事件管理、风险 评估； （4）医疗设备资产管理：档案管理（合同、技术资料、操作说明、维保记录、更新记录、处置等）、培训与演练、工作报告与考评、等级评审，大型设备使用评价等服务； （5）医疗设备动态管理：过程管理、预警管理、报表管理、应急调配、效益分析、满意度管理、新院区设备搬迁管理及技术指导； （6）医学装备科管理的特殊设备（承压类），如高温灭菌锅、空压机等。 （7）医疗设备管理专业软件：验收、保养、维修、质控、计量、处置、备件库、应用分析、等级评审、培训教育。 ★（二）维修维保工作要求 （提供承诺函） 1、设备故障出现后 15 分钟及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场（到场时间小于10分钟），不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。 2、投标人保障医疗设备发生故障的全年停机时间不超过18天，保障全年平均开机率≥95%(非供应商原因除外，按照全年365天计算，每台设备独立计算开机率）即每年停机时间不超过18天（超过一天顺延五天服务）。不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件。若发生低于95%的开机率情况，按照考核办法进行处理。 3、针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件 故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知采购人设备管理人员或使用人员该类故障的正确做法。定期完成设备故障原因分析报告。 4、投标人的员工进行服务时必须做好安全保障措施，不得损坏采购人的设备和周围环境设施。如有损坏，恢复原状并照价赔偿。 5、投标人的员工需服从采购人管理人员安排，及时对维保设备进行处理，一般性故障要求即时修复，如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，尽力减少对使用科室的影响。 6、设备一般故障要求2小时内修复，紧急情况能及时处理解决.如遇特殊故障，若4小时内不能排除故障，需在24小时内提供备用设备或备用方案。设备重大故障、以及需要采购配件进行更换的维修，自报修时开始至维修结束≤72小时。 7、满足报废条件的设备协助采购人按流程处置，投标人无权私自处理。 8、设备维修后的性能参数应满足设备原始性能参数，所提供的维修备件为全新原装配件，维修必须保障设备的正常运行及使用安全，应符合《医疗器械使用质量监督管理办法》及《医疗器械注册与备案管理办法》的相关规定。（需提供承诺函） 9、维修保障：急救生命支持类设备维修时需提供备用机，备用机需要安全有效，存放于医院配件库，包括但不限于：病人监护仪≥1台，输液泵≥1台，注射泵≥1台，需提供承诺函） 10、维修配件：在医院建立常用配件库，包括但不限于：急救生命支持类附件配件、检验类消耗性配件、血透机配件、钬激光配件、冷光源配件，配件库常备配件种类≥20种，其中急救生命支持类附件每种配件数量≥10个，血透机配件每种≥3个，根据配件使用情况及时补充配件库存至要求数量，每月由我院进行巡查，用于保养及维修中需更换的备件及材料原则上是全新的，符合相关标准并能在中国境内安全合法使用。所提供的备件及材料要可靠性、合法性、质量有保证，若出现侵权，投标人承担全部责任。 11、巡检要求：全院医疗设备巡检频率≥1次/月，提供各类医疗设备巡检内容，严格按照巡检计划执行设备巡检。 12、保养要求：根据医疗设备相关管理要求、设备说明书制定设备保养计划，保养频率至少满足以下要求：普通诊疗设备≥1次/年，急救生命支持设备≥2次/年，激光类设备≥1次/年，超声影像设备≥2次/年，放射检查设备≥2次/年，大型设备≥4次/年，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件，并按照国内医学装备质量控制中心要求，提供保养后设备核心数据。 13、定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、软件的正常维护、非紧急性质的补救性维修和确保系统正常运行的其它服务。每季度提交维修保养总结、设备运行报告，定期提交半年、一年的年度维修保养总结报告。 ★（三）系统要求 1、供应商提供设备全生命周期管理软件，对全院设备进行信息化管理。供应商需对该软件拥有自主知识产权（提供证明材料），能够根据医院要求、设备管理要求更新、改进软件功能，并且能在医院提供软件本地部署服务，设备信息化管理软件在合同终止后院方仍能一直使用（提供承诺函）。 2、设备的全生命周期管理通过管理系统进行执行，维修保养巡检等通过系统实施，并且能够支持上传、查询、输出、打印相关记录与文档。 3、能够提供设备数据分析、统计功能，包括但不限于维修数据、巡检数据、保养数据、单台设备全生命周期数据。 4、能实现设备的经济效益分析，能在系统内计算出设备的年度经济效益。 5、具备软件设备监管大屏，能够显示设备维修、保养、巡检等信息，并且对异常数据进行预警。 6、提供设备科公共设备借调能力，具备借调设备费用计费功能。（提供系统截图证明文件） 7、具备医疗设备选配升级物联网设备定位能力系统，能够实时查看设备位置，有3D模拟图显示，设备拿出围栏区域能够进行预警，能够远程显示设备报警信息并且按等级进行提示。该功能为选配功能，从软件功能方面先预置该能力。（提供系统截图证明文件） 8、管理系统支持设备RFID码管理，需要为我院全部急救生命支持设备配置RFID码，实现一物一码管理。 (四)其它管理要求 ▲1、具备协助修订设备管理、内控制度的能力，有相关协助经验。（提供证明材料） ▲2、具备协助医院完成等级评审的能力，有相关协助经验。（提供证明材料） ▲3、具备设备效益分析能力，能够进行大型设备效益分析，对医院要求的设备进行效益分析，编写效益分析报告。（提供证明材料） 4、协助向国家检测部门送检相关计量器具和办理质量检测手续。对计量不合格的设备及时进行维修，保障检测达标（提供承诺函）。 5、协助建立医院设备质量管理体系，配合医院分管工程师完成质量考核、改进的实施，能够通过质量控制不断改进临床设备管理水平，保障设备质量。 ▲6、提供设备维修保养需使用的维修工具清单，需要计量、检定的工具定期进行计量/鉴定，每年度提供计量/检定报告。 7、协助医院改扩建大型设备的机房建设、设计，提供技术支持与相关法律法规要求，提前给出相关防护、屏蔽建议，对设备的预期电耗、安装环境提供参考建议。 8、每年提供≥2次临床培训，包含但不限于设备安全使用培训、设备日常维护培训、设备管理培训，形成相应培训记录、考试记录、改进记录。 ▲9、每年协助组织≥2次设备应急演练，形成相应演练剧本、流程、演练总结、改进记录。（提供证明材料） ▲10、具备设备PDCA案例编写能力，有相关经验：每年编写≥2例设备维修PDCA案例。（提供证明材料） 11、每年提供医院工程师集中培训≥2次，每年协助医院工程师获取相关证书每人≥1本。 ★12、每年对医院全院固定资产进行≥1次盘点，要求账物相符，物物相符，并且提供盘点总结报告。 按医院要求对新购设备进行搬运、存放，并且提供设备安装验收时的技术支持、跟进服务、录入管理系统，最后收集整理相关资料汇总交于医院指定人员。 ★（五）医院已有的维保设备或全保设备合同期因故报废的处理要求（提供承诺函，格式自拟） - 医院已有的维保设备按原合同继续执行，但纳入新的维保公司整体管理，待原合同出保开始计算时间。 - 全保设备合同期因故报废，参照医院该设备原维保合同金额，按实际履约时间计算。 （六）安全责任要求 （本项提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 1.供应商提供维保服务期间，根据国家相关法律法规及采购人的安全生产要求，落实安全生产工作，杜绝安全事故的发生。 2.供应商提供维保服务期间，负责所有驻场人员的人身财产安全，并承担所有的法律及赔偿责任。 3.供应商如违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理；如因此影响采购人正常工作，由供应商承担相应的法律及赔偿责任。 4.因供应商对设备安全巡查不到位、维护不到位、维修不到位、提供的配件有质量问题等导致采购人损失（包括但不限于物品损坏、人员伤亡、 引起的误诊） ，由供应商承担相关责任。 （七）保密责任要求（本项提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 1.供应商对在工作过程中接触到的采购人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为采购人服务形成的任何交付物，供应商有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，供应商不得以任何方式向任何第三方提供或透露。 2.采购人向供应商提供的任何资料、文件和信息，在供应商服务结束后供应商应及时归还采购人，电子文档应从供应商的电脑及其他存储设备上予永久删除。 3.供应商人员违反相关保密规定，供应商应承担相应法律责任及因此造成的经济损失。 4.本保密义务在服务期满、解除或终止后仍然有效。 （八）终止合同条款（本项提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟） 若出现以下情况，采购人可立即终止合同，必要时追究法律责任，所造成全部损失，由供应商负责。 1.对采购人提出的问题，拒不整改，影响极其恶劣者。 2.由于维修不及时、维修保养不当、配件质量和合规性出问题，造成医疗纠纷、重大经济损失及严重不良影响的。 3.医疗设备使用科室整体满意度评价低于80%。 4.拒不服从法律法规和医院规章制度。 （九）本项目服务质量考核要求。 采购人定期对供应商的服务质量进行考核，考核结果将作为付款及扣罚款项的依据。扣罚款项在下一期付款金额中扣除。如未达到采购人要求的服务标准的，采购人有权解除合同。 注：1、以上参数带“★”为实质性要求，不满足作无效投标处理；带“▲”为重要参数，不满足作扣分处理。 2、（1）本项目需求内容若涉及节能产品、环境标志产品的，严格按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《财政部 发展改革委文件 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》等文件执行。 （2）本项目需求内容若涉及无线局域网产品的，严格按照《无线局域网产品政府采购实施意见》(财库[2005]366 号)等文件执行。 （3）本项目采购货物属于政府采购强制性节能产品，投标人须提供所投产品有效的节能产品认证证书（实质性要求），未提供的投标文件按无效响应处理。 （4）采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如参数中出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品； （5）除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。 （6）技术参数里引用的产品标准、方法标准和规范没有年代号的以最新有效的标准和规范为准（包括不限于标准和规范修订、更新等情况，标准和规范出现修订、更新等情况时，以最新有效的标准和规范为准）。 3、设备清单见附件。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 医疗设备精细化管理服务项目考核表 | 考核项目; 打分参考标准; 参考 分数; 得分; 最终得分. 维修间 （5分）; 维修工具、待修设备、配件、耗材等摆放条理，维修间环境整洁。; 3～5分. 维修工具、待修设备、配件、耗材等摆放一般，维修间环境一般。; 1～3分. 维修工具、待修设备、配件、耗材等摆放混乱，维修间环境脏差。; 0～1分. 设备管理软件 （5分）; 软件性能稳定，系统中医疗设备信息全面，二维码标签及时完善，有问题软件工作人员2天内解决。; 3～5分. 软件性能一般，系统中医疗设备信息部分缺失，有问题软件工作人员5天内解决。; 1～3分. 软件性能差，系统中医疗设备信息缺失严重，有问题软件工作人员解决时间超过5天。; 0～1分. 巡检工作 （医疗 设备） （10分）; 按计划完成巡检，有完善巡检记录，所有科室签字。; 9～10分. 按计划完成巡检，超过3个科室未签字或巡检记录。; 6～8分. 未按计划完成巡检。; 0～5分. 设备升级 (5分); 当设备需要升级服务时，工程师及时协调厂家上门升级，配合厂家完成设备升级。; 0～5分. 维修质量 （20分）; 每季度有2次以内：普通设备维修超过3天/大型医疗设备维修超过一周，且无特殊有效的理由的。; 18～20分. 每季度有3—5次：普通设备维修超过3天/大型医疗设备维修超过一周，且无特殊有效的理由的。; 11～17分. 每季度超5次以上：普通设备维修超过3天/大型医疗设备维修超过一周，且无特殊有效的理由的。; 0～10分. 维修响应（5分）; 科室报修后在规定时间内到达现场。; 0～5分. 驻场质量 (10); 保障医院通用类医疗设备和急救类、生命支持类设备的年平均开机率：≥95％；每年对急救生命支持类设备做一次质控（针对院内设备中有质量控制标准，或有可参考的计量检测标准的机型提供质控检测一次）; 0-6分. 对不符合设备正常运行或有可能造成医疗事故隐患的，将给予书面的解决改进方案，保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准; 0-2分. 对新购医疗设备，协助医院进行相关技术验收工作，并提供医疗设备技术咨询，对医疗设备临床使用人员进行日常保养的培训及指导次数≥4次/季度。; 0-2分. 设备保养 (10); 根据设备风险等级提供定期保养。原值≥50万元的设备每年2次定期保养（放射设备每年4次保养）；原值<50万元的设备（除急救、生命支持类等高风险设备）每年1次定期保养。; 0～6分. 在预期维护保养时间之前一周内通知医院相关人员保养时间。; 0～2分. 制定设备的定期保养计划，驻场工程师根据厂家保养手册对设备进行维护、保养，并做保养记录。; 0～2分. 服务满意度 （10分）; 院内每季度发生一次针对供应商维修保养服务的有效投诉，扣2分，最多扣10分。; 0～10分. 定期完成提交各类报告 （5分）; 按时完成提交，采购人提出的反馈意见都在下一月度或季度报告中完成改进。; 3—5分. 按时完成提交，采购人提出的反馈意见都在下一月度或季度报告中未完成改进。; 1—2分. 未按时完成提交; 0～1分. 医学装备科分配 任务 （15分）; 积极响应、协助采购人分配的医疗设备管理相关工作，保质保量完成工作任务。; 12—15分. 积极响应、协助采购人分配的设备管理相关工作，但实际服务效果未达到采购人要求。; 7—10分. 未积极响应、协助医学工程部分配的设备管理相关工作。; 0～4分. 总分. 医学装备科. |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起365日为一年，共三年，一年一签，本次采购项目标的金额为一年服务费用金额 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 乐山市五通桥区人民医院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 季度考核分合格（81分以上属于合格），季度考核分在71-80分，扣除季度服务费用10%；季度考核分在61-70分，扣除季度服务费用20%；季度考核分在60分以下，扣除季度服务费用70%；全年出现2次季度考核不合格，采购人有权不与供应商签订下一年度合同或终止已续签的合同 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，每季度服务完成后，据实情况说明为按季度付款，合同签订生效后，每季度完成服务后，医学工程部对服务进行考核，采购人收到等额合规发票，达到付款条件起90日内，据实情况说明为支付当年合同25%服务费 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，若不能解决双方可向五通桥区人民法院维护合法权益。 |
| 7 | ★ | 人员配置要求 | 驻院维修工程师≥1名，驻院设备管理员≥1名，驻院负责人≥1名，夜间需有≥1名工程师驻院值班，驻院工程师更换需征得医院同意，医院可以随时要求更换驻院人员，驻院服务人数不包含实习生。（承诺中标后驻场人员提供社保证明材料，后期服务中不能满足该要求，采购人可单方面解除合同并赔偿采购人损失） |
| 8 | ★ | 设施设备配置要求 | 1、需要更换的备件免费运输、安装调试。 2、更换后的旧备件由供货商回收返厂。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、费用包含全院医疗设备维保服务、人工、管理、税费、差旅、管理软件等全部费用。 2、供应商提供全院医疗设备提供全生命周期管理服务，能满足我院提出的医疗设备管理要求。 3、医院每季度按照考核表对中标方进行考核，由医院提供考核办法和考核表，考核不合格，采购人有权停止付款并终止合同。 4、违约责任与解决争议的方法： 1、双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，若不能解决双方可向五通桥区人民法院维护合法权益。