山西省煤炭中心医院超长期特别国债提升医疗救治能力医学装备更新购置移动X线诊断机(DR)采购项目

谈判文件

项目编号：1499002025ATP00216

采   购   人：山西省煤炭中心医院

采购代理机构：远瓴（北京）国际工程咨询有限公司

二〇二五年三月

目      录

第一部分  谈判公告	1

第二部分  供应商须知前附表	5

第三部分  供应商须知	9

第四部分 评审标准和方法	26

第五部分  商务、技术要求	28

第六部分  政府采购合同	29

第七部分  响应文件格式	38

- 第一部分 谈判公告

项目概况

山西省煤炭中心医院超长期特别国债提升医疗救治能力医学装备更新购置移动X线诊断机(DR)采购项目的潜在供应商须登录中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）采购平台获取电子采购文件，并于2025年03月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002025ATP00216

项目名称：山西省煤炭中心医院超长期特别国债提升医疗救治能力医学装备更新购置移动X线诊断机(DR)采购项目

项目预算：1350000元

最高投标限价：1350000元

采购方式：竞争性谈判

采购需求：本次谈判共一包，供应商可对其进行响应，所投包内项目必须完全响应谈判文件所列示内容。（具体内容、配置、技术要求等详见谈判文件）

标项名称：超长期特别国债提升医疗救治能力医学装备更新购置移动X线诊断机(DR)项目

数量：1

预算金额（元）：1350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见商务、技术要求。

备注：

（1）注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

（2）范围包括：货物的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务、质保期等及竞争性谈判文件规定的其它项目和服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞争性谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

合同履约期限（供货期）：签订合同后30个工作日内完成货物的供应、运输、安装、调试、培训并达到采购人验收标准；

交货地点：山西省煤炭中心医院学府街101号；

质量标准：符合国家和行业相关规范，并满足采购人需求；

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1对供应商的资质要求：

（1）供应商属于医疗器械生产企业：生产企业直接参加响应的，所供产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所供产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证；所供产品属于三类医疗器械须提供生产企业许可证和经营许可证；

（2）供应商属于医疗器械经营企业：代理商参加响应的，所供产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供（所供产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）。

3.2对产品资质要求：

（1）本次采购产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供生产备案凭证；所供产品不属于医疗器械的，供应商可不提供；

（2）响应产品如涉及X射线医疗设备的，需取得生产或销售的辐射安全许可证。

4.本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

1.时间：2025年03月20日00时00分00秒至2025年03月24日23时59分59秒；北京时间（法定节假日、双休日除外）。

2.地点：山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取。

3.方式：只允许在线获取；凡有意参加响应的供应商，请按照以下步骤免费获取谈判文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于谈判文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年03月26日15点00分（北京时间）

2.地点：登录政采云平台投标客户端响应

3.响应文件递交及格式要求：

电子响应文件：递交截止时间前在山西省政府采购网投标客户端完成递交(上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采 购 人：山西省煤炭中心医院

地    址：山西省太原市学府街101号

联 系 人：贾老师

联系电话：0351-5670059

2.采购代理机构信息

名    称：远瓴（北京）国际工程咨询有限公司

地　  址：太原市万柏林区和平南路丽景广场405

联系方式：18649515552

3.项目联系方式

项目联系人：程鹏

电      话：18649515552

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算金额及 最高限价 | 预算金额：人民币（大写）壹佰叁拾伍万元整（小写）￥1350000元 最高限价：人民币（大写）壹佰叁拾伍万元整（小写）￥1350000元 注：各供应商报价单价及总价不得超过最高限价，否则响应无效。 |
| 2 | 是否允许代理商参加 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 4 | 响应文件份数 | 请登录政采云投标客户端提交，在线递交电子响应文件1份。 |
| 5 | 供应商应提交的资格证明文件 | *1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/社会团体登记证/自然人身份证； *2.提供满足政府采购法第二十二条规定的信用承诺书（见‘响应文件格式’）； *3.供应商关联单位的说明（供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：a.与供应商单位负责人为同一人的其他单位；b.与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位）（格式自拟）； *4.提供证明已缴纳响应保证金的凭证或票据或保函等； *5.开户许可证或基本存款账户信息； *6.1（1）供应商属于医疗器械生产企业：生产企业直接参加响应的，所供产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证；所供产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证；所供产品属于三类医疗器械须提供生产企业许可证和经营许可证；（2）供应商属于医疗器械经营企业：代理商参加响应的，所供产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供（所供产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）。 *6.2（1）本次采购产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供生产备案凭证；所供产品不属于医疗器械的，供应商可不提供； （2）响应产品如涉及X射线医疗设备的，需取得生产或销售的辐射安全许可证； *7.供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）； 资格证明文件中，若有一项未提供或无效，将导致其不具备响应资格，且不允许在开标后补正。 |
| 6 | 供应商应提交的商务文件 | *1.谈判函（见‘响应文件格式’）； *2.法定代表人/负责人身份证明书（见‘响应文件格式’）； *3.法定代表人/负责人授权委托书（见‘响应文件格式’）（若法定代表人/负责人本人参加则无需提供）； 4.近三年同类项目案例及相关证明资料（见‘响应文件格式’）； 5.供应商基本情况（见‘响应文件格式’）； 6.商务偏离表（见‘响应文件格式’）； 7.政策性要求（见‘响应文件格式’）； 8.供应商认为需要提供的其他商务材料。 未对以上文件中标“*”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备谈判资格，且不允许在开标后补正。 |
| 7 | 供应商应提交的技术文件 | *1.报价一览表（见‘响应文件格式’）； *2.商务技术规范偏离表（见‘响应文件格式’）； *3.本次响应产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）； 4.本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的的营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供医疗器械经营企业许可证或备案凭证)； 5.响应产品技术证明材料:“产品技术白皮书”/操作手册/注册证/官方网址。证明材料须提供完整版资料，（仅提供部分资料或字迹不清晰视为无效资料）。； 6.同响应货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料； 7.本项目实施时间进度表； 8.供应商自身技术支持和售后服务方案； 9.供应商认为需要提供的其他技术材料。 未对以上文件中标“*”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备谈判资格，且不允许在开标后补正。 |
| 8 | 响应保证金 | 本项目需要提交响应保证金 1．响应保证金金额：10000元 响应保证金在响应文件的有效期内保持有效。 2．响应保证金交纳的形式： （1）供应商须在响应文件开启前，采用网上银行电汇、转账、担保机构出具的保函等非现金形式提交，采用网上银行电汇、转账支付的，须从供应商的基本账户转出，并确保在响应文件开启之前到账。 （2）供应商保证金通过本单位银行基本账户递交的，应在汇款用途栏或备注栏中标明“项目编号”。 收款账号：14050110256200000716 收款账户：远瓴（北京）国际工程咨询有限公司小店分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司太原开发区支行 行号：105161005501 （3）提供保函，保额等同于保证金金额（银行、保险机构、担保机构出具的均可） 响应文件中必须附转账或电汇凭证或保函复印件。 |
| 9 | 政府采购相关政策要求 | 1、本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2、涉及节能、环保产品的根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件将会被拒绝。 3、涉及正版软件的本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。 4、涉及信息安全产品的投标人提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标文件无效。 5、涉及小型、微型企业参加评审的根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购〔2022〕6号的规定，各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%。(专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。) 6、涉及残疾人福利性单位参加评审的支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对属于残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审； 注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 7、涉及监狱企业参加评审的 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对属于监狱企业的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。 8、涉及创新产品、创新服务的 （投标人投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对投标人的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。 9、涉及商品包装和快递包装的 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件之日起计算） |
| 11 | 谈判过程中可能实质性变动内容 | 谈判文件中第五部分采购需求中商务、技术要求以及第六部分采购合同范本中相关内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 12 | 谈判小组构成 | 本采购项目谈判小组成员由3人组成，其中其中采购人代表1人，评审专家2人。评标专家从山西省专家库中随机抽取产生。 |
| 13 | 现场考察 | 不组织 |
| 14 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 15 | 解密要求 | 远程解密 |
| 16 | 代理服务费 | 支付方式：由成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付，代理费用人民币￥10000.00。 |
| 17 | 说明 | 1、本竞争性谈判文件所有时间均为北京时间； 2、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响所投产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 3、本项目不允许分包和转包。 |
| 18 | 成交供应商确定 | 响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。 |
| 19 | 所属行业 | 工业（制造业） |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

- 第三部分  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2. 定义

2.1 采购人：指依法进行本次谈判活动的采购单位。

2.2 代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次谈判活动的执行机构。

2.3供应商：指参加本次谈判活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在供应商：指符合本谈判文件各项规定的供应商。

2.5供应商：指符合本谈判文件规定向代理机构提供响应文件并参加报价的供应商。

2.6 货物：指供应商按谈判文件的规定，向采购人提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.7 服务：指谈判文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。指如货物的运输、保险、安装、调试、技术援助、培训等以及本谈判文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.8谈判文件：是根据相关法律法规和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、谈判活动规则和合同草案等信息的要约文件，是项目谈判活动的主要依据，对谈判活动各方均具有法律约束力。

2.9 响应文件：是指供应商应谈判文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3. 合格供应商的条件

3.1参加本次采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条具备的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的谈判。

3.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判。

3.4 若本项目允许联合体参加谈判，须具备下列条件：

3.4.1 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.1条的要求提供相关材料。

3.4.2采购人根据采购项目的特殊性规定供应商特殊要求和法律、行政法规规定的其他条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的条件。联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的谈判。

3.4.3 联合体各方之间应当签订联合谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合谈判协议连同响应文件一并提交。

4. 谈判费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 谈判要求

5.1供应商所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，成交供应商应负责免费将甲方所需货物送至采购人指定位置，免费进行装卸、发放，并认真履行合同规定的相关条款。

6. 通知

6.1对与本项目有关的通知，代理机构将在政采云系统中上传通知，因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购人及代理机构将不承担任何责任，有关的谈判活动可以继续有效地进行。

二、谈判文件

7. 谈判文件的内容

7.1谈判文件由下列八部分内容组成：

第一部分 谈判公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 评审标准和方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 政府采购合同；

第七部分 响应文件格式；

7.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

7.3 除非特殊要求，谈判文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4 谈判文件的解释权归代理机构。当对一个问题有多种解释时以代理机构的解释为准。

7.5 谈判文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

8. 谈判文件的澄清和修改

8.1澄清或修改时间及处理：代理机构（或采购人）在提交首次响应文件截止时间之前，可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容作为谈判文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以公告形式在中国政府采购网山西分网发布变更公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

8.3供应商澄清、询问时间及方式：任何已下载了谈判文件的供应商，均应在首次提交响应文件截止时间3个工作日前对谈判文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达代理机构。

8.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构（或采购人）一旦对谈判文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

8.5采购人或者采购代理机构可以在谈判文件提供期限截止后，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见供应商前附表第13、14项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。

三、响应文件

9. 响应文件的语言和计量单位

9.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

10. 响应文件的组成及相关要求

10.1响应文件分为资格证明文件和商务、技术文件。

资格证明文件指供应商按谈判文件要求提交的证明其有资格参加谈判的文件。

商务、技术文件指供应商提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的货物符合谈判文件规定和政策性要求的文件。

本次谈判，供应商应按谈判文件供应商须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。资格证明文件、商务技术文件中的加*项若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应谈判文件要求，将作无效报价处理。

10.2响应文件其他要求

10.2.1编排要求

按照谈判文件第七部分格式要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。电子响应文件按照“政采云”系统要求，逐条上传。

10.2.2格式要求

本谈判文件第七部分已提供“响应文件格式”的，需按照格式要求编制（供应商可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的供应商自拟。

10.2.3响应文件的装订、份数、包装、密封及标记

供应商应当按照谈判文件和政采云平台的要求加密响应文件。

10.3响应保证金

10.3.1供应商应提交的响应保证金金额和提交方式详见前附表第8项。未按要求交纳响应保证金的，响应无效。

10.3.2供应商在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

10.3.3代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的响应保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

10.3.4有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

10.3.4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.3.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.3.4.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.3.4.4供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

10.3.4.5谈判文件规定的其他情形。

10.3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。代理机构应当退还退出谈判的供应商的响应保证金。

10.4 谈判报价

10.4.1所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

10.4.2进口产品报价方式，无

10.4.3供应商应认真填报“报价一览表”。供应商参加谈判的，应对整包内容分别填报。

10.4.4本次谈判不接受可选择方案的报价。

10.4.5报价货物单价包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务等所有相关费用。

10.4.6对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格由供应商自行设计。

11. 响应文件填写说明

11.1供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件应对谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

11.2响应文件有固定格式要求的应按第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

11.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 为提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。

11.5响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。

11.6供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

12. 响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第10条。

如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将报价有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收响应保证金。同意延长报价有效期时，本须知关于响应保证金的退还与没收规定仍适用。

13. 响应文件的签署及其他规定

13.1 组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

13.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将做响应无效处理。

13.3供应商应在响应文件中按照谈判文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖公章。

13.4对响应文件中字迹模糊、涂改或增删之处，必须有供应商公章或法定代表人或其授权的供应商代表签字。

13.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的签收与退回

14.1采购代理机构按谈判采购文件规定的时间、地点主持进行谈判，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

14.2逾期解密的响应文件为无效文件。

15.谈判时间

15.1首次提交响应文件截止时间即为谈判时间，电子响应文件解密时间三十分钟，若遇特殊情况，可适当顺延解密时间，并通知参加该项目的所有供应商，在规定时间内未完成电子文件解密的，视为未递交响应文件，响应无效。

16. 响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商在首次提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改内容需在“政采云”系统中上传，未进行上传的补充、修改内容无效。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2在报价截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

16.3供应商撤回报价的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署的书面形式提出，否则不予撤回。

17. 谈判会议及其有关事项

17.1上传响应文件截止时间后，由采购代理机构发出解密指令。

17.2参加谈判的供应商法定代表人或授权代表必须进入开标大厅到以证明其出席。

18.响应文件的解密

18.1开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

18.2解密结束后，供应商各自在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。

五、采购程序和要求

19. 谈判小组组成

19.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组人员总数的2/3。对所有参加谈判的供应商的响应文件，按照谈判文件要求进行资格性和符合性审查，并对3家及以上实质性响应谈判文件要求的响应文件，按照谈判文件规定的谈判程序，与供应商分别进行谈判。

19.2采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，采购机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

19.3谈判小组成员名单在谈判结果公告前应当保密。

19.4评审专家由代理机构从山西省专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

19.5谈判中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判组成员组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续谈判。被更换的谈判组成员所作出的谈判意见无效。

19.6无法及时补足谈判组成员的，代理机构应当停止谈判活动，封存所有响应文评审资料，依法重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所作出的谈判意见无效。

19.7代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

20.响应文件的评审

20.1谈判组成员按照谈判文件要求对各供应商的响应文件进行有效性、完整性和响应性审查。审查各供应商的响应文件是否对谈判文件要求做出了实质性响应。

20.1.1 资格性检查：由谈判组成员依据法律法规和谈判文件的规定，对各供应商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

20.1.2 符合性检查：由谈判组成员依据谈判文件的规定，对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件的所有条款、条件和规格进行审查，以确定是否对谈判文件做出实质性响应。

20.2 在审查过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4实质上响应的响应文件是指与谈判文件的主要条款、条件和规格相符，经谈判组成员认定的没有负偏离的响应文件。

20.4.1偏离（主要技术、商务要求）系指报价货物的名称、数量和交货时间、质保期等明显不能满足谈判文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．本文件对“供应商须知前附表”第6、7条中带*号的商务、技术文件未实质上响应；

B．未按谈判文件的规定密封、签署、盖章的；

C．报价有效期不足的；

D．“报价一览表中”报价货物名称、数量、质保期、合同履行期限等与谈判文件要求不符的；款项支付方式、履约保证金、服务要求、验收标准、主要技术指标等不满足谈判文件中的相关要求的；

E．未按照谈判文件规定报价的；报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

F．响应文件附有采购人不能接受的条件；

G．不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

20.4.2偏离不允许在开标后修正。

20.4.3响应文件如果未对谈判文件要求做出实质上响应，谈判将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其成为实质上响应的报价。

20.5 多家代理商代理一家制造商的同一品牌、同一型号货物/服务参加报价的，按一家供应商计算供应商数量。若某包内包含多种产品的，以加*号作为主要产品来确定，如果加*号产品的品牌、型号完全相同，则按一家供应商计算供应商数量。

20.6政策性因素评审要求见供应商须知前附表第9款规定。

20.7谈判小组对响应内容的判定,依据响应文件内容和样品（如有）。

20.8谈判小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，应做‘评审记录’。

20.9响应文件评审结束，未实质上响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

20.10如果对谈判文件要求实质上响应的供应商不足三家，代理机构应当终止该项目（按包）谈判采购活动。

21．谈判

21.1谈判小组按照各供应商的签到顺序，与响应谈判文件要求的3家及以上的供应商就本次采购货物的技术、服务要求以及合同草案进行谈判。

21.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

22．确定最终采购方案

22.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.2对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

23.最终报价

23.1谈判结束后，各供应商进行最后报价，最后报价以电子形式进行，供应商须在谈判小组确定的最后报价时间内将电子最终报价在规定时间内上传至政采云平台。

23.1.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务等要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.1.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

23.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、代理机构应当退还退出谈判的供应商的响应保证金。

23.3如谈判小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组成员有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组成员有权拒绝该响应。

23.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.5重新提交的响应文件由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

重新提交的响应文件由下列情况之一者将视为报价无效：

（1）响应文件未在规定时间内上传的；；

（2）未在指定位置加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签章的；

（3）未按规定时间以后送达的响应文件；

（4）提交的响应文件有效期短于谈判文件规定有效期的；

（5）未按谈判小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（6）谈判小组对重新提交的响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应谈判文件的。

24. 确定成交人

24.1确定成交候选人顺序

24.1.1谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照政府采购政策规定进行价格扣除（如涉及），并按价格扣除后的评审报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

24.1.2评审报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

24.2确定成交人

24.1本次谈判比照最低评审价法确定成交供应商，即从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交人。

24.2本次谈判，直接授权谈判小组确定成交人。

25.评审复核

26.1谈判小组要对评审结果进行校对、核对，对报价最低的、响应文件被认定为未实质性响应谈判文件的情形的、采用政策性因素进行价格扣除的报价等进行复核。

25.2复核中除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级相关部门。

26.谈判过程保密

26.1采购人、代理机构应当采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。除采购人代表、谈判现场组织人员、监督人员外，采购人的其他工作人员以及与谈判工作无关的人员不得进入谈判现场。

26.2谈判开始，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向供应商或其他与谈判无关的人员透露。

26.3在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.4谈判结束后，参与评审的所有人员不得带走与谈判有关的任何资料。

26.5在谈判期间，供应商企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

27.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、谈判或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权依法采取相应的补救及纠正措施。

28. 采购项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

29.成交结果公告

29.1代理机构应当自成交人确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告成交结果，并将谈判文件随成交结果同时公告。

29.2成交结果公告应当包括：

（一）采购人和代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交人名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、品牌、数量、单价、服务要求；

（五）谈判小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加谈判活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

30.成交通知

30.1代理机构应当自成交人确定后2个工作日内，在公告成交结果同时，向成交人发出成交通知书。

30.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

30.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

30.4成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.5成交通知书是合同的组成部分。

31.成交服务费

31.1 采购项目成交服务费由成交人缴纳，由成交人在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付，代理费用人民币￥10000.00。

31.2 成交人在收到成交通知书时，向代理机构一次性付清成交服务费。

六、签订合同

32.签订合同

32.1采购人、成交人应在在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件、响应文件、谈判过程中确定的合同文本及有关澄清、说明或者补正文件等事项签订政府采购合同。

32.2采购人不得向成交人提出超出谈判文件、响应文件及谈判确定的事项以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判过程中确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。代理机构（或采购人）有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.5采购人与成交人应当根据合同约定依法履行合同义务。

32.6违反前五款规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

32.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

七、保密和披露

33. 保密

33.1供应商自领取谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

33.2参加谈判过程的有关人员对谈判情况以及在谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34. 披露

34.1代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或参加评审的有关人员披露。

34.2在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

35. 询问

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36. 质疑

36.1谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

36.2供应商对谈判文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。

36.3 供应商对采购文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.5 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，在获取谈判文件或者谈判公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.6质疑应当以书面形式向代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

36.7 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

36.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.7.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

36.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.7.4事实依据；

36.7.5必要的法律依据；

36.7.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.8 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

36.9有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

36.9.1未在有效期限内提出质疑的；

36.9.2质疑未以书面形式提出的；

36.9.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

36.9.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

36.9.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

36.8.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

36.9.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

36.9.8供应商对谈判文件条款或技术参数有异议，未在谈判前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与谈判，而于谈判后对谈判文件提出质疑的；

36.9.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

36.9.10其它不符合受理条件的情形。

36.10采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.11供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原谈判小组成员协助答复质疑。

36.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

36.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

36.13.1对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展谈判活动；否则应当修改谈判文件后重新开展活动。

36.13.2对谈判过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本机相关部门。

36.14质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

九、政策性要求评审内容及标准

37. 进口货物及政府采购政策要求

37.1按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本谈判文件涉及的采购货物及软件服务，未特别标注“进口产品”字样的，均必须投报国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

37.2国家强制产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品在政府采购品目清单内的截图、提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

37.3本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

38.依据政府采购的相关规定，如果供应商或所提供的货物满足下述要求并经谈判小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

38.1．中小微企业参加本项目谈判：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）如实填写《中小企业声明函》。

38.2残疾人福利单位参加本项目谈判：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

38.3监狱企业参加本项目谈判：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

38.4联合体参加本项目谈判：

如本项目要求有联合体参加谈判的，要根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定应提供谈判联合体各方的资格。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体价格扣除。

- 第四部分  评审标准和方法

一、资格审查内容及标准

资格审查内容

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（提供营业执照复印件） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。（此项统一承诺，按谈判文件格式填写） 以上证明材料须符合要求、有效、完整。 否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 7 | 保证金的交纳及开户许可证 | 1、提供证明已缴纳响应保证金的凭证或票据或保函等复印件。 2、开户许可证或基本存款账户信息复印件。 交纳金额和形式符合谈判文件要求 |
| 8 | 特定资格 | 若响应产品属于医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或备案凭证。所投产品为医疗器械须提供《医疗器械注册证》或备案凭证。不属于医疗器械可不提供。 |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 供应商关联单位的说明：a.与供应商单位负责人为同一人的其他单位；b.与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位； |
| 10 | 供应商廉洁承诺 | 提供供应商廉洁承诺书 |

说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 符合性检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价是否超过预算金额或最高限价 |
| 2 | 是否满足谈判文件的主要条款：数量、合同履行期限（供货时间）、质保期等实质性内容 |
| 3 | 法定代表人或授权代表是否有效签字 |
| 4 | 是否满足谈判文件商务技术部分*号项目的要求 |
| 5 | 是否按照谈判文件规定要求的签署、盖章 |
| 6 | 是否满足谈判文件规定的响应文件有效期 |
| 7 | 是否满足谈判文件其他实质性要求 |

说明：

符合性审查的内容，经谈判小组共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

四、无效报价的情形

供应商的响应文件未通过资格性、符合性审查的，不得参加谈判。

- 第五部分  商务、技术要求

一、商务要求：

1、合同履约期限（供货期）：签订合同后30个工作日内完成货物的供应、运输、安装、调试、培训并达到采购人验收标准；

2、交货地点：山西省煤炭中心医院学府街101号；

3、付款方式：

（1）合同生效后，甲方向乙方支付合同总价70%款项，款项打入双方认可的第三方资金监管账户，按照资金监管协议约定的事项及流程支付款项；

（2）医疗设备按合同约定地点到货甲方初验后，甲方支付合同总价的20%款项；

（3）安装调试完毕后，经双方验收合格且乙方对甲方使用人员经培训合格后，甲方支付合同总价的10%款项；

4、质保期：5年全保；

5、包装和运输：供应商负责所投全部产品的包装、运输等，确保产品符合采购人验收标准；

6、售后服务：维修响应速度：维修响应速度：提供7天×24小时技术支持，30分钟响应，24小时内做出维修方案，国家法定节假日不除外；

7、保险：供应商负责所投全部产品的保险等，确保产品符合采购人验收标准；

8、设备安装后培训服务：培训内容：设备操作使用、故障预防、清洁保养、使用安全理论培训及实际操作培训等。培训时间：与采购人协商确定。培训方式：使用科室现场培训。培训标准：以科室相关人员掌握设备性能及熟练安全操作为准，并获得培训合格证明；

9、所投产品如涉及网络接入的设备，须免费开放端口、数据兼容；如需接入医院信息网络系统或对接现有设备，供应商应承担由此产生的相关费用；

10、提供的货物和服务不会引起第三方提出侵犯其他人的知识产权；

11、完成硬件设备和软件的运输、安装、调试以及相关辅材和集成服务；

12、投标人负责对相关系统操作人员进行免费培训；

13、中标人在签订合同前向采购人提交合同总金额5%的履约保证金。医疗设备货到安装调试完毕经甲方验收合格且(若有)甲方使用人员和维护人员经培训合格后，且乙方无违约责任，甲方无息退还乙方全部履约保证金。

二、服务要求：

1、卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，采用最新设计和最适宜的材料制造，并在各个方面符合国家相关法律、法规要求严格按照合同规定的质量、规格和性能。

2、卖方应保证在合同规定的质保期内，对设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因卖方责任引起该设备的任何缺陷、故障和损坏负责，并予以赔偿。

3、卖方应保证提供给买方的货物和服务不会引起第三方提出侵犯其他人的知识产权。

4、供应商提供的医疗设备必须为到货之日前6个月内生产产品；

5、如供应商提供的医疗设备涉及到端口和接口连接，设备需终身免费开放端口，并免费与RIS/PACS多功能网络连接。

三、商品包装和快递包装要求

1.《商品包装政府采购需求标准（试行）》；

2.《快递包装政府采购需求标准（试行）》；

3.供应商应承诺确保产品质量安全的前提下，其商品包装和快递包装符合上述要求（提供承诺函）

四、验收标准

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号、财库〔2021〕22号、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定，成立验收小组，根据谈判文件、响应文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。

1.货物包装需完整、无破损，包装上相关出厂信息清晰明确。

2.采购人成立验收小组，根据谈判文件、响应文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。

五、技术要求

# 供货明细

| 序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 国产/进口 | 质保期 | 有无配套耗材/试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动X线诊断机（DR） | 套 | 1 | 国产 | 5年 | 无 |
| 合计 |  | / | 1 | / | / | / |

（一）单台套设备配置要求

1、机身及运动部件1套

2、高压发生器及球管1套

3、数字平板探测器2块

4、系统控制及数字化图像采集系统及成像系统1套

5、遥控曝光手闸1套

6、智能手持终端1套

7、PACS医生报告工作站2套

8、铅防护用品：

8.1 床侧端防护帘和带软帘悬吊防护屏1套

8.2 铅防护用品（铅衣（分体或连体）、铅帽、铅手套、铅围脖、铅围裙、铅眼镜等）2套

8.3 患者铅防护用品2套

8.4 可移动升降式床旁铅屏风2套

（二）技术参数：

该设备适用于病房、重症、手术室等场所，实现胸、腹部、四肢、头颅等各部位立位、卧位、轮椅坐位病人的检查，完成高分辨率的数字化成像和自动影像处理。并能上传到PACS等院内信息网络系统。

1、机身及运动部件

1. 运动方式为手动和电动2种，配置爬坡助力系统。

- X线球管支臂为立柱可伸缩臂式或仿生臂式，

3. 具备各方向运动、旋转通过功能

4. 具备探测器、便携式滤线器存储槽

5. 具备条形码阅读器

6. 具备触碰式安全停止开关（碰撞保护缓冲器）

7. 具备SID激光测距功能

2、高压发生器及球管

1. 最大输出功率≥40千瓦

2. 电压范围至少包括：40-150KV，1KV调节

3. 最大管电流≥400mA

4. 双焦点X线球管，小焦点尺寸≤0.6mm，大焦点尺寸≤1.2mm

5. 配置遥控曝光装置与有线曝光装置

3、数字平板探测器

1.探测器材料：CSI非晶硅材质结构，具备平板探测器安全触控组件

2.探测器成像尺寸≥35cm×40cm，表面承重（站立位）≥150公斤

3.探测器像素尺寸≤140微米

4.具备直流电、交流电源曝光

5.具备无线传输技术

6.配置备用电池：2套。

4、系统控制及图像处理系统

1.双显示器操作控制界面，主显示器（≥17英寸）与球管次显示器，具备显示患者检查信息列表，自动或手动注册病人信息，采集界面包括患者姓名、性别、年龄、体位、体型选择或手动添加或设置、KV、mAs的显示及调节，曝光后图像预览等功能。

2.界面菜单为中文显示

3.具备图像处理功能

4.主机工作站容量≥1T，系统内存≥16G，CPU≥3.5G

5.图像传输网络：具备DICOM接口功能；可以通过有线、无线网络输出，传输/接受、打印、存储、查询工作表等功能

6.病人信息及图像通过有线或无线网络传输到院内PACS、HIS系统

7.系统登录有ID身份识别系统

8.具备散射线抑制功能

9.具备儿童低剂量摄影模式

5、设备软件

1.具备ICU患者图像处理软件

2.具备儿科采集优化软件

3.具备骨抑制成像软件

6、配置智能手持终端

7、PACS医生报告工作站

1、医生报告工作站：显卡显存≥8G，硬盘内存≥2T

2、彩色显示器≥24英寸，屏幕比例16：9

3、彩色医用竖屏显示器≥21英寸，分辨率≥3M

8、可移动升降式铅屏风

可移动升降式铅屏风高度≥1920mm，上帘尺寸≥600*350mm，下帘尺寸≥600*600mm，铅当量≥2mmPb

（三）免费接入我院信息系统（如HIS、LIS、PACS等系统）并承担相应接口费用。

注：产品名称为通用名，不做强制要求，潜在供应商提供满足招标参数的同类产品即可。

- 第六部分  政府采购合同

- （具体以实际签订合同为准）

合同编号：

购 销 合 同

甲方：山西省煤炭中心医院

乙方：

本项目合同依据山西省煤炭中心医院       项目202 年  月  日的中标（成交）结果签订（招标编号：         )。

经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，一致同意订立本合同。

| 设备名称 | 注册证名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 注册证号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）： 元整（人民币 元） 本合同所约定单价为含税固定价，已经包含货款、税金（税率为 %）、利润、运输、安装、调试、验收、保险、售后和相关服务费用等一切费用。相应的，本合同所约定成交总价为含税固定总价，除该费用外甲方无须再支付乙方任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求：

1、乙方所提供货物的技术规格应与甲方要求的技术规格等一致；若甲方无特殊要求，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，没有国家标准的以行业标准为准，没有行业标准的以企业标准为准，各标准之间不一致的，以最高标准为准。

2、乙方应保证货物是全新的原厂、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且生产日期距送货日期不超过半年。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在正常使用寿命内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担，并承担甲方由此产生的一切损失和责任。货物正常使用寿命无相应明确约定的，双方同意按照自甲方将货物投入使用之日起十年计算。

3、乙方所供货物必须具备国家法律、法规所规定的合法有效证件，按国家规定的方式合法安全供货。

二、包装要求：

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

三、交货和验收：

1、交货地点为山西省煤炭中心医院院内指定地点；交货时间：以签订合同之起30个日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。设备安装调试完毕且验收合格，甲方签署验收合格文书视为乙方交货完成。交货完成前设备毁损、丢失等一切风险由乙方承担，交货完成后甲方承担。

2、除甲方另有书面通知外，如遇特殊情况不能按期交货，乙方须提前7天与书面形式与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。否则甲方可单方取消订单并追究乙方的责任。

3、乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的一切损失，由乙方承担。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、合格证明、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；不能完整交付单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、到货后，双方以合同的技术参数配置为标准进行验收。厂家工程师对设备进行安装调试并免费培训甲方使用人员和维护人员，制定操作规程，提供设备维护方法、监测标准及要求。安装调试合格后签署验收报告单。

四、运输方式：乙方负责，运费及保险费由乙方负担。

五、付款方式：

甲方以转账方式支付。甲方付款前，乙方须无条件配合甲方完成内部付款流程（包括提交付款申请、开具发票等），否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

（1）合同生效后，甲方向乙方支付合同总价70%款项，款项打入双方认可的第三方资金监管账户，按照资金监管协议约定的事项及流程支付款项；

（2）医疗设备按合同约定地点到货甲方初验后，甲方支付合同总价的20%款项；

（3）安装调试完毕后，经双方验收合格且乙方对甲方使用人员经培训合格后，甲方支付合同总价的10%款项；

甲方账户信息：         行号：       账号：        税号：          。

乙方账户信息：     行号：       账号       税号：  。

六、质保期：执行合同明细内附质保期（自安装调试验收合格之日起），质保期内免费维修保养，此间确保设备正常开机率达95%，即每年不少于347个自然日。质保期满，如设备发生故障，甲方通知乙方后，乙方应及时赶到现场维修。开机率不达标的，差额天数相应顺延质保期。

无论是否在质保期内，乙方的响应时间为：接到甲方需求后2小时内由专业人员响应并答复，提供问题解决方案，并于6小时内到场，到场后12小时内排除故障。逾期响应的，每逾期1小时支付违约金1000元，不足一小时的按一小时计算。同时，甲方有权自行或委托第三方完成质保服务，由此产生的费用由乙方承担，乙方自愿放弃费用可能过高的抗辩，该费用与每小时1000元违约金甲方可同时主张，乙方对此予以认可并自愿放弃合理性的抗辩。

七、售后服务：

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

3、免费培训甲方使用人员（医护人员）及维修人员（详见售后服务承诺书）。

八、违约条款：

1、甲方违约责任：甲方无正当理由拒收货物，应向乙方偿付拒收货款总值5 ‰的违约金。

2、乙方违约责任：

（1）如乙方不能按合同规定的时间交货或提供质保服务，或发生其他违反本合同约定的逾期行为，除本合同另有约定外，需及时向甲方书面说明情况，并取得甲方书面认可，否则每逾期一天应向甲方支付合同总金额的5 ‰作为违约金。

（2）若乙方产品开机率达不到要求或不能履行售后服务承诺，或质量不合格达不到产品说明书的要求及国家标准、合同要求，或不能按产品配置清单全部到货的，甲方有权退货，由此给甲方造成的一切经济损失由乙方负责。

（3）乙方应支付的违约金甲方有权从任何一笔未付款项中直接扣除。

（4）乙方自愿放弃违约金可能过高等违约责任约定可能过重的抗辩。

九、送达条款

1、除另有约定外，本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方：

联系人：   ，联系电话：    ，联系地址：  。

甲方（þ同意¨不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：

移动电话：，传真： ，微信号：，电子邮箱：。

乙方：

联系人：   ，联系电话：    ，联系地址：  。

乙方（þ同意¨不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：

移动电话：，传真：  ，微信号：   ， 电子邮箱：  。

2、任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统即视为送达。

3、本条约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4、合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十、其他条款：

1、未尽事宜双方协商解决。

2、如双方发生合同争议或法律纠纷，应在甲方所在地人民法院诉讼解决。

3、甲方联系人：      ，电话：           ，

乙方联系人：      ，电话：           。

十一、合同生效及其他

1、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方法定代表人或委托代理人签字或签章且加盖各自公章或合同章之日起生效。

2、附件：1、《设备配置清单》；2、《设备相关技术参数及证件》；3、《质量保证书》；4、《售后服务承诺书》，及乙方相关资质、资料，本附件与合同正文具有同等法律效力。

甲方：山西省煤炭中心医院             乙方：

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

地址：太原市学府街101号             地址：

合同签订日期：        年   月   日

合同签订地点：山西省煤炭中心医院

- 第七部分  响应文件格式

一、供应商提交响应文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.谈判小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

响应文件封面格式

（正/副）本

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                               （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二五年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件

1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/社会团体登记证/自然人身份证…………………………………

2.提供满足政府采购法第二十二条规定的信用承诺书……………………………

3.供应商关联单位的说明……………………………

4.提供证明已缴纳响应保证金的凭证或票据或保函等……………………………

5.开户许可证或基本存款账户信息……………………………

6.若响应产品属于医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或备案凭证。所投产品为医疗器械须提供《医疗器械注册证》或备案凭证…………………

7.供应商廉洁自律承诺书……………………………

商务文件

- 谈判函……………………………

2.法定代表人/负责人身份证明书……………………………

3.法定代表人/负责人授权委托书……………………………

4.近三年同类项目案例及相关证明资料……………………………

5.供应商基本情况……………………………

6.商务偏离表……………………………

7.政策性要求……………………………

8.供应商认为需要提供的其他商务材料……………………………

技术文件

- 报价一览表……………………………

2.商务技术规范偏离表……………………………

3.本次响应产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）………………

4.本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的的营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供医疗器械经营企业许可证或备案凭证)……………………………

5.响应产品技术证明材料:产品技术白皮书/操作手册/注册证。证明材料须提供完整版资料，（仅提供部分资料或字迹不清晰视为无效资料）。………………………

6.同响应货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料……………………………

7.本项目实施时间进度表……………………………

8.供应商自身技术支持和售后服务方案……………………………

9.供应商认为需要提供的其他技术材料……………………………

资格证明文件

1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/社会团体登记证/自然人身份证

2.提供满足政府采购法第二十二条规定的信用承诺书

满足政府采购法第二十二条规定的信用承诺书

致：  （采购人名称）

我公司  （供应商全称）         参加贵方组织的                项目（项目编号：                   ）的采购活动，我方承诺满足政府采购法第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

1.承诺本单位/本人具有独立承担民事责任的能力（供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力/社会团体登记证/自然人身份证等复印件）

2.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有第三方出具的2023年度审计报告（应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，会计事务所的营业执照、执业证书、2名注册会计师的执业资格证书）或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有响应文件提交截止日期前一年内任意一次缴纳增值税或企业所得税的纳税凭证)（依法免税的具有相应的免税证明文件）、响应文件提交截止日期前一年内的任意一次任意一项缴纳社保金凭证（依法不需要缴纳社会保障资金的具有相应的证明文件）；

5.承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（响应文件提交截止日期前查询在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单）；

6.承诺本单位/本人提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；

7.承诺本单位/本人若违背承诺约定, 将无条件承担由此带来的一切后果（包括经济损失），愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

供应商：   （电子签章）

供应商代表：     （签字或电子签章）

日期：

3.供应商关联单位的说明

4.提供证明已缴纳响应保证金的凭证或票据或保函等

5.开户许可证或基本存款账户信息

6.若响应产品属于医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或备案凭证。所投产品为医疗器械须提供《医疗器械注册证》或备案凭证

7.供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

致：  （采购人名称）

为维护本次响应工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《采购文件》的规定，规范本公司的响应行为，保证做到合法响应、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次采购工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通参与投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者评标委员会行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与投标或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次投标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次投标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和采购文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商：   （电子签章）

供应商代表：     （签字或电子签章）

日期：

商务文件

谈 判  函

致：    （采购人名称）        ：

(供应商全称）授权          (供应商代表姓名）            (职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号）谈判的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1．我方同意在本项目谈判文件中规定的谈判日起的90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．我方已提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、报价一览表等。我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4．我方承诺完全理解最后报价超过采购预算金额时，响应将被拒绝。我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．我方承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

6．如果在最后报价之后撤回响应文件，我方的保证金可被贵方没收。

7．我方愿意向贵方提供任何与本项目谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9．我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

10．我方承诺接受谈判文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

11．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本谈判的一切往来联系方式为：

地址：	                       邮编：

电话：	                       邮箱：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：

供应商：  （电子签章）

供应商代表：  （签字或电子签章）

日  期：

注：除可填报项目外，对本谈判函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应无效。

2.法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：      年    月    日至      年    月    日

姓    名：                        性别：

身份证号：                        职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：  （电子签章）

法定代表人/负责人签字：（签字或电子签章）

日  期:

附：法定代表人/负责人有效的身份证正反两面复印件

3.法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：    （采购人名称）        ：

为中华人民共和国合法企业，法定地址                                  。

法定代表人/负责人                  特授权                 代表我单位全权办理     （项目名称、项目编号）     的响应、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对授权代表的签名负全部责任。

授权委托代理期为    年  月   日至    年  月  日，在此期间内本授权书一直有效。授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人/负责人：（签字或电子签章  ） 授权代表：（签字或电子签章）

职      务：                        职    务：

供应商： （签字或电子签章）

日   期:

附：授权代表有效的身份证正反两面复印件

4.近三年同类项目案例及相关证明资料

近三年类似项目业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1）提供近三年（202  年  月  日至今）的合同案例。

2）业绩要求提供相关中标通知书或合同（要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但仅不限于合同首页、型号、数量所在页、签字盖章页作为证明）。

5.供应商基本情况

供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 开户银行 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 账 号 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

6.商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判函 |  |  |  |
| 2 | 响应保证金 |  |  |  |
| 3 | 法人授权委托书 |  |  |  |
| 4 | 有效的营业执照 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |  |
| 7 | 合同履行期（供货时间） |  |  |  |
| 8 | 响应文件有效期 |  |  |  |

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

7.政策性要求

强制节能产品明细表（如适用）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

说明：

1、“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷，空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等”属于政府强制采购的节能产品。所投产品中如有上述产品，需在本表后附由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2、所投产品中无强制节能产品的，本表填写无。

节能产品明细表（如适用）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

说明：

1、所投产品中如有节能产品，需在本表后附由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2、所投产品中无节能产品的，本表填写无。

环境标志产品明细表（如适用）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

说明：

1、所投产品中如有环境标志产品，需在本表后附由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

2、所投产品中无环境标志产品的，本表填写无。

正版软件承诺（如适用）

本供应商现参与                             项目（项目编号：

包号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

说明：若所投产品无本项内容的，本承诺填写无。

中小企业声明函（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）      项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     (标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商

为        （企业名称）， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为＿万元①，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      (标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称）， 从业人员   人，营业收入为＿万元，资产总额为   万元①，属于     （中型企业、小型企业，微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：如不属于，请注明“不适用”。

## 监狱企业说明（如适用）

说明：如不属于，请注明“不适用”。

创新服务明细表（如适用）

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《省级创新产品和服务推荐清单》。

商品包装和快递包装承诺（如适用）

本供应商现参与     （项目名称）、     （项目编号）、     （包号）项目的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

8.供应商认为需要提供的其他商务材料

技术文件

- 1. 报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 产品名称（须与采购文件中产品名称一致）） | 注册证名称 | 注册证号 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元<含税>） | 总价（元<含税>） | 制造商及产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货安装期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商如实填写此表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

2、供应商所报的价格应被视为包含不限于各项购买货物的物料费、利润、税金、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、仓储费、损耗费及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

- 2.商务技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件技术 规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

详细描述：

- 对谈判文件第五部分  商务、技术要求每项要求的响应及超出谈判文件要求的说明；

- 要求技术偏离表与技术性能描述对应；

- 供应商需要说明的其它问题；

- 偏离情况填写“正偏离”“无偏离”不允许负偏离

注：对应谈判文件第五部分商务、技术要求进行填写。

供应商： （电子签章）

供应商代表： （签字或电子签章）

日期：

- 3.本次响应产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

- 4.本次响应产品若为国产设备，须提供本次响应产品生产厂家的的营业执照、医疗器械生产企业许可证或备案凭证；（响应产品不属于医疗器械的，供应商可不提供医疗器械经营企业许可证或备案凭证)；

- 5.响应产品技术证明材料:产品技术白皮书/操作手册/注册证。证明材料须提供完整版资料，（仅提供部分资料或字迹不清晰视为无效资料）。；

- 6.同响应货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；

- 7.本项目实施时间进度表；

- 8.供应商自身技术支持和售后服务方案；

- 9.供应商认为需要提供的其他技术材料。