巢湖市公安局DNA实验室2025年采购采购需求

（仅供参考，具体详见询价通知书）

一、项目基本情况

项目编号：2025AMMHX00032

项目名称：巢湖市公安局DNA实验室2025年采购

采购方式：询价

预算金额：180.00万元

最高限价：180.00万元

采购需求：为了保障巢湖市公安局DNA实验室2025年日常检验工作的正常开展，发挥实验室在打击犯罪破获案件以及人员排查等DNA检测技术中的作用，巢湖市公安局拟采购全自动24道微量DNA提取工作站一台以及一批DNA检验检测用试剂耗材，具体内容详见询价通知书。

合同履行期限：30日历天

本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的货物由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

5.★条款须满足或优于询价通知书要求，否则响应无效；非★条款5条及以上未响应的，响应无效。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物供货及安装完成，并经验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 巢湖市公安局，具体由采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签订合同后30个日历天内完成供货及安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 全自动24道微量DNA提取工作站：自验收合格之日起3年。 除全自动24道微量DNA提取工作站以外的其他材料：自验收合格之日起1年。 |

- 二、货物需求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属 行业 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备及试剂采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲全自动24道微量DNA提取工作站 | 1.专为法医DNA打造，原机配有专门的常量案件检材（如血、唾液、精液等）以及疑难案件检材（如陈旧降解检材、微量、极微量检材、男女混合斑检材等）提取程序； ★2.工作站包含四个主要组成部分：自动移动臂（移液及移反应板）、自动离心机（样本载体与液体分离）、自动加热孵育器（样本加热裂解）、自动提取纯化设备（样本核酸提取纯化），各部分集成在同一平台上，由主控程序操控协调运行，同时各个部分也有各自独立的程序控制，如果系统控制程序出现问题，各部分仍能够独立运行并且完成当前事件； ★3.样本处理及DNA提取纯化整个过程无需人工参与，包括转移液体和反应板，样本的加热裂解，核酸提取纯化等，一次程序处理24个样本运行完毕时间少于70分钟。全自动工作站须能够处理的裂解体积应大于1ml，最大可处理裂解体积须达2.7ml； 4.部件要求：移动臂配备两个不同的适配头，分别实现液体和反应板的自动化转移。自动离心机配合特制离心套板使用可自动化分离样本载体与液体，该离心套板可容纳24个样本，上下部分可分离，且可用于同系列的96通量工作站。自动加热孵育器配合离心套板可实现样本自动化加热振荡裂解； ★5.自动提取纯化设备利用3ｘ8阵列模式的磁棒来吸附、转移和释放磁珠，磁棒运动前后自动装卸磁套，提取纯化不需液体转移，有效提高速度和检验成功率。需配有3个板位，可同时处理24个样本，工作体积最大可达1ml。该部分可独立运行，工作站其他部分出现故障不会影响该部分继续进行半自动提取纯化； ★6.工作站通过图像加红外识别系统来控制移动臂正确运动，并对摆放的试剂耗材的分析与判断，若摆放的试剂耗材情况与试剂实验需求不符，程序自动暂停并给出提示。可每次在离心前检测离心机板位状态，若配平板或样品板缺失，程序自动暂停并给出提示； ★7.工作站需可实现，实验人员根据检材类型自行调整每个样本的洗脱体积，无需厂家远程介入，保障得到的DNA样本浓度，可设定最小洗脱体积为25ul； ★8.混合斑分离和提取功能：配有专门的全自动混合斑处理方案，将放好检材的离心套板上机运行至得到DNA终溶液全程无手工参与，孵育、裂解、离心、男女成分分离、提取纯化等过程全部在工作站上自动化完成，实验运行整个过程不超过170分钟。 9.可通过多种方式对工作站进行控制，如服务器电脑、工作站操作屏幕或手机、平板电脑等手持终端设备，通过手持终端设备可以在程序进行时经监控系统远程实时查看程序运行情况及实时视频情况，还可以在检材前处理区远程录入检材信息，并进行程序选择及设定等。 10.可对工作站进行远程维护和远程故障修复，当出现程序故障时可以直接远程排除故障。工作站控制系统通过无线网络连接到制造商售后服务管理系统，技术人员可远程维护设备部件，查验运行报告，对程序进行校准和修复等； ★11.为满足实验室灵活方便的检验方案，工作站和所配套试剂耗材，应能满足最少5人份以下的封装试剂即可上机运行，避免不必要的试剂浪费。配有专门的一次性封装耗材，无需人工加液，一撕即用，程序结束后自动将废弃耗材收集在专用垃圾桶内。为避免样本处理时交叉污染，检材处理板需配备可独立开关管盖的配件。 ★12.为方便对接后续扩增实验步骤，洗脱条应设计为方便排枪吸取溶液并有可以单独打开盖子的联排洗脱条，便于后续DNA模板保存。配备与洗脱条匹配的检材标号打印机，便于标记检材和保存查找。 ★13.工作站的操作管理软件和服务器的操作系统均为中文版，运行程序界面要简洁清晰，系统与各种实验室管理系统均可无缝对接，文件格式可根据需要编写并更改。实验室管理系统生成的样本编号能够直接导入工作站系统，自动编写提取、扩增、电泳等过程所需要的表格及文件。实验过程的记录文件也可以直接导入实验室管理系统。 14.为降低污染风险，实验程序运行中，不能再次装载已使用过的吸头，使用过的吸头应丢弃到指定收集区，不应与未使用吸头放在同一吸头盒内。 注：为确保达到或满足使用要求，供应商在合同签订后供货前提供可证明以上标“★”技术参数要求的由制造商提供的技术白皮书或产品彩页（需为正式印刷品，复印件或打印文件不予认可）供采购人核查。 | 提取仪和连接的操作终端各1台 | 套 | 1 | 制造业 | 1300000 | 1300000 |  |
| 2 | ▲扩增试剂盒 | ★1、5色荧光检测（仅限5色荧光），不少于21个位点复合扩增。 ★2、不少于21个基因座，位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点（D3S1358、D5S818、D7S820、D8S1179、D13S317、D16S539、D18S51、D21S11、CSF1PO、FGA、TH01、TPOX、和vWA）和Amelogenin、D1S1656、D2S1338、Penta D、Penta E、D6S1043、D12S391、D19S433。 3、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热、启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 ★4、内标为橙色荧光WEN标记，包含片段为(60、65、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500)。 5、扩增时间低于100分钟、且能同时满足提取后检材和数据库检材不同的应用方案。 ★6、试剂盒基因座参数信息已收录入国家数据库以及打拐库，能成功导入。 ★7、供应商成交后向采购人提供售后技术支持服务。 | 200人份/盒 | 盒 | 2 | 制造业 | 32000 | 64000 |  |
| 3 | ▲违法犯罪建库 试剂盒 | 1、5色荧光检测，24个位点复合扩增。 2、位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点,高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D10S1248、D22S1045、D2S441、D1S1656和D12S391, DYS391, D2S1338, D19S433和1个Amelogenin。 ★3、系统内的基因座包括Amelogenin,D3S1358,D1S1656,D2S441,D10S1248,D13S317,PentaE,D16S539,D18S51,D2S1338,CSF1PO,PentaD,TH01,vWA,D21S11,D7S820,D5S818,TPOX,DYS391,D8S1179,D12S391,D19S433,FGA和D22S1045。内标为橙色荧光WEN标记，包含片段为(60、65、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500)。 4、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 ★5、供应商成交后向采购人提供售后技术支持服务。 | 800人份/盒 | 盒 | 1 | 制造业 | 90000 | 90000 |  |
| 4 | 40YP建库试剂盒 | 1、采用六色荧光技术。所投试剂盒产品单管同时扩增35个以上Y-STR位点，同时为了满足公安部DNA数据库位点要求，试剂盒必须包含如下位点：DYS393、DYS570、DYS19、DYS392、DYS549、Y GATA H4、DYS460、DYS458、DYS481、DYS635、DYS448、DYS533、DYS456、DYS389I、DYS390、DYS389II、DYS438、DYS576、DYS391、DYS439、DYS437、DYS385a/b、DYS643、DYF387S1a/b、DYS627、DYS449、DYS518、DYS447、DYS444、DYS557、DYF404S1a/b、DYS527a/b、DYS596 、DYS593、DYS645、DYS388、DYS622、rs2032678、rs771783753、rs759551978、rs76041101、rs34733631。 2、扩增电泳参数：最大扩增片段小于580bp，在一代测序仪的最佳检测范围内。所检测样本峰高不低于800RFU，低于800RFU则检测不成功，一次检测成功率要求不低于96%。扩增体系不小于10ul，扩增时间小于120分钟，提供图谱。 3、所投试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在70-650个核苷酸范围的片段，片段分布为70，80，100，120，140，160，180，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500，525，550，575，600，625，650，需提供图谱。 ★4、因采购人使用该试剂所生成的实验结果需录入全国公安机关DNA数据库（金盾二期库），故供应商所投Y试剂盒及常染色体试剂盒名称和其所有基因座参数信息均已加入全国公安机关DNA数据库（金盾二期库），响应文件中提供数据库下拉菜单截图证明，未提供视为未实质性响应询价通知书要求。 ★5、为确保达到或满足使用要求，供应商在合同签订后供货前需提供所投“40YP建库试剂盒”至采购人处进行测试。 | 100人份/盒 | 盒 | 3 | 制造业 | 15000 | 45000 |  |
| 5 | 乾剑-超微量磁珠法DNA提取试剂盒（24道全自动专用，48次） | 1、超微量磁珠法DNA提取试剂盒，为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有12块48孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12条8孔磁套及12条8孔洗脱条，8孔洗脱条可以实现20ul小体积洗脱； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液； 4、样本适用性：可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 | 48人份/盒 | 盒 | 2 | 制造业 | 2400 | 4800 |  |
| 6 | 乾剑-超微量磁珠法DNA提取试剂盒（24道全自动专用，96次） | 1、超微量磁珠法DNA提取试剂盒，为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动24道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动24道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取； 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有12块48孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12条8孔磁套及12条8孔洗脱条，8孔洗脱条可以实现20ul小体积洗脱； 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液； 4、样本适用性：可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 | 96人份/盒 | 盒 | 11 | 制造业 | 4800 | 52800 |  |
| 7 | 甲酰胺 | 1、高纯度去离子试剂，用来维持毛细管电泳检测中样品的变性，防止碱基配对。 | 25ml/瓶 | 瓶 | 2 | 制造业 | 700 | 1400 |  |
| 8 | 阳极缓冲液槽 | 1、阳极缓冲容器(ABC)包含1 x缓冲区支持所有电泳的应用程序运行在应用生物系统公司3500系列的遗传分析。 | 4个/盒 | 盒 | 2 | 制造业 | 1900 | 3800 |  |
| 9 | 阴极缓冲液槽 | 1、阴极缓冲液容器(CBC)内含有1倍浓度的运行缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。 | 4个/盒 | 盒 | 2 | 制造业 | 2500 | 5000 |  |
| 10 | POP-4 (384)胶 | 1、毛细管液体胶，基于“批量共聚物技术”，是从极其微小的微粒中分离出来并加以阐述的粘合物质。粘合物质具有较好的防护和分离能力，适合变性 DNA 片段分析 | 384人份/盒 | 盒 | 10 | 制造业 | 3800 | 38000 |  |
| 11 | 树脂 | 1、技术参数：可从血液或血斑中提取单链 DNA，纯化的单链 DNA 可直接用于 PCR 扩增反应，不需要进一步处理。纯化过程可在1小时内完成，不需有机溶剂抽提或乙醇沉淀。 | 100 人份/瓶 | 瓶 | 4 | 制造业 | 1100 | 4400 |  |
| 12 | 推杆式生物物证提取棉签 | 1、用于现场血液(斑)、唾液(斑)、精斑等生物物证的提取和保存，也可用于DNA实验室对生物物证的提取; 2、棉签即采即推，无需剪刀等其他辅助公共工具，即可将棉签头推入样本管/样本板内; 3、独立包装，配备高纯水，方便润湿棉签; 适用于实验室生物物证采集； 4、产品经环氧乙烷消毒灭菌处理，绝无外源DNA污染; | 2支/份，50份/盒 | 盒 | 14 | 制造业 | 150 | 2100 |  |
| 13 | 推杆式生物物证提取棉签套装 | 1、用于现场血液(斑)、唾液(斑)、精斑等生物物证的提取和保存，也可用于DNA实验室对生物物证的提取; 2、棉签即采即推，无需剪刀等其他辅助公共工具，即可将棉签头推入样本管/样本板内; 3、独立包装，配备高纯水，方便润湿棉签; 适用于实验室生物物证采集； 4、产品经环氧乙烷消毒灭菌处理，绝无外源DNA污染; | 20套/盒 | 盒 | 10 | 制造业 | 100 | 1000 |  |
| 14 | 96孔板 | 1、技术参数：96 孔半裙扩增板，耐高温，无色板。 | 10块/盒 | 盒 | 15 | 制造业 | 280 | 4200 |  |
| 15 | 1.5ML离心管 | 1、技术参数：适用于生物检材的提取、离心和加热。 | 500只/盒 | 盒 | 2 | 制造业 | 120 | 240 |  |
| 16 | 0.5-10ul排枪头 | 1、DNA检验加样专用 | 1000个/包 | 包 | 10 | 制造业 | 120 | 1200 |  |
| 17 | 一次性丁腈手套-S | 1、无粉，并且抗静电，防污尘，防指纹、低吸附，超薄≤0.05mm，无 DNA RNA 酶,根据采购方要求规格提供。 | 100只/盒 | 盒 | 7 | 制造业 | 150 | 1050 |  |
| 18 | 一次性丁腈手套-M | 1、无粉，并且抗静电，防污尘，防指纹、低吸附，超薄≤0.05mm，无 DNA RNA 酶,根据采购方要求规格提供。 | 100只/盒 | 盒 | 7 | 制造业 | 150 | 1050 |  |
| 19 | 单头PCR扩增仪 | 1、样本容量96×0.2ml，温度范围4~105℃ (最小设置刻度：0.1 ℃ )，热盖温度30℃ ~110℃，最大升降温速度5℃/s，温度均匀性≤±0.2℃，温度精度≤±0.1℃，时间递增/递减0~9分59秒，可做Long PCR实验，温度递增/递减0.1~9.9℃，可做Touchdown PCR实验，尺寸（mm）420×269×254 (L×W×H)，输入电源220v~50Hz, 600W，梯度温差范围1-30℃，12列梯度。 | TC-96/G/H(b)B/台 | 台 | 1 | 制造业 | 30800 | 30800 |  |
| 20 | 双头PCR扩增仪 | 1、样本容量48×0.2ml+48×0.2ml，温度范围4~105℃ (最小设置刻度：0.1 ℃ )，热盖温度30℃ ~110℃，最大升降温速度5℃/s，温度均匀性≤±0.3℃，温度精度≤±0.1℃，时间递增/递减0~9分59秒，可做Long PCR实验，温度递增/递减0.1~9.9℃，可做Touchdown PCR实验，尺寸（mm）420×269×254 (L×W×H)，输入电源220v~50Hz, 600W，梯度温差范围1-30℃，12列梯度。 | TC-XP-D/台 | 台 | 1 | 制造业 | 38800 | 38800 |  |
| 21 | 血样采集卡 | 1、血卡、采血针、棉签、消毒棉签一体集成装。 | 75人份/盒 | 盒 | 40 | 制造业 | 260 | 10400 |  |
| 二、测序仪维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 测序仪维保 | 一、本次需维保的设备为ABI 3500XL，此设备为2020年12月份购买，已过质保期，至今仍可正常使用。本次维保服务期为自合同签订之日起1年。 二、每季度上门巡检仪器，积极进行机器维护，避免可能发生的故障，减少可能的停机； 三、每半年上门一次，检查清理仪器管路，校正仪器毛细管及荧光染料； 四、维保期内提供一次无故障上门维护校正、调整校准仪器光路以及保养易耗件，使其工作在最优的指标范围内，并出具维护仪器维护校正报告，满足DNA实验室质量控制要求； 五、重大设备ABI 3500XL仪器维护包括以下内容： 1.整机除尘；2.光路清理、矫正；3.透镜清理、矫正；4.CCD矫正；5.机械手臂矫正；6.仪器软件检查、硬件测试；7.常用试剂的Matrix校正 六、供应商必须保证维护保养的主要配件、易损件清单供应为原厂零配件等。所有维修费用包含在报价中（含维修配件费、人工费、差旅费，物流费等），且保证所使用配件是原厂全新件； 六、供应商须设有维保服务电话，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法； 七、在项目服务期间，供应商必须提供经验丰富的维修、维护人员维保，并在服务期间确保本项目维保团队的人员稳定，保证按时顺利维保； 八、在质保期内，供应商应建立完备的故障响应机制，如果在维保期内运行出现问题或故障，服务商应在2小时内电话响应,2个工作日内上门维修，2小时内解决问题，24小时电话支持响应，否则采购人将自行采取必要的措施，供应商需考虑到由此产生风险和费用。 | 次 | 次 | 1 | 其他未列明行业 | 100000 | 100000 |  |

三、报价要求

1、供应商按总价报价，报价不得高于预算价，否则视为未实质性响应询价通知书要求。每种产品单价只允许有一个报价且不得超过采购人给定的各产品预算单价，否则视为未实质性响应询价通知书要求。供应商的总价应包含所投货物、保险、包装、加工及加工损耗、运输、装卸、检测、保管、售后服务、测序仪维保费、利润、税费等工作所发生的一切应有费用。后期总量如有欠缺按合同报价中的单价续购。总价作为评审依据，单价作为签订合同的依据。

2、响应文件的报价表中应清楚地标明各项单价、小计等内容（详见响应文件格式“一、报价表”）。每种产品单价只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

四、其他要求

1.供货要求：所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部门颁发的标准，无部门标准的，符合行业标准。供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商人负担。

2.在质保期内，成交供应商在收到采购人关于产品质量问题的通知后七天内，应维修或更换有缺陷的货物或部件，费用包含在报价中。

3.如果成交供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

4.验收要求：

（1）供应商依据合同要求送货至现场，期间一切保证措施由供应商负责，采购人负责组织对进场的设备进行验收。

（2）设备开箱检查包括以下内容：

①箱号、箱数以及包装情况；

②设备的名称、型号、规格和数量；

③装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具；

④设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。

（3）验收条件如下：

①货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

②货物设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

③在货物使用期间所出现的问题得到解决，并能继续正常使用；

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）物品运输包装应符合国家发布的包装标准，包装要合理、规范，能保护物品在流通过程中避免或减轻各种外力的损害，便于储运,具有足够的强度、刚度与稳定性，具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力。

（5）采购人将邀请产品使用方、相关专业部门、供应商代表等组成的验收小组，对成品进行严格验收，如成交供应商提供的产品存在不满足采购参数的情况，将不予验收通过，成交供应商将承担相应的责任和损失。

（6）设备维保验收要求：成交供应商针对设备维保后，采购人将邀请产品使用方、相关专业部门、供应商代表等组成的验收小组，对维保后的产品进行严格验收，如成交供应商所维保的产品无法正常使用或不符合采购人的验收标准，将不予验收通过，成交供应商将承担相应的责任和损失。

5、安装要求：

专业人员：需要安排专业技术人员共同参与到项目之中，形成规范化的技术实施体系，确保设备正确配置并达到最佳性能。

培训服务：安装完成后需要为采购人提供全面的设备操作、维护和管理培训，确保采购人能够熟练掌握设备的使用和故障处理技能。