- 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 181,400.00

采购包最高限价（元）: 181,400.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 血液冷藏箱(医用-20℃) | 1.00（套） | 23,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | A02329900 其他医疗设备 | 低速离心机 | 1.00（套） | 8,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02329900 其他医疗设备 | 恒温溶浆机 | 1.00（套） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02329900 其他医疗设备 | 生物显微镜 | 1.00（套） | 11,700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02329900 其他医疗设备 | 血型血清离心机 | 1.00（套） | 27,700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02329900 其他医疗设备 | 血栓弹力图 | 1.00（套） | 74,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02329900 其他医疗设备 | 血液冷藏箱(医用4℃） | 1.00（套） | 9,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液冷藏箱(医用-20℃) | 1.00（套） | 23,500.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 低速离心机 | 1.00（套） | 8,300.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 恒温溶浆机 | 1.00（套） | 27,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.00（套） | 11,700.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 血型血清离心机 | 1.00（套） | 27,700.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 血栓弹力图 | 1.00（套） | 74,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 血液冷藏箱(医用4℃） | 1.00（套） | 9,200.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 血栓弹力图 | 血栓弹力图 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02329900 其他医疗设备 | 血液冷藏箱(医用-20℃) | 血液冷藏箱（医用-20摄氏度） |
| 2 | A02329900 其他医疗设备 | 血液冷藏箱(医用4℃） | 血液冷藏箱（医用4摄氏度） |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：血液冷藏箱(医用-20℃)

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、有效容积：≥158L 2、温度范围:（-15℃）- （-25℃） 3、款式：立式 4、气候类型：N 5、电源：220V/50Hz 6、输入功率：≥350W 7、电耗:≤4.8Kwh/24h 8、防触电保护等级：1/B 9、产品尺寸:620*660*1795mm±20mm 10、内胆尺寸:380*415*1020mm±20mm 11、外观材质:彩徐钢板 12、内胆材质:不锈钢板 |

标的名称：低速离心机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.最高转速:5000r/min 2.最大相对离心力:4470 ×g 3.定时时间:1-99 min 4.噪声:≤65dB(A) 5.显示:数字显示 6.操控方式:按键开关 7.电源:AC220V50HZ 8.输入功率:≤0.6KW 9.驱动方式:交流变频电机 10.外型尺寸:51x41x35cm±2cm |

标的名称：恒温溶浆机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、存水量：45kg±5% 2、循环能力：≥30L/min 3、控温范围：室温--45℃ 4、控温精度：≤±0.1℃ 5、加热功率：≤3200W 6、适合化浆量：10袋 7、最大化浆量：15袋 8、解冻时间：10-15分钟 |

标的名称：生物显微镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、目镜: 1.1大视野：WF10X 1.2大视野：WF16X 1.3大视野：WF20X 2、目镜简:铰链式目镜观察镜筒 3、物镜: 3.1物镜4X 3.2物镜10X 3.3物镜20X 3.4物镜40x 3.5物镜60X 3.6物镜100X 4、附件:暗场附件,偏光附件 5、调焦机构:粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮； 6、转换器:多孔物镜转换器 7、载物台:双层活动平台 8、适射照明系统:阿贝聚光镜,LED光源 9、相机接口:C相机接口 10、电源线:标准三孔电源线 11、防尘罩:专用防尘罩 |

标的名称：血型血清离心机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、电源:220V 50Hz 2、功率:≥150W 3、套管容积:10mL/15mLx12支 4、尺寸(cm):29*32*24.5(cm)±2cm 5、回转数值(rpm)*LED ：数字显示 6、最大离心力：1770g (4000rpm) 7、电子控制部： 7.1微电脑控制系统。 7.2动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式。 7.3具有记忆装置，可存储20组工况(20组离心参数)，其中1组预设为血库凝聚胺实验专用。 7.4即时离心功能 8、安全装置： 8.1具有不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置。 8.2马达过热安全防护装置。 8.3三点悬吊式平衡系统。 8.4电子门盖锁，转子停止门盖自动打开。 8.5熔断器 T2A 250VAC 9、定时器: 9.1 1sec~60min数字定时装置； 9.2采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间； 10、刹车系统:自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡. |

标的名称：血栓弹力图

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、四通道（可扩展至八通道、十二通道等），可实现同步检测四个样本检测，单机实现一组血小板图检测。 2、人机对话界面（操作台为触摸屏），触屏0°~40°角度自由旋转，可满足不同视角操作需求。 3、一体化安装，开机即用，满足多个外设USB设备连接、LAN口与天线（WIFI）。 4、性能维护软件(质控、维护均软件操作，一键校准；免去繁杂的手工校准方式，通过软件一键校准）。 5、基本原理：电磁法。 6、自动操作平台，上杯、测量、卸杯均为一键自动完成，可避免手工操作带来的不稳定性，规避血渍溢出、操作震动、掉杯等常见问题，确保样本检测准确性。 7、严格按照国家教材规定参考值，符合中国人体质。 8、拥有齐全的检测试剂盒，活化凝血、肝素酶、血小板检测试剂盒；具有原厂质控品同时也适用于第三方质控品。 9、预装软件,包括血栓弹力图测试软件，信息管理平台软件，支持连接医院的局域网，LIS系统。可实现网络数据交互管理操作。 10、自带编程数字温度传感器设计，根据环境自动温度补偿，温度传感的精度更高。 11、采用电机组控制单元，通道运动高精可控，一致性高，易于维护，批间性能稳定可控。 12、选用无磁与弱磁材质，采用抗电磁干扰处理，在临床使用与其它类型检测机器并存时，减少电磁干扰，不影响检测结果。 13、改进机器中的塑料材质部件，以特种金属材质代替必要的塑质连接部件，耐高低温，有效降低热胀冷缩效应。临床运行环境温度可放宽至0℃~50℃。高精度金属材质部件传动流畅，运行稳定，运行寿命高。 |

标的名称：血液冷藏箱(医用4℃）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、温度范围(℃）:冷藏(2-6) 2、湿度范围(RH)：35%~75% 3、额定电：220V/50HZ 4、输入总功率(W)：≥165 5、有效容积(L)：≥145 6、制冷剂: R290 7、内胆尺寸(mm): 420*400*900±2cmm 8、蒸发器: 翅片式蒸发器 9、蒸发器尺寸(+50mm): 2*6*200 10、有压缩机 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 质量要求 | 1、投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； 2、所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，投标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作； 3、投标人所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。 4、投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合各项技术标准，符合国家强制性标准。 5、投标人应按照国家有关标准和招标文件要求对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场测试和试运行，确保各设备完整地通过验收。 6、投标人将负责货物的运输、搬运等一切安全责任。因实施过程中造成的直接或间接损失，均由投标人自行承担。（单独提供承诺函加盖鲜章） 7、本项目技术参数中要求提供检验报告的，中标人在收到成交通知书后，2个工作日内提供检验报告原件交于采购人查验。如所提供的检验报告原件与响应文件中资料不一致或未提供视为无效响应，取消其中标资格，并按相关法律法规处理。（单独提供承诺函加盖鲜章） |
| 2 |  | 售后服务要求 | 1、提供投标人的服务承诺和保障措施(维护响应时间接到维修接到通知后30分钟内响应，12小时内到场维修，故障修复时间不超过24小时。 2、质保期：整机设备质保期为3年，含软件升级，设备终身维护（单独提供承诺函格式自拟）。 3、设备质保期内同一故障现象经中标人 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 4、保修期内所更换零部件由中标方及时提供，费用包含在报价中，中标方专业技术服务人员的一切费用全部自理。保修期外中标方仍应上门维修，只收配件费，不收其他费用。同时向采购人承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。 5、零配件供应：在设备使用寿命年限内提供易损耗材、零件、备件、附件及软件升级服务，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；永久提供软件升级服务，不再额外收取任何费用（单独提供承诺函格式自拟）。 6、质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。 7、中标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人管理科室提供经使用科室使用人员确认的纸质保养、维修报告，未经使用科室使用人员确认视为未提供保养维修服务。 8、根据采购单位指定的地点提供投标产品的安装调试服务，费用包含在报价中。 9、为采购单位的相关技术、操作人员进行有关投标产品的操作、维护、保养等方面培训，直至能熟练独立操作掌握为止，费用包含在报价中。中标人须为采购方技术人员提供技术培训（包括操作、维修、保养等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。 |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、货物到达采购人指定地点，安装调试验收合格并培训结束后，采购人可正常使用，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的97.00% 2、货物正常使用1年后，无质量问题，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的3.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 1、验收标准：根据国家相关的规范及行业验收规范、标准执行及四川省财政厅印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求、验收。 2、验收主体及方式：由采购人组织相关单位及专家组成验收组进行验收。 3、验收内容：按采购文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收。 4、验收时间：供应商提出验收之日起10天内组织验收。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质量要求： 1、投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； 2、所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，投标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作； 3、投标人所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向中标人索赔。 4、投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合各项技术标准，符合国家强制性标准。 5、投标人应按照国家有关标准和招标文件要求对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场测试和试运行，确保各设备完整地通过验收。 6、投标人将负责货物的运输、搬运等一切安全责任。因实施过程中造成的直接或间接损失，均由投标人自行承担。（单独提供承诺函加盖鲜章） 7、本项目技术参数中要求提供检验报告的，中标人在收到成交通知书后，2个工作日内提供检验报告原件交于采购人查验。如所提供的检验报告原件与响应文件中资料不一致或未提供视为无效响应，取消其中标资格，并按相关法律法规处理。（单独提供承诺函加盖鲜章） 售后服务要求： 1、提供投标人的服务承诺和保障措施(维护响应时间接到维修接到通知后30分钟内响应，12小时内到场维修，故障修复时间不超过24小时。 2、质保期：整机设备质保期为3年，含软件升级，设备终身维护（单独提供承诺函格式自拟）。 3、设备质保期内同一故障现象经中标人 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权要求更换同型号全新设备，或无条件退货。 4、保修期内所更换零部件由中标方及时提供，费用包含在报价中，中标方专业技术服务人员的一切费用全部自理。保修期外中标方仍应上门维修，只收配件费，不收其他费用。同时向采购人承诺技术后援支持，工作时间须提供电话咨询服务。 5、零配件供应：在设备使用寿命年限内提供易损耗材、零件、备件、附件及软件升级服务，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件；永久提供软件升级服务，不再额外收取任何费用（单独提供承诺函格式自拟）。 6、质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。 7、中标人售后服务机构在对设备进行保养、维修后，须向采购人管理科室提供经使用科室使用人员确认的纸质保养、维修报告，未经使用科室使用人员确认视为未提供保养维修服务。 8、根据采购单位指定的地点提供投标产品的安装调试服务，费用包含在报价中。 9、为采购单位的相关技术、操作人员进行有关投标产品的操作、维护、保养等方面培训，直至能熟练独立操作掌握为止，费用包含在报价中。中标人须为采购方技术人员提供技术培训（包括操作、维修、保养等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，可以直接向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.4.其他要求

1、注：①包一、包二、包三、包四、包五、包六带▲项参数提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或彩页或技术白皮书加盖投标人鲜章作为佐证材料。②目前上市医疗器械名称不尽统一，满足以上参数产品均可参与投标。

2、本项目根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包含但不限于以下项：①质量保障、②技术支持措施、③安装调试进度计划、④维修响应时间、⑤培训方案等）。