版本号：N510703202400019920250227001

# 招 标 文 件

# （货物类）

### 采购项目名称：其他医疗设备一批(三次)

### 采购项目编号：N5107032024000199

### 绵阳市人民医院

### 四川玖久公信招标代理有限公司共同编制

2024年11月05日

## 第一章 投标邀请

四川玖久公信招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 绵阳市人民医院 委托，拟对 其他医疗设备一批(三次) 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省绵阳市涪城区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5107032024000199

### 1.2.采购项目名称： 其他医疗设备一批(三次)

### 1.3.招标项目简介

绵阳市人民医院拟采购医疗设备一批

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证扫描件。（仅限医疗器械适用））

2、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证扫描件；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表扫描件。（仅限医疗器械适用））

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 绵阳市人民医院

地址： 绵阳市涪城区剑南路西段10-12号

邮编： 621000

联系人： 巩清梅

联系电话： 0816-2344631

代理机构： 四川玖久公信招标代理有限公司

地址： 绵阳市科创园区剑南路西段388号长兴星城5幢2楼1号商铺

邮编： 621000

联系人： 朱明敏

联系电话： 0816-2547399

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：502,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：不收取 |
| 6 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：代理服务费以成本支出加合理利润为原则，由中标（成交）供应商支付（各包参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）价格标准收取招标代理服务费（不足5000按5000收取）） |
| 8 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否 |
| 10 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 绵阳市人民医院 和 四川玖久公信招标代理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 绵阳市人民医院 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川玖久公信招标代理有限公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

### 2.3.招标文件

#### 2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、投标邀请；

二、投标人须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、资格审查；

五、评标办法；

六、投标文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

### 2.4.投标文件

#### 2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.投标报价★

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5.开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1.开标

#### 2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

#### 2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

#### 2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 货到安装调试后完成验收后 ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收单，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

九、技术履约验收内容：

采购包1：验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

十、商务履约验收内容：

采购包1：供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

十一、履约验收标准：

采购包1：验收标准以招标文件或中标方投标文件和相关行业标准为准。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 绵阳市人民医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川玖久公信招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川玖久公信招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：朱明敏

联系电话：18990179509

地址：绵阳科创区剑南路西段388号长兴星城5幢2层1号商铺

邮编：621000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 502,000.00

采购包最高限价（元）: 502,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗设备 | 种植牙设备 | 1.00（台） | 180,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 其他医疗设备 | 根管治疗机 | 2.00（台） | 40,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 其他医疗设备 | 吸脂机 | 1.00（台） | 80,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 其他医疗设备 | LED蓝光治疗仪 | 4.00（台） | 112,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 其他医疗设备 | 全自动血压仪 | 3.00（台） | 60,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 其他医疗设备 | 一氧化氮检测仪 | 1.00（台） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植牙设备 | 1.00（台） | 180,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 根管治疗机 | 2.00（台） | 40,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 吸脂机 | 1.00（台） | 80,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | LED蓝光治疗仪 | 4.00（台） | 112,000.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 全自动血压仪 | 3.00（台） | 60,000.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 一氧化氮检测仪 | 1.00（台） | 30,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗设备 | 种植牙设备 | 种植牙设备 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：种植牙设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）★主要配置包括：牙科种植机1台、牙科种植治疗机1台、局部麻醉助推仪1台、外科工具盒1套。【提供各项配置设备的品牌、型号】 （二）“牙科种植机”技术要求 1、★配置至少包括主机1台、原装进口带光电动马达1支（含马达连接管线）、原装进口20:1光纤种植弯手机3支；脚踏控制器1个；液瓶支架1个；屏幕保护膜2个；一次性无菌灌注管1盒（5根）；无菌灌注管与电缆之间的固定线卡1包（10个装）；不锈钢脚控支架1个；进口≥500ml 防锈清洁剂1瓶；进口≥500ml 清洁剂1瓶；进口≥500ml 润滑剂1瓶；原装进口1:1非光纤直手机，外喷水1支。【提供相关承诺】 2、主机技术要求： （1）▲主机操作控制：非触屏式单个导航旋钮一键控制； （2）菜单界面：提供至少两种菜单模式界面；（工作菜单，设置菜单，特殊参数设置菜单） （3）个性化程序存储数量：至少3组； （4）设备校准：无需校准，设备免维护； （5）面板：防震钢化玻璃材质； （6）▲操作过程中的参数调节：所有参数均通过旋钮调节，且旋钮可拆卸进行≥135℃高温高压灭菌； （7）★蠕动泵：一体式蠕动泵设计，最大出水量≥120ml/min；【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （8）手机设置选择：提供两种手机选择（20:1和1:1）； （9）多功能脚控：至少1个无级转速踏板和3个多功能按钮，防水等级IPX8； （10）▲脚控附加功能1：在手术过程中，通过脚控可实现扭矩的增加，每次可增加5Ncm； （11）▲脚控附加功能2：通过脚控可实现在反转的同时自动增加5Ncm或10Ncm的扭矩； （12）过载保护及报警功能：具有过载保护及声音报警功能； （13）主机重量：≤2.5 kg； （14）主机尺寸(长x宽x高)：不高于245mmx245mmx105mm(支架高度不高于485mm)； （15）机器使用年限≥8年。 3、电动马达技术要求： （1）★马达类型：陶瓷滚珠轴承；【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、第三方检测报告、注册或备案证书附表上述任意方式均可予以证明）】 （2）▲转速范围：200-40,000rpm； （3）马达扭矩：≥70Ncm（搭配20:1种植弯手机输出扭矩）； （4）光源：马达提供光源； （5）接口类型：符合ISO 3964标准E型接口； （6）过载保护：具备过载保护功能； （7）马达尺寸：包含头部接口：＜24mm*84mm，不包含头部接口：＜24mm*62mm； （8）马达重量：≤115g； （9）马达功率：≥130W； （10）噪声：≤60dBA； （11）热清洗：≥93℃热清洗； （12）灭菌：≥134℃高温高压灭菌； （13）★马达连线：可≥93℃热清洗及≥134℃高温高压灭菌。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 4、手机技术要求： （1）手机转速比：20:1（减速）； （2）▲供水设计：外部供水，内水道设计； （3）车针锁紧装置：按压式车针锁紧装置； （4）头部尺寸：直径≤10 mm，符合人体工学设计； （5）手机照明：双玻璃导光棒照明设计； （6）★转速范围：10-2000rpm；【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （7）▲手机长度：≤85mm； （8）热清洗：可93℃热清洗； （9）灭菌：可135℃高温高压灭菌； （10）保修：质保≥18个月。 （三）“牙科种植治疗机”技术要求 1、★配置至少包括移动式牙科种植全不锈钢可升降移动式工作台1套；超大不锈钢治疗托盘台面 1套、电动牙科手术床1套、手术灯无影1套、可消毒抽吸系统1套、助手用移动式工作台灯1套、低速手机1套、按压快换式高速手机1支、三用枪1把；高速手机2支；低速手机（含直机、弯机、马达）1套；三用喷枪1支；预留种植机枪架1套；预留洁牙机枪架 1套；外置式纯净水瓶1个；金属制手持痰盂1支；吸唾器1支；医生座椅1把（升降400mm-720mm，俯仰（调节范围90度-135度））；护士座椅1把。【提供相关承诺】 2、★工作台：全304不锈钢结构，台面可伸缩隐藏，长度宽度可调，表面可以深度消毒，（工作台尺寸长700mm,宽370mm，无抽屉、推门，台面伸出长200mm,宽135mm.有效扩大台面尺寸，方便搁置种植机、各类手术器械等，满足种植手术的需求。）【提供相关承诺】 3、▲治疗托盘：电动升降，高度可在730MM——850MM范围内升降。 4、▲工作台：可以移动，脚轮可锁定推车；配有电源插座。 5、电动牙科椅： （1）全电动控制系统，牙科椅独立控制； （2）靠背、座垫≥600mm宽 （3）★牙椅≥30度可左右旋转。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （4）一体成型靠背，可以拆卸清洗，医生可以左右方向靠近患者头部 （5）柔性启动方式； （6）脚开关控制模式； （7）隐型导轨形式设计，整个运行过程无搓背感； （8）托盘可以上下操作； （9）托盘采用钢化美工玻璃，能满足无菌要求； （10）▲所供产品具备400-服务系统。【提供400服务热线电话号码】 （11）机器使用年限：≥12年。 6、专业口腔手术灯 （1）感应式18孔LED无影灯，同治疗机一体。 （2）照度≥50000 LX， （3）光斑范围：直径≥120 （4）无级调节灯光亮度 7、专业抽吸机 （1）具有至少2个水瓶；每个水瓶容量1000ml，玻璃材质。 （2）具有分泌物收集器，经由过滤器直接进入桶内。 （3）可高温高压消毒。 （4）≥910mbar 持续有效的真空度，实现每分钟≥45升的流量，并可以调节。 8、手机 （1）▲原装设计精密陶瓷轴承：工作安全，无振动运转。 （2）转速范围：350,000-400,000rpm：扭矩大，切削力大。 （3）★机头角度设计：机头机身有可调角度。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （4）夹持力大≥29N。 （5）四孔喷雾冷却：准确覆盖车针顶端。 （6）防回吸设置：机头防回吸设计，防交叉感染控制。 （7）连接方式：四孔螺纹固定式连接。 （8）低噪音,噪音≤65dB。 （9）★特殊防滑设计：手感好，操作轻松，卫生密闭镀层，耐受多次反复高温高压消毒均不易脱落。【提供第三方检测证明文件】 （10）★材质及工艺：优质金属合金，高温高压膨胀收缩内外一致。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （11）高温高压消毒、热清洗：耐受≧135°高温高压消毒，防交叉感染控制。 （12）功率：≧26w。 （13）工作气压：2.1-4.2bar。 （四）“局部麻醉助推仪”技术要求 （1）安全速度：最快一档速度不超过60秒/1.0ml，符合麻药说明书要求的安全速度； （2）★安全回吸：具有回吸按键保证回吸过程没有入血风险。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （3）▲定量给药：可以根据临床需求设定推药量0.1ml、0.3ml。 （4）▲持笔式操作：光感开关。 （5）▲内置音乐：mp3格式音乐可以自己更换（8兆，支持存储单首歌曲）。 （6）★工作电源：内置充电锂电池。（电池容量不小于480毫安，工作时间≥4小时）。【提供所投产品生产厂家官方发布的技术资料（产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等上述任意方式）予以证明】 （7）工作电压：DC 3.7V-4.2V （8）工作指示：LED蓝灯闪烁指示； （9）有声光报警。 （10）★配置至少包括：主机1台、助推管（根据针头，分公制和英制）4支（公制2支、英制2支、耐高温高压消毒）、底座1台、电源适配器1台（含USB数据线）、O型圈10个。【提供相关承诺】 （五）“外科工具盒”技术要求 1、工具盒 （1）外科工具盒抗震，适合频繁高压蒸汽灭菌，耐受温度≧134℃。 （2）★带有颜色标识的箭头与硅胶垫，硅胶垫方便灭菌和存放。【提供所投产品实物图片】 （3）有明确的示意图与钻长度标识，方便快速检查相应工具是否完整。 2、钻头 （1）定位球钻由德国牌号为1.4197（X20CrNiMoS13-1）的不锈钢制成。 （2）★牙科钻头包括牙钻及配件（适配器，测量杆）由德国牌号为1.4108（X30Cr Mo N 15-1）的不锈钢制成。【提供所投产品材质证明材料】 3、修复工具： （1）带扭力数字的棘轮扳手。 ★4、工具盒配置清单（投标人需提供承诺函，格式自拟，不满足视为投标文件无效。） （1）外科工具盒*1 （2）手用适配器适用于棘轮扳手，超短型*1 （3）手用适配器适用于棘轮扳手，短型*1 （4）手用适配器适用于棘轮扳手，长型*1 （5）机用适配器适用于棘轮扳手，超短型*1 （6）机用适配器适用于棘轮扳手，短型*1 （7）螺丝刀适用于棘轮扳手，短型*1 （8）螺丝刀适用于棘轮扳手，长型*1 （9）螺丝刀适用于棘轮扳手，超短型*1 （10）球钻直径1.4mm*1 （11）球钻直径3.1mm*1 （12）球钻直径2.3mm*1 （13）测量杆2.2mm*1 （14）测深杆2.2mm/2.8 mm*1 （15）测深杆4.2 mm*1 （16）测深杆3.5 mm*1 （17）棘轮扳手含拆装工具*1 （18）扭矩控制器适用于棘轮扳手*1 （19）扩孔钻长型，Φ4.2mm,长41mm*1 （20）扩孔钻短型，Φ4.2mm,长33 mm*1 （21）扩孔钻Φ3.5mm,长型*1 （22）扩孔钻短型，Φ3.5mm,长33 mm*1 （23）先锋钻2号，长型，φ2.8mm,长41mm*1 （24）先锋钻2号，短型，Φ2.8mm,长33mm*1 （25）先锋钻1号，长型，Φ2.2mm,长41mm*1 （26）先锋钻1号，短型，Φ2.2mm,长33mm*1 （27）攻丝骨水平锥柱状种植体用，Φ4.8mm,长25mm*1 （28）攻丝骨水平锥挂状种植体用，Φ4.1mm,长25mm*1 （29）攻丝骨水平锥柱状种植体用，Φ3.3mm,长25mm*1 （30）成型钻骨水平推柱状种植体用，短型，φ4.8mm,长25mm*1 （31）成型钻骨水平锥柱状种植体用，短型，φ4.1mm,长25mm*1 （32）成型钻骨水平锥柱状种植体用，长型，Φ3.3mm,长33mm*1 （33）成型钻骨水平锥柱状种植体用，长型，Φ4.8mm,长33mm*1 |

标的名称：根管治疗机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一、★主要配套装置：【提供各项配置设备的品牌、型号】 1、根管长度测量仪2台 2、超声根管荡洗器2台 3、根管预备机2台 4、充填器&携热器热熔牙胶充填机2台 二、具体技术要求 （一）根管长度测量仪参数要求： 1.配有彩色≥4.5英寸LED屏，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹； 2.基于多独立网络测量技术，自动校准； 3.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4.充电电池，3.7V/750mAh，电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz，0.4A Max；输出信号电压≤～200mV；输出信号频率400Hz和≤8kHz；功耗≤0.5W； 5.可折叠，方便调整视角； 6.设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离，根管锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示； （二）超声根管荡洗器参数要求： ▲1.机器的工作过程采用微电脑全自动控制。至少有一个待机按键和一个开关按键，通过按压待机按键，可以调整机器工作状态，通过按压开关按键，可以启动或关闭机器。供电电源通过可充电的电池供电。 2.机器至少有三种模式设定，模式一：关机模式；模式二：热待机模式（该模式下可进行功率调节和时间调节）；模式三：荡洗模式（工作模式）。 3.机器至少有三档功率可调节。 ▲4.机器至少四种时间模式可以选择，依次为“10、15、20、--”，分别表示机器在荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min。 5.采用全自动频率跟踪系统。 6.工作尖、限力扳手可以耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。 7.工作尖振动幅度小，输出的尖端主振动偏移≤150μm，频率高，输出的尖端振动频率40kHz±10Hz。 ▲8.屏幕至少显示时间、功率、电量。 （三）根管预备机参数要求： ▲1、有实时反馈技术，对电机输出速度100-1200rpm、扭矩0.4-5.0 N.cm，有效预防断针； 2、无线手柄，无线通信，手柄电池3.7V/1200mAh 可充电锂电池； ★3、无线充电，底座内置电池作为充电电源，底座电池11.1V/2600mAh 可充电锂电池； 4、全触摸按键； 5、连续模式-三种智能反转模式； 6、往复模式- 匹配市面上所有单支锉； ★7、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用； ▲8、使用高效无刷电机。 （四）携热器、充填器、热熔牙胶充填机参数要求： 1、携热器 ★（1）充电底座可实时监控电池温度； （2）显示屏可设置为适应左手或者右手操作； （3）热熔牙胶充填机釆用无线设计； （4）热熔牙胶充填机至少有七种预设温度可选择：90℃、120℃、150℃、180℃、200℃、230℃、250℃； （5）具有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机； ★（6）手柄重量≤80g，且电池可更换，3. 7V/2000mAh可充电锂电池，整机重量≤275g； 2、充填器: （1）无线手持式设计，重量≤390g； （2）标配至少4枚可重复使用的注胶针，至少有7款可重复使用注胶针型号供选购； ▲（3）可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，至少有3款一次性注胶针供选购； ▲（4）银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以同步旋转银针角度； ▲（5）牙胶棒直接装载到注胶针内部； ★（6）牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； （7）采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示； ★（8）标配至少2颗3. 7V/2000mAh可充电锂电池，更换时间≤1秒，充满电至少可供充填约100个根管，电源输入100-240V~50/60Hz 800mA、电源输出DC15. 0V/1.6A； ★（9）双注胶按键灵敏，操作方便； ★（10）充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度； （11）牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况； （12）超时自动停止加热，超时自动关机； （13）至少有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； （14）至少有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求； （15）至少有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定； ★3、配置表：（投标人需提供承诺函，格式自拟，不满足视为投标文件无效。） （1）根管长度测量仪： 主机2台 测量线2根 锉夹8根 唇挂钩10个 探针4根 电源适配器2个 测试器 2个 （2）超声根管荡洗器 主机2 电源适配器2 充电座2 E96工作尖4 E99工作尖4 硅胶套6 限力扳手2 （3）根管预备机 底座2 手柄2 隔离硅胶套4 O型圈4 弯手机2 USB线2 注油嘴2 测量线2 锉夹8 唇挂钩4 探针4 电源适配器2 测试器2 （4）携热器 加热充填手柄2个 充电底座2个 电源适配器2个 工作尖（WP4004：2枚、WP4504：2枚、WP5506：2枚、WP5508：2枚） 工作尖隔热套8个 （5）充填器 加热充填手柄2个 充电底座2个 电池4个 电源适配器2个 注胶针（E23G-M：2枚、E23G-L：2枚、E25G-L：4枚） 隔热保护罩4个 注胶针扳手2个 清洁环2个 |

标的名称：吸脂机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.吸引压力:-65kpa~-98kpa 2.抽气速度:120L/min 3.面板显示内容:吸引压力、注液速度 ▲4.操作方式:脚踏开关一体化，负压、注液同一模板 5.其他技术规格要求 （1）蠕动泵注液系统流量范围:0ml/min-510ml/min （2）脂肪吸引头:吸口为“品”字形，切割面积大，吸引快捷均匀 ▲（3）吸脂针:2.5、3.0、3.5、4.0、5.0 （4）过滤器:外置过滤器，便于观察更换，避免负压系统的污染 |

标的名称：LED蓝光治疗仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.输入功率:75VA ▲2.蓝光输出强度调节范围:0~100%，有效表面内的胆红素总辐照度最大值5. 0mW/cm² 3.有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm² 4.胆红素总辐照度平均值:≥3.0mW/cm² 5.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性:>0.4 6.工作噪声:≤50dB(A) ▲7.辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0~60”倾斜可调 ★8.光源为LED,≥50000小时;光照有效面积:≥40cmX30cm 9.工作总计时显示范围:0~99999.9小时 ▲10.≥4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率:480*272 11.配置4个制动脚轮。 |

标的名称：全自动血压仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.测量原理：示波法 2.显示屏：LCD显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17~42cm 5.测量范围：血压量程:0~299mmHg；脉博数:40~180次/分 ▲6.手臂伸入检测功能，手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7.测量精度压力显示精度:±3mmHg(±0.4KPa)；脉搏测量精度:±2%或±2 次/分(取最大者) 8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒(臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10 度) ▲10.平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法) ▲11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ▲13.ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 14.抗菌设计对应：外壳:抗菌树脂 袖带:抗菌布套 ▲15.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 18.通信数据输出：USB数据传输 |

标的名称：一氧化氮检测仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、主机技术要求 1.1★测定模式：在线测量； 1.2一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO。 1.3不同部位的一氧化氮浓度测定可单独测试，也可联合测试:FeNO+CaNO，FeNO+FnNO，FeNO+CaNO+FnNO。 2.传感器类型：电化学传感器。 3.在线检测实时呈现流速-时间曲线图像，动态监测呼气过程，全程可视可控。 4.呼气压力测定范围：正常压力：5~10cm H2O范围内； 5.★传感器测量范围：0-3500ppb。 6.呼出气一氧化氮测量准确性：±5ppb或±10%，取大值。 7.呼出气一氧化氮测量重复性：＜3ppb或者＜10%，取大值。 8.呼气流速：50ml/s、200ml/s、10ml/s（适用于鼻腔气检测），三种流速模式误差范围均为±10%。 9.呼气时间：成人10s，儿童6s。 10.测量稳定性：测量间隔在2h内的浓度变化率±5ppb或±10%，取大值。 11.线性度≥0.98。 12.分辨率：1ppb。 13.分析时间：约1分钟。 14.★呼气阀具有压力及流量双传感器： 14.1实现同一套呼气系统完成FeNO50和FeNO200测试； 14.2根据呼气压力自动调节呼气流量； 15.呼气手柄可有效过滤外界一氧化氮对检测准确性的干扰。 16.可拓展选配潮气和离线检测功能 16.1★呼气采集器具备压力与流量控制模块，患者可进行多次呼气采集气体。 16.2★离线测量模式可检测FeNO、CaNO和潮气。 16.3★正常呼吸潮气采样，可对6个月及以上婴幼儿或危重症患者进行呼气气体采集。 二、仪器功能指标 1.便携式设计，整机重量小于10Kg，内置锂电池，可连续使用≥5小时。 2.具备主机屏幕，触屏操作，彩色显示（≥7英寸，≥分辨率800*480）。 3.双模操作平台：支持设备端单机操作，也可连接电脑端并配备PC端软件操作。 4.设备端具有开机自检及压力校准功能，通过后进入测量主界面。 5.★仪器端软件及PC端软件数据联动： 5.1.可支持创建、录入并编辑受试者信息（姓名、性别、年龄），临床科室选择及检查报告所需其他信息。 5.2.可提供受试者信息管理与历史数据查看及A4报告打印功能。 5.3.系统内置三种检测动画可供选择。 5.4.可连接云平台（医院端），便于医生对进行患者数据统计分析及管理。 6.仪器可通过“零点校准”、“标准气校准”或“呼出气检验校准”，三种方式进行校准标定，并可查看校准报告，保证仪器的质控需求。 7.质量控制功能：当测定过程中出现呼气压力过高或过低、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。 8.采用分离式单向呼气手柄，无公共气道回路，有效避免交叉污染。 9.软件具备训练模式，患者可练习并适应检测操作，有效保证正式测试的通过率。 10.★配备蓝牙、USB端口，实现设备与PC端数据传输与软件升级，可连接打印机等设备多场景应用。 11.★具备无线WIFI网络检测和连接功能，可将检测结果上传至云端数据库。 12.具有呼气压力提示、采气进度、呼气模式选择、电量指示功能。 13.存储容量：仪器主机可存储不少于500份病人测量记录，PC软件端可实现无限制存储。 14.工作环境：工作温度：10℃~35℃；工作湿度：20%~80%RH（无结露）。 15.手柄寿命：有效期为2年； 16.匹配耗材≤110元/份 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 绵阳市人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、到货安装调试初步验收合格后，接到成交供应商出具的合法有效的、完整的完税发票及设备验收合 格证明、中标通知书、合同等凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、试用期满验收成功后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00% 3、验收合格运行36月后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205 号)、《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收管理的通知》(绵财采(2019)22号)及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采(2021)15号)要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1、质保期:三年，从验收合格之日起计算，质保期内产品所有质量问题及维修维护保养配件、人工费用等由成交供应商负责，且每年保养次数不低于四次。 2、供应商须提供7x24小时的服务，现场维护响应时间在24小时以内，紧急需求要求在2小时以内响应。3、培训:设备安装、调试完成且正式投入使用后，工程师现场对采购人各操作人员进行培训，直至使用者能独立熟练操作为止。对采购人的维修人员进行常见故障的判断、处理、维修培训。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 一、违约责任 1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之一的违约金。 2.中标人交付的货物质量不符合合同规定的，不满足国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准(质量要求)的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约,采购人有权退货,中标人须退还相应货款并赔偿由此给采购人20%违约金。 3. 中标人不能交付货物或逾期（包括试用期满验收不合格的逾期）（30天内）交付货物而违约的（不可抗力因素除外），除应及时交足货物外，同时向采购人支付百分之三/天违约金；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金。 4.出现在保修期前六个月内，若机器频繁出现故障(人为使用、操作因素除外)，导致采购人工作受到影响，采购人有权提出更换同型号全新货物或终止合同并退货的决定，中标人应当无条件执行采购人的决定。采购人提出更换同型号全新货物或退货的决定后，中标人应在接收到采购人通知后15日内更换同型号全新货物或全额退还采购人已支付货款。 5.中标人所提供的产品验收合格之日距生产/出厂日期≤1年，中标人所提供的产品不符合该条款规定的，采购人有权拒收货物，中标人负责更换符合要求的货物，如由此导致交货期不满足本合同相关规定的，按照相关条款处理。 6.保修期内，对提供给采购人的设备进行不少于4次/年的保养，维护保养每减少一次，中标人按合同货物单价金额的百分之一向采购人支付赔偿金，同时支付由此给采购人造成的直接、间接经济损失，以及对第三方造成的损失。 7.保修期内，出现任何问题，中标人在接到维修通知后2小时内响应，12小时提出解决方案，24小时（不可抗力因素除外）维修人员到达现场，及时完成维修或更换。否则，中标人按货物单价金额的百分之三／次的金额向采购人支付赔偿金。 8.在设备使用期间，保证国内零配件送达时间不超过7天，进口零配件送达时间不超过20天；如果设备停产，其备件的供应期可达到10年及以上，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。否则，中标人按货物单价金额的千分之三／次的金额向采购人支付赔偿金。 二、争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

★1、质量要求：中标人1.1中标人须提供全新的、符合国家及采购文件中有关质量标准规定的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。（在响应文件中提供加盖单位公章的承诺函原件）中标人1.2中标人负责将本项目所采购设备安全无损地运输到采购人指定现场，中标人应在接到采购人通知3日内派技术人员到现场安装，安装调试由中中标人承担采购人协助，并在3日内负责调试至初步验收合格后进入30天试用期，试用期结束无质量问题则投入正式使用并完成最终验收。（在响应文件中提供加盖单位公章的承诺函原件）中标人1.3中标人所投设备及设备安装应符合投标时响应的“技术参数”和响应文件所附图纸、图片、彩页中各项要求，如不能满足要求，采购人有权要求退货并终止合同。（在响应文件中提供加盖单位公章的承诺函原件）中标人1.4如使用或验收中出现配件不齐，或未达到与采购文件要求相符的配置数量或性能，由中标人负责免费添置更换直至达到采购文件的规定要求。1.5设备安装：中标人负责将上述设备安全无损地运输到采购人指定现场，成交供应需及时全部完成安装调试验收合格进入中标人30天试用期，试用期结束无质量问题则投入正式使用并完成最终验收。（在响应文件中提供加盖单位公章的承诺函原件）中标人 ★2、报价要求:中标人本项目投标供应商对本项目的投标报价，不得高于该供应商一年内在中国境内其他相同项目中，同一型号设备单位报价的15%。（在响应文件中提供加盖单位公章的承诺函原件）。

## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1.供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（扫描件）； 2.供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（扫描件）； 3.供应商为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（扫描件）； 4.如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》（扫描件）。 | 投标文件封面,投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 4.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用） | 投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证扫描件。（仅限医疗器械适用） | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用） | 投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证扫描件；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表扫描件。（仅限医疗器械适用） | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 招标文件中规定的其他实质性要求 | 投标人根据招标文件“3.3.2.商务要求”、“3.4其他要求”的内容逐条响应，响应内容不完全或有负偏离，则符合性审查不予通过。 | 商务及其他要求应答表 |
| 3 | 实质性技术要求的响应 | 招标文件3.3.技术要求中带★项为实质性要求，招标文件对★项参数证明材料没有特别要求的，应提供产品制造商官方发布的佐证资料（如产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等任意方式）予以证明；招标文件对证明材料有特别要求的，按要求提供。未提供或所提供佐证材料与实际响应不符视为负偏离。 | 产品技术参数响应表 |
| 4 | 不正当竞争预防措施★ | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理 | 报价表 |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### 5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### 5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

#### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### 5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评标方法、细则及标准

#### 5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

#### 5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评标分值 | 客观/主观 | 关联投标文件格式文本 |
| 详细评审 | 技术参数的响应 | 完全满足招标文件技术参数要求无负偏离得60分；▲项（共32项）为重要参数，有一项负偏离扣1.5分，最多扣48分； 其他项（非▲项、非★项，共114项）为一般参数，有负偏离按（负偏离项数量/114*12）计算扣分，最多扣12分。（保留两位小数）。▲项参数的响应：招标文件对证明材料没有特别要求的，应提供产品制造商官方发布的佐证资料(如产品说明书、产品彩页资料、官网截图及网址、检测报告、注册或备案证书附表等）予以证明；招标文件对证明材料有特别要求的，按要求提供。未提供或所提供佐证材料与实际响应不符视为负偏离。 | 60.0000 | 客观 | 产品技术参数响应表 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案：包括①售后服务网点情况及备品备件情况，②质保期内外维保服务方案，③安装调试方案，④培训方案，⑤应急预案。 以上方案的 5个方面，无瑕疵、漏洞、完全满足采购需求得10分；所述以上方案中，每缺一项内容扣2分，每有一个方面描述有瑕疵或漏洞或不完全满足采购需求的扣1分。 注：漏洞、瑕疵是指不完全适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、常识性错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 10.0000 | 主观 | 招标文件要求的其他资料及证明材料或投标人认为必要的其他补充材料 |
| 价格分 | 合计 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 30.0000 | 客观 | 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

### 5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

### 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：报价表

详见附件：商务及其他要求应答表

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：招标文件要求的其他资料及证明材料或投标人认为必要的其他补充材料

## 第七章 拟签订合同文本

# 政府采购合同

# （货物类）

政府采购合同编号：__________________

履约地点：__________________

签订地点：__________________

签订时间：20___年___月___日

采购人（甲方）：__________________

采购人地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

供应商地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及________采购项目的 《采购文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 一、标的信息

### 二、货物要求

1.供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2.包装方式

3.质量保修范围和保修期

4. 其他要求

### 三、合同定价方式、付款进度和支付方式  合同定价方式：

### 四、交货时间、地点和方式

### 五、履约保证金

### 六、验收标准和方法

### 七、甲方的权利和义务

1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方......

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 八、乙方的权利和义务

1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 九、违约责任

### 十、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十一、解决合同纠纷的方式

### 十二、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方： （盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

乙方：(盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日