- 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 428,000.00

采购包最高限价（元）: 428,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322700 病房护理及医院设备 | 除颤监护仪 | 6.00（台） | 408,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02322700 病房护理及医院设备 | 可视喉镜 | 1.00（台） | 20,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 | 6.00（台） | 408,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 可视喉镜 | 1.00（台） | 20,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02322700 病房护理及医院设备 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：除颤监护仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数要求 | 1、整机重量：≤4.6kg（含电池）。 2、显示屏≥9英寸（彩色触摸屏）,分辨率≥1200×1020像素，≥7通道监护参数波形显示，支持手势操作、自动亮度调节。 3、能提供图形化故障排除指引。 4、具有中文操作界面。 5、屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 ★6、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 7、除颤具有双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8、手动除颤具有同步和非同步两种方式，能量≥20档，通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9、配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 10、体外除颤电极板支持成人和小儿，一体化设计，支持成人和小儿功能切换。 ★11、电极板支持能量选择，充电和放电操作，支持单人除颤操作。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 12、AED除颤功能具有中文语音和中文提醒功能，抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13、开机到可正常使用时间≤2s。 ★14、除颤充电200J≤4s。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 15、除颤后心电基线恢复时间≤3s。 16、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17、能满足病人接触状态和阻抗值实时显示。 18、具有智能分析功能，手动除颤模式下提供自动节律分析和操作指引。 19、具有培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；配置培训考核系统，支持≥3台设备同时接入进行在线培训、考核。 20、通过心电电极片监测的心律失常分析种类≥26种。 21、支持ST/QT实时分析。 22、配置5导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看。 23、提供的监护参数适用于成人、小儿和新生儿。 24、脉率范围：20-300bpm。 25、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 26、根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 27、预留中央站端口，与科室床旁监护仪共用监护网络。 28、预留中央站端口，支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 29、配置≥2块外置智能锂电池，单电池支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。 30、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 31、配置110mm记录纸记录仪，支持同时打印≥6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。 32、支持存储≥120小时连续ECG波形，数据支持导出至电脑查看。 33、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 34、支持设备状态指示灯用户检测。 35、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 36、支持自检放电能量精度显示和打印。 ★37、防尘防水级别≥IP55。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 38、裸机承受1.5米跌落冲击，带包承受3米跌落冲击。 |

标的名称：可视喉镜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数要求 | 1、显示屏≥3.0寸高清LED显示器,直角平面，分辨率≥1600*1200，支持调节图像的饱和度、亮度、色彩，上下转动角度0-130°，左右转动角度0-270°。 2、数据输出≥2种文件输出法，TYPE-C传输，内置≥16G内存卡读卡器读写。 ★3、喉镜片摄像头分辨率≥200万像素，配置≥1个重复使用喉镜片（成人中号）、≥20个一次性使用喉镜片（成人≥15个、儿童≥5个）、重复喉镜片采用316医用不锈钢材质，通过IPX8防水等级测试。支持浸泡消毒、低温等离子灭菌、环氧乙烷消毒，消毒时镜片与摄像头可拆卸。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 4、视场角≥90°。 5、景深5-100mm。 6、光照度≥800LUX。 ★7、可视喉镜配置锂电池（电池满电待机时长≥8小时），电压≤5V，容量≥2000mAh，充电次数≥500次，充电时长≤3小时。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) ★8、摄像系统具备防雾功能，开机即可达到防雾效果。可视喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) ★9、手柄具备一键拍照、摄像功能，实时存储高清图片或影像。(提供所投产品制造厂家出具的技术白皮书或产品彩页或产品检测报告等技术文件作为证明材料【编制于第六章投标文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》】) 10、镜片和手柄之间的连接采用防脱落锁扣开关设计，手柄具有防滑设计。 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 售后服务 | 1、中标人必须负责所提供设备的安装调试及培训； 2、中标人应提供保证本项目采购标的设备正常运转的全套标准辅件配件和说明书。 3、中标人所投产品整机须提供不低于12个月的质保承诺，质保期自仪器设备验收合格双方签字之日起计算。（提供承诺函，格式自拟【编制于第6章投标文件格式《供应商认为需要提供的其他证明材料》】，此处不适用符合性审查序号1审查内容，若不提供承诺函则按无效处理。） 4、质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后2小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人3次维修仍不能达到约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。 |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 成都市内采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、货款，全部货物安装调试完毕并最终验收合格，且采购人接到中标人开具的发票等票据凭证资料以后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件规定的要求和中标人投标文件及合同承诺的内容进行验收。（实质性要求） |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任 （1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付拒收货值总价5%的违约金； （2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，中标人有权终止合同； （3）采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 2、中标人违约责任 （1）中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金。 （2）中标人逾期交付货物而违约的，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权解除或终止合同，中标人则应按合同总价的百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 （3）中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，同时，中标人须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权解除或终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之二十的赔偿金给采购人。 （4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 （5）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 八、争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 设备保修期：整机保修期为12个月（自验收合格之日起）。保修期内所更换零部件由供应商及时提供，供应商技术服务人员的一切费用自理。 供应商在保修期内应定期提供预防性保养服务至少2次/年 (每半年巡检一次)，所需费用由供应商承担。 保修期后维修实行先修后付款，人员及配件到场时间按上述相关要求执行。 保修期后维修，采购人如果决定买保，则买保合同中的人员及配件到场时间按上述相关要求执行。 保修期后的维修结算方式为：本次维修完成设备正常运行满三个月后收取维修费。终身提供软件版本升级。 |

- 3.4.其他要求

无