- 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 832,000.00

采购包最高限价（元）: 832,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321900 临床检验设备 | 高压蒸汽灭菌锅1 | 1.00（台） | 75,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02321900 临床检验设备 | 高压蒸汽灭菌锅2 | 1.00（台） | 60,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02321900 临床检验设备 | 高速冷冻离心机 | 1.00（台） | 85,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02321900 临床检验设备 | 手动单道移液器 | 10.00（支） | 22,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02321900 临床检验设备 | 生物安全柜 | 1.00（台） | 52,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02321900 临床检验设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 1.00（台） | 30,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02321900 临床检验设备 | 医用低温保存箱 | 1.00（台） | 56,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02321900 临床检验设备 | 全波长酶标仪 | 1.00（台） | 158,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02321900 临床检验设备 | 纯水超纯水系统 | 1.00（台） | 230,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02321900 临床检验设备 | 洗板机 | 1.00（台） | 43,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02321900 临床检验设备 | 微孔板试管恒温震荡器 | 1.00（台） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02321900 临床检验设备 | 水平旋转仪器 | 1.00（台） | 5,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压蒸汽灭菌锅1 | 1.00（台） | 75,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 2 | 高压蒸汽灭菌锅2 | 1.00（台） | 60,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 1.00（台） | 85,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 4 | 手动单道移液器 | 10.00（支） | 22,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 5 | 生物安全柜 | 1.00（台） | 52,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 6 | 医用冷藏冷冻箱 | 1.00（台） | 30,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 7 | 医用低温保存箱 | 1.00（台） | 56,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 8 | 全波长酶标仪 | 1.00（台） | 158,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 9 | 纯水超纯水系统 | 1.00（台） | 230,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 10 | 洗板机 | 1.00（台） | 43,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 11 | 微孔板试管恒温震荡器 | 1.00（台） | 16,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |
| 12 | 水平旋转仪器 | 1.00（台） | 5,000.00 | 总价 | 投标人应按照每项产品单价限价进行分项报价 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321900 临床检验设备 | 纯水超纯水系统 | 纯水超纯水系统 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：高压蒸汽灭菌锅1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.特种设备生产许可证（灭菌器厂家须具有特种设备压力容器制造许可证），医疗器械注册证。 2.随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等）。 ▲3.灭菌器盖子带蒸汽导流系统；高温开盖时蒸汽从两侧喷出，防止从正面喷出，保护实验人员健康。 4.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，可通过简单的操作，快速设定各种灭菌程序：常规灭菌、培养基（或液态）灭菌、培养基的溶解都能快速简单设置完成。除此以外，还可以设定任意工程，进行重复运行。 5.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员。 ▲6.灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计使用年限20年；设计压力0.42Mpa，设计温度151℃，最高使用压力：0.255MPa，压力表和压力安全阀均可方便的拆卸，以便校验。 ★ 7.温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃。 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 60-110℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）。 8.排气阀两个：全开放用和慢开放用各一个。 9.运行模式：器具灭菌模式、液体灭菌模式、灭菌保温模式、溶解保温模式。 10.其他功能：锁键功能，预约功能，记忆功能，预热功能，强制冷却功能，模式锁定功能，故障发生记录功能，累积时间、累计运行次数,时刻显示，操作音ON/OFF设定功能，试料温度监测。 11.安全装置：灭菌传感器异常、灭菌SSR短路、灭菌加热器断线、防止空烧（液体膨胀式）、缸体温度过升报警、超压报警、记忆异常、盖锁异常、压力安全阀、漏电保护开关、倡导以人为本的安全、环保理念。 12.外形尺寸：不小于W520×D660×H1161mm。 13.罐内有效尺寸：内径不小于370×H750mm。 ★14.罐体有效容积：≥80L。 二、★配置： 立式压力蒸汽灭菌器1台，附属品：提篮2个、蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、过滤塞1个、排水管1根、抱箍1个、灭菌测试卡1套、长臂夹1个，资料：压力容器产品质量证明书1份、安全阀合格证1份、快速操作指南1份、使用说明书1份、保证书1份。 |

标的名称：高压蒸汽灭菌锅2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.腔内容积：≥83L。有效容积：≥75L。 2.外形尺寸（mm）：不小于550mm(宽)×595mm(深)×1050mm(高)，占地面积≤0.33m2 3.设计压力：0.3Mpa；安全阀起跳压力：0.28Mpa；压力表量程：0~0.4Mpa。 4.在总灭菌时长不变的条件下，运行功率≤3100W，加热管功率≤2800W。 5.▲开门方式：通过滑动手柄轻松开启上盖，同时具备快开联锁机构的功能，保证设备安全运行。（需提供三方相关证书扫描件加盖公章） 6.预设五种灭菌工作模式：预热：60℃~115℃（关阀）、灭菌：105℃~135℃（关阀）、溶解：60~110℃（开阀）、保温：45~60℃（开阀）、液体灭菌（选配芯温传感器）：105~135℃。 7.蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排。 8.▲高海拔灭菌设置，通过更改控制器中的海拔高度数据，满足0~4000m范围内海拔高度使用。 9.具有快速灭菌、灭菌保温、溶解保温、预热灭菌、液体灭菌五种工作模式，每种模式可以预设四种程序参数。 10.▲不小于9L大冷却桶，降低使用过程中排水频率；带有冷却桶观窗，标配可视窗背光功能，更直观观察水位高低； 11.多级排气功能&排气温度可自定义功能，可根据需要，自行设定想要的排气温度及排气速率，适用于不同灭菌要求。 12.▲液位计监测及过温保护功能，标配电极式液位计，实时监测腔底水位，可直接反馈液位的高低，过低时自动报警；采用与加热管上端贴壁的过温保护器，当加热管温度达到特定温度，机械式过热保护系统会自动启动，对加热干烧起到双重保护作用。 13.报警功能：高低温报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器异常报警、加热异常报警、门锁报警、数据存储故障、打印机故障（选配）等。 14.压力容器符合GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢，厚度达3mm。罐体标配2个G1/2的螺纹接口，可接温度或压力传感器。 ★15.特种设备生产许可证（灭菌器厂家须具有特种设备压力容器制造许可证），医疗器械注册证。 |

标的名称：高速冷冻离心机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.最高转速：≥18000rpm；最大离心力:≥ 30318xg； 2.最大容量: ≥1600ml（4*400ml）； 3.控温范围：-20℃到40℃； 4.转速范围：300-18,000rpm；转速调节精度：1rpm递增； 5.定时功能：1秒-99小时59分59秒，及Hold连续离心功能； ★6.转头快速自锁功能,无需工具安装，节省更换转头所需时间，更换转头直接取出无需按键，减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患（须提供转头自锁证明材料）； 7.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏，且具有屏幕节能模式，长时间不操作屏幕，屏幕亮度会降低，再次操作时，需要点击屏幕任意位置恢复屏幕亮度； 8.运行噪音：<58dB(A)，运行安静； 9.存储程序：≥100组；运行记录存储：≥1000个运行记录； 10.快加速和减速，≥11级加速，≥12级减速； 11. 转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID； ▲12.具有非接触不平衡保护：构造原理为电子感应装置，非机械接触，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，离心机会快速停止运行，保障不同转速下真正的不平衡保护；（须提供非接触不平衡原理截图证明）； 13.用户锁及管理权限：具有三级用户锁功能，可注册≥100个用户； 14.预冷功能，可使用正常预冷功能，快速对转头进行预冷，避免温度敏感样品的失活；预约预冷，除了正常预冷，也可提取预设预冷开始时间； ▲15.具有ECO节能模式：若ECO处于OFF状态，在通电且门盖关闭状态下，可以一直保持设定的温度，当ECO开启时，具备四种ECO时长（2-8小时），在通电且门盖关闭状态下，离心机能够保持设定温度的时长（须提供四种ECO时长软件设置截图）； ▲16.安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测，离心机内腔采用防弹防爆高强度钢板材料制作，厚度≥13mm，提升离心安全性（须提供厂家离心机爆炸安全实验证明材料）； ▲17.要求提供6*50ml高速角转头，角转头转速≥15000rpm，离心力≥25004xg； 18.尺寸（L×D×H）≤670x625x380mm； ★19.配置：高速冷冻离心机主机1台，4*400ml水平转头1个 ，6*50ml角转头1个 。 |

标的名称：手动单道移液器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.超轻质的活塞弹簧：大大减轻移液时手部对活塞的操作控制力，远离手部疲劳； ▲2.全新的低阻力密封系统 ：使密封更完美，具有弹性，使用寿命更长；提供低阻力密封使活塞运行更顺滑，移液更流畅，不会出现跳液现象； 3.PVDF材料的退吸头臂 ：PVDF的退吸头臂耐腐蚀，提高移液器使用寿命 4.高分子材料的活塞技术 ：用的1ml移液器采用高分子材料活塞，有效防止移液操作失误造成的活塞腐蚀使移液器寿命更长； 5.下半部分可以灭菌：移液器套柄、套柄耦合器、密封组件以及吸头退出器可高温高压消毒，满足实验对无菌的要求； 6.数字式体积调节，移液量程可锁定：可防止体积被意外更改，移液安全有保证； 7.量程范围：0.5-10ul；步进量（ul）：0.02；测试体积（ul）：1、5、10；准确性：2.5%、1.5%、1%；准确性：1.2%、0.6%、0.4%。 量程范围：10-100ul；步进量（ul）：0.2；测试体积（ul）：10、50、100；准确性：3.5%、0.8%、0.8%；准确性：1%、0.24%、0.15%。 量程范围：100-1000ul；步进量（ul）：2；测试体积（ul）：100、500、1000；准确性：3%、0.8%、0.8%；准确性：0.6%、0.2%、0.15%。 量程范围：500-5000ul；步进量（ul）：5；测试体积（ul）：500、2500、5000；准确性：2.4%、0.6%、0.6%；准确性：0.6%、0.2%、0.16%。 量程范围：1ml-10ml；步进量（ul）：20；测试体积（ul）：1000、5000、10000；准确性：5%、1%、0.6%；准确性：0.6%、0.2%、0.16%。 ★8.配置清单：0.5-10ul量程2支，10-100ul量程2支，100-1000ul量程2支，500-5000ul量程2支，1ml-10ml量程2支。 |

标的名称：生物安全柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.安全级别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型，70%循环，30%外排。 2.工作区尺寸(宽×深×高)：不小于1304×630×630mm，外形尺寸：不小于1500×795×2050mm 3.洁净度：ISO 4级, ULPA过滤器，过滤效率高达99.9995%(≥0.12 μm的颗粒)。 4.流入风速：0.55 m/s, 下降风速：0.35 m/s 。 5.噪声：58~65 dB(A) 。 6.照度：≥900 Lx 。 ▲7.彩色高清LCD人机对话界面，多重密码设置，触摸按键操作，全程监视显示项目：实时监控、显示流入气流和下降气流风速；安全状态显示及声光、联锁报警；高效过滤器寿命显示及报警；移门限位声光报警； 8.具有值机和断电记忆功能，当实验过程中需暂停时无需关机，关闭前窗即自动进入低俗节能运行状态，维持操作区的洁净度。一旦打开前窗即刻进入正常运行状态，有效提高操作效率。 ▲9.采用优质的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯，在减少压降的同时延长了过滤器的使用寿命；送、排风过滤器都拥有阻泄漏技术，确保空气洁净度为ISO 4级；外排ULPA过滤器将工作区空气中生物危害颗粒过滤后才排放到实验室环境或接到排风系统，以达到对人员和环境的保护。 10.人性化结构设计：前窗玻璃可内外全幅清洁，彻底解决内部无法清洁难题，不留卫生死角； ▲11.滑动前窗采用优质的的悬挂升降系统，≥6mm厚的防紫外线安全玻璃，能任意升降定位，性能可靠，维护方便，关闭密封后便于灭菌处理；移门系统与照明控制联动，前窗开启高度声光报警，以确保人员操作的安全性。 12.照明与杀菌系统互锁，紫外灯有预约定时功能，可定时开启和关闭。可视化条形光带，同步反馈显示过滤器堵塞状况并提供声光报警，方便及时更换。 ★13.具有医疗器械注册证、CE证书、HV滤纸质量证书。 |

标的名称：医用冷藏冷冻箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ★1.有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计； ★3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，用户可自行调节温度； 4.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 5.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤3℃； 6.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 7.数据存储：自带数据存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 8.数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 9.温度监控：产品配有两个测试孔，可接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 10.固定移动：产品配有脚轮和平衡底脚，移动方便，固定可靠； 11.安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 12.停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时； 13.冷藏室配置自动化霜功能。 |

标的名称：医用低温保存箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.★箱内温度 -40℃~-86℃可调 2.★有效容积≥338L，整机装箱量（2ml冻存管容量）21600份样本； 3.微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 4.采用环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 5.标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能） 7.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。 9、不少于2个发泡内门并带密封条设计，外门不少于4层密封。整机共计不少于5层密封，保温效果好。 10.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，保温效果好； 11.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 12.箱体≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 |

标的名称：全波长酶标仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定 2.光源：闪烁式氙灯 ▲3.波长范围：200-1000nm，1nm步进 ▲4.带宽 < 2.5nm 5.读数范围：0-4.0Abs 6.准确性@450nm：1.0% + 0.003OD 7.精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0% ▲8.≥7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享 9.具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据 ★10.整板测量速度：6s，96孔板; 10s，384孔板 ★11.波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进 ▲12.孵育器功能，温度范围：室温+2℃至45℃ 13.振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选。 14.与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预。 ▲15、仪器控制和高级分析功能二合一，安装无限制，至少中文、英文等多种语言选择设置 16、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等。 17、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。 18、可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线。 19、具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel表格，支持报告email 发送。 ★20、配置清单：全波长酶标仪主机 1台，包括仪器内置触摸屏，配套中文软件 1套 |

标的名称：纯水超纯水系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1、▲设备整体功能和用途：以市政自来水为进水，制备RO纯水，双级RO纯水和超纯水，取水用水点≥3个，分级满足不同实验用水要求。 2、▲自来水预处理RO模块：具备漏水检测和从水龙头出水口直接关闭进水功能，从源头保障用水安全，漏水监测和控制模块≥8针， RO膜前预过滤柱数量≥4柱，提供该模块完整工艺流程图，实物流程图，漏水监测和控制功能模块实物图，RO膜前预过滤柱图，体现此功能。 3、纯水产水和存储：（本条标题不做评分） 3.1流速≥8L/h，离子截留率≥97%，有机物截留率≥99%。 3.2▲纯水储存于与主机同品牌≥50L 水箱，不接受塑料储水袋，水箱圆锥形底部，配空气过滤器，溢流电子传感器，全量程压力传感器，自动消毒灭菌清洁单元，灭菌采用≥265nm无汞紫外灯技术，不接受254nm含汞紫外灯。 4、超纯水产水：（本条标题不做评分） 4.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25°C。 4.2▲总有机碳TOC测量范围0-999ppb，超纯水日常TOC≤5 ppb，使用与主机同品牌除有机物终端过滤器时TOC ≤ 1 ppb；提供除有机物终端过滤器图片，经验证过的技术指标（至少包含HPLC，UV，LC/MS，TOC）。 4.3细菌：≤ 0.005 cfu/ml，热原（内毒素）≤ 0.001EU/mL，RNase≤1pg/ml，DNase≤ 5pg/ml，蛋白酶：≤0.15 μg/ml，颗粒物：无尺寸≥0.22µm的微粒。 4.4产水流速0-2.0 L/min，支持≥3档不同的取水流速。 5、超纯水取水用水：（本条标题不做评分） 5.1★取水手柄结构简洁操作方便，无显示屏，减少手柄电子元器件数量降低漏水时发生故障风险，同时也避免日常取水时误操作风险，提供取水手柄完整图片证明手柄没有显示屏。。 5.2▲系统≥8个固定取水体积，同时具备1个自定义取水体积，在一个界面快速实现定量取水，提供软件操作界面截图体现此功能。可设置实验室假期关闭模式，保障水质的前提下，节省能耗并延长耗材使用寿命，提供软件操作界面截图体现此功能。可选择的电导率（电阻率）温度补偿模式≥3种，包括但不限于25°C温度补偿，实际温度补偿，不进行温度补偿，提供软件操作界面截图和说明体现此功能。 5.3取水手柄支架与主机距离任意调节，范围0-3米，有红黄绿状态指示灯。 6、独立操作显示屏幕：（本条标题不做评分） 6.1尺寸≥7英寸，与主机距离任意调节，范围0-3米。 6.2显示屏可查看系统流路图，并在流路图内显示各功能部件动态参数（至少包含压力、温度、电导率、电阻率，流速等）。 7、▲终端过滤器：终端过滤器种类≥7种，以满足不同实验应用需要，要求与主机同品牌，不接受不同厂家拼凑在一起，以避免兼容性风险；提供终端过滤器图片和操作软件界面图片证明终端过滤器种类和数量。 8、系统纯化监测功能及数据管理：（本条标题不做评分） 8.1系统具有自来水回收功能，提升产水率，节约水资源，提供系统流路图体现此功能。 8.2纯化柱自动识别功能，自动记录日期，过水量，确保最佳可追溯性。 8.3全面的数据管理，提供每日水质测量、取水报告、系统提示和报警的历史记录，可以USB导出，适配LIMS系统的开放格式，可通过屏幕图文预览任意30天范围的每日水质记录、最近30条取水事件记录。 9、★配置清单：自来水预处理模块1套（包含漏水检测器，预处理柱，RO泵，RO膜，压力储水罐），纯水超纯水主机1台（包含内置相关监测和控制模块，电磁阀，RO泵，RO膜，自来水回收模块，紫外灯，电导率和电阻率仪及 TOC模块），触摸显示屏安装组件1套，取水手柄和支架安装组件1套，纯化柱和过滤器套装1套， 50L多功能水箱1个（包含溢流传感器，全量程压力传感器，自动灭菌功能），系统连接管路接头电源线说明书等附件1套。额外加配自来水预处理棉芯和活性炭芯3套。 |

标的名称：洗板机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.能快速高效完成各种规格微孔板（48孔和96孔）的清洗工作； 2.清洗头96针设计，可同时对96孔进行清洗，又能控制对各条选择清洗； 3.微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔； 4.双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗； 5.开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通； 6.具备浸泡、震荡和底部冲洗功能，浸泡时间和震荡节律可设置，满足特殊的清洗要求； 7.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作； 8.可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养； 9.微孔板卡板位悬空设计，避免微孔板底面污染； 10.洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响； 11.三种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换； 12.有堵孔排查程序，废液满自动报警功能； 13.清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1 mm，适用国内外各种大小不同的微孔板； 14.洗头结构设计：96根注液针单条可控制，96根吸液针同步控制，8孔条和12孔条可选； 15.具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL，保证清洗干净彻底； 16.二次液体分流技术，确保96孔间加液量CV<1.5%； 17.清洗次数：1-99次可调； 18.清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示； 19.清洗方式：单板、双板或多板三种； 20.洗板速度为：5秒/板/次； |

标的名称：微孔板试管恒温震荡器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.温控范围：环境温度+5~65℃ (最低温度: 10℃)；温控精度：0.1℃ 2.温度均匀度：±1℃(@37℃)； 3.温度波动度：±0.5℃(@37℃) 4.转速可调范围：150~1200rpm； 5.转速误差范围：±2% (300rpm以下), ±5%(300~1200rpm) 6.定时范围：1s~9999min 7.摆振幅度：φ3mm 8.显示方式：LED 9.具有来电自动恢复功能 10.最大容量：4个微孔板或2个试管架 11.摇板尺寸：≥270x186mm 12.内腔工作高度：≥175mm 13.外形尺寸（WxDxH）:不小于296*440*355mm |

标的名称：水平旋转仪器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.额定转速： 20-230 rpm 可调 2.电机类型： 专用静音电机 3.周转直径： 19±1mm 圆周运行 4.工作面板： ≥245*168mm（带透明盖） 5.定时范围： 0~999min 可调 6.时间精度： ±1S/min 7.运行方式： 定时 / 连续 8.外形尺寸： 不小于335*320*145mm ★9.配置清单： 主机一台、电源线一根、合格证、保修卡、说明书各一份 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求说明 | 投标人无须响应本条“技术要求说明”，本条仅对技术参数与性能指标的要求作补充说明： 1、本项目清单中产品的技术参数与性能指标描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品；技术参数与性能指标中所列参数为固定参数的，该固定值指参数的最低要求，投标人提供优于最低参数的视为满足该项参数。 2、除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数与性能指标要求前提下，本项目给予认可。 |
| 2 | ★ | 质量要求 | 1、投标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定采购单位的要求做好售后服条工作。 2、货物必须符合或优于国家标准、地方标准或者其他标准、规范要求、出厂标准。 3、货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担。 4、货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题,投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。 |
| 3 | ★ | 安装调试要求 | 1、中标人负责货物安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。中标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器。货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后2日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所涉及的价格包括在报价总价格中。 2、中标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 |
| 4 | ★ | 安全责任要求 | 在合同履约过程中由于中标人或其工作人员原因出现的给他人或自身造成伤害的安全责任(含事故)均由中标人自行承担相应责任。 |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，签订合同后收到中标人提供的付款申请和票据，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，货物安装调试、验收合格后，收到中标人提供的付款申请和票据，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的65.00% 3、尾款，验收合格之日起12个月后，收到中标人提供的付款申请和票据，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的5.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 验收标准和方式 1.验收标准：严格按照国家及行业的标准、本项目招标文件的要求、中标方投标文件的响应及承诺内容进行验收。 2.验收合格后应向采购人提交的资料： 2.1整体验收报告； 2.2设备技术资料：厂家产品技术资料、合格证、装箱单、授权文件、中文操作手册、使用说明书、质量保修书、设备安装调试资料、主要零部件目录、备品备件易耗件清单； 2.3系统无负荷联合试运转记录。 2.4提供产品质量合格证明性文件；其它相关技术资料。 3. 本项目履约完成后，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、招标文件、投标文件承诺的要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 售后服务 1 、维修响应速度 ：响应时间≤30分钟，2个小时内作出维修方案决定；如2小时内无法电话解决问题，维修人员必须在4小时之内到达现场（含节假日），明确故障后，非大型配件小于24小时内到场解决故障（含节假日）完成维修或更换，大型配件必须于2日内到达现场解决故障（含节假日）完成维修或更换。 2 、质保期：供应商应提供原装、未使用过的全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂强制标准。项目整体质量保证期为项目履约验收合格正常运行后不少于12个月（如果厂家质保期长于一年的以厂家的质保期为准），在此期间内发生的质量问题，由中标人负责更换和维修。招标文件或投标文件中对质保期有特殊要求的按照最优要求执行。质保期内同一设备的同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，中标人须更换同品牌、同样式、同规格的新产品，并对产品质量实行三包服务。 3、供应商在质保期内应定期提供预防性保养服务2次/年以上(每半年巡检一次)，所需费用包含在投标总价中。 4质保期满后，供应商应上门维修，应以不高于市场价格供应零配件，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理；质保期后维修实行先修后付款。 5、供应商有售后服务团队，能够提供全面、专业、及时的售后服务。有售后服务专线。提供专业售后工程师名单。 6、供应商提供设备终身维修服务，质保期满后，若设备出现故障且招标人委托中标人维修的，中标人将无条件负责维修好设备且只收取更换零配件费用。涉及到软件需要升级的设备，供应商应免费向采购人提供在硬件支持下的软件升级服务。（费用包含在投标总价） 7、供应商保证年开机率大于95％（365天/年计算），若开机率≤95％，则按照延误时间延长保修期。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 3、本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（具体内容，在采购合同中进行约定） |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 采用标准木箱包装,集装箱运输。适用于长途海运或空运及中国内陆联运要求，必需防震、防水、防锈。若在运输过程中设备出现损伤，责任应由供应商负责。若涉及商品包装和快递包装，中标人按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（ 财办库〔2020〕123号）的要求执行。 |

- 3.4.其他要求

1、投标人具备满足本项目需求的项目实施方案，至少包括：①项目实施进度计划及保障措施；②供货保障措施；③设备使用培训详细方案；④质量保证措施；⑤安装调试方案。 2、投标人具备满足本项目需求的售后服务方案，至少包括：①售后服务方案；②备品备件情况；③维修服务方案；④技术维修人员名单与能力； ⑤应急服务方案。 3、投标人具备类似履约经验，提供类似业绩。