- 采购需求

（具体以采购文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预支付合同款的40%（中标人须同时提供等额预付款担保)，供货完成并安装调试、培训、检定或校准、验收合格后支付剩余合同款（中标人提供增值税专用发票)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 2025年12月31日前完成供货、安装调试、培训、检定或校准 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起三年 |

- 货物需求

#### （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |

#### （二）货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持光谱仪 | 1）主要用途： 实现对泵站筒体及管路材质的检测，能快速检测并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金等合金的牌号和合金成分百分含量。 - 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 - 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ■; 测试范围：从Ti到Bi的25种元素，包括Ti钛,V钒,Cr铬,Mn锰,Fe铁,Co钴,Ni镍,Cu铜,Zn锌,Se硒,Zr锆,Nb铌,Mo钼,Pd钯,Ag银,Cd镉,Sn锡,Sb锑,Hf铪,Ta钽,W钨,Re铼, Au金,Pb铅,Bi铋。. 数据存储：储存数据、图谱超过10000组。. ●; 探测器：高性能Si-Pin探测器（高性能半导体探测器）. 测试模式：常见金属模式、合格超标模式、指纹模式。适应不同合金类型的检测需求. 滤光片：内置两组滤光片，其中具有铬钒钛检测专用通道，通道自动切换. 具有TP自动校正功能，可根据样品自动建立曲线，无需手动计算. 辐射剂量：X射线辐射剂量＜1.0 μSv/h. - 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. 仪器主机; 1台. 电池充电器; 1个. 电池座; 1个. 电池; 2块. - 5）备品备件： 标样：1片，防尘片：2片。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 巴式硬度计 | - 1）主要用途： - 实现对泵站筒体及管路硬度项目的检测 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ●; 压针：26°截头圆锥，端面直径0.157mm. ●; 量程：0～100HBa，相当于25～135HBW. ●; 分辨率：0.5HBa. ■; 示值误差：硬度范围42～52HBa ±2HBa 硬度范围53～100HBa ±1HBa 重复性误差：硬度范围42～52HBa ±2HBa 硬度范围53～100HBa ±1HBa. - 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. 仪器主机; 1台. 支脚; 1个. 仪器箱; 1个. - 备品备件： - 备用压针：2支、高值标准硬度块：1块、低值标准硬度块：1块。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 万能试验机 | 1）主要用途： 实现对泵站筒体物理性能项目的检测 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ■; 最大试验力：100kN. ●; 试验机精度等级：0.5级. ●; 测量范围：最大试验力的0.4%～100% F.S. ●; 试验力准确度：示值的±0.5%. ●; 位移示值误差：示值的±0.5%. ●; 位移分辨率：0.04μm. ●; 变形测量范围：0.4%～100% F.S；. 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；. 采样频率:最大50HZ；. 应力控制速率范围：0.005～5% F.S. 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. 仪器主机; 1台. 同轴度对中调节装置; 1套. 100kN高精度负荷传感器; 1套. 伺服电机及伺服器; 1套. 减速系统; 1套. 手动控制器; 1个. 全数字多闭环测量控制器; 1台. 测控软件; 1套. 工控机; 1台. 5）备品备件： - 100KkN液压楔形拉伸夹具1套、液压夹具油源1套、楔形连接块1套、增强塑料环形试样拉伸夹具1套、增强塑料剪切试验夹具1套、球面压缩夹具1套、千分表1只、轴向电子引伸计2支、工具1套。 | 1套 | 工业 |
| 4 | 超声波测厚仪 | 1）主要用途： 实现泵站筒体及管路壁厚项目的检测。 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ■; 显示分辨力：0.001mm 或0.01mm或0.1mm可选. ●; 声速调节范围：400-19999m/s. ●; 增益范围：0~80dB ，1dB步进. ●; 频率范围：4Hz、8Hz、16Hz. 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. 仪器主机; 1台. - 备品备件： - DTM 10 10探头1个、耦合剂1瓶。 | 1套 | 工业 |
| 5 | 涂层测厚仪 | 1）主要用途： 实现泵站筒体及管路涂层厚度项目的检测 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 - 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ■; 1.测量范围：0-1500µm（标配探头）. ●; 2.测量精度：±（1µm+ 0.7%读数）. 3.最高分辨率：0.1µm. - 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. 仪器主机; 1台. F1.5探头; 1个. 仪器箱; 1个. - 备品备件： - 试片和基体：1套、电源适配器：1个 | 1套 | 工业 |
| 6 | 综合性能测试仪 | 1）主要用途： 实现泵站电气安全性能项目的检测 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》对设备的要求。 - 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标. ●; 档位：RA 三极和RA 四极. ●; 分辨率：0.001 Ω 至 10 Ω. ■; 测量范围： 0.020 Ω 至 19.99 kΩ. 精度：±（读数的 2% + 3 位数）. 操作误差：±（读数的 5% + 3 位数）. - 4）主要配置： 序号; 品名; 数量. - 1.; AE1探头; 1个. - 2.; 显示器RD1; 1个. - 3.; 手提箱; 1个. - 5）备品备件： - 高、低发射率标定块2个 | 1套 | 工业 |
| 7 | ▲集成水泵现场测试仪系统 | 1）主要用途： 实现泵站水力性能（流量、扬程、效率）等项目的检测 2）依据标准： 符合JB/T 14288-2022《大中型预制泵站》、JB/T 13744-2019《污水处理预制排水泵站》、GB/T 51033-2024《水利泵站施工及验收标准》、CJJ/T 285-2018《一体化预制泵站工程技术标准》、GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》、GB/T3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》对设备的要求。 3）技术指标： 序号; 重要性; 设备技术指标; 标准主要技术指标. - 1; ■; 超声波流量计; 流量（m3/h）：0～4000，分辨率：0.001； 精度：±0.5%; JB/T 14288-2022第6.1.3条款，准确度不低于0.5级. - 2; ■; 压力变送器; 出口压力变送器测量范围：（MPa）：0.1～20； 进口压力变送器测量范围：（MPa）：-0.1～0.2； 分辨率：0.001； 精度：±0.2%; JB/T 14288-2022第6.1.2条款，准确度不低于0.4级. - 3; ■; 电能质量分析仪; 功率（kW）：0～1500；分辨率：0.001； 精度：±0.4%； 电参数精度：±0.2%; GB/T12785-2014第3.4.3.2条款，精度不低于0.5级. - 4; ■; 转速测量仪; 精度±1r/min; GB/T12785-2014第3.4.3.2条款，最大允许误差±1r/min. - 5; ■; 泵水力性能分析软件; 满足GB/T12785-2014； GB/T3216-2016 标准要求; GB/T12785-2014 GB/T3216-2016. - 6; ■; 移动终端; 185H，5.1GHz，16核心/22线程或以上; /. #### 主要配置： 序号; 品名; 数量. 超声波流量计; 1套. 压力变送器; 1套 （包括进口压力变送器、出口压力变送器）. 电能质量分析仪; 1套. 转速测量仪; 1套. 泵水力性能分析软件; 1套. 移动终端; 1台. 5）备品备件： - 安装工具一套(含电动螺丝刀2个，型号：GO2。工具箱套装1套，含扳手、螺丝刀)。 | 1套 | 工业 |

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，须提供现场培训。

2、质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务。质保期内提供原厂全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

- 4、根据设备安装的复杂程度，现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，合同签订后中标人应现场勘察，并与采购人相关实验室进行沟通后组织实施。

5、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人的工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

6、中标人提供配套的调试工具和其他专用工具。

- 四、报价要求

- 本项目报总价。报价包括但不限于产品成本、供货、安装调试、培训、检定或校准、水电气等方面的环境改造等完成本项目全部内容所需的一切费用，采购人后期不追加任何费用。

- 其他要求

- 本项目泵站检测设备在安装、调试过程中，中标人负责涉及到的相关施工以及机械工程、电气工程、自动化以及检测仪器的智能化运用与改造。