- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

5.采购需求中提出的参数内容仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优

化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）参数，且内容

须经评标委员会评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效，具备实施条件，且中标人提供等额的预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%作为预付款；验收合格后付至合同价款的100%。注： （1）中标人应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 （2）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556号规定，采购人可不再支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省庐江县，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后10个工作日内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 质保期 | 整套设备原厂质保≥5年，质保期内每季度至少提供预防性维护一次 |

- 二、货物需求

为提高临床医疗水平，更好的服务于患者，进一步提升我院的诊治能力，安徽省庐江县中医院2025年预计采购胃肠镜等医疗设备1套。

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 标注“★”条款属于关键性参数，投标人所投产品必须完全响应或优于响应，投标人须在投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料（证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出证书、产品说明书、产品原始宣传彩页、技术白皮书、官网截图等），提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），否则视为投标无效（为便于评审，建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注）。 |
| 一般指标项 | ■ | 标注“■”条款属于主要技术指标及条款，详见评分细则。投标人须在投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料（证明材料包括：医疗器械注册证、第三方有权机构出证书、产品说明书、产品原始宣传彩页、技术白皮书、官网截图等），提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注）。 |
| 无标识项 |  | 非★号条款、非■号条款但备注“提供相关证明材料”的条款，投标人须在投标文件中提供能反映该条款要求的相关证明材料扫描件，证明材料包括：医疗器械注册证、产品说明书、产品原始宣传彩页、技术白皮书、注册证及附件，官网截图等，提供其中之一即可（“技术参数及要求”中已明确证明材料要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人在投标文件中标明证明材料对应的页码，并对参数指标进行标注）。 非★号条款、非■号条款五条及以上未响应的，投标无效。 |

注：上述第三方有权机构出具的检测报告均为合同签订后供货前提供，由采购人在合同签订后供货前核验，如无法提供或提供材料与实际情况不符或存在其他不符合相关法律法规要求的情形，采购人有权向政府采购监管部门报告，并按照有关规定进行处理。

- （二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲胃肠镜系统 | 一、内窥镜图像处理器 （1台） ★1.1主机和冷光源分体式设计 ■1.2图像输出：支持超高清≥3840*2160p数字图像输出 1.3高清输出信号接口:高清输出端口≥4个，SDI、DVI等接口 1.4标清输出信号接口:标清输出接口≥4个，VIDEO、Y/C、Y/G、Pb/B、Pr/R、SYNC等 1.5外部视频输入接口：≥2个，Y/C、VIDEO 1.6 USB 端口：具有USB端口，可实时存储视频、图片、链接键盘等功能 ■1.7图像传输方式：无线激光传输 1.8内镜供电方式：无线供电 1.9电子放大：具有数字放大功能：≥4倍放大，≥6档可调 1.10 测光模式:具有自动测光、峰值测光、平均测光模式 ★1.11具备特殊光染色成像功能：MSI混合光染色功能，或BLI功能，或CBI分光染色功能，或SVI窄谱浅层成像技术，或STI成像技术，其中任意一种 1.12双光功能：具备双光功能，即：白光和染色光动态实时画面可同步显示在同一屏幕画面上，进行病变对比 1.13调光模式：具有自动调光、手动调光模式≥100级可调 1.14色调调节：可分别调节红色、绿色、蓝色、色度≥±15级可调 1.15轮廓强化：可凸显强调内镜下图像的轮廓≥15级可调 1.16可凸显强调内镜下图像的纹理、结构、轮廓、色彩≥4档 1.17结构强化：可凸显强调内镜下图像的区域≥16级可调 ■1.8血液强化功能：具备DIF染色成像技术，或HBE血红蛋白成像功能，或R-TLC纹理亮度重构增强技术中任意一种 1.19自动增益：以自动增大或减小电子增益，调节图像亮度 1.20显示器信息提示：染色模式、增强、电子放大、内镜按键、内窥镜信息 ■1.21功能模式定制：用户内镜功能按钮自定义，用户自定义设置功能≥5种 1.22 画中画功能：PIP支持画中画显示功能 1.23使用便捷：镜体一键式热插拔，光源自动关闭，更换镜体无需开关机 1.24冻结及回放：可冻结图片和回放可再编辑，冻结图片和回放图片可使用放大、轮廓及结构强调调节，并支持实时存储U盘 1.25白平衡：具有白平衡功能，调试有显示信息反馈，携带白平衡帽并可360°旋转 ★1.26兼容性：主机可以至少兼容已注册上市：电子胃镜，电子肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，电子胆道镜，电子十二指肠镜，电子膀胱镜，电子肾盂镜 1.27具备结构强调、色彩强调、电子放大比例、IEE 观察模式、放大倍数等图像质量设定功能；具备图像压缩比例功能，TIFF：无压缩，JPEG：1/5,1/10,1/20 ■1.28内置存储器≥4G，具备医生个人设定功能，可存储≥20位医生姓名，色调，测光模式，对比度，亮度，IEE 观察模式可根据医生姓名存储，具备存储≥20条临床操作功能 ■1.29控制面板：具备人脸识别进入系统功能 1.30拓展功能：可升级选配智能AI辅助诊断系统 1.31兼容电子支气管镜具有插入部旋转功能 1.32兼容电子支气管镜电子鼻咽喉镜具有弯角锁紧功能 二、独立LED冷光源（1台） 2.1 灯泡：≥5路LED光源 ■2.2除白光外不少于≥4种特殊光照明模式 2.3支持白光和光学染色模式图像，且可分屏动态显示光学染色模式图像和白光图像 2.4光源灯泡使用寿命≥20000小时 2.5光照强度：光照强度可调节，具有自动调光、手动调光可调 2.6显色指数：≥90；光通量：≥ 300lm 2.7色温：3000K～7000K可调 2.8内镜连接：内镜连接采用无线供电模式，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔； 三、超高清电子放大胃镜（1条） 3.1导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒 ■3.2视野角：放大观察≥95°，普通观察≥145° 3.3景深：放大观察1.5mm~3mm；普通观察3mm~100mm 3.4头端部外径≤9.9mm ■3.5插入部主软管外径≤9.6mm 3.6钳道孔内径≥2.8mm 3.7弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100° 3.8有效工作长度≥1050mm ■3.9 放大倍率：≥130倍 3.10智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，按键数量≥4个 3.11具备向前副送水功能 ■3.12具备窄带波成像功能 四、医用专业液晶显示器（1台） 4.1尺寸≥32寸 4.2分辨率：≥3840 x 2160 ■4.3支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关 4.4屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层 4.5图像可调：具有亮度、对比度、饱和度、清晰度、比例缩放等调节功能 五、医用台车（1台） 5.1专业设计的软式内镜专用台车 5.2整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠 5.3带键盘托盘，层板高度3层可调，便于安装内镜下辅助设备 5.4有两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜 ★六、升级更新 6.1需对我院现有国产电子胃肠镜设备升级更新，匹配所投型号主机使用（将我院现有的两根胃镜、两根肠镜升级更新为：胃镜检查镜一根、钳道≥3.2mm；胃镜治疗镜一根、软硬4档可调；肠镜检查镜一根、软硬4档可调；钳道≥4.2mm的肠镜治疗镜一根）。 6.2将我院现有电子胃肠镜疝气灯冷光源升级为LED光源。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟） - ★七、对接我院信息管理系统，费用包含在投标报价内（投标文件中须提供承诺函，格式自拟） | 1台 | 工业 |

三、报价要求

本项目预算为120万元。投标供应商的投标报价不得超过此预算。本项目报价包括采购、运输、人工安装、调试、售后服务、税费等所有费用。成交供应商应送货上门，安装调试。供应商的报价应包含完成采购范围内所有工作内容涉及的一切费用，采购人不再对报价另行调整。

四、其他要求

1、★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；■条款为评分项，详见评分细则；非★号条款、非■号条款五条及以上未响应的，投标无效；

2、所投医疗器械须具有有效的医疗器械注册证。