莎车县人民医院2025年度基层医疗设备购置项目第一批（二次）

- 招标文件-【电子评标】

项目编号：       XJJTHY(GK)2025-006-1

- 采购单位：     莎车县卫生健康委员会、莎车县人民医院

联系电话：          0998-8525130

- 代理机构：   新疆锦天恒业工程项目管理有限公司

联 系 人：            马守义

联系电话：          13579080810

- 日期：2025年3月

目

录

一   总  则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2. 资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	7

三   投标文件的编制	7

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	7

11.投标报价	8

12.投标保证金	8

13.投标有效期	10

14.投标文件的签署及规定	10

四   投标文件的递交	11

15.投标文件的密封和标记	11

16.投标截止	11

17.   投标文件的接收、修改与撤回	11

五   开标及评标	12

18.开标	12

19. 资格审查及组建评标委员会	12

20.投标文件的符合性审查与澄清	14

21.投标偏离	15

22.投标无效	15

23. 比较与评价	16

24.废标	17

25.保密原则	17

六   确定中标	17

26. 中标候选人的确定原则及标准	17

27.确定中标候选人和中标人	18

28.采购任务取消	18

29. 中标通知书和招标结果通知书	18

30.签订合同	18

31.履约保证金	19

32. 中标服务费	19

33.政府采购信用担保	19

34.廉洁自律规定	20

35.人员回避	20

36.质疑与接收	20

37.    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。	22

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。	23

附件1：履约保证金保函（格式）	27

附件2：履约担保函格式	28

（采用政府采购信用担保形式时使用）	28

第2章  投标文件格式	30

第一部分 开标一览表及资格证明文件	30

第二部分  商务及技术文件	36

1 投标书	37

2   投标分项报价表	39

3、货物说明一览表	40

备品备件分项报价表	41

4 技术规格偏离表	42

5  商务条款偏离表	43

6-1   投标人企业（单位）类型声明函	44

6-2     制造商企业（单位）类型声明函	错误！未定义书签。

6-3    残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）	45

6-4《中小企业声明函》（货物）	46

7     投标人关联单位的说明	47

8 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料	47

9  投标保证金缴纳凭证或投标保证金保函证明材料（如未提供，以查询为准）	47

10.投标文件格式范本	48

第三章 投标邀请	49

第4章  投标人须知资料表	49

第5章 货物需求一览表	68

商务要求	122

一、售后服务要求：	139

二、服务质量要求：	139

三、服务保障要求：	139

四、具体服务内容：	139

五、售后维修要求包括以下几个方面：	140

六、其他要求：	141

符合性审查表	144

第 6章 评标方法和标准	145

第7章 政府采购合同	166

政府采购货物买卖合同	166

第一节 政府采购合同协议书	168

第二节 政府采购合同通用条款	173

第三节 政府采购合同专用条款	180

第1章   投标人须知

- 一   总  则

- 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3    投标人：是指向采购人提供服务、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

- 1.3.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能

力的本国供应商。

1.3.2    具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3    以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

- 1.3.4    符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5    若投标人须知资料表中写明面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符

合相关规定。

- 1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相

应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与

其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

- 2. 资金来源

2.1    本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的， 其投标将被认定为投标无效。

- 3.投标费用

- 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费

用。

- 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 二   招标文件

- 5.招标文件构成

5.1     招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

| 第一册 |  |
| --- | --- |
| 第 1 章 | 投标人须知 |
| 第 2 章 | 投标文件格式 |
| 第二册 |  |
| 第 3 章 | 投标邀请 |
| 第 4 章 | 投标人须知资料表 |
| 第 5 章 | 项目服务及建设需求 |
| 第 6 章 | 评标方法和标准 |
| 第三册 |  |
| 第 7 章 | 政府采购合同格式 |

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标 文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

- 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招 标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将 澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修 改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布 澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

- 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分

进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

- 三   投标文件的编制

- 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“ 服务需求” 所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第 5 章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标文件应包括“ 开标一览表及资格证明文件” 和“ 商务及技术文件” 两  部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依 照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，

为无效投标。

- 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文

件是投标文件的一部分。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1  设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2  服务从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必

须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

- 10.2.3  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务及伴随的工程和服务已对

招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏

差和例外。

10.3   供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当

于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号

或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

- 11.投标报价

11.1    所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国

价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，

并由法定代表人或其委托代理人签署。

- 11.3   采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4   投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以

任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无

效。

- 12.投标保证金

12.1   投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的

一部分。

- 12.2   投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第 30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第 31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第 32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

- 12.3    政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采

购投标担保函原件。

12.4   投标人未按本须知第 12. 1和 12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1   采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2   采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符 合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

- 12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一

方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 12.6    投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起 5个工作日内，及时联系保证金收

受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

- 12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承

担相应责任。

- 13.投标有效期

- 13.1    投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足

要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，

在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该 要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保 证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有 效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都

应以书面形式提交。

- 14.投标文件的签署及规定

- 14.1   投标人应按投标人须知资料表中的规定，递交电子投标文件、投标报

价一览表。

- 14.2    投标文件需在新疆政采云线上制作，并由投标人的法定代表人或其委

托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理 人须持有书面的“法定代表人授权委托书 ”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 四   投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一

部分开标一览表及资格证明文件 ”或“第二部分商务及技术文件 ”字样。电子版投标文件通过CA 数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

- 15.2    所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称

和“ 在（开标时间）之前不得启封” 的字样。

- 16.投标截止

16.1   投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆政府采购网政采云平台

16.2    采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此

情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权

利和义务均应延长至新的截止时间。

- 17.   投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

- 17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出电子申

请并在投标截止时间前提交，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

- 17.3   在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标

文件做任何修改。

17.4    采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

- 五   开标及评标

- 18.开标

18.1  采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地

点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间

内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为  30 分钟。

- 18.4   开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规

定的解锁电子投标文件时间内解密其电子投标文件。

18.5   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人

代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

- 18.6   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代

理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请

- 19. 资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标

人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的

投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

- 1、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

2、授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

3、提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细；

4、2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

5、在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明）

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

7、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

9、具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

10、若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。

- 11、本项目不接受联合体；

提示：通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前 1 个工作日至投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）被列入

政 府 采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 或 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn ）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，

联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2  查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并 存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。 在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查

的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实

施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员 会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成。

- 20.投标文件的符合性审查与澄清

- 20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做

出响应。

- 20.2    投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以网上澄清方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以 及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以网上澄清方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2   投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一

致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为

准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁

发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供 相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 6章评标方

法和标准。

- 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 22.投标无效

- 22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件

是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文 件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要

求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财

政主管部门指定相关信息发布媒体。

- 22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当

- 在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投 标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价

合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 23. 比较与评价

- 23.1    经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标

方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2    评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须

知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六

章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投

标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照

评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

- 23.3    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

- 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足

三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 25.保密原则

25.1    评标将在严格保密的情况下进行。

25.2    政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情

况和评审中获悉的商业秘密。

- 六   确定中标

- 26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排

序，确定中标候选人：

- （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行

的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正

和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标

文件第 6 章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。 得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投

标报价均相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

- 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标

候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受

影响的投标人不承担任何责任。

- 29. 中标通知书和招标结果通知书

- 29.1    在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公

告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2    中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通

过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知

未中标人本人的评审得分和排序。

- 30.签订合同

30.1    中标人应当自发出中标通知书之日起 30日内，与采购人签订合同。

30.2    招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标

候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府

采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下

一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 31.履约保证金

31.1    中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金或等额履约保函（保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2    政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31. 1 规定的情形外，中标人也

可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本

章附件 2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，

中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选

人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 32. 中标服务费

- 由中标单位支付，根据发改价格[2015]299号文件，经甲乙双方协商，签订政府采购项目委托代理协议书收取，具体收费如下：100万以下按 1.5%收取，100万-300万按1.3%收取，300万-500万按1.1%，500万-800万1%、800万-1000万0.8%按实际中标金额累计差额收取。

- 33.政府采购信用担保

33.1    本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2    如属于政府采购信用担保试点范围内， 中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2. 1  投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2  中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3  合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

- 34.廉洁自律规定

- 34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得

与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、

娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报

销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的

监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害

关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购

人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财

政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提

出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政

府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,  见投标人须知资料

表。

- 36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府

采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购

方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式

向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜

在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部

分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8    对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。

采购过程, 即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文

件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

- 36.9   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖范

围；

- 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

- 37.    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求, 即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材 料, 即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

- 37.1   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关

联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份 证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责

人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

- 37.3   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委

托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

- 37.4 、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质

疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

- 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

- （三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受

理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出

质疑；

- 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

- 37.6 、质疑的处理和答复

37.7  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限 期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、

取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质

证。

- 37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助

答复质疑。

- 38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

- 38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人

自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理

的，采购方将视同其认可质疑事项。

- 38.2  采购方将在正式受理质疑后 7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进

行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需

时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3    采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；

认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动； 对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

- 38.4  采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

- 38.5  质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部

门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的 有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

- 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于       年       月      日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

( 出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、 其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量), 即相当于合同价格的      %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简 称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方 式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

- 公章：

- 附件2：履约担保函格式

- （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                     （以下简称供应商）于    年   月   日签定编号为   的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年		 月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

- 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1 ．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

- 2 ．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应服务/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的          %数额为 元（大写            ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

- 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/ 完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应服务/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

- 三、承担保证责任的程序

1 ．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2 ． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在      工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

- 四、保证责任的终止

1 ．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的服务\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2 ．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3 ．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4 ．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

- 五、免责条款

1 ．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2 ．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3 ．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

- 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

- 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月       日

- 第2章  投标文件格式

- 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

3、授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

4、提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细；

5、2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

6、在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明）

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）

- 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

- 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

- 10、具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11、若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。

12、本项目不接受联合体；

1、开标一览表（投标文件格式一）

项目名称：                    招标编号：                 标段号：

报价单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 缴纳方式 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

备注:

- 投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

- 开标一览表可自行调整增加行列。

2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

- 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

附：代表人性别：

联系电话：

营业执照号码：

说明：

单位：

年龄：

经济性质：

身份证号码：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法人身份证正面复印件

法人身份证反面复印件

投标人（盖章）：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法 人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的 姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处

理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

法人身份证反面复印件

法人身份证正面复印件

法人身份证复印件

授权委托人身份证正面复印件

授权委托人身份证反面复印件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

- 4、提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细；

- 5、2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

- 在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明）

- 说明 ：“投标企业提供税务部门出具的近半年任意一个月的完税证明 ”：① 若供应商某月或某季度税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明及“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ” 的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。复印件上应加盖本单位章。

- 7 、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

- 8 、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

- 9 、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

10、具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 具备履行合同所必需的设备/服务和专业技术能力的承诺

- 致：                      采购人

- 我 公 司 (                          公 司 ) 参 加 贵 方 组 织 的 项  目 (项目编号：                         ) 的投标活动，如我方获得中标资格，

我方保证具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 ，并承诺如下：

( 一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录；

(五) 法律 、 行政法规规定的其他条件；

(六) 我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

如违反以上承诺 ，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或其委托代理人：

供应商：           (盖单位章)

日期：   2025 年       月       日

11 、若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。

12、本项目不接受联合体；

- 第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》

6-2《残疾人福利性单位声明函》

6-3《中小企业声明函》

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标保证金缴纳凭证或投标保证金保函证明材料

10、投标文件格式范本

# 1 投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子投标文件，并以          形式出具的金额为人民币              元的投标保证金。

据此 ，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中 由小型和微型企业制造产品的价格为          （用文字和数字表示）， 占 投标总价     %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起           个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间        （存在、不存在）投资关系（如果是 联合体的话）。

- （4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全

理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

- （5）在规定的开标时间后 ，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人 ，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付 中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- （9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                                   传真	 电话                                                  电子函件	 法定代表人或其委托代理人（签/章）

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人（公章）

日期

# 2   投标分项报价表

项目名称:                                 招标编号:

报价单位：    人民币（元）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 品 牌 | 原产地 | 制造商名称 | 单 价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章） :

投标人(公章):

注:

- 投标人必须详细描述上述内容， 若未描述后果自负。

- 投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

- 投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

- 投标人开标一览表（报价表） 内容与投标文件中明细表内容不一致的， 以开标一览表（报价表）内容为准。

项目名称:

# 3、货物说明一览表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 供货期 | 供货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:                                    投标人(公章):

注:各项服务详细技术性能应另页描述。

项目名称:

# 备品备件分项报价表

招标编号:

|  | 编号 | 名称 | 品 牌 | 规格 型号 | 供货厂 商名称 | 产 地 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期内 免费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： （此价格仅供参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外 设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人法人或授权代表（签/章）：

日         期 ：

注： 1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料， 但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

项目名称:

# 4 技术规格偏离表

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标货物内容 | 投标货物内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:                                    投标人(公章):

日     期 ：

注： 1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料 ，但不可减少。

2、投标人必须明确写明是否“偏离”字样 ，不得空白 ，否则视为无

效投标。

3、投标人正偏离必须是关键指标且加黑加粗标明提示，并进行详细阐述，

否则不作为正偏离。

# 5  商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:                                    投标人(公章):

# 6-1   投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准 ，本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）。本单位             （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商 ，提供其他         （请填写：中型、小型、微 型）企业单位制造的服务。本条所称服务不包括使用 大型企业注册商标的服务。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的服务 ，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为           。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：                ___

日   期：

- 6-2    残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）

本单位郑重声明 ，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加           单位的         项目采购活动提供本单位制造的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：                        日   期：

# 6-4《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.........................................

## ...........................................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日  期：

备注：投标商根据技术参数由中小企业生产或制造的产品提供中小企业声明函。必须如实填写中小企业声明函，如提供虚假资料，投标商自行承担责任。

- 7     投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

- 8 投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

# 9  投标保证金缴纳凭证或投标保证金保函证明材料（如未提供，以查询为准）

# 10.投标文件格式范本

***** *** *** *** *** 项目 编号 ＊＊＊ 包号： 投 标 文 件 投标单位： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： （签字） 电 话： 地 址 ： 注： 在 2025 年 **月 **日 **午**之前不得启封

# 投标邀请

莎车县人民医院2025年度基层医疗设备购置

项目第一批（二次）公开招标公告

项目概况：

莎车县人民医院2025年度基层医疗设备购置项目第一批（二次）招标项目的潜在投标人应在登录新疆政府采购网政采云线上获取招标文件，并于2025年 4 月 18 日11点00分前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目名称：莎车县人民医院2025年度基层医疗设备购置项目第一批（二次）

2、项目编号：XJJTHY(GK)2025-006-1

3、采购单位名称:莎车县卫生健康委员会、莎车县人民医院

4、采购代理机构名称：新疆锦天恒业工程项目管理有限公司

5、采购内容及预算：8050000元（最高限价：8050000元）

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层医疗设备 | 1 | 批 | 1800000 | 宫腔镜检查系统（具体参数详见采购文件） |
| 2 | 基层医疗设备 | 1 | 批 | 2150000 | 关节镜工作站、钬激光治疗机、冰冻切片机、心脏电生理刺激仪等（具体参数详见采购文件） |
| 3 | 基层医疗设备 | 1 | 批 | 2060000 | 乳腺活检系统、血栓抽吸控制系统、二氧化碳点阵激光治疗仪、多导睡眠监测仪、事件相关电位治疗仪等（具体参数详见采购文件） |
| 4 | 基层医疗设备 | 1 | 批 | 2040000 | 红蓝光谱治疗仪、微波治疗仪、小儿呼吸机、有创无创一体化呼吸机、婴儿辐射保温台、电子纤维喉镜等（具体参数详见采购文件） |

二、投标人资格要求

1、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

2、授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

3、提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细；

4、2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

5、在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明）

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）；

7、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

9、具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

10、若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。

11、本项目不接受联合体；

三、报名及领取招标文件

1、时间：2025年3 月25 日起至2025年 4月 2 日上午00:00-12:00时及下午12:00-23:59时（节假日除外）

2、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3、地点：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅开标

4、开标时间：2025年 4 月 18 日上午11：00时

- 四、联系方式

1、采购单位：莎车县卫生健康委员会、莎车县人民医院

地  址：新疆喀什地区莎车县

联系人：关老师              联系电话：0998-8525130

招标代理机构：新疆锦天恒业工程项目管理有限公司

联系人：马守义            联系电话：13579080810

- 五、其他事宜

1、采购文件获取须知：

（1）政采云平台已注册供应商可申请获取采购文件；

网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

（2）登陆网址：https://login.zcygov.cn

（3）操作方法：登录政采云平台→【项目采购】→【获取采购文件】→通过项目区划或项目编号搜索项目→申请获取采购文件→进入获取采购文件信息填写页面，按要求规范填写信息（其中带“*”项为必填项）并提交；

（4）如有操作性问题，请咨询政采云在线客服，咨询电话：40088171902

2、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

8.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛

盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县卫生健康委员会、莎车县人民医院 地 址：新疆喀什地区莎车县 电 话：0998-8525130 |
| 1.2 | 采购代理：新疆锦天恒业工程项目管理有限公司 联系人：马守义 联系方式：13579080810 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 1、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； 2、授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； 3、提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细； 4、2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明） 5、在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明） 6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）； 7、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； 8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明； 9、具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 10、若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。 11、本项目不接受联合体； |

| 1.3.5 | 是否适宜中小企业采购：不适宜面向中小企业 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库2020 46号规定： 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| --- | --- |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算总金额：8050000元 采购内容： 第一包预算金额：1800000元，采购内容：宫腔镜检查系统，采购数量：1批 第二包预算金额：2150000元，采购内容：关节镜工作站、钬激光治疗机、冰冻切片机、心脏电生理刺激仪，采购数量：1批 第三包预算金额：2060000元，采购内容：乳腺活检系统、血栓抽吸控制系统、二氧化碳点阵激光治疗仪、多导睡眠监测仪、事件相关电位治疗仪，采购数量：1批 第四包预算金额：2040000元，采购内容：红蓝光谱治疗仪、微波治疗仪、小儿呼吸机、有创无创一体化呼吸机、婴儿辐射保温台、电子纤维喉镜，采购数量：1批 本项目的资金来源为：莎发改【2025】14号（上海援疆资金） |
| 8.1 | 本项目分四个包 ，可兼中兼得 |
| 12 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额： 第一包：36000元 第二包：43000元 第三包：41000元 第四包：40000元 以上保证金收取按照政府采购法规定2%以内计算 投标保证金收款单位名称：新疆锦天恒业工程项目管理有限公司 开 户 行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司丝路支行 账 号：860080012010104842233 行号：402894000237 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.打款后请联系是否到账，投标单位需将投标保证金或投标保函放入投标文件中。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 - 3、根据《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》，鼓励使用电子保函。 4、使用保函的，保函有效期不得低于投标有效期。 本项目接受电子（商业保函、政采云电子保函）均可 5.政采云电子保函须知 5.1政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 5.2如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 5.3将保函制作到电子投标文件即可。 6. 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 7.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | - 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ” 申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 - 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投 标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统。客户端请至新 疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打 政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器） ， 以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询 ，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招 投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指 南， 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取 服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618 （如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播 培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件 ”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件 ”与“ 商务及技术文件 ”两部分合并成一册。投标文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章，并将第一部分资格要求和第二部分商务技术合并上传至政采云开评标平台。 10.解密时长为 30 分钟。 11.中标单位中标后需提供纸质版投标文件及电子标书（具体以采单位要求为准） |
| 16 ．1 | 投标截止时间：2025年 4 月 18 日 11:00 |
| 18.1 | 开标时间：2025年 4 月 18 日 11:00 开标地点：政采云平台--不见面开标大厅 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 供货期 | 中标单位在合同正式签订30个日历日内完成安装调试（具体以签订合同为准） |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否） |
| 31.1 | 中标单位须向甲方提交履约保证金或等额履约保证金保函。履约保证金需缴纳至甲方指定账户，金额为合同价格的 5 ％（不得超过政府采购合同金额的 10% ）。 履约保证金形式：电汇或企业账户网银汇款或等额保证金履约保函。 履约保证金缴纳单位名称：莎车县人民医院 提交履约保证金的时间：签订合同后5个工作日内缴纳 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |

| 32 | 代理服务收费标准：由中标单位支付，根据发改价格[2015]299号文件，经甲乙双方协商，签订政府采购项目委托代理协议书收取，具体收费如下：100万以下按 1.5%收取，100万-300万按1.3%收取，300万-500万按1.1%，500万-800万1%，800万-1000万0.8%按实际中标金额累计差额收取。 支付形式：对公转账 、电汇 支付时间：应当在中标通知书核发前，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 备注：缴纳代理费账户信息与缴纳投标保证金账户信息一致。 |
| --- | --- |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 34.3 | 政府采购监管：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-8512578 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | ①严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求 ②中标后，中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不 一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“ 财政部 87 号令《政府采购服务服务招标投标管理办法》” 第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |

| 2 | ①促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商提供的中小企业声明函中制造商或生产企业报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予 10%的扣除。投标人应当出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 ②残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| --- | --- |
| 担保机构 | 根据《政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的通知》相关文件要求，本项目允许供应商以专业担保机构出具的保函形式提交政府采购投标（响应）保证金或履约保证金，鼓励使用电子保函。 莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：王升 联系电话：18699899296 地址：莎车县新城 16号 邮箱：245462334@qq.com （以上担保机构只是给各投标单位多一项选择，最终选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标） |
| 其他 | 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36 号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000 万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企 业；从业人员10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100 万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000 万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500 万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。 |
| 标的所属 行业 | 列属行业：工业 |

资格审查表

| 投标人名称 |  |  | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照； | 授权人参与投标提供法定代表人授权书及被授权人身份证；法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； |  | 提供近半年任意一个月的投标单位社保缴费凭证和法人或授权人个人缴纳的社保明细； | 2023年或2024年的财务审计报告与财务会计制度（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明） | 在税务局依法缴纳近半年任意一个月税收证明的良好记录及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明（零申报的企业需提供税务局的零申报证明及投标截止日内税收征管信息系统查询的无欠税证明） | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录名单）、国家企业信用信息公示系统（经营异常名录、严重违法失信名单），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；（投标企业自行下载放入投标文件中，下载日期需在投标截止日内）； | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； | 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明； | 具有履行该项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 若所投产品为第二、三类医疗器械：生产商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供监督管理部门签发的有效《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》。 | 本项目不接受联合体； | 审核结果 |

#### 货物需求一览表

# 第一包技术参数

| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 生产要求 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜检查系统（宫腔镜，能源系统，光源，成像，膨宫仪） | 1 | 套 | 5年 | 安装时算起，生产日期在半年内 | 合同正式签订30个日历日内 |

宫腔内窥镜系统技术参数及配置

- 一、医用内窥镜摄像系统

- 1.1 用于各种内窥镜的检查和手术，

- 1.2 CMOS全高清系统，全高清分辨率≥1920x1080像素（16:9）逐行扫描1080P，

- 1.3 视频输出：DVI-D/HDMI、RGB（HD）/YPbPr、S-Video、Composite Video，

- 1.4 具有≥2.5倍的数码变焦和冻结功能。

- 1.5 暗区改善：主机具有暗区改善功能，调节视野暗区，画面更加明亮清晰。

- 1.6 至少具有五种不同类型内窥镜使用模式。

- 1.7 摄像头带有可编程控制按钮

- 1.8 触屏控制，前置U盘存储。

- 1.9 摄像头IPX8级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒.

- 二、医用内窥镜冷光源（LED）

- 2.1输出功率：0-120W，

- 2.2灯泡寿命：≥35000小时，

- 2.3色温：5500-6000k，发光颜色纯，无杂光

2.4亮度 ：≥580000lx，

2.5光通量：最大值500 lm，

2.6调光方式：按键，PWM(可设置多种工作曲线)，自动检测和控制温度，链接摄像系统，支持通过按键调节冷光源亮度。

2.7显色指数≥90，

2.8放置湿度：93﹪RH。3M、

2.9可高压消毒，

2.10高传导性导光束。

- 三、液晶显示器

- 3.1 全高清显示，液晶显示屏，≥27寸

- 3.2显示面带防水防尘保护层，

- 3.3平面触式控制开关，

- 3.4自动检索输入信号模式并自动锁定显示，

- 3.5 分辨率：≥1920x1080

- 3.6 比例：≥16:9，

- 3.7 显示颜色：≥16.7M

四、内窥镜冲洗系统

4.1、外接电源/输入功率：a.c.220V  50Hz/200VA

4.2、安全类型：I类BF型

4.3、运行模式：连续运行，冲洗与吸引一体机并能同时独立运行。

4.4、冲洗压强调节范围：15 mmHg～700 mmHg

4.5、冲洗压强准确性：＜50mmHg时，允差为±5mmHg ,

≥50mmHg时，允差为±10%

4.6、冲洗流量调节范围：0.1 L/min～1.5L/min

4.7、冲洗流量准确性：≥100mL/min时，流量设置的允差为±10%；

＜100mL/min时，流量设置的允差为±10mL/min

4.8、吸引压强调节范围：100 mmHg～500 mmHg

4.9、吸引压强准确性：允差为±10%

4.10、吸引流量调节范围：1 L/min ～15L/min

4.11、吸引流量准确性：允差为±10%

4.12、冲洗管道；挤压部分的耐久性：以运行3h停1h的周期，可进行至少20个周期，牢固性：承受15N的静态轴向拉力15s不脱开滚压管路的内径：内径为7.0mm，允差应为±0.33mm消毒耐受性：采用温度为121℃的饱和蒸汽，每次持续15min ，可进行至少20次。

- 4.13管路可高温高压和低温等离子消毒

4.14、储存湿度：≤93﹪RH

4.15、噪音：≤70db

4.16 整机保修时间5年

4.17、使用期限：8年

- 五、高清内窥镜工作站

- 5.1.支持与DVI、HDMI、SDI、DP等接口的高清内窥镜设备连接。

- 5.2.采集卡采用医疗级的设计理念进行设计开发，确保采集卡的年故障率在1‰以下。

- 5.3 图像指定区域采集,回放时二次采集，支持已录制高清视频回放时的静态图像二次采集。

- 5.4.支持所有高清格式的采集与显示，如1080i、1080p等。

- 5.5.鼠标、键盘、脚踏、采集器等多种采集方式，即采即存防丢失。

- 5.6 支持静态图像和动态影像采集时的声音提醒。

- 5.7 无限采集图像,即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失。

- 5.8.具有已采集图像的快速放大功能，图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能。

5.9.单界面操作：采用单界面操作，采集图像、书写报告和病案管理均在同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作，简洁高效。

- 5.10.用户分角色管理：根据不同角色管理用户权限，不同角色具有不同授权，用户分属不同角色。

5.11.多病人操作：提供病人列表，可以随意切换病人，切换病人时自动保存诊断资料。打印完毕的报告可以设置为自动关闭。

- 5.12.多幅图像采集：一人次检查可以无限幅采集图像。采集的图像采用即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失。

- 5.13 具有已采集图像的快速放大功能，静态图像后处理功能：图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能。

- 5.14.全屏视频采集：右击鼠标即可全屏显示视频图像。

- 5.15 病人资料管理：具有快速查询和完整统计两种查询、统计方式；具有多种条件自由组合的查询统计功能，支持模糊查询；

- 5.16 具有资料的光盘刻录备份功能，支持多种类型光盘。

- 5.17 不限段和自选压缩编码录像采集：不限段数录像，可以根据需要自选录像压缩编码，适应不同视频处理需求。采集的录像采用即采即存模式，看到录像文件产生的同时即已完成存盘操作，避免因意外造成录像的丢失。录制范围可自行裁剪区域。

- 5.18 多种格式的图像和报告单导出：提供多种格式的图像导出和完整的诊断报告导出，如JPG、BMP、XPS等等。

- 5.19.模板智能识别：根据检查类型、操作医生等自动匹配模板，提供词条模板和大模板。

- 5.20.既往报告：检查患者时可以同时浏览该患者的既往报告，包括图像和诊断结果。

- 5.21.多病人多报告对比：可以查询一定条件的检查记录，浏览图像和诊断结果，与当前患者进行对比。

- 5.22自定义诊断报告：根据用户要求进行诊断报告模式设计，满足用户的个性化要求。支持报告单的所见即所得模式。

- 5.23.工作列表、快速登记、病案管理和既往报告等表格可以自定义显示或隐藏，并可自定义表格宽度、位置及任意列排序等，具有程序界面布局自定义功能。

- 5.24.具有检查中病人资料的断电保护功能。

- 5.25.提供整个系统的自动和手动修复功能。

5.26.为医院配备医用配套使用的原装电脑，电脑配置配备品牌医院使用的原装彩色打印机。

5.27 为保证该项目的售后服务，中标单位在中标后在新疆地区设有厂家售后服务办事处及时处理产品故障。

六、等离子双极电切电凝系统

等离子双极电切电凝系统（含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关），具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于妇科宫腔电切等手术.

6.1、等离子体功率源（主机）；

6.1.1、具有等离子双极电切和电凝的手术功能。

6.1.2、、工作状态显示为LCD液晶彩屏显示，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

★6.1.3额定输出频率 ≥ 300KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率≤170 W，最大峰值电压≤600Vp。 具有两种及以上凝血模式，凝血模式下额定负载100Ω±10Ω，最大输出功率≤120W,最大峰值电压≤300Vp。

6.1.4、符合高频手术设备安全的国家最新国标要求,符合内窥镜设备专用安全的国家最新国标要求。

6.1.5、具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”。

6.1.6、具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

6.1.7、具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

6.1.8、具有电切镜模式下盐水下组织切割与凝血功能；腹腔镜手术模式下腹腔镜手术和开放手术双极电切和电凝功能。

6.2、双踏板脚踏开关，双踏版，防水等级IPX8

★6.3、专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品

6.3.1、专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、杆状、针状、钩状、滚状、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足最少三种规格长度且直径能通过宫腔镜器械通道。

6.4、电切内窥镜（包含如下），可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品。

6.4.1、内窥镜，30°  4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒。

6.4.2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

6.4.3、外鞘，26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

6.4.4、内鞘，24Fr  可360°旋转。

6.4.5、闭孔鞘芯。

6.4.6、冲洗接头。

- 台车1台，金属四层带万向支架及万向车轮。

- 宫腔组织切除动力系统

8.1注册证范围内，妇科内窥镜下应用，用于宫腔异常组织切除，不含骨组织或关节组织移除

8.2动力系统主机

8.2.1主机界面具备刨削模式和旋切模式两种，可触屏按需选择。

8.2.2主机面板前具有一次性旋切手柄和刨削手柄≥1个独立接口，用于连接一次性宫腔镜组织切割器或可重复刨削刀

8.2.3具有与手柄和脚踏的吸引开关，可通过手柄控制，亦可通过脚踏控制吸引通道的开关、吸引流量的大小

8.2.4触控液晶显示屏，可同时显示实时转速整体手术时间

8.2.5可重复刀头往复频率5档可调，最大切割转速≥3000转/分

8.2.5可重复使用手柄扭矩≥0.4N·m(400mN.m)

8.2.7主机具有过载保护设计，实时监测术中情况，过载时自动停止

8.2.8可兼容多品牌的宫腔镜灌流循环系统

8.2.9可重复刨削手柄具有直排式吸引通道

8.2.10切割刀管外径≥4.0mm，工作长度≤320mm

8.2.11可重复刀头超大切割窗口，窗口长度≥7mm

8.2.12可重复手柄切割模式为左右往复切割，并自动调节，无需转换其他模式

8.2.13手柄及刀管均可耐受高温高压及等离子灭菌

8.2.14内外刀管可拆卸分离，清洗消毒更彻底

8.2.15内外刀管均有闭合指示线

8.2.16一次性旋切刀一体式设计，电缆线、手柄及刀头为一体不可拆分，一次性使用

8.2.17一次性旋切刀头直径≥4mm,工作长度≥33cm，钝性无创头端设计

8.2.18一次性旋切刀头硬度范围：刀鞘≥300HV0.2,刀头≥400HV0.2

8.2.19一次性旋切刀专利设计的传动结构，切割频率实现往复频率＞4次循环/s，转速≥4000转

8.2.20一次性旋切刀一体成型式内刀管设计，实现前后往复加360°旋切运动模式

8.2.21一次性旋切刀切割窗口面积＞81mm²,加上加宽的刀刃设计，实现更高效的切割

8.2.22一次性旋切刀侧面切割窗口设计，刀头刻有定位标识

8.2.23一次性旋切刀切割窗口可同时完成组织切除和组织吸引，切落组织可迅速吸出体外

8.2.24一次性旋切刀吸引通道吸引量≥400mL/min

8.3宫腔内窥镜及手术器械

8.3.1高清内窥镜，视向角≤12°，视场角≤70°，工作长度＜200mm,柱状透镜，蓝宝石镜面

8.3.2可耐受高温高压及低温等离子消毒

8.3.3镜鞘一体 ，Y型镜，直器械通道

8.3.4喙状的椭圆形外鞘，最大直径＜8mm，器械通道≥4mm

8.3.5双层密封塞设计，既可以保证高效旋切时更稳定，也避免术中发生漏水

8.3.6 360°可旋转进水口，镜体重量≤250g

8.3.7出水通道可锁止设计，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度，避免手术中滑落

8.3.8所配套手术器械，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等7个型号

8.3.9手术器械为通体不锈钢设计，一体成型，不可拆分，直径≥3.0mm，工作长度≥380mm

- 宫腔内窥镜（检查镜）

- 9.1“一”字型直镜，直光路，握持方便

- 9.2蓝宝石镜面，防滑耐磨，柱状透镜结构

- 9.3镜芯镜鞘一体，无需拆分，使用便捷

9.4密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。

- 9.5器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

- 9.6先端插入部呈水滴状，前端圆润，置入容易，降低宫颈损伤

- 9.7视场角≥90°，超广角，视野广

- 9.8视向角≥30°，便于观察角和侧壁

- 9.9有效光度率≤2000

- 9.10最细外径≤4.6mm、≤4.9mm可免扩宫应用

- 9.11工作长度≤195mm

- 9.12进出水可360°旋转，高流量，循环水佳

- 9.13可采用低温等离子消毒

- 9.14搭配手术器械≤5Fr，≤7Fr诊断同时可处理微小病变，提高诊疗效率

- 9.15手术器械长度≥360mm

- 9.16喇叭形器械通道入口，便于置入手术器械

十、一次性宫腔镜

㈠、台车参数

功能：万向轮、带锁止功能，4层板。

外形尺寸:≥680x600x1150mm

净量:≥55KG(每层层板最大承重30KG)

㈡、图文工作站参数：

1、联网功能：必须连接医院的PACS系统和对接HIS系统，便于资料保存。同时便于报告输出。

2、性质：商用台式电脑。

2.1配置：不低于4G内存，500G硬盘，win7旗舰版/win10专业版。

2.2主板：PCIE接口。

系统组成：采集卡、视频线、脚踏开关2个、加密狗、软件光盘

㈢、一次性使用电子宫腔成像导管参数

★1、插入管外径4.0和5.0mm多种外径，器械通道3FR-6FR，可在非麻醉和局麻情况下检查和手术使用，免麻醉和扩宫；

2、独立进水和出水通道，持续恒压循环灌注，图像清晰，利于辨别病灶，节约手术时间；

3、医用级CMOS摄像头，≥16万像素；

4、视场角约100°，左右各180度旋转；

★5、握持式把手，可坐立手术，配合16°/-20°视向角，增大了手术视野，快速扫描宫腔同时，兼具良好的定位功能；

6、手术体验的全面提升，更轻便。镜体净重仅180g，非常轻巧，适宜长时间手术，术者手臂无酸痛感；

7、医用级芯片：一次性电子宫腔镜采用医用级芯片(OV6946)模组，信号传输效率高、图像稳定性和清晰度高

★8、宫腔镜钳径比超过50%。

㈣、一次性使用内窥镜用钳参数

材质：手环、芯杆、钳头架的材质为 Y钳头材质为滑环的材质为 ABS，复位弹簧、助推管、套管、拉索的材质为不锈钢，护套管的材质为聚氯乙烯(PVC)；

性质：硬性手术器械

工作长度：>400mm、＞350mm

钳头类型：CC:粗齿型、C：鼠齿钳、DC：倒齿钳、XC：细齿钳、JD：剪刀

★钳头直径：<1. 8mm、＜1.5mm、＜1.2mm

配合操作通道：6FR、5FR、3FR

使用范围：内窥镜下抓取组织和夹取异物用

㈤、医用灌注泵参数：

1、安全分类：I类，BF型 ，非AP/APG。

2、电源、额定功率：220V,50HZ，≤150VA 。

3、压力：根据需要调节设定，压力设定范围50-400mmHg(6.6~53.3kPa)。

4、流量：根据需要调节设定，流量设定范围：0.1L/min ( 100mL/min)- 1.OL/min( 1000L/min)。

5、功能数据显示：可显示各种功能数据（设定压力、设定流量、实际压力等）。

6、管路消毒：管路可高温高压和低温等离子消毒。

7、供水方式：采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

8、运行方式：间歇加载/连续运行。

9、噪声：≤70dB(A)。

㈥、医用内窥镜图像处理器参数

1、分体式设备：兼容不同品牌高清显示器、膨宫机。可与医院显示器和膨宫机任意切换。

2、自动增益：分辨率，≥19201080，兼容16万、64万、100万像素镜子。

3、移动存储功能：自带内存≥32G，可存储标清图片与视频，无需外接存储硬盘。

4、图像冻结功能：实时冻结当前画面，便于观察与保存。

5、输出模式：CVBS、HDMI、DVI、VGA四种模式。

6、输入电压和频率：AC 100V-240V，50-60Hz。

7、具有自动增益控制处理图像功能、白平衡功能、拍照和录像功能。

8、对电击的防护类型：I类。

9、对电击的保护程度：BF型。

10、支持医用芯片OV6946芯片解码功能。

11、隔离芯片：用高速、低噪声、高绝缘电压的隔离芯片，实现应用部分与其他电路部分电气隔离，确保产品更加安全可靠，保证了患者接触的部分与其他电气部分完全隔离，更加安全 。

12、亮度调节：5档（0、25%、50%、75%、100%）亮度调节，根据需要选择不同亮度。

13、图像调节：3档调节图像大小，圆形、六边形多种选择。包含三种视窗，圆形、八角形和方形，可循环切换视框窗。

㈦、医用显示器参数：

1、尺寸：≥23英寸。

2、分辨率：≥1920*1080

3、液晶屏亮度：600cd/m2

4、背光类型：LED

5、输入信号接口：DP/DVI/HDMI/VGA

八、整机质保5年，每季度巡检一次。

妇科购买宫腔镜配置清单

| 序号 |  | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用内窥镜摄像系统 (含摄像头) | 1套 |  |
| 2 |  | 医用内窥镜冷光源 （含导光束2条） | 1台 | 3米导光束1条，2.5米导光束1条 |
| 2.1 |  | 单独摄像头（带卡口） | 1套 |  |
| 3 |  | 液晶显示器 | 1台 |  |
| 4 |  | 内窥镜冲洗系统 (含一套冲洗管路) | 1台 |  |
| 4.1 |  | 冲洗管道（重复） | 5套 |  |
| 4.2 |  | 负压瓶 | 1个 |  |
| 5 |  | 图文工作站 | 1套 |  |
| 5.1 |  | 联想品牌商用机 | 1 |  |
| 5.2 |  | 高保真采集脚踏开关 | 1 |  |
| 5.3 |  | 高清信号视频采集卡 | 1 |  |
| 5.4 |  | 彩色喷墨打印机 | 1 |  |
| 5.5 |  | 内窥镜工作站系统软件（出厂时预安装） | 1 |  |
| 6 |  | 等离子双极电切电凝系统 | 1套 |  |
| 6.1.1 |  | 等离子体功率源 | 1台 |  |
| 6.1.2 |  | 双踏板脚踏开关 | 1台 |  |
| 6.2 |  | 电切内窥镜 | 2套 |  |
| 6.2.1 |  | 内窥镜 | 2支 | 含消毒盒 |
| 6.2.2 |  | 被动式操作器 | 2把 |  |
| 6.2.3 |  | 外鞘 | 2支 |  |
| 6.2.4 |  | 内鞘 | 2支 |  |
| 6.2.5 |  | 冲洗接头 | 2个 |  |
| 6.2.6 |  | 闭孔鞘芯 | 2支 |  |
| 6.3 |  | 双极电极 | 24支 | 可选择不同形状电极 |
| 6.3.1 |  | 双极电凝电极（具有血管闭合功能） | 1支 |  |
| 7 |  | 台车 | 1台 |  |
| 8 |  | 宫腔组织切除动力系统 | 1套 |  |
| 8.1 |  | 动力主机 | 1台 |  |
| 8.2 |  | 可重复消毒使用动力手柄（带调节开关） | 1把 |  |
| 8.3 |  | 重复刨削刀头（内刀1把，外刀1把） | 3套 |  |
| 8.4 |  | 宫腔内窥镜（冷刀） | 1支 |  |
| 8.5 |  | 宫腔手术剪-单动尖头剪刀（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.6 |  | 妇产科用剪-单动平头剪刀（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.7 |  | 宫腔异物钳-鳄鱼嘴钳（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.8 |  | 子宫息肉钳-二三齿钳（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.9 |  | 宫内节育器取出钳-取环钳（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.10 |  | 妇科分离钳-双开弯钳（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.11 |  | 妇科组织钳-组织勺钳（3.0*380mm) | 2支 |  |
| 8.12 |  | 内窥镜灭菌盒 | 2个 |  |
| 8.13 |  | 手术器械灭菌盒 | 2个 |  |
| 8.14 | 刨削手柄灭菌盒 |  | 2个 |  |
| 8.15 | 一次性宫腔镜组织切割器 |  | 8支 |  |
| 8.16 | 一次性宫腔组织旋切活检器 |  | 2支 |  |
| 9 | 宫腔内窥镜（检查镜） |  | 8套 |  |
| 9.1 | 宫腔内窥镜（最细外径4.6mm） |  | 2支 |  |
| 9.2 | 妇产科用剪-单动平头剪刀（1.7*360mm） |  | 1支 |  |
| 9.3 | 妇科组织钳-组织勺钳（1.7*360mm） |  | 1支 |  |
| 9.4 | 齿抱钳（1.7*360mm） |  | 1支 |  |
| 9.5 | 宫腔内窥镜（最细外径4.9mm） |  | 6支 |  |
| 9.6 | 妇产科用剪-单动平头剪刀（2.3*380mm） |  | 5支 |  |
| 9.7 | 子宫息肉钳-二三齿钳（2.3*380mm） |  | 5支 |  |
| 9.8 | 宫腔异物钳-鳄鱼嘴钳（2.3*380mm） |  | 5支 |  |
| 9.9 | 内窥镜灭菌盒 |  | 6个 |  |
| 9.10 | 器械灭菌盒 |  | 6个 |  |

备注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定，该项设备技术参数为本项目核心产品，其中★为重要技术参数。

第二包技术参数

| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 生产要求 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜工作站 | 1 | 套 | 5年 | 安装时算起，生产日期在半年内 | 合同正式签订30个日历日内 |
| 2 | 钬激光（40瓦） | 1 | 套 | 5年 |  |  |
| 3 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 5年 |  |  |
| 4 | 心脏电生理刺激仪 | 1 | 台 | 5年 |  |  |

关节镜工作平台技术参数

- 医用4K内窥镜摄像系统

- 1、4K摄像主机

- 1.1主机具备AGC图像自动增益处理技术，增强术中透烟雾图像清晰功能；宽动态图像处理功能，减少图像过曝与图像暗区；具备DNR 3D数字降噪处理技术，抑制图像噪点；具备色彩强调与结构强调处理功能，凸显组织细节显示；具备自动测光与测光补偿功能，术野亮度恒定。

1.2主机输出分辨率:≥3840x2160;1920x1080,图像帧率:≥60帧/秒；图像解析度高、细节更精细。

1.3用户可通过触摸屏切换4四种影像模式；用户可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。

1.4可实现图像≥6倍电子放大，BT.2020色域，图像信噪比≥60dB。

1.5主机内置图文工作站,可同时输出4K影像与1080P影像信号，可满足4K影像与1080P手术转播设备兼容，可通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4K HDMI×2(HDMI 2.0标准)。

1.6DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1。

1.7主机自带4K拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作完成拍照及录像，并可在录像过程中拍照。

1.8通用主机平台，可升级扩展为4K+3D系统。

2、4K摄像头

2.1摄像头分辨率： 3840*2160≥829万像素；图像传递像素、有效像素：3840*2160≥829万像素。

2.2采用原生4K Exmor R背照型，内置3个4K CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥829万，CMOS光谱灵敏度：≥400nm，实现高质量4K光电信号转换。

2.3逐行扫描，全数字化4K摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍以上光学变焦功能，配备4K变焦≥16mm适配器。

2.4摄像头5个按键可设置不少于8种快捷操作键,可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、切换等操作。

2.5摄像头镀金头银导线传输，维护保养简单、耐用，使用寿命≥5000小时，连续运行恒温不发烫，图像恒定无热衰减。

2.6光圈：2.8；IPX8级防水性能。

2.7可高温高压消毒,配备高温高压消毒盒。

- 医用4K内窥镜冷光源

- 1、4K冷光源

- 1.1采用2个LED发光芯片，环保、节能；色温3000K-7000K，光通量：≥2000Lm。

1.2具有待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机，光源寿命≥60000小时，日常保养维护便捷。

1.3导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。

1.4主机可调节亮度大小，实时显示光源亮度值。

1.5分体式冷光源主机，确保光源信号平稳输出，独立注册证。

1.6显色指数：Ra≥70。

1.7波长范围：380nm-810nm。

1.8安全警示功能：当光源发光异常、LED温度异常升高，系统具备声音报警功能;同时，当出现报警情况时，光源供电电流随之降低。

- 导光束

- 2.1通光直径5mm,长度3m。

2.2可高温高压消毒,配备高温高压消毒盒。

- 医用4K关节内窥镜、穿刺套管、穿刺针

- 1、4K关节内窥镜

- 1.1关节镜蓝宝石镜片，耐磨，防腐蚀。

1.2柱镜技术，广视野，≥105°广角视野，透光性好，图象清晰，不变形。

1.3视向角：≥30°；视场角≥105°；工作长度：≥175mm；外径4.0；光学工作距：≥4mm；视场中心角分辨力：3C/°；景深：3-150mm；有效光度率：1500cd/（m2·lm）；两种规格：4.0mm×175mm，2.7mm×110mm，可用于大、小关节镜。

1.4可高温高压消毒,配备高温高压消毒盒。

- 2、穿刺套管

- 2.1双阀套管入路系统，可同时注入和排水功能，穿刺锥有钝头和锐头可供选择；

2.2旋转活塞，快锁卡口、便利操作。

2.3穿刺套管外径：6.0mm，内径：4.0mm，工作长度：≥175mm，2个旋转活塞，三管设计，增强横向强度；两种规格：4.0mm×175mm，2.7mm×110mm，可用于大、小关节镜。

2.4可高温高压消毒,配备高温高压消毒盒。

- 穿刺针

- 3.1两种规格；外径4.0mm，工作长度：≥180mm，钝头；外径2.7mm，工作长度：≥115mm，钝头；可用于大、小关节镜。

- 闭孔器

- 4.1两种规格4.0mm×175mm，2.7mm×110mm。

四、动力刨削系统

1、主机

1.1 LCD触控液晶操作显示屏。

1.2双手柄通道，自由切换工作模式。

1.3手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止，并能在预设速度（高速和低速）之间交替切换。带吸引阀开关。

1.4刨刀转速：正转/反转500-5000rpm，往复500-3000 rpm，磨头转速：6000-12000rpm。

1.5主机自动识别刨刀、磨头类型；转速记忆功能，转速可根据需求进行设定。

1.6具有刨刀切割窗锁定位功能，可避免进入人体后损伤软组织。

1.7刨削系统提供的扭力125mN.m。

1.8可配脚踏控制器，实现正转、反转、往复转。

- 手柄

- 2.1通用大小刨刀和磨头，刨刀和磨头可涵盖运动医学大小关节手术。

2.2最大转数12000rpm；人体工程学设计，减少疲劳。

2.3可高温高压消毒，配备高温高压消毒盒。

2.4配合使用刀头性能符合YY/T 0955-2014《医用内窥镜内窥镜手术设备刨削器》中4.5专用刨削头的相关要求。

2.5手柄接口触觉定位设计可轻松迅速方便的连接刨削刀头，并能可靠锁定。

- 脚踏

- 3.1脚踏控制器防水级别IPX8。

3.2无线连接。

- 五、等离子手术设备

- 主机

- 1.1全彩触屏,双边灯条提示,可自动识别电极；无缝电流保护,提示音区分不同工作模式；多种电极可选,手控电极更灵便；更高切割效率,流体仿真防堵设计,快速吸引。

1.2工作主频率为≥110KHz，要求最大浮动范围控制在≤10％内。

1.3输出功率；切割模式的额定输出功率为300W，凝血模式的额定输出功率为≥27W，要求最大浮动范围控制在≤20％内。

1.4具有治疗时间计时功能，为使用者提供判断信息。

1.5主机能自动识别刀头，智能记忆刀头使用参数及档位。

1.6切割档位1-9档可调；凝血档位1-5档可调。

1.7具备自检和故障提示功能，并能自动监测手术电极及脚踏是否连接。

1.8选择滴定功能电极，可使用设备自带蠕动泵，转速(RPM)20-300，转速步进调节20RPM一档。

1.9主机自带触摸液晶显示屏，可显示切割、凝血工作模式及档位，档位可触摸式调节。

1.10主机自带工作指示灯，切割及凝血工作模式下，两侧指示灯会相应亮起，工作指示更放心。

1.11主机声音大小可调节；

1.12能通过电极手柄控制启动、切换切割和凝血模式，通过黑色按钮调节切割模式工作档位

1.13刀头配备抽吸引功能，可有效吸引手术中产生的气泡和杂质，提高术区视野清晰度

1.14多种刀头选择：适用于肩、髋、膝、腕、肘、踝关节。

1.15电源参数：110-240VAC,50/60Hz，输入功率：400VA

1.16工作温度：40—70°

- 脚踏

- 2.1医用脚踏开关防水IP68级。

2.2自带档位调节按键。

2.3无线连接。

2.4脚踏开关具有切割、凝血及调节切割模式工作档位功能。

- 射频汽化系统

- 3.1 90°，带吸引，带手控。

3.2 50°，带吸引，带手控。

3.3 30°，带吸引，带手控。

3.4 15°，不带吸引，带手控。

六、4K医用监视器

- 监视器

- 1.1知名品牌，获得奖项，市场占有率，提供证明文件。

1.2屏幕尺寸：≥32英寸，IPS硬屏技术；屏幕比例：16：9，真4K分辨率≥4096x2160；≥3840x2160P，像素点距：0.181mm，对比度：1300:1；可视角度>178°；支持腔镜输出的16：9比例的视频信号的全屏显示，同时两边不会产生黑边，需提供所投标产品的证明文件。

1.3支持彩色≥10.7亿（10bit），同时显示器内置12bit LUT，提供12bit或以上国家一级查新报告。

1.4亮度1000 cd/m2 （Typ.），提供所投产品证明文件。

1.5响应时间14ms（Typ.）。

1.6医疗设备曲线：内置八组医疗设备曲线Gamma1.8，2.0，2.2，2.4，2.6，DICOM，VIDEO，符合DICOM3.14标准，需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料。

1.7采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品，需提供实际投标产品的证明文件或资料。

1.8全平面一体化设计，正面IPX5，其它面IPX2，满足手术室清洁消费需要。

1.9操作按键，七键设计，防超声刀干扰设计。

1.10 4K输入接口，DP1.2x1：最大支持3840x2160@60Hz信号的输入；HDM2.0Ix1：符合HDMI2.0协议，最大支持3840x2160@60Hz信号的输入；DVI-Dx1：采用24+1双链路设计，最大支持3840x2160@30Hz信号的输入。3G-SDIx4/12G-SDI：最大支持3840x2160@60Hz信号的输入。需提供实际所投标产品的输入接口证明资料。

1.11全高清输入接口，3G-SDI、DVI-D支持1080P全高清信号的输入。

1.12输出接口：DVI-D：DVI-D环出接口、3G-SDI：3G-SDI环出接口、12G-SDI：12G-SDI环出接口、DC5V：5V/2A OUT

1.13显示模式支持全屏、PIP、side by side、POP、镜像、翻转六种显示模式；PIP模式：支持大/小两种窗口模式，用户可以根据需要进行选择；缩放模式：提供全屏，比例全屏，原始大小三种缩放模式供用户选择；主从窗口支持独立控制技术，可以实现画面缩放、色温，GAMMA随意切换，需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料。

1.14亮度恒定技术，采用BSS技术保证背光稳定。

1.15远程控制，支持RS232、RJ45远程控制显示器，可以远程实现对显示器的开/关机，色温、GAMMA、显示模式的切换。同时支持USB和网络自动升级。

1.16长线传输，内置数字信号均衡技术，实现手术室内部30米以内的长距离信号传输，方便手术室布线。

1.17具有全信号新型内窥手术专用显示系统，提供国家一级查新报告。

1.18采用外置医疗电源适配器，以确保产品长时间应用可靠性。

1.19厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001体系证书，投标时需提供证书的复印件。

- 七、关节镜器械

- 篮钳

- 1.1篮钳无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转。

1.2坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本。

1.3齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中。

1.4当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合。

- 八、肩关节工具包

- 1、定位导向器，长度：≥230mm，适配3.0定位针

2、定位针，长度：≥240mm，规格：φ3.0mm

3、钻头，长度：≥265mm，规格：φ3.0mm

4、剪线器，工作长度：≥160mm

5、抓钳，鱼嘴带齿，工作长度：≥160mm

6、抓钳，软组织，工作长度：≥160mm

7、抓钳，头翘45°，工作长度：≥160mm

8、骨铲，长度：≥250mm，规格：25°*4*8mm

9、锉剥离器，长度：≥275mm

10、探勾测深器，长度：≥220mm，钩深：4.2mm

11、交换棒，长度：≥310mm，直径φ4mm

12、开路器，长度：≥245mm，规格：3.5mm

13、开路器，长度：≥245mm，规格：4.5mm

14、丝锥，长度：≥245mm，规格：4.5mm

15、骨锤，规格：≥22mm

16、肌腱分张器，长度：≥205mm

17、缝合弯钩，左弯45°，长度：≥300mm

18、缝合弯钩，右弯45°，长度：≥300mm

19、缝合弯钩，直型，长度：≥300mm

20、镍钛丝，可配合缝合勾使用，多股φ2.0

21、高温高压消毒肩关节器械器械箱，至少可装18把肩关节手术器械

九、肩锁关节脱位工具包

1、肩锁关节瞄准器手柄

2、肩锁关节瞄准器，左

3、肩锁关节瞄准器，右

4、肩锁关节瞄准器，直，长度：≥190mm

5、φ3.2肩锁关节瞄准器，长度：≥170mm，规格：φ3.2mm

6、φ4.0肩锁关节瞄准器，长度：≥170mm，规格：φ4.0mm

7、肩锁关节空心钻，长度：≥270mm，规格：φ2.4mm

8、肩锁关节空心钻，长度：≥270mm，规格：φ3.0mm

9、肩锁关节空心钻，长度：≥270mm，规格：φ4.0mm

10、肩锁关节导针，长度：≥280mm，规格：1.1mm

11、肩锁关节导针，长度：≥280mm，规格：2.0mm

12高温高压消毒器械盒，至少可装10把肩锁关节手术器械

- 十、交叉韧带重建工具包

- 1、瞄准器手柄

2、瞄准器导向器，中心孔直径φ2.6mm

3、前叉瞄准臂，长度：≥125mm

4、后叉瞄准臂，长度：≥125mm

5、股骨导向器，长度：≥250mm，规格：5mm，中心孔直径φ2.6mm

6、股骨导向器，长度：≥250mm，规格：6mm，中心孔直径φ2.6mm

7、股骨导向器，长度：≥250mm，规格：7mm，中心孔直径φ2.6mm

8、股骨空心钻，长度：≥180mm，规格4.5mm，中心孔直径φ2.6mm

9、股骨空心钻，长度：≥180mm，规格6.0mm，中心孔直径φ2.6mm

10、股骨空心钻，长度：≥180mm，规格7.0mm，中心孔直径φ2.6mm

11、股骨空心钻，长度：≥180mm，规格8.0mm，中心孔直径φ2.6mm

12、股骨空心钻，长度：≥180mm，规格9.0mm，中心孔直径φ2.6mm

13、胫骨空心钻，长度：≥180mm，规格6.0mm，中心孔直径φ2.6mm

14、胫骨空心钻，长度：≥180mm，规格7.0mm，中心孔直径φ2.6mm

15、胫骨空心钻，长度：≥180mm，规格8.0mm，中心孔直径φ2.6mm

16、胫骨空心钻，长度：≥180mm，规格9.0mm，中心孔直径φ2.6mm

17、开口取键器(钝口)，长度：≥410mm，规格：7mm

18、抓钳，鱼嘴，工作长度：≥160mm

19、圆锉，长度：≥350mm，规格：5mm

20、双弯刮匙，长度：≥350mm，规格：4mm

21、PCL保护器，长度：≥230mm，规格：10mm

22、膝关节测深器，长度：≥350mm

23、闭口肌腱刮板，长度：≥190mm，直径：φ4-φ12mm，板体加厚

24肌腱整理平台改进型

25、穿线导针，长度：≥400mm，规格：2.5mm

26、导针φ1.0金属件，长度：≥305mm，规格：φ1.0mm

27、界面钉上钉器，梅花

28、高温高压消毒膝关节器械箱至少可装25件膝关节手术器械

十一、半月板修复工具

1、钩刀，长度：≥275mm

2、前角缝合针(直)金属件

3、前角缝合针(弯)金属件

4、前角缝合套索金属件

5、半月板保护器

6、半月板双针套管，左前

7、半月板双针套管，右前

8、半月板双针套管，左中

9、半月板双针套管，右中

10、半月板双针套管，左后

11、半月板双针套管，右后

12、半月板导向器，120mm

13、槽缝套管导向器

14、半月板剪线器，长度：≥145mm，范围≤0.7mm

15、半月板圆挫45°

16、半月板圆挫90°

17、半月板测深器，上翘

18、半月板测深器，直型

十二、篮钳

1、手动器械,鸭嘴篮钳,直型，125×5.0mm

2、手动器械,鸭嘴篮钳,头翘-左弯，125×5.0mm

3、手动器械,鸭嘴篮钳,头翘-右弯，125×5.0mm

4、带锁扣直型软组织关节镜用抓取钳，125×3.5mm

5、带锁扣直型游离体关节镜用抓取钳，125×4mm

6、高温高压篮钳消毒盒，至少可装10把器械

十三、万向牵引装置

1、外科手术固定装置机械蜘蛛臂，配有横向把手、竖向把手、手托、掌型器，适用于肩关节，肘关节，手掌手指牵引，膝关节，牵引功能的模块。

2、快速固定卡座采用通用接口设计，适用于任意品牌手术台使用，安装方便快捷。

3、手肘关节附件为碳纤维材质，以满足术中透视，肩关节沙滩椅位和侧卧位配件均为医用304不锈钢材质，方便高温高压消毒清洁，重复使用。

4、转换器采用花瓣式设计，插装方便，自锁机构自动固定。可以匹配手、肘、腕、膝等关节手术配件配套使用，满足外科骨关节所有手术使用。

5、捏合开关一键式按压操作，即可360°任意调节，无需用电、油、气压来提供辅助操作，即可式完成6个关节360°悬停，松开按键即可锁紧定位。

6、包含六节关节结构，所有配件均可消毒重复使用。

7、设备机身采用航空铝材质制成，轻便方便携带移动方便调节。

8、锁紧后可以承载横向大于30kg的外力;

9、最大病患承载≥250kg；支撑臂重量：≤6.75kg

10、最大尺寸：950mm*380mm*80mm；

11、第一关节的长度和直径，≥200mm/56mm

12、第二关节的长度和直径，≥150mm/56mm

13、第三关节的长度和直径，≥420mm/56mm

14、第四关节的长度和直径，≥150mm/60mm

15、第五关节的长度和直径，≥360mm/60mm

16、第六关节的长度和直径，≥150mm/70mm。

十四、质保

1、整机质保5年，每季度巡检一次。

| 关节镜工作平台-设备配置清单（质保五年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 产品名称 | 型号 | 产品描述 | 备注 | 数量 | 单位 |
| 4K内窥镜摄像系统 | 1 | 医用内窥镜荧光系统(4K) | \ | 4K摄像主机 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 台 |
|  | 2 |  |  | 4K摄像头 | 医用内窥镜摄像系统 | 2 | 个 |
|  | 3 |  |  | 摄像头消毒盒 |  | 2 | 个 |
| 4K内窥镜冷光源 | 4 | 医用内窥镜冷光源(4K) | \ | 光源主机 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
|  | 5 |  |  | 导光束 | 医用内窥镜冷光源 | 4 | 根 |
|  | 6 |  |  | 导光束消毒盒 |  | 2 | 个 |
| 4K关节内窥镜、穿刺套管、穿刺针 | 7 | 关节内窥镜(4K) | \ | 30°，4.0mm×175mm | 关节内窥镜 | 2 | 条 |
|  | 8 |  |  | 30°，2.7mm×110mm | 关节内窥镜 | 1 | 条 |
|  | 9 | 穿刺套管 | \ | 关节镜镜鞘,4.0×175mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 2 | 个 |
|  | 10 |  |  | 关节镜镜鞘,2.7mm×110mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 1 | 个 |
|  | 11 | 穿刺针 | \ | 4.0mm×180mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 2 | 个 |
|  | 12 |  |  | 2.7mm×115mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 1 | 个 |
|  | 13 | 闭孔器 | \ | 4.0mm×175mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 2 | 个 |
|  | 14 |  | \ | 2.7mm×110mm | 关节镜内窥镜用手术器械 | 1 | 个 |
|  | 15 |  | \ | 关节镜内窥镜消毒盒 |  | 2 | 个 |
| 4K监视器 | 16 | 医用专业监视器(4K) | \ | LED背光液晶显示器 | 非医疗器械 | 1 | 台 |
| 台车 | 17 | 关节镜专用台车 | \ | 4层台车，带活动臂 | 非医疗器械 | 1 | 台 |
| 手控刨削动力-最新二代 | 18 | 主机 | \ | 主机 | 手术刨削器 | 1 | 台 |
|  | 19 | 手柄 | \ | 手柄 | 手术刨削器 | 2 | 个 |
|  | 20 |  | \ | 手柄消毒盒 |  | 2 | 个 |
|  | 21 | 脚踏开关 | \ | 脚踏开关 | 手术刨削器 | 1 | 个 |
| 等离子手术设备 | 22 | 等离子手术设备 | \ | 主机，S1-1； | 等离子设备 | 1 | 台 |
|  | 23 |  |  | 医用脚踏开关，S1-2; | 等离子设备 | 1 | 个 |
|  | 24 |  |  | 电源线，S1-3 | 等离子设备 | 1 | 根 |
| 射频汽化系统 | 25 | 等离子手术设备 | \ | 90°，带吸引，带手控。 | 一次耗材 | 4 | 个 |
|  | 26 |  |  | 50°，带吸引，带手控。 | 一次耗材 | 2 | 个 |
|  | 27 |  |  | 30°，带吸引，带手控。 | 一次耗材 | 2 | 个 |
|  | 28 |  |  | 15°，不带吸引，带手控。 | 一次耗材 | 2 | 个 |
| 关节手术器械（另配3套）除设备原配的外，另配3套供设备使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 产品名称 | 备注 | 产品描述 |  | 单位 |
| 肩关节工具包-整套标配 | 1 | 3.0mmPEEK锚钉工具 | 骨科用导向器 | 长度：230mm，适配3.0定位针 | 定位导向器 | 1 | 个 |
|  | 2 | 3.0mmPEEK锚钉工具 | 骨科用导向器 | 长度：240mm，规格：φ3.0mm | 定位针 | 1 | 个 |
|  | 3 | 3.0mmPEEK锚钉工具 | 打孔器 | 长度：265mm，规格：φ3.0mm | 钻头 | 1 | 个 |
|  | 4 | 基础工具 | 骨科用夹持器 | 工作长度：160mm | 剪线器 | 1 | 个 |
|  | 5 | 基础工具 | 骨科用夹持器 | 工作长度：160mm | 抓钳，鱼嘴带齿 | 1 | 个 |
|  | 6 | 基础工具 | 骨科用夹持器 | 工作长度：160mm | 抓钳，软组织 | 1 | 个 |
|  | 7 | 基础工具 | 骨科用夹持器 | 工作长度：160mm | 抓钳，头翘45° | 1 | 个 |
|  | 8 | 基础工具 | 骨撬 | 长度：250mm，规格：25°*4*8mm | 骨铲 | 1 | 个 |
|  | 9 | 基础工具 | 骨撬 | 长度：275mm | 锉剥离器 | 1 | 个 |
|  | 10 | 基础工具 | 测深器 | 长度：220mm，钩深：4.2mm | 探勾 | 1 | 个 |
|  | 11 | 基础工具 | 撬棒 | 长度：310mm，直径φ4mm | 交换棒 | 1 | 个 |
|  | 12 | 3.5mmPEEK外排开路器 | 开路器 | 长度：245mm，规格：3.5mm | 开路器 | 1 | 个 |
|  | 13 | 4.5mmPEEK内外排开路器 | 开路器 | 长度：245mm，规格：4.5mm | 开路器 | 1 | 个 |
|  | 14 | 4.5mmPEEK内排丝攻 | 钻孔器 | 长度：245mm，规格：4.5mm | 丝锥 | 1 | 个 |
|  | 15 | 基础工具 | 骨锤 | 规格：22mm | 骨锤 | 1 | 个 |
|  | 16 | 基础工具 | 肌腱分张器 | 长度：205mm | 推结器 | 1 | 个 |
|  | 17 | 缝合勾 | 打拔器 | 长度：300mm | 缝合弯钩，左弯45° | 1 | 个 |
|  | 18 | 缝合勾 | 打拔器 | 长度：300mm | 缝合弯钩，右弯45° | 1 | 个 |
|  | 19 | 缝合勾 | 打拔器 | 长度：300mm | 缝合弯钩，直型 | 1 | 个 |
|  | 20 | 镍钛丝 | 导针 |  | 镍钛丝,配合缝合勾使用，多股φ2.0 | 4 | 个 |
|  | 21 | 器械箱 | 肩关节器械箱 |  | 肩关节器械箱 | 1 | 个 |
| 肩锁关节脱位工具 （整套标配） | 1 | 定位器 | 肩锁关节瞄准器手柄 | / | 肩锁关节瞄准器手柄 | 1 | 个 |
|  | 2 | 定位器 | 肩锁关节瞄准器，左 | / | 肩锁关节瞄准器，左 | 1 | 个 |
|  | 3 | 定位器 | 肩锁关节瞄准器，右 | / | 肩锁关节瞄准器，右 | 1 | 个 |
|  | 4 | 定位器 | 肩锁关节瞄准器，直 | 长度：190mm | 肩锁关节瞄准器，直 | 1 | 个 |
|  | 5 | 定位器 | φ3.2肩锁关节瞄准器 | 长度：170mm，规格：φ3.2mm | φ3.2肩锁关节瞄准器 | 1 | 个 |
|  | 6 | 定位器 | φ4.0肩锁关节瞄准器 | 长度：170mm，规格：φ4.0mm | φ4.0肩锁关节瞄准器 | 1 | 个 |
|  | 7 | 钻头 | 肩锁关节空心钻 | 长度：270mm，规格：φ2.4mm | 肩锁关节空心钻 | 1 | 个 |
|  | 8 | 钻头 | 肩锁关节空心钻 | 长度：270mm，规格：φ3.0mm | 肩锁关节空心钻 | 1 | 个 |
|  | 9 | 钻头 | 肩锁关节空心钻 | 长度：270mm，规格：φ4.0mm | 肩锁关节空心钻 | 1 | 个 |
|  | 10 | 导针 | 肩锁关节导针 | 长度：280mm，规格：1.1mm | 肩锁关节导针 | 1 | 个 |
|  | 11 | 导针 | 肩锁关节导针 | 长度：280mm，规格：2.0mm | 肩锁关节导针 | 1 | 个 |
|  | 12 |  | 器械盒 |  | 器械盒 | 1 | 个 |
| 交叉韧带工具包-整套标配 | 1 | 胫骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 定制款 | 瞄准器手柄 | 1 | 个 |
|  | 2 | 胫骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 定制款，中心孔直径φ2.6mm | 瞄准器导向器 | 1 | 个 |
|  | 3 | 胫骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 长度：125mm | 前叉瞄准臂 | 1 | 个 |
|  | 4 | 胫骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 长度：125mm | 后叉瞄准臂 | 1 | 个 |
|  | 5 | 股骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 长度：250mm，规格：5mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨导向器 | 1 | 个 |
|  | 6 | 股骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 长度：250mm，规格：6mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨导向器 | 1 | 个 |
|  | 7 | 股骨定位工具 | 骨科钻孔瞄准器 | 长度：250mm，规格：7mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨导向器 | 1 | 个 |
|  | 8 | 股骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格4.5mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 9 | 股骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格6.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 10 | 股骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格7.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 11 | 股骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格8.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 12 | 股骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格9.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 股骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 13 | 胫骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格6.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 胫骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 14 | 胫骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格7.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 胫骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 15 | 胫骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格8.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 胫骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 16 | 胫骨钻头 | 打孔器 | 长度：180mm，规格9.0mm，中心孔直径φ2.6mm | 胫骨空心钻 | 1 | 个 |
|  | 17 | 基础工具 | 骨取样器 | 长度：410mm，规格：7mm | 闭口取键器(钝口) | 1 | 个 |
|  | 18 | 抓线钳 | 骨科用夹持器 | 工作长度：160mm | 抓钳，鱼嘴 | 1 | 个 |
|  | 19 | 基础工具 | 骨撬 | 长度：350mm，规格：5mm | 圆锉 | 1 | 个 |
|  | 20 | 基础工具 | 刮匙 | 长度：350mm，规格：4mm | 双弯刮匙 | 1 | 个 |
|  | 21 | 基础工具 | 骨撬 | 长度：230mm，规格：10mm | PCL保护器 | 1 | 个 |
|  | 22 | 基础工具 | 测深器 | 长度：350mm | 测深器 | 1 | 个 |
|  | 23 | 基础工具 | 直径尺 | 长度：190mm，直径：φ4-φ12mm 定制，板体加厚 | 闭口肌腱刮板 | 1 | 个 |
|  | 24 | 基础工具 | 术前肌腱固定器 | / | 肌腱整理平台改进型 | 1 | 个 |
|  | 25 | 基础工具 | 导针 | 长度：400mm，规格：2.5mm | 穿线导针 | 1 | 个 |
|  | 26 | 界面钉工具 | 导针 | 长度：305mm，规格：φ1.0mm | 导针φ1.0金属件 | 1 | 个 |
|  | 27 | 界面钉工具 | 骨科用持钉器 | / | 界面钉上钉器 | 1 | 个 |
|  | 28 |  | 膝关节器械箱 |  | 膝关节器械箱 | 1 | 个 |
| 半月板工具 | 1 | 半月板勾刀 | 肌腱分张器 | 长度：275mm | 钩刀 | 2 | 个 |
|  | 2 | 外-内 | 打拔器 | / | 前角缝合针(直)金属件 | 2 | 个 |
|  | 3 | 外-内 | 打拔器 |  | 前角缝合针(弯)金属件 | 2 | 个 |
|  | 4 | 外-内 | 打拔器 |  | 前角缝合套索金属件 | 2 | 个 |
|  | 5 | 内-外 | 骨科用导向器 | 60mm | 半月板保护器 | 2 | 个 |
|  | 6 | 内-外 | 打拔器 | / | 半月板双针套管，左前 | 2 | 个 |
|  | 7 | 内-外 | 打拔器 |  | 半月板双针套管，右前 | 2 | 个 |
|  | 8 | 内-外 | 打拔器 |  | 半月板双针套管，左中 | 2 | 个 |
|  | 9 | 内-外 | 打拔器 |  | 半月板双针套管，右中 | 2 | 个 |
|  | 10 | 内-外 | 打拔器 |  | 半月板双针套管，左后 | 2 | 个 |
|  | 11 | 内-外 | 打拔器 |  | 半月板双针套管，右后 | 2 | 个 |
|  | 12 | 全内 | 打拔器 | 120mm | 半月板导向器 | 2 | 个 |
|  | 13 | 全内 | 打拔器 |  | 槽缝套管导向器 | 2 | 个 |
|  | 14 | 全内 | 骨科用夹持器 | 长度：145mm，范围≤0.7mm | 半月板剪线器 | 2 | 个 |
|  | 15 | 全内 | 骨撬 |  | 半月板圆挫45° | 2 | 个 |
|  | 16 | 全内 | 骨撬 |  | 半月板圆挫90° | 2 | 个 |
|  | 17 | 全内 | 测深器 |  | 半月板测深器上翘 | 2 | 个 |
|  | 18 | 全内 | 测深器 |  | 半月板测深器直型 | 2 | 个 |
|  | 19 |  |  | 半月板工具消毒盒 |  | 2 | 个 |
| 篮钳 | 1 | 篮钳 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,直型，125×5.0mm | 鸭嘴直型关节镜用篮钳 | 2 | 个 |
|  | 2 | 篮钳 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,头翘-左弯，125×5.0mm | 鸭嘴左弯关节镜用篮钳 | 2 | 个 |
|  | 3 | 篮钳 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,头翘-右弯，125×5.0mm | 鸭嘴右弯关节镜用篮钳 | 2 | 个 |
|  | 4 | 篮钳 | 关节镜用手术工具 | 带锁扣直型软组织关节镜用抓取钳，125×3.5mm | 带锁扣直型软组织关节镜用抓取钳 | 2 | 个 |
|  | 5 | 篮钳 | 关节镜用手术工具 | 带锁扣直型游离体关节镜用抓取钳，125×4mm | 带锁扣直型游离体关节镜用抓取钳 | 2 | 个 |
|  | 6 |  | 蓝钳灭菌盒 | 篮钳消毒盒，高温高压，可配10把器械 |  | 2 | 个 |
| 万向牵引装置 | 1 | 万向牵引装置Ⅱ型 | TUT02 | 主体 |  | 1 | 个 |
|  | 2 | 横向把手 | TOP19 | 配件-肩关节侧卧位 |  | 1 | 个 |
|  | 3 | 竖向把手 | TOP20 | 配件-肩关节沙滩椅 |  | 1 | 个 |
|  | 4 | 手托 | TOP21 | 配件-肘关节、膝关节 |  | 1 | 个 |
|  | 5 | 掌型器 | TOP22 | 配件-腕关节 |  | 1 | 个 |

医用钬激光治疗机技术参数

1.激光类型：Ho（钬激光）；

2.激光器工作方式：脉冲；

3.工作激光输出波长：2100nm；

4. 频率：5-20HZ；

5．激光最大输出功率：40瓦

6.单脉冲输出能量：≥4.0焦耳

7.整机重量≤50kg，体积（长、宽、高）≥467*524*484mm。

9.脉冲宽度：脉宽300-600μs

10.模块化设计，激光头可单独拆卸；

11.传输系统：光纤为可重复和一次性灭菌使用两种可供选择，可匹配产品主机使用。

12.指示光：绿色激光，可调节指示光强弱；

★13.激光输出功率不稳定度: 优于≤±8%；

★14.激光输出功率复现性：优于≤±8%

15.冷却系统：内置循环水冷系统，采用无氟环保制冷；

16.自行研发的微机控制系统，对整机监控；具有安全防护装置；

★17.具有精确的能量反馈闭环控制模式：

18.具有备用激光系统、备用电源，为不间断激光输出提供有效保障；

19.开机即用、无需等待.有开机自检系统和应急流程；

★20.密封腔体设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命（提供检测报告证明）

★21.具有一键智能优化技术，针对不同大小不同质地目标石头一键瞬间优化脉冲参数使目标石头呈现粉沫化，碎块化，爆米花化效应。

22.整机质保5年

便携式40W钬激光配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光治疗机主机 | / |  | 台 | 1 | 40瓦 |
| 2 | 原配专用光纤 | 内径550μm（长3米） 内径200μm（长3米） |  | 根 | 2 | 各一根，长3米 |
| 3 | 专用光纤剥线钳 | 550μm剥线钳 200μm剥线钳 |  | 把 | 2 | 各一把 |
| 4 | 切割笔 | -- |  | 支 | 1 |  |
| 5 | 脚踏开关 | -- |  | 个 | 1 | 引线长3m |
| 6 | 机器开关钥匙 | -- |  | 把 | 2 |  |
| 7 | 激光防护眼镜 | -- |  | 副 | 3 |  |
| 8 | 电源线 | 16A电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 9 | 使用说明书 | -- |  | 本 | 1 |  |
| 10 | 合格证 | -- |  | 张 | 1 |  |

冰冻切片机参数

1.切片厚度范围:0.5~100μm

2.修块厚度1-100微米。

3.样本头可回缩

4.冷冻箱温度范围0~-35℃

5.样本头温度范围-10℃至-50℃。

6.冷台点位数量≥10个

7.快速冷冻架最低温低于-50℃以下。

8.快速制冷点数量≥2个

9.双压缩机制冷系统

10.除霜功能：支持自动和手动除霜。

11.具有紫外线消毒系统，消毒时间≥30分钟。

12.样品托数量≥5个

13.手轮具有锁定功能。

14.刀架可左右移动。

15.操作控制面板有符号标识按键控制

16.控制板可锁定。

17.切片机整体完全置于冷冻箱体内。

18、整机质保5年，每季度巡检一次。

心脏电生理刺激仪

主要技术规格及参数：

1、脉宽 10毫秒（ms）；电压 5～30V

2、感知灵敏度 ≥1mV

3、S1S1刺激  频率30～1000次/分  S1S1配对间期 60～1999毫秒（ms）

4、S1S1定时时间  1～99秒

5、S1S1定数数量  1～99个

6、起搏刺激  72次/分

7、扫描步长  任意值

8、短阵猝发Bust 180、200、250

9、频刺激限制功能  直接设定是否允许

10、早搏程控刺激

10.1、S1S2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

10.2、S1S2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

10.3、RS2比例  8︰1  6︰1  4︰1 可选

10.4、RS2、S2 S3、S3 S4可配对间期  10～999毫秒（ms）

11、S1S1递增、递减刺激    逐次

12、体表十二导联同步记录

13、食管导联同步记录

14、数据、图形永久保存

15、记录时波形回溯

16、标记、测量计算、寻找

17、波形截取；波形对比；报告单打印

18、★可无缝对接医院HIS系统或心电网络系统，实现报告电子化、临床可直接打印报告（所需接口费用由中标公司承担，提供承诺书）

二、心脏电生理刺激仪配置：

1、国产台式一体电脑（i5/8G+256GSSD+1T/集显） 1台，备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用

2、国产激光打印机     1台，备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用

3、心脏电生理刺激仪主机  1台

3.1、食道电极       10根

3.2、食管输出连接线  1根

3.3、食管导联连接线  1根

3.4、心内输出连接线  1根

3.5、R波感知输入线  1根

3.6、导管定位线  2根

3.7、心电十二导联线  1根

3.8、USB数据线  1根

3.9、四肢电极夹 　1付

3.10、充电器  1只

3.11、安装U盘 1个

整机质保5年，每季度巡检一次。

第三包技术参数

| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 生产要求 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺活检系统 | 1 | 套 | 5年 | 安装时算起，生产日期在半年内 | 合同正式签订30个日历日内 |
| 2 | 血栓抽吸控制系统 | 1 | 套 | 5年 |  |  |
| 3 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 台 | 5年 |  |  |
| 4 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 台 | 5年 |  |  |
| 5 | 事件相关电位治疗仪 | 1 | 套 | 5年 |  |  |

乳房病灶旋切式活检系统

- 主机

- 1.电力供应	220 VAC, 50 Hz, 3 A

2.真空负压范围	20.7-27.5 in-Hg （标准大气压的情况下）

3.真空负压各水平范围：负压五档可调，精密控制，医生可根据患者病灶位置和致密程度进行调节。

4.显示屏：≥12寸 LCD 全彩触摸屏

5.操作系统：嵌入式系统

6.电气安全规格：CF型

7.废液收集桶：废液收集桶液位量可视

8.系统语言：中英文可选，支持中文和英文界面

9.智能识别和引导系统：可以识别旋切活检针安装状态，可按步骤动画引导整个安装过程，并智能提示

10.工作状态实时显示：旋切针状态，负压等级，切割次数是否使用脚踏等。

★11.智能负压：单次旋切完成12秒后持续自动抽吸

12.智能清洗：活检针阻塞时可长按抽吸键启动清洗程序。

- 二、手柄

1.取样模式：360度旋切，单次取样模式

2.单次取样时间：平均时长：5-6s

3.切割刀旋转速度：1750±15% rpm

4.防水性能：液体不易进入手柄内部造成损坏。

5.外型设计：更加符合人体工学的外型及手柄支架

6.转速控制：在遇到致密组织时能保持恒定转速

7.线缆长度：≥3,000 mm

8.手柄功能：旋切，抽吸，开闭

9.手柄耐用度：取样循环

10.远程控制选择：可选脚踏开关

★11.指示灯颜色：绿色，黄色，红色，显示手术状态

★12.单手操作：长按“开/闭”按键，可以确认屏幕上的弹窗实现单手操作

- 三、旋切针

1.真空负压方向： 双向负压: 向下及向后负压

★2.液体样本分离采集系统	双套管设计+ 双向负压，使血液和组织分流，提供更高质量的病理样本

3.取样量：单次取样190-245mg

4.刀头设计	专利刀片式刀头，减少皮肤和体内的损伤

5.停止点设计：实现砧板效应，彻底切断组织

6.剪刀角设计:	活检槽28 度斜角，剪刀式彻底切断组织，避免牵拉撕扯造成不必要的出血

7.取样槽设计:	术中不中断的开放式取样，每条样本都可观察并触摸

8.探针规格	：≥8G

9.术中标记:拥有专用置入通道，可在术中放置标记夹。

10.刀槽长度：12-25mm。针体有效长度：≥92mm，120mm

质保：5年。

AngioJet（血栓清除）抽吸系统技术参数

1、控制台自检：控制面板的电源按键按下后，控制面板上的所有指示灯都将亮起，状态面板将显示（血栓清除系统）,同时控制台进行自检”。自检成功后，泵柜即会打开。

2、导管的识别	在控制台上安装导管的泵部件，控制台将从泵的条形码扫描识别出导管型号，并显示在状态面板上。控制台将自动装填泵。

3、报警和错误信息提示：当设备准备不当或组件操作异常时，控制台状态面板将显示报警解决方法消息和提示。

4、控制面板显示功能：时间显示：在导管装填过程中，时间显示倒计时。在手术中，时间显示从零开始计时。图标：显示设置进度和操作步骤，并在出现报警或系统错误时加以显示。

5、气动系统：滚动泵：具有精确快速的转动特性，确保每次气体压缩能达到相应值。

6、脚踏开关：为密封型脚踏开关，对有害进液的防护程度能够达到IPX8。

7、具有专有Power Pulse模式：可以使用溶栓剂喷射功能。

8、电击保护程度：防除颤类CF型装置。

9、电源要求：220/240VAC；频率：≥50/60Hz；电流：最大10A

10、工作大气压：700hpa至1050hpa

11、临床使用经验：具有超过≥800000根的使用经验，应用安全。

12、适应症	适用于外周动脉、外周静脉、血透通路、以及冠脉和隐静脉桥内的各类血栓的清除；

13、逻辑备用电源中断：断电情况为≥30秒钟

14、机箱液体侵入保护IPX1

15、工作模式：连续

16、输送温度：-25℃至50℃

17、输送相对湿度10%-90%（非冷凝）

18、存储温度10℃至35℃

19、存储相对湿度：30%-70%（非冷凝）

20、保险丝	220V,6.3A,250V,5×20mm时间滞差

21、交流适配器电缆长度约≥4.6米

22、脚踏开关线长约≥7.6米

23、使用耗材是阳采或南部联盟内中标内的。

24、整机质保5年，每季度巡检一次。

# 二氧化碳激光治疗机

- 激光器：封离式二氧化碳激光器

- 冷却系统：内置水循环冷却

- 激光波长：10.6μm±0.1μm

- 光束终端发散角：θ≤20mrad

- 光斑(焦点)直径：Φ≤0.8mm

- 终端输出激光功率： ≥20W

- 终端输出激光功率不稳定度 St：优于±10%

- 激光输出功率复现性 Rp：优于±10%

- 指示光波长：≥650nm±5nm

- 指示光调节：亮度5档可调

- 导光系统：精密七关节导光臂

- 导光臂配有长度分别为 2.5cm、3.5cm、7.5cm、 9cm 激光刀头

- 输出方式：连续输出、单次输出、重复脉冲输出

- 输出控制：脚踏开关

- 重复脉冲持续时间为 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,允许误差不超过±20%

- 重复脉冲间隔时间为 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,允许误差不超过±20%

- 操作系统：≥8英寸彩色触摸屏

- ★18、单次脉冲治疗时间： 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,允许误差不超过±20%

- 19、激光防护镜一副,可见光透射比：≥65%

- 20、★通过 ISO9001/ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

- 21、整机质保5年，每季度巡检一次。

多导睡眠监测仪

1、设备适用于儿童及成人。

2、设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。

3、设备导联数≥50，包括脑电（7导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电（2导）、下肢肌电活动（2导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、无线外接扩展通道参数等。

4、电生理信号共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，信号精度误差≤2%， 24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。

5、设备小巧轻便，胸部主机重量≤45g；腕部主机重量≤85g（带电池），监测过程中不影响患者进行小幅度的活动。

6、设备腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件。

7、设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

8、腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s，单个多导数据（24小时记录）传输时间≤60s。

9、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口进行数据初始化。主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备，并支持通过软件进行远程操控，实时修改设备参数。

10、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

★11、设备内存卡可不小于32Gb，可连续记录，存储并保留最近三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。

12、具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

13、具有实时阻抗检测功能，针对电生理信号（EXG信号）进行阻抗测试，避免因穿戴或其它不当问题影响信号采集质量。

14、实时在线记录具有血氧过低报警，阈值自由设定，血氧过低时中控室电脑端会发出声音报警，屏幕闪烁红光来提醒。

15、数据文件格式采用国际通用EDF格式，可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。

16、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。

★17、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

18、软件具备心电干扰滤除，眼电干扰滤除，特征波标注开关，优化判读体验，支持血氧探头触发监测，量身定制每个患者的监测开启时间。。

19、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律、血氧、氧减、心率、脉率、觉醒、腿动、呼吸事件、体动、体位的趋势图，压力滴定报表。

★20、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

21、整机质保5年，每季度巡检一次。

医用事件相关电位仪参数

一、硬件部分；

1、放大器的模拟采集端与数字AD处理端必须集成到同壹个单元内，减少过多的线缆连接而带来不必要的数据干扰。

★2、共模抑制比：各通道应≥120 dB。

★3、耐极化电压：≥200 mV的直流极化电压，偏差应为 ± 5%。

4、输入阻抗应：≥ 10 MΩ。

5、A/D 转换分辨率: 24 Bit。

6、输入噪声:≤2uVpp。

二、软件部分；

方便用户进行个性化升级（使用过程中根据院方需求免费升级）

（一）	刺激系统参数：

1、刺激系统和采集系统必需是在同壹功能系统中，避免在不同软件模块因信号的触发而产生延时，必须是刺激系统和采集系统同壹模块，同步触发。

2、视觉诱发系统中具备光电采集同步校准功能。

3、可对听觉刺激进行自行编辑、编排（手动和自动）、预览等功能。

4、特殊刺激编排系统包括患者姓名等听觉刺激的录制、处理和刺激编排。

5、可任意调整各种刺激的间隔时间、刺激持续时间，通过反应时可实时监控受测者检测的配合程度。

6、可进行在线滤波（从傅氏变换到IIR滤波）、数据平滑处理。

7、可进行工频过滤及尖峰过滤：去除工频的干扰及过滤刺波干扰。

8、可进行（P50、MMN、P300等）刺激编排，及刺激方案编排，和检测。

9、具有长程脑电（EEG）采集和分析功能。

10、具备动态监控事件相关电位功能

11.自动/手动事件标记模式,可以任意编辑事件类型，实时记录事件，并可以回放。

（二）、分析系统参数：

1、具有数据比较功能：可以方便的不同叠加波的差异值，提供差异分析；

2、具有数据处理组合设置：动态组合各种数据处理方法以适应临床及研究的需要；

3、具有在刺激系统同步触发下实时描绘、储存、回放脑电图的原始波和叠加脑电波变化功能。

4、可通过略缩图监控各个电极点脑波的叠加情况，并可对脑电波进行时程缩放、波幅缩放；可实时监控实时的叠加波形、实时波/叠加波形的同屏显示；可智能显示各个电位点的波幅、潜伏期的数据以及可计算波面积。

★5、可通过波幅、潜伏期进行靶与非靶的比较、分析、判断等；可对检测过程中每一帧波形进行数据整合及分析等；可回放原始脑电图，并在对刺激的时间、间隔时间可进行标记等（提供软件截图证明）。

★6、可显示任意间隔的二维时域分析地形图，分析大脑在刺激下的认知、记忆等大脑高级功能的变化；

★7、具备显示事件相关电位地形图，应用于大脑高级功能在特定刺激引起的不同变化，辅助用于局部病灶定位（提供软件截图证明）。

8、具有一键式宏命令，全自动分析，直接出报告，减少工作量。

9、事件相关电位采集采用双耳乳突做参考，特殊数据分析时可自定义参考。

10、具有振幅整合脑电图整合脑电功能，长程采集脑电时可用于观察人不同状态下的脑电节律变化。

11、具备回放功能，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位。

12、整机质保5年，每季度巡检一次。各连接线配两套，控制易损配件的维修成本。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软 件 |  |  |  |
| 1 | P300（标准、特殊）编辑刺激软件 | 套 | 1 |
| 2 | P50（标准、特殊）编辑刺激软件 | 套 | 1 |
| 3 | TONE-MMN（标准、特殊）编辑刺激软件 | 套 | 1 |
| 4 | 实时监控反应时和波形叠加软件 | 套 | 1 |
| 5 | 潜伏期、波幅和波面积显示软件 | 套 | 1 |
| 6 | 截取各导联数据缩小或放大显示软件 | 套 | 1 |
| 7 | 工频过滤及尖峰过滤功能 | 套 | 1 |
| 8 | 波幅、潜伏期进行靶与非靶比较、分析、判断显示软件 | 套 | 1 |
| 9 | 标准刺激、偏差刺激编辑软件 | 套 | 1 |
| 10 | 特殊刺激编排系统，可对各种刺激可进行编辑、编排（手动和自动）、预览等功能 | 套 | 1 |
| 11 | 在线进行滤波（从傅氏变换到IIR滤波）、数据平滑处理软件 | 套 | 1 |
| 硬件 |  |  |  |
| 1 | 一体机（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用） | 套 | 1 |
| 2 | 16导脑电前置放大器 | 套 | 1 |
| 3 | 16导电极帽 | 套 | 1 |
| 4 | 固态电极膏（耗材） | 盒 | 1 |
| 5 | 磨砂膏（耗材） | 支 | 1 |
| 6 | 专用工作台车 | 台 | 1 |
| 7 | 彩色打印机（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用） | 台 | 1 |
| 8 | 耳机（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用） | 副 | 1 |
| 9 | 桌子（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用） | 张 | 2 |
| 10 | 椅子（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用） | 张 | 8 |

备注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定，该产品为本项目核心产品，其中★为重要技术参数。

第四包技术参数

| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 质保期 | 生产要求 | 到货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红蓝光谱治疗仪 | 1 | 台 | 5年 | 安装时算起，生产日期在半年内 | 合同正式签订30个日历日内 |
| 2 | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 5年 |  |  |
| 3 | 小儿呼吸机 | 2 | 台 | 5年 |  |  |
| 4 | 有创呼吸机（可支持新生儿、婴幼儿有创常频高频一体功能） | 1 | 台 | 5年 |  |  |
| 5 | 婴儿辐射保温台（小儿辐射抢救台） | 3 | 台 | 5年 |  |  |
| 6 | 电子纤维喉镜 | 1 | 套 | 5年 |  |  |

光子治疗仪技术参数

- ★1、注册证适用范围：用于临床体外照射，辅助炎症性皮肤疾病的消炎、镇痛、对体表创面有止渗液、促进肉芽生长、加速伤口愈合，痤疮的辅助治疗。

2、光源材料：高能量半导体固态光源（点阵芯片集成式）

3、光谱中心波长：红光：640nm±10nm；蓝光：460nm±10nm

- 4、最大光辐照度：≥2500mW/cm²

- 5、不稳定度：≤2%

- 6、最大治疗深度：≥15cm

- 7、特定距离下温升：特定距离下温升应≤3℃且此时光辐照度不低于56mW/cm²

- 8、显示系统：≥12.1寸超高清液晶显示和工作氛围灯

- 9、电动升降系统：具有电动升降，升降速度≥24mm/s

- 10、温度监测和超温保护系统：具有温度监测和超温保护功能

- 11、输出模式：四种自动输出模式：单独红光、单独蓝光、先红后蓝、先蓝后红

- 12、照射模式：三种照射模式：连续照射（0s）和脉冲照射（0.5s、1s）三种模式可选

- 13、治疗方案：可预设≥三种治疗方案

- 14、其他功能：具有密码系统、一键锁定功能、紧急停止功能

15、时间控制：可从0min-99min任意可调

16、功率调节：五档可调

- 18、国家强制性标准符合性：符合最新标准GB 9706.1-2020、YY 9706.257-2021、YY9706.102-2021的要求。

- 质保期：质保5年，质保期内任何费用由供货方承担。

微波治疗仪技术参数

一、设备名称：微波治疗仪

二、投标参数

★1.三频输出：1）主载频率：2450MHz±30MHz；2）脉冲：0.5Hz；3）脉冲：1.0Hz

★2.辐射器驻波比：≤ 3；

3.输入功率：≤ 800VA；

4.负载阻抗：50Ω；

5.输出功率：连续可调，1W步进

1）理疗最高5～60W；

2）治疗最高5～120W；

★3）脉冲最高5～60W；分两个档位0.5Hz；脉冲：1.0Hz

- ★4）脉冲1档位5～60W；脉冲2档位5～60W

6.工作电源：AC220V 50Hz；

7.工作方式：间歇加载,连续运行；

8.显示方式：LED数字显示；

9.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示；

10.具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定；

11.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示；

12.在电源电压波动时,可自动补偿功率输出值维持设定功率不变；
★13.带电脑工作站、打印机，具备病历管理系统；

14.辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织；

15.具有专科专用的手术治疗探头可消毒重复使用；

16.活动支臂,能任意调节角度及距离；自动保护装置：设有过载保护系统。

★17.主机质保5年,使用寿命10年，终身维护,质保期内免费维修，质保期外成本维修；

★18.通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制；

★19.适用范围：在医疗机构使用，用于皮肤科辐射理疗和炎症的凝固治疗；

20.企业通过ISO9001质量体系认证。

小儿呼吸机招标参数

一、整机要求

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持新生儿功能。支持28天以上至16kg儿童患者。

- 整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

- 主机设计使用年限≥10年。

二、显示要求

- 显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

- 显示屏支持左右和上下角度调节，左右≥270度，上下≥45度，保障多角度易用。

- 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥4种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。

- 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示

- ★具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

支持显示历史监测参数≥90小时的趋势图、表分析，4800条报警和操作日志记录。

三、呼吸模式及功能

- 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。AMV通气模式，有表盘，更直观进行通气提示。

- 具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。 （

- 具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

- 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

- 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。

- 具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

- 具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

四、设置参数

- 潮气量：2ml—4000ml

- 呼吸频率：1—100/min

- 吸气流速：6—180L/min

- SIMV频率：1—60/min

- 吸呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：180L/min

- 吸气压力：1—100 cmH2O

- 压力支持：0—100cmH2O

- PEEP：0—50 cmH2O

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测

- 要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O（需提供证明文件）

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

- 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。

- 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

六、报警参数

- ★具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

- 气道压力：过高/过低报警

- 分钟通气量：过高/过低报警

- 潮气量：过高/过低报警

- 总呼吸频率：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置（5-60s）

七、系统功能要求

- 实时气源压力电子显示。

- ★具备一体化模块插件箱，标配旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

- 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。

八、质保要求

- 1.质量保证期：调试验收合格后不少于5年，质保期内氧电池耗尽需更换。

- 2.氧气接口按照医院的需求配置4个（德标转国标或国标转德标）

新生儿常频高频有创无创一体化呼吸机技术参数

一、适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿。

1、≥15 寸彩色触摸屏，灵活固定，可置于推车，吊塔的平台及导轨。

2、同屏显示≥3 个呼吸波形和趋势。

3、有创通气，高流量氧疗，无创通气等。

4、中文操作界面，提供在线操作手册。

5、内部电池支持断电操作≥30 分钟。

二、呼吸模式：

1、一般通气模式：

1.1 PC-CMV(指令通气)

1.2 PC-AC（辅助控制通气）

1.3 PC-SIMV（同步间歇指令通气）

1.4 PC-PSV（压力支持通气）

1.5 PC-MMV（分钟指令通气）1.5 SPN-CPAP/PS（持续气道正压+压力支持）

1.6 SPN-CPAP/VS（持续气道正压+容量支持）

1.6 自动监测泄漏量调节吸气触发和吸气终止的灵敏度（PC-PSV）。

2、特殊通气模式：

容量保证基于呼出潮气量反向调节压力控制通气水平与所有触发模式相结合，PC-CMV，

PC-AC，PC-SIMV，PC-PSV 根据吸入/呼出潮气量和泄漏量，自动计算肺内潮气量。

3、高频振荡通气 PC-HFO

3.1 与叹息结合

3.2 频率 5-20HZ

3.3 I:E 为 1:1-1:3 可调节

3.4 HFO-VG 与容量相结合，VThf 0.2-40ml

3.5 CO2 弥散系数实时检测和显示趋势。

3.6 带高压限制 Pmax 的高流速氧疗，流速范围 2-30L/min，压力范围 2-55mbar

4、智能吸痰，自动执行吸痰前预充氧，吸痰以及吸痰后充氧，自动识别管路断开，停止送气，

防止喷溅、同时报警、抑制吸气、保持雾化，内置气动，同步吸气流速。

三、呼吸机参数：

1.通气频率:0.5-150 次/分

2.吸气时间： 0.1-3 秒

3.潮气量：新生儿 2-100mL，儿童 20-300mL

4.吸气压力：1-80cmH2O

5.压力上升时间：新生儿 0-1.5 秒，儿童 0-2 秒

6.PEEP：0-35cmH2O

7.氧浓度精确：21-100％

8.叹息功能，间断性复张肺，叠加高频通气模式。

9.流速触发反应速度：0.2－5 升/分。

四、监测参数：

1、监测参数精确

1.1 气道压力监测（-60－120cmH2O）：气道峰压，气道平均压，PEEP，最小气道压。

1.2 近端流速监测（0－30L/min）：包含泄漏校正后的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气

量、分钟通气泄漏量及分钟泄漏百分比等多个参数监测，全面监测患者通气情况。

1.3 潮气量监测（0－1000ml）：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量。

1.4 呼吸频率监测（0－300/min）：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率。

1.5 FiO2：18－100%氧浓度监测，无需更换氧浓度传感器。

2、区分监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，显示自主通气比

例。

3、≥3 个呼吸环和 3 道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示，波形以填充方式显示，提

供 P-V，F-V，P-F 环以及隆突压 Ptrach-V 和 Ptrach-F 环。

4、记录≥30 天的参数，并通过 USB 导出。

5、日志功能，记录≥1 周的发生的更改、事件和报警信息。

6、日间/夜间模式切换。

五、报警参数要求：

1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定 6－50s）、呼吸频率过快报警。

2、呼吸回路断开报警。

3、360 度报警灯，智能三级声光报警系统，报警音量日间和夜间可分别设置。

4、报警提示报警项目报警原因提供处理建议。

5、后备通气模式，窒息时提供通气。

6、USB 接口保存患者数据，截屏，通过 PC 浏览。

7、高清接口连接显示器或投影仪。

六、配置要求

1、呼吸机主机 1 套；

2、呼吸机车架 1 套（静音轮、刹车）；

3、自动加温湿化装置2个；

4、新生儿可重复性呼吸管路5套

5、模拟肺 2 个；

6、另配空压机 1 台

7、流量传感器10套。

8、按医院要求给4套接口

9、按质保氧电池免费换。

七、质保要求

- 1.质量保证期：调试验收合格后不少于5年，每季度巡检一次，质保期间氧电池耗尽需及时更换。

- 2.氧气接口按照医院的需求配置4个（德标转国标或国标转德标）

婴儿辐射保暖台技术参数

★基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置，输氧装置，低压吸引装置。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ；输入功率：≤750VA；

2、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

3、设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

★6、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

★10、具有数据储存功能；

11、具有APGAR评分计时功能，APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

12、具有RS-232接口；具有黄疸治疗装置；

13、具有输氧装置、低压吸引装置；

14、可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架；

15、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

16、肤温显示范围：5℃～65℃；

17、控温精度：≤0.5℃；

★18、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

19、床面温度均匀性：≤2℃；

20、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动；

21、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²；

22、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²；

23、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

24、整机质保5年，每季度巡检一次。

电子鼻咽喉内窥镜系统

（一）硬件配置至少包含:电子内窥镜图像处理器1台、电子鼻咽喉内窥镜检查镜2条、电子鼻咽喉内窥镜治疗镜1条、医用内窥镜冷光源1台、医用显示器1台、专用台车1台、图文报告工作站1套。

(二)、总体要求

1.用于对人体鼻腔及咽喉部位进行观察、诊断和辅助治疗的作用；

2.图像处理器与LED冷光源为分体式设计，具有白模式和特殊光成像模式(染色功能用于早癌筛查)

- 摄像系统主机的使用年限≥5年(需提供相关证明)

(三)、技术参数

一、电子鼻咽喉镜：

1.电子鼻咽喉镜（检查镜和治疗镜）插入部可实现上、下弯曲角度为160°，向左、向右可转向角度为120°，支持低温等离子灭菌。

2.摄像头采用 CMOS 芯片

3.光学分辨率：≥ 12.7lp/mm（7mm），视场角：120°，镜头景深：3-100mm。

4．治疗镜：插入部直径：14.7Fr （4.9mm），操作通道：6 Fr （2 mm），工作长度：365mm。

5.检查镜：插入部直径：10.5Fr （3.5 mm），工作长度：300mm。

6.4个快捷功能按键。

二、电子内窥镜图像处理器：

1、分辨率：≥1920×1080，具有一键白平衡功能

2、色彩还原：不低于三级；具有特殊光谱成像模式

3、具有两种以上的测光模式调节功能，可反馈调节冷光源的输出亮度，具有细节增强，色彩增强，电子放大功能

4、有USB接口，插入U盘，实现拍照、录像的储存支持MP4格式分辨率高到1080P

5、视频输出接口： HDMI x 1、SDI x 1、DVI x 1

三、医用内窥镜冷光源：

1、照明方式：LED光源

2、LED数量：LED灯 ≥3个，最大功率≥100W

3、显色指数：显色指数＞90

4、色温：3000K - 7000K

5、支持白光模式和窄带蓝绿光成像模式

6、具有两种调光模式：自动/手动亮度可选

7、具有待机功能，以便手术过程中短时降低光源亮度

8、具有LED寿命警示功能

四、高清医用监视器：

1、屏幕尺寸≥24英寸 ，LED背光技术

2、颜色类型：彩色

3、分辨率：≥1920×1080，FHD1080p

五、内窥镜工作站一套

1)、所有检查类型的数据存储在同一数据库中文件分类存储。

2)、支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成。

3)、支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集，采图时间间隔可选，且采集数量无限制。

4)、图像视频帧数可调，图像画质码率可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。

5)、支持原始、圆形、矩形、八边形采图，手动锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体精准取景采图。

6)、提供打印0-9幅图打印格式打印图像，并根据用户选择的图片数量，自动选择对应的打印报告模板进行显示打印功能。

7）、品牌电脑1套，配彩色打印机1台（备注：符合设备运行及医用人员操作配套使用）

整机质保5年，每季度巡检一次。

# 商务要求

- 一、售后服务要求：

1、售后服务人员需具备良好的服务态度和专业形象。

2、提供不少于2名专业工程师需熟练掌握医疗器械的操作和维修技能，保证产品在后期出现故障及时解决。（为保证产品质量，该条款为实质性响应内容，如未实质性响应，投标无效）

3、培训工程师需具备相关医疗器械或相关课程的培训经验。

- 二、服务质量要求：

1、售后服务需严格按照公司制定的售后服务流程进行，确保服务质量。

2、售后服务需及时响应，迅速解决客户问题。

3、售后服务需提供专业、准确的服务，确保客户满意。

- 三、服务保障要求：

1、投标人应建立完善的售后服务体系，提供全方面的售后服务保障。

2、建立售后服务回访和反馈机制，定期收集和分析客户反馈意见，及时处理和解决问题。

3、建立售后服务数据记录机制，记录并整理所有售后服务数据，以便进行服务质量评估和改进。

- 四、具体服务内容：

1、提供设备的安装、调试、培训服务，确保设备正常运行和客户熟练使用。

2、在设备出现故障时，及时响应并安排专业工程师进行故障诊断和维修。

3、定期对设备进行保养和维护，确保设备保持良好状态。

4、明确退换货政策，确保客户在购买后享有合理的退换货权益。

5、投标人需提供全面的售后服务，包括安装、调试、培训、维修等。

6、投标人需提供24小时的电话技术支持及上门服务，确保用户在遇到问题时能够及时得到解决。

7、投标人需提供定期的巡检服务，每年不少于4次，确保设备的正常运行（为保证产品质量，该条款为实质性响应内容，如未实质性响应，投标无效）

8、 投标人需在质保期内免费提供维修配件和更换部件的供应保障，确保用户在需要更换部件时能够及时得到供应。

9、 投标人需提供质量保证，确保用户在使用过程中不会因为质量问题而受到损失。

- 五、售后维修要求包括以下几个方面：

1. 维修响应时间：投标人需提供24小时的维修响应服务，并在接到报修电话后 8小时解决故障，立即派专业技术人员前往现场进行检修和维修。

2. 维修范围：维修范围包括对设备的全面检查、清洁、维护和修理。对于重大故障或需要更换重要部件的情况，供应商应提供相应的解决方案和报价。

3. 维修人员：投标人应派遣经验丰富、技能熟练的专业维修人员前往现场进行维修。维修人员应具备相应的资质和经验，能够准确判断和解决设备故障。

4. 维修质量：投标人需保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，并提供相应的质量保证。

5. 维修记录：投标人提供详细的维修记录，包括维修时间、地点、人员、故障原因、解决方法等内容，以便于后续的查询和管理。

6. 备品备件：投标人需提供必要的备品备件，以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应符合合同或招标文件的要求。

- 六、其他要求：

1、货物必须为按照招标文件要求，质量达到国家有关标准，投标人供货时须提供有关货物相关合格证明材料、详细技术资料或检测报告等。

- 2、货物采取双层包装袋，即：外包装和内包装。

3、投标人应保证货物为合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

4、当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者相关行业标准等为准。

5、交货期：中标单位在合同正式签订30个日历日内完成安装调试（具体以签订合同为准）

6、质保期：本项目所有标项产品质保期均为5年质保（为保证产品质量，该条款为实质性响应内容，如未实质性响应，投标无效）

- 6、供货要求：设备到场验收安装完毕后可正常运行（包含运输、装卸、税金等各项费用），供应商不得另外加收费用；如若雇佣当地农民工需支付相应的装卸费用；卸载过程中出现设备破损一律拒收。

- 7、货物验收工作:货物到场后经甲方完成初步抽检验收合格后方可送至指定地点，产生的所有费用由中标单位承担。所提供产品必须按照招标文件规定的每项产品技术要求，为采购单位提供证明材料或合格证明材料（以招标文件每项产品技术要求为准）

8、付款方式：签订合同支付30%，到货安装调试验收完毕支付50%，验收合格之后两个月后20%（具体以签订合同为准）

9、违约处罚：如核查中发现中标商所供货物与招标文件规定不符，则取消其中标资格，承担相应的法律后果并赔偿业主方的损失。

- 10、交货地点：配送至采购单位指定地点。

11、验收标准：所投产品需执行财库[2016]205号，甲方应当依法组织履约验收工作，验收时完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合同对每项技术、服务、安全标准的情况进行验收，并出具验收报告，验收结果报告由参与验收所有人员共同签署并存档。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金。

12、验收单位：莎车县卫生健康委员会、莎车县人民医院及具体实际使用部门、中标单位等。

- 符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 供货期满足招标文件规定的； |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰等齐全； |  |
| 6 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 8 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 10 | 中小企业声明函 |  |
| 11 | 缴纳投标保证金凭证或保函有效证明； |  |
| 结论：通过评审打“√” , 未通过评审打“ ×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“ √ ”表示合格，“ × ”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“ × ”，则结论为“ × ”，表示该投标文件中存在重大偏差， 不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否， 以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标

- 第 6章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“ 五 开标及评标”、“ 六 确定中

- 标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，其投标报价扣除    10    %后参与评审。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生 态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

- 4. 中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中

标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

标项一综合评分表

| 评标项目 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 报价得分 | 30分 | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库2020 46号规定：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 3.评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（提供证明材料需与本产品相符合，否则不予认可） |
| 商务评审（23分） | 履约能力 | 19分 | - 1、投标人针对技术参数提供详细的实施方案，包含：（1）、配送方式详细实施方案；（2）、项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）、项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；（3）、项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（4）、设备环保性能低噪音方案；（5）、设备环保性能节能方案；（6）、项目实施期间投入的安装人员、车辆、工器具配置方案；（7）、运输方案，制作详细的运输计划；（8）、应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；（9）、针对安装设备安装流程作出详细方案；（10）、设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分10分。 - 2、投标人提供产品技术性能和设备功能来证明产品的有效性作出详细方案（包括：①、产品技术数据、②、产品性能评估报告、③、临床试验结果‌）；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分3分。 - 3、针对医疗设备在使用过程中是否会对患者造成危害或不良反应作出详细方案（包括：①、产品的材料、②、制造工艺、③、结构设计、④、评估产品的故障率、可靠性‌）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项满分2分。 - 4、针对设备的创新性和先进性作出详细方案（包含：①、具备最新的技术特点或产品更新材料；②、产品彩页；③、产品合格证、④、产品实物清晰图片）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分4分。 |
|  | 质保期 | 1分 | ①、投标人满足招标文件要求的质保期得0.5分；②、评标委员会根据每项产品质保要求每增加1年得0.5分（备注：出具质保期承诺书，不提供承诺书不得分），此项满分1分。 |
|  | 履约经历证明材料 | 2分 | 为保证项目质量，投标人需提供医疗设备类的履约经历证明材料（包含：①、政府采购中标公示截图、②、中标通知书或成交通知书、③、履约合同、④、履约验收证明材料、⑤、用户对设备使用情况反馈或评价证明材料、⑥、证明合同已履约的发票或付款凭证、⑦、展示设备安装的项目照片或视频、⑧、展示设备使用情况的项目照片或视频）八项为完整一套资料，提供一套得1分，满分2分，提供资料缺失或不提供不得分。 |
| 技术评审 （47分） | 产品参数 | 30分 | - 根据技术参数产品指标偏离程度打分： - 1、评审专家根据产品非★技术参数进行详细评审，完全满足招标文件技术参数要求得24分；（注：仅限非重要参数评审） 2、评审专家根据产品标注的★为重要技术参数进行详细评审，（提供检测报告证明或其他相关证明材料，能够证明完全满足重要技术参数）每提供一项得1分，最多6分，不提供此项不得分。（注：仅限重要参数评审） - 3、评审专家根据产品非★技术参数负偏离情况进行详细评审，如有一项负偏离扣1分，直到此项分值扣完为止。 |
|  | 专业技术人员 | 8分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术人员作出详细方案： - 根据项目具体情况，需提供专业技术安装人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高3分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术调试人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术检测人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高1分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术维修人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 备注：提供以上安装、调试、检测、维修人员不得相同，如提供相同人员视为1人计算。 |
|  | 专业技术服务 | 5分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： - 1、提供专业培训人员对具体操作人员进行授课，每提供1人得0.5 分，最高2分。（提供培训人员名单表） - 2、提供详细的培训方案（包括：①、详细的上门指导时间及地点、②、所投产品设备使用基本原理、③、设备操作使用和维修保养、④、培训设备发生故障应对措施及应急预案、⑤、设备废弃物处理环保培训）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得0.4分，提供不全得0.1分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分2分。 - 3、针对设备的废弃物处理作出详细方案，评标委员会根据方案内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | - 1、①、提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在8小时解决故障；②、为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，投标人提供维修质量承诺书；③、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：①、设备检查、②、设备清洁、③、设备维护次数），评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 3、提供售后服务网点作出详细方案（包括：①、网点详细简介、②、网点办公场所清晰照片、③、网点佐证照片须用水印相机拍摄，④、显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得0.25分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1分。 - 4、投标人开展设备使用上门巡检次数不少于4次/年得0.5分，每年增加1次得0.5分，最高1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。‌ |

标项二综合评分表

| 评标项目 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 报价得分 | 30分 | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库2020 46号规定：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 3.评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（提供证明材料需与本产品相符合，否则不予认可） |
| 商务评审（23分） | 履约能力 | 19分 | - 1、投标人针对技术参数提供详细的实施方案，包含：（1）、配送方式详细实施方案；（2）、项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）、项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；（3）、项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（4）、设备环保性能低噪音方案；（5）、设备环保性能节能方案；（6）、项目实施期间投入的安装人员、车辆、工器具配置方案；（7）、运输方案，制作详细的运输计划；（8）、应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；（9）、针对安装设备安装流程作出详细方案；（10）、设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分10分。 - 2、投标人提供产品技术性能和设备功能来证明产品的有效性作出详细方案（包括：①、产品技术数据、②、产品性能评估报告、③、临床试验结果‌）；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分3分。 - 3、针对医疗设备在使用过程中是否会对患者造成危害或不良反应作出详细方案（包括：①、产品的材料、②、制造工艺、③、结构设计、④、评估产品的故障率、可靠性‌）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项满分2分。 - 4、针对设备的创新性和先进性作出详细方案（包含：①、具备最新的技术特点或产品更新材料；②、产品彩页；③、产品合格证、④、产品实物清晰图片）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分4分。 |
|  | 质保期 | 1分 | ①、投标人满足招标文件要求的质保期得0.5分；②、评标委员会根据每项产品质保要求每增加1年得0.5分（备注：出具质保期承诺书，不提供承诺书不得分），此项满分1分。 |
|  | 履约经历证明材料 | 2分 | 为保证项目质量，投标人需提供医疗设备类的履约经历证明材料（包含：①、政府采购中标公示截图、②、中标通知书或成交通知书、③、履约合同、④、履约验收证明材料、⑤、用户对设备使用情况反馈或评价证明材料、⑥、证明合同已履约的发票或付款凭证、⑦、展示设备安装的项目照片或视频、⑧、展示设备使用情况的项目照片或视频）八项为完整一套资料，提供一套得1分，满分2分，提供资料缺失或不提供不得分。 |
| 技术评审 （47分） | 产品参数 | 30分 | - 根据技术参数产品指标偏离程度打分： - 1、评审专家根据产品非★技术参数进行详细评审，完全满足招标文件技术参数要求得24分；（注：仅限非重要参数评审） 2、评审专家根据产品标注的★为重要技术参数进行详细评审，（需提供检测报告证明或其他相关证明材料，能够证明完全满足重要技术参数）每提供一项得1分，最多6分，不提供此项不得分。（注：仅限重要参数评审） - 3、评审专家根据产品非★技术参数负偏离情况进行详细评审，如有一项负偏离扣1分，直到此项分值扣完为止。 |
|  | 专业技术人员 | 8分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术人员作出详细方案： - 根据项目具体情况，需提供专业技术安装人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高3分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术调试人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术检测人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高1分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术维修人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 备注：提供以上安装、调试、检测、维修人员不得相同，如提供相同人员视为1人计算。 |
|  | 专业技术服务 | 5分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： - 1、提供专业培训人员对具体操作人员进行授课，每提供1人得0.5 分，最高2分。（提供培训人员名单表） - 2、提供详细的培训方案（包括：①、详细的上门指导时间及地点、②、所投产品设备使用基本原理、③、设备操作使用和维修保养、④、培训设备发生故障应对措施及应急预案、⑤、设备废弃物处理环保培训）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得0.4分，提供不全得0.1分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分2分。 - 3、针对设备的废弃物处理作出详细方案，评标委员会根据方案内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | - 1、①、提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在8小时解决故障；②、为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，投标人提供维修质量承诺书；③、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：①、设备检查、②、设备清洁、③、设备维护次数），评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 3、提供售后服务网点作出详细方案（包括：①、网点详细简介、②、网点办公场所清晰照片、③、网点佐证照片须用水印相机拍摄，④、显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得0.25分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1分。 - 4、投标人开展设备使用上门巡检次数不少于4次/年得0.5分，每年增加1次得0.5分，最高1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。‌ |

标项三综合评分表

| 评标项目 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 报价得分 | 30分 | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库2020 46号规定：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 3.评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（提供证明材料需与本产品相符合，否则不予认可） |
| 商务评审（23分） | 履约能力 | 19分 | - 1、投标人针对技术参数提供详细的实施方案，包含：（1）、配送方式详细实施方案；（2）、项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）、项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；（3）、项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（4）、设备环保性能低噪音方案；（5）、设备环保性能节能方案；（6）、项目实施期间投入的安装人员、车辆、工器具配置方案；（7）、运输方案，制作详细的运输计划；（8）、应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；（9）、针对安装设备安装流程作出详细方案；（10）、设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分10分。 - 2、投标人提供产品技术性能和设备功能来证明产品的有效性作出详细方案（包括：①、产品技术数据、②、产品性能评估报告、③、临床试验结果‌）；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分3分。 - 3、针对医疗设备在使用过程中是否会对患者造成危害或不良反应作出详细方案（包括：①、产品的材料、②、制造工艺、③、结构设计、④、评估产品的故障率、可靠性‌）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项满分2分。 - 4、针对设备的创新性和先进性作出详细方案（包含：①、具备最新的技术特点或产品更新材料；②、产品彩页；③、产品合格证、④、产品实物清晰图片）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分4分。 |
|  | 质保期 | 1分 | ①、投标人满足招标文件要求的质保期得0.5分；②、评标委员会根据每项产品质保要求每增加1年得0.5分（备注：出具质保期承诺书，不提供承诺书不得分），此项满分1分。 |
|  | 履约经历证明材料 | 2分 | 为保证项目质量，投标人需提供医疗设备类的履约经历证明材料（包含：①、政府采购中标公示截图、②、中标通知书或成交通知书、③、履约合同、④、履约验收证明材料、⑤、用户对设备使用情况反馈或评价证明材料、⑥、证明合同已履约的发票或付款凭证、⑦、展示设备安装的项目照片或视频、⑧、展示设备使用情况的项目照片或视频）八项为完整一套资料，提供一套得1分，满分2分，提供资料缺失或不提供不得分。 |
| 技术评审 （47分） | 产品参数 | 30分 | - 根据技术参数产品指标偏离程度打分： - 1、评审专家根据产品非★技术参数进行详细评审，完全满足招标文件技术参数要求得23分；（注：仅限非重要参数评审） 2、评审专家根据产品标注的★为重要技术参数进行详细评审，（需提供检测报告证明或其他相关证明材料，能够证明完全满足重要技术参数）每提供一项得0.5分，最多7分，不提供此项不得分。（注：仅限重要参数评审） - 3、评审专家根据产品非★技术参数负偏离情况进行详细评审，如有一项负偏离扣1分，直到此项分值扣完为止。 |
|  | 专业技术人员 | 8分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术人员作出详细方案： - 根据项目具体情况，需提供专业技术安装人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高3分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术调试人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术检测人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高1分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术维修人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 备注：提供以上安装、调试、检测、维修人员不得相同，如提供相同人员视为1人计算。 |
|  | 专业技术服务 | 5分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： - 1、提供专业培训人员对具体操作人员进行授课，每提供1人得0.5 分，最高2分。（提供培训人员名单表） - 2、提供详细的培训方案（包括：①、详细的上门指导时间及地点、②、所投产品设备使用基本原理、③、设备操作使用和维修保养、④、培训设备发生故障应对措施及应急预案、⑤、设备废弃物处理环保培训）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得0.4分，提供不全得0.1分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分2分。 - 3、针对设备的废弃物处理作出详细方案，评标委员会根据方案内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | - 1、①、提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在8小时解决故障；②、为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，投标人提供维修质量承诺书；③、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：①、设备检查、②、设备清洁、③、设备维护次数），评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 3、提供售后服务网点作出详细方案（包括：①、网点详细简介、②、网点办公场所清晰照片、③、网点佐证照片须用水印相机拍摄，④、显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得0.25分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1分。 - 4、投标人开展设备使用上门巡检次数不少于4次/年得0.5分，每年增加1次得0.5分，最高1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。‌ |

标项四综合评分表

| 评标项目 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 报价得分 | 30分 | 1.按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库2020 46号规定：对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 3.评标期间，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（提供证明材料需与本产品相符合，否则不予认可） |
| 商务评审（23分） | 履约能力 | 19分 | - 1、投标人针对技术参数提供详细的实施方案，包含：（1）、配送方式详细实施方案；（2）、项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）、项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；（3）、项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（4）、设备环保性能低噪音方案；（5）、设备环保性能节能方案；（6）、项目实施期间投入的安装人员、车辆、工器具配置方案；（7）、运输方案，制作详细的运输计划；（8）、应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；（9）、针对安装设备安装流程作出详细方案；（10）、设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分10分。 - 2、投标人提供产品技术性能和设备功能来证明产品的有效性作出详细方案（包括：①、产品技术数据、②、产品性能评估报告、③、临床试验结果‌）；评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分3分。 - 3、针对医疗设备在使用过程中是否会对患者造成危害或不良反应作出详细方案（包括：①、产品的材料、②、制造工艺、③、结构设计、④、评估产品的故障率、可靠性‌）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项满分2分。 - 4、针对设备的创新性和先进性作出详细方案（包含：①、具备最新的技术特点或产品更新材料；②、产品彩页；③、产品合格证、④、产品实物清晰图片）评标委员会根据每项内容进行详细评审，方案详细完整的每提供一项得1分，提供不全得0.5分，不提供不得分，此项满分4分。 |
|  | 质保期 | 1分 | ①、投标人满足招标文件要求的质保期得0.5分；②、评标委员会根据每项产品质保要求每增加1年得0.5分（备注：出具质保期承诺书，不提供承诺书不得分），此项满分1分。 |
|  | 履约经历证明材料 | 2分 | 为保证项目质量，投标人需提供医疗设备类的履约经历证明材料（包含：①、政府采购中标公示截图、②、中标通知书或成交通知书、③、履约合同、④、履约验收证明材料、⑤、用户对设备使用情况反馈或评价证明材料、⑥、证明合同已履约的发票或付款凭证、⑦、展示设备安装的项目照片或视频、⑧、展示设备使用情况的项目照片或视频）八项为完整一套资料，提供一套得1分，满分2分，提供资料缺失或不提供不得分。 |
| 技术评审 （47分） | 产品参数 | 30分 | - 根据技术参数产品指标偏离程度打分： - 1、评审专家根据产品非★技术参数进行详细评审，完全满足招标文件技术参数要求得22分；（注：仅限非重要参数评审） 2、评审专家根据产品标注的★为重要技术参数进行详细评审，（需提供检测报告证明或其他相关证明材料，能够证明完全满足重要技术参数）每提供一项得0.5分，最多8分，不提供此项不得分。（注：仅限重要参数评审） - 3、评审专家根据产品非★技术参数负偏离情况进行详细评审，如有一项负偏离扣1分，直到此项分值扣完为止。 |
|  | 专业技术人员 | 8分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术人员作出详细方案： - 根据项目具体情况，需提供专业技术安装人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高3分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术调试人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术检测人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高1分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术维修人员（包含：①、劳务合同、②、身份证明、③、提供投标商或生产厂家人员社保证明、④、技术人员名单（需与提供社保人员一致））四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 备注：提供以上安装、调试、检测、维修人员不得相同，如提供相同人员视为1人计算。 |
|  | 专业技术服务 | 5分 | - 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： - 1、提供专业培训人员对具体操作人员进行授课，每提供1人得0.5 分，最高2分。（提供培训人员名单表） - 2、提供详细的培训方案（包括：①、详细的上门指导时间及地点、②、所投产品设备使用基本原理、③、设备操作使用和维修保养、④、培训设备发生故障应对措施及应急预案、⑤、设备废弃物处理环保培训）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整，每提供一项得0.4分，提供不全得0.1分，不提供或不符合项目要求不得分，此项满分2分。 - 3、针对设备的废弃物处理作出详细方案，评标委员会根据方案内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得1分，提供不全得0.5分，不提供或不符合项目要求不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | - 1、①、提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在8小时解决故障；②、为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，投标人提供维修质量承诺书；③、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的每提供一项得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：①、设备检查、②、设备清洁、③、设备维护次数），评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整的得0.5分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1.5分。 - 3、提供售后服务网点作出详细方案（包括：①、网点详细简介、②、网点办公场所清晰照片、③、网点佐证照片须用水印相机拍摄，④、显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据每项内容进行详细评审，有利于项目实施且资料详细完整得0.25分，提供不全得0.1分，不提供不得分，此项合计满分1分。 - 4、投标人开展设备使用上门巡检次数不少于4次/年得0.5分，每年增加1次得0.5分，最高1分（需提供承诺函），不提供或缺失不得分。‌ |

- 第7章 政府采购合同

- 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

- 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

- 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

- 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

- 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

- 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

- 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

- 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

- 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

- 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

- 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

- 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

- 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

- 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |