（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 35,000,000.00

采购包最高限价（元）: 30,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321400 医用放射射线治疗设备 | 医用电子直线加速器 | 1.00（套） | 30,000,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子直线加速器 | 1.00（套） | 30,000,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02321400 医用放射射线治疗设备 | 医用电子直线加速器 | 医用电子直线加速器 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：医用电子直线加速器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数要求 | （一）主机基本要求 ★1、全数字化医用直线加速器1台，须具备普通放疗、电子线放疗、三维适形放疗、静态/动态调强、图像引导调强放疗、容积旋转调强、立体定向放疗等临床功能。 2、加速管：采用行波或驻波技术 。 3、微波功率源：磁控管或速调管。 （二）X射线束特性 1、 X射线能量 ：6MV和10MV两档。 2、射野尺寸：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm）。 3、常规X射线最大剂量率≥600MU/min。 4、X射线平坦度：5 cm x 5 cm 至30 cm x 30 cm:≤106%；大于30cm x 30 cm：≤110%。 5、 X射线对称性≤103%。 6、具备X射线FFF高剂量率能量模式：6MV FFF。 7、 6MV FFF 时X射线剂量率≥1400MU/min。 （三）电子线射线束特性 ▲1、电子线能量：提供至少5档临床常用电子线能量。 2、电子线最大剂量率：≥600MU/min。 3、电子线平坦度≤10mm。 4、电子线对称性≤1.05。 5、电子线的X线污染：≤5%。 6、电子线限光筒：至少提供5个尺寸的电子线限光筒。 （四）机械运动系统 1、机架旋转角度（顺时针和逆时针方向）≥360° 。 2、TAD距离≤100±0.2cm。 ▲3、等中心高度：≤128cm。 4、等中心精度≤0.8mm半径球体。 5、准直器系统: 可旋转范围≥360°。 （五）治疗床 1、治疗床运动有电机驱动方式，可调速运动。 2、最大负载能力：≥200Kg。 3、前后移动范围：≥100cm。 4、左右移动范围：≥50cm。 5、垂直移动范围：≥108cm。 6、治疗床的等中心旋转≥±95度。 7、提供专用于图像引导调强放疗,静态/动态调强放疗和容积旋转调强放疗治疗的全碳纤维治疗床面板。 （六）电动多叶准直器（MLC）系统 ▲1、所有叶片在等中心平面的投影宽度≤8mm。 2、叶片数量≥130片。 3、叶片透射率≤0.5％。 ▲4、等中心处叶片最大移动速度≥5.5cm/s。 5、MLC最大射野≥40cm×40cm。 6、射野半影≤6mm。 7、钨门过等中心距离≥11cm。 8、同侧相邻叶片端面分开最大距离≥20cm。 9、叶片具备“插指”功能。 （七）KV级影像引导系统 1、KV级CBCT或螺旋CT光子线成像系统集成于加速器上 。 2、CBCT影像板面积≥40cm×40cm或螺旋CT探测器≥40排。 3、影像重建视野（FOV）：≥50cm。 4、具备二维影像引导模式；具备三维影像引导模式。 ▲5、具备KV级CBCT或CT在线四维影像引导功能。 6、具备治疗中成像功能或根据特定条件触发成像功能或MV级CBCT功能。 7、具备迭代CBCT功能或多重配准功能或高转速螺旋CT扫描功能。 （八）快速质控系统要求 1、具备MV级二维图像质量质控模体。 2、具备KV级二维图像质量质控模体。 3、具备KV级三维图像质量质控模体。 4、具备KV级图像系统等中心质控模体。 5、具备快速端对端多功能晨检模体。 6、具备MLC到位精度快速检测功能。 7、具备利用EPID对加速器MLC位置精度自动校准功能。 （九）呼吸门控系统要求 1、提供直线加速器的外接控制接口，允许第三方门控设备接入控制。 ▲2、提供呼吸门控功能，可实现深吸气屏气门控治疗技术或自由呼吸门控治疗技术。 （十）电子射野影像系统 1、图像采集装置：采用可远程控制收缩的非晶硅平板型系统。 2、具有防碰撞安全连锁功能；具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能。 3、多种图像显示能力：可在影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像。 （十一）容积旋转调强功能 1、提供容积旋转调强功能。 2、可以对下列因素进行同步控制：机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化。 3、在使用兼容的记录验证系统时,自动设置所有机械参数和射野参数。 （十二）放疗计划系统要求： ★1、提供加速器治疗计划系统1套，至少包含3套物理工作站和6套医生工作站 。 2、每套物理师工作站至少包含：CT模拟功能；多模态影像融合功能；电子线、三维适形、静态调强、动态调强和容积旋转调强计划设计优化和计算功能；光子线蒙特卡洛算法；计划评估功能。 3、每套医生工作站至少包含：CT模拟功能；多模态影像融合功能；计划评估功能。 （十三）肿瘤放疗信息管理系统要求 ★1、提供1套肿瘤放疗信息管理系统，能够实时链接本次新购的直线加速器并提供记录、验证的功能。 2、应用软件用户操作界面须为中文。 3、要求支持三维适形、动态调强、静态调强、容积旋转调强、图像引导等技术。 （十四）配套设备 1、晨检仪1套 2、三维矩阵探测器1套 3、固体水1套 4、绝对剂量仪1套 5、全碳纤维体架3套 6、固定式射线报警仪1套 7、等中心校准仪1套 8、组织补偿胶（0.5cm和1cm）各两张 9、自动靶区勾画系统1套 10、真空泵及除湿机各1台 11、熔铅炉1台 12、电子线切割机1台 13、腹压板1块 14、激光灯 1套 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 攀枝花市中西医结合医院内 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的31.00% 2、进度款，设备安装调试完成，经招标人验收合格并确认正常使用后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的59.00% 3、尾款，设备正常使用2年后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)规定的标准、方法和内容进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | （1）自设备验收合格之日起，质保期2年，质保期内中标人负责对设备保修和更换损坏的零部件（耗材，易损件及人为原因造成的损坏除外）。 （2）质保期内中标人应免费负责设备维修及抢修，同一产品修理两次仍不能正常使用，中标人应更换同型号同规格的产品，若同型号同规格的产品停产或因生产缺货，中标人应提供不低于采购型号规格功能的产品进行替换，更换产品的质保期重新计算。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任 （1）中标人未在约定的交付期限内完成交付的，每逾期一日，应按照合同金额的0.3‰向采购人支付违约金。 （2）中标人提供产品未验收合格的，从未验收合格之日起至产品验收合格之日止，中标人应按照合同金额的每日0.3‰向采购人支付违约金。 （3）中标人应严格履行合同约定，不得擅自解除和变更合同。若因中标人擅自解除或变更合同造成采购人经济损失的，中标人应支付合同金额20%的违约金。 解决争议的方法: （1）因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决:也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议向采购人所在地人民法院起诉。 （2）上述过程发生的费用(诉讼费、保全费、胜诉方律师代理费等)由败诉方承担。 （3）在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.4.其他要求

（1）投标人根据项目实际需求提供项目实施方案，内容包括：①运输及安装方案；②质量保障方案；③检修方案；④备品备件方案等。 （2）投标人根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包括：①售后服务承诺及措施；②售后服务网点及人员配置；③培训方案等。