灵石经济技术开发区环境空气监测站

运维服务项目

磋 商 文 件

项目编号：1407292025CCS00040

采购单位：灵石经济技术开发区管理委员会

代理机构：山西集恩项目管理有限公司

二〇二五年五月

灵石经济技术开发区环境空气监测站

运维服务项目

磋 商 文 件

项目编号：1407292025CCS00040

采购人：灵石经济技术开发区管理委员会（盖章）

采购代理机构：山西集恩项目管理有限公司（盖章）

二〇二五年五月

目   录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审方法和评审标准	25

第四章 合同草案条款	30

第五章 采购需求	30

第六章  响应文件格式	36

第七章 相关附件(如适用）	49

- 第一章 采购邀请

山西集恩项目管理有限公司受灵石经济技术开发区管理委员会委托，拟对灵石经济技术开发区环境空气监测站运维服务项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加磋商。

项目概况 灵石经济技术开发区环境空气监测站运维服务项目的潜在供应商应在山西省政府采购网-山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取采购文件，并于2025年05月19日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1407292025CCS00040

2.项目名称：灵石经济技术开发区环境空气监测站运维服务项目

3.采购方式：¨竞争性谈判    þ竞争性磋商    ¨询价

4.预算金额：922400.00元。

5.最高限价：922400.00元。

6.采购需求：本次招标采购共1包：供应商所报价包内项目必须完全响应本磋商文件所列示内容：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵石经济技术开发区环境空气监测站运维服务项目 | 1项 | 本项目为服务采购，具体采购范围详见磋商文件中采购需求，本项目质量标准为合格，达到国家相关规范合格标准，满足采购人要求。 |

7.合同履行期限：1年

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年05月09日至2025年05月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：山西省政府采购网-山西政府采购平台

方式：供应商登录山西省政府采购网-山西政府采购平台-在线免费申请获取采购文件（进入项目采购-进入获取采购文件-选择项目后申请获取采购文件）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年05月19日14点30分（北京时间）

地点（网址）：山西省政府采购网-山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）（响应文件提交截止时间前完成CA加密上传）

五、开启

开启时间：2025年05月19日14点30分（北京时间）

地    点：山西省政府采购网-山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

六、公告期限

自本公告发布之日5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目邀请在山西政府采购网以公告形式发布。

2.本项目采用电子化交易，电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网-办事指南-下载专区”获取；

3.供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。(办理事项详见“山西省政府采购网-办事指南-下载专区”)；

4.供应商应下载“电子投标客户端”,请供应商自行前往“山西省政府采购网-办事指南-下载专区”获取；

5.供应商应在规定的解密时间内登录“山西省政府采购网-山西政府采购平台”，在“开标评标管理”模块对响应文件进行在线解密；

6.成交（中标）人应在合同签订前完成“山西省政府采购网-山西政府采购平台”全部注册步骤并成为正式供应商；

7.如有疑问,可致电技术支持热线:95763；

8.针对本项目的质疑需一次性提,多次提出将不予受理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灵石经济技术开发区管理委员会

联 系 人：肖主任

地    址：永吉大道延安村对面

联系方式：15635440808

2.采购代理机构信息

采购代理机构：山西集恩项目管理有限公司

地    址：山西省太原市晋源区西寨南街全景晋阳湖C座902室

联系方式：18135440100

3.项目联系方式

联 系 人：薛娇、张杰、白云

电   话：18135440100

电子邮件：jexmgl@163.com

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 灵石经济技术开发区管理委员会 |
| 2 | 采购代理机构 | 山西集恩项目管理有限公司 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 最高限价 | 详见第一章；供应商报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 6 | 项目地点 | 段纯工业园区、两渡工业园区、南关工业园区 |
| 7 | 合同履行期限 | 详见第一章 |
| 8 | 质量标准 | 详见第一章 |
| 9 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 10 | 踏勘现场、招标答疑会 | 不组织 |
| 11 | 分包或转包 | 不允许 |
| 12 | 供应商澄清、说明 或者更正 | 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在平台做出回复。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取投标（响应）保证金 |
| 15 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 16 | 同类型业绩 | 1.同类型业绩指：监测站运维服务项目（不限规模） 2.同类型业绩年限：近5年（2020年04月至2025年04月，以签订合同时间为准） 3.同类型业绩需提供的证明材料： 3.1企业业绩：供应商与用户签订的合同（包括但不限于合同首页、合同金额所在页、签字盖章页） |
| 17 | 供应商应提交的 资格、资信证明文件 | 供应商按下列顺序提交资格、资信证明文件，其中加*项为实质性响应条款。 *独立承担民事责任能力的承诺函；（格式详见第六章） *良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函；（格式详见第六章） *履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式详见第六章） *依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；（格式详见第六章） *参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（格式详见第六章） *中小企业声明函；（格式详见第六章） 供应商认为需要提供的其他资格、资信证明文件。。 |
| 18 | 供应商应提交的 商务技术文件 | 供应商按下列顺序提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款。 *法定代表人身份证明书；（格式详见第六章） *法定代表人授权委托书；（格式详见第六章） *磋商函；（格式详见第六章） *开标一览表；（格式详见第六章） *商务技术规范偏离表；（格式自拟；响应文件对采购文件的全部偏差，均应在商务技术规范偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应采购文件的全部要求；如无任何偏差，需承诺无偏离。偏离表或承诺须加盖供应商公章且经法定代表人或供应商代表签字或盖章） 同类型业绩的证明材料；（证明材料可以是原件扫描件或加盖公章的复印件，要求清晰即可） 服务方案；（格式自拟） 保障措施；（格式自拟） 计划安排；（格式自拟） 服务承诺；（格式自拟） 供应商认为需要提供的其他商务技术文件。 |
| 19 | 响应文件的制作、签章和加密 | 1.供应商应使用政采云系统的“山西政府采购投标客户端”，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件及编制工具要求签字、盖章，同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 2.在上传电子响应文件时，需对应编制工具中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传后保存。如：上传“独立承担民事责任能力的承诺函”，要把承诺函形成独立PDF格式文档，在相应模块处完成上传。 3.响应文件可以一键签章后，再按照磋商文件要求在指定位置加盖CA章。 4.电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 5.根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求；全省政府采购项目全面取消纸质采购文件、投标文件及中标通知书，实行全流程电子化管理。 |
| 20 | 响应文件提交 | 截止时间：详见第一章 地点：详见第一章 |
| 21 | 响应文件的开启 | 开启时间：详见第一章 地点：详见第一章 |
| 22 | 响应文件解密时间及 程序 | 时间：30分钟 注：在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在山西省政府采购网政采云平台发出解密指令，供应商须在规定的解密时间内使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已提交的电子响应文件进行远程解密。 程序：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成 注：因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括但不限于以下情形：（1）供应商未上传电子响应文件的；（2）供应商未在规定时间内解密响应文件的；（3）供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的；（4）供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 23 | 磋商程序及评审方法 | 1.磋商程序：竞争性磋商 1.1一轮磋商：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。（磋商小组组长汇总各成员意见后统一在平台发出磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在平台通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。） 1.2二轮报价：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。） 2.评审方法：采用综合评分法，详见第三章 |
| 24 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 专家确定方式：省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。 |
| 25 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐3名成交候选供应商 注：政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（可以推荐2家成交候选供应商） |
| 26 | 成交结果公告 | 时间：成交供应商确定后2个工作日内 媒介：发布公告的媒介 公示期：1个工作日 |
| 27 | 成交通知书 | 根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求：全省政府采购项目全面取消纸质采购文件、投标文件及中标通知书，实行全流程电子化管理。 |
| 28 | 采购合同 | 根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求：采购人应严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件约定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。 |
| 29 | 付款方式 | - 参照《保障中小企业款项支付条例》，按灵石县财政标准执行。 |
| 30 | 代理服务费 | 1.收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件规定执行，由供应商支付； 2.支付方式：最晚于收到成交通知书之日起2个工作日内向采购代理机构一次性支付。 3、采购代理机构账户信息: 账户名称：山西集恩项目管理有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司太原高新技术开发区支行 帐 号：141000240012019002468 联 系 人：杨女士 联系电话：0351-7190300 |
| 31 | 信用信息查询的查询渠道及截止时点 | 1.查询渠道： 1.1供应商在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）中未被列入严重失信主体名单、未被列入经营异常名录；； 1.2在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）中未被列入失信被执行人； 1.3在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中未被列入严重违法失信名单； 1.4在中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。； 2.截止时点：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或者采购代理机构在开标结束后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本项目的采购活动。 |
| 32 | 落实节能、环保、无线局域网政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的产品若属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的产品若属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的产品若属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，按照第三章的规则执行优先采购政策。 4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。 |
| 33 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）的要求，各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。 3.因本项目为专门面向中小企业预留份额项目，故对于小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位在投标价格上不给予报价扣除。 |
| 34 | 充分、公平竞争保障措施 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在平台中上传说明材料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过平台进行提交，否则无效。 |
| 36 | 电子化采购项目视为串通情形的认定 | 根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求： 1.1按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，对电子化招标项目中，出现的不同投标人保证金从同一账户转出、编制投标文件使用相同计算机（MAX/IP地址一致）、电子投标文件混用其他投标人证书或印章情形，作为串通投标的重要线索。 |
| 37 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 38 | 本项目所属行业 | 其它未列明行业。 |
| 注：本表内容与供应商须知正文内容不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2. 定义

2.1“货物”指供应商制造或组织符合本磋商文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本磋商文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“工程”、“服务”、“货物”指供应商为完成本次招标采购活动所涉及的相关各项实施工作。

2.3“平台”、“系统”指山西政府采购平台：实现政府采购项目全流程电子化采购系统。

2.4“客户端”、“编制工具”指政采云系统的山西政府采购投标客户端：编制、签章、加密投标文件的客户端。

2.5“供应商”、“供应商”指按照磋商公告规定获取了磋商文件，拟参加采购的法人、其他组织或者自然人。

2.6采购人是指详见供应商须知前附表。

2.7采购代理机构是指详见供应商须知前附表。

3. 合格供应商的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章

3.3本项目的特定资格要求：详见第一章

4. 磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 磋商要求

5.1供应商所提供的货物、相关安装工程、所需服务与技术方案被采购人采用时，成交供应商应认真履行合同规定的相关条款。

6. 通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中上传通知，因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

1. 磋商文件的内容

1.1磋商文件应当包括供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、保证金交纳数额和形式以及不予退还保证金的情形、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本项目磋商文件包括以下内容：

第一章 采购邀请；

第二章 供应商须知；

第三章 评审方法和评审标准；

第四章 合同草案条款；

第五章 采购需求；

第六章 响应文件格式；

第七章 相关附件。

1.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2. 踏勘现场、招标答疑会

2.1采购人或者采购代理机构可以在磋商文件提供期限截止后，可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。本项目是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见供应商须知前附表。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为报价所应当考虑或依据的因素。

3. 磋商文件的澄清和修改

3.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在平台发出；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制要求

- 1. 响应文件的语言

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关采购的所有来往文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组可将其视为无效材料。

1.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

1.3如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

- 2. 计量单位

2.1除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

- 3. 响应货币

3.1除磋商文件中另有规定外，本项目均以人民币报价。

- 4. 知识产权

4.1供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5. 响应文件的组成及相关要求

5.1响应文件分为资格、资信证明文件及商务技术文件两部分。

5.2供应商应按照磋商文件第二章“供应商须知前附表”中要求内容及编排顺序编制响应文件

5.3供应商应按照磋商文件第六章“响应文件格式”中提供的格式编制响应文件。

5.4对于没有格式要求或格式自拟的响应文件由供应商自行编写。

5.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5.6磋商保证金（如适用）：

5.6.1采购人、采购代理机构可以要求供应商在提交响应文件截止时间之前交纳磋商保证金。磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。磋商保证金数额应当不超过采购项目预算的2%。供应商应提交的磋商保证金金额和提交方式详见前附表。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

5.6.2采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

5.6.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

5.6.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6. 报价要求

6.1供应商根据采购内容进行报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣），报价不可超过最高限价。

6.2供应商只要投报了一个确定数额的价格（总价），无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了全部内容的报价，包括但不限于工程或服务或货物所需的产品的采购、运输、吊装、装卸、设备的安装、调试、有效可靠的试运行、验收、人员培训、提供完善的售后服务和维护等，以及所有其它为工程或服务或货物项目所需的必要项目（包括人工费、办公管理费、财务费、管理、保险、利润、税金等所有内容）。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。”

6.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.4同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章6.5的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.5供应商的澄清、说明或者补正应当在平台提交，并加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.6 最终报价

6.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

6.6.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。）

6.6.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.6.5最后报价应在规定时间内在平台提交，各供应商在平台中自行查看报价结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认报价结果。

6.6.6最后报价应当加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.6.7综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

- 7. 投标有效期

7.1投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于磋商文件中载明的投标有效期。本项目投标有效期见供应商须知前附表。

- 8. 响应文件的制作、签章和加密

8.1响应文件应当根据磋商文件进行编制，供应商应通过“山西省政府采购网-办事指南-下载专区”获取“电子投标客户端”，使用客户端编制响应文件。

8.2供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一进行响应；未逐一进行响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

8.3供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

8.4发生磋商文件澄清或者修改，可能影响响应文件编制的，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

9. 响应文件的提交、开启

9.1供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过山西省政府采购网-山西政府采购平台完成响应文件提交。响应文件提交截止时间及地点详见供应商须知前附表。

9.2在响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在响应文件提交截止时间前完成提交。

- 9.3在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在山西省政府采购网政采云平台发出解密指令，供应商须在规定的解密时间内使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已提交的电子响应文件进行远程解密。响应文件开启时间及地点详见供应商须知前附表。

- 10. 响应文件的补充、修改、撤回

10.1响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

10.2供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

- 11. 电子化采购项目视为串通情形的认定

11.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

11.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

11.3电子化招标项目视为串通情形的认定：详见供应商须知前附表。

11.4电子化非招标项目视为串通情形的认定：详见供应商须知前附表。

11.5电子化项目视为串通情形的处理：详见供应商须知前附表。

四、评审程序、评审方法、评审标准

1. 开标及其有关事项

1.1本项目为网上开启。成功提交或解密响应文件的供应商不足3家的，不予开标，采购人或采购代理机构将作废标处理。

1.2开标准备工作

1.2.1响应文件开启前，供应商登录山西省政府采购网-山西政府采购平台-项目采购-开标评标管理系统参与开标。

1.3解密响应文件

1.3.1响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商满足规定数量的，采购人或采购代理机构将启动响应文件开启解密程序，解密时间详见供应商须知前附表；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过平台进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

1.4开标流程

1.4.1解密时间截止或者所有供应商响应文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由采购人或采购代理机构通过平台对供应商名称、解密状态等内容进行展示。

1.4.2开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开标启过程和记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 2. 磋商小组

2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.2采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.3专家确定方式详见供应商须知前附表。

2.4评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.5磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

2.6评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.7磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.8磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.9采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

2.10采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

2.10.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.10.2宣布评标纪律；

2.10.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.10.4组织磋商小组推选组长，采购人代表不得担任组长；

2.10.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

2.10.6根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

2.10.7维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

2.10.8核对评审结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、磋商小组对客观评审因素评分不一致的、经磋商小组认定评分畸高或畸低的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

2.10.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

2.10.10处理与评标有关的其他事项。

2.11磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.11.1磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据；

2.11.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；

2.11.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

2.11.4对响应文件进行比较和评价；

2.11.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.11.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.12采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

- 3. 有效性、完整性和响应程度（资格审查）

3.1响应文件开启后，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在平台发出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商

4.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。（磋商小组组长汇总各成员意见后统一在平台发出磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在平台通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。）

5.详细评审

5.1评审方法和评审标准详见第三章。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（或2家）以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相

同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

5.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6. 投标无效情形

6.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

6.1.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.1.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.1.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.1.5不同供应商的响应文件相互混装；

6.1.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.2电子化采购项目视为串通情形的认定：详见供应商须知前附表。

6.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在平台中上传说明材料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。供应商提交的相关证明材料，应当加盖单位电子公章，在磋商小组要求的时间内通过平台进行提交，否则无效。

6.4供应商存在下列情况之一的，投标无效:

6.4.1未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

6.4.2响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

6.4.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.4.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.4.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.4.6法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

五、成交和合同

1. 确定成交供应商

1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

1.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2. 成交结果

2.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括以下内容：

（一）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（二）项目名称和项目编号；

（三）成交供应商名称、地址和成交金额；

（四）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（五）磋商小组成员名单。

2.2采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

2.3成交结果公告期限为1个工作日。

3. 成交通知书

根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求：全省政府采购项目全面取消纸质采购文件、投标文件及中标通知书，实行全流程电子化管理。

4. 签订合同

根据《山西省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化提高政府采购透明度和采购效率有关事项的通知》（晋财购[2025]31号）的要求：采购人应严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件约定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

六、保密和披露

1. 保密

1.1投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

1.2评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

1.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2. 披露

2.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

七、询问、质疑和投诉

1. 为方便供应商维护自身合法权益，我省政府采购项目全部实行在线质疑，将线下质疑转为线上运行。质疑程序仍按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行，具体操作按照《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》要求执行。

2. 供应商询问、质疑的答复主体

2.1对于招标采购阶段，供应商对招标文件、招标采购过程和中标结果的询问、质疑，由采购代理机构负责答复；对于采购合同授予阶段，供应商对采购合同授予过程、授予结果的询问、质疑，由授予采购合同的采购人负责答复。

八、违约处罚

1. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

1.1投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

1.1.1捏造事实;

1.1.2提供虚假材料;

1.1.3以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

九、政策性因素(如适用)

1. 落实节能、环保、无线局域网政策：详见供应商须知前附表。

2. 正版软件的要求：

2.1本项目所采购的货物中如包含计算机，供应商需承诺所投的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

3. 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除：详见供应商须知前附表。

3.1残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 监狱企业的要求：

4.1依据财库[2014]68号印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和晋财购〔2022〕6号的要求，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

5. 残疾人福利性单位的要求：

5.1依据财库[2017]141号印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，对提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视为残疾人福利性单位。

5.2符合条件的残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，接受社会的监督，若与事实不符，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任。

6. 进口产品的要求：

6.1采购货物中未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

7. 商品包装和快递包装要求：

7.1本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 第三章 评审方法和评审标准

一、总  则

第一条 为了做好本项目评标工作，保证评标工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本项目评标办法。

第二条 本项目评审方法采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

第三条 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告（最后报价是供应商响应文件的有效组成部分市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，可以推荐2家成交候选供应商。）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第四条 评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

第五条 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六条 磋商小组及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，符合磋商文件要求的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评审资料；

（七）其他不遵守评审纪律的行为。

（八）磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第七条 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

第八条 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

第九条 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第十条 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

第十一条 根据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库[2020]46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审；具体折扣见附表。

第十二条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标价格由低到高确定最低的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第十三条 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、评审程序及评审细则

1、有效性、完整性和响应程度

| 序号 | 评审因素 | 评审标准（响应程度） |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查（资格性审查要求） |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商提供独立承担民事责任能力的承诺函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全财务会计制度 | 供应商提供良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函 |
| 4 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 完整性审查（符合性审查要求） |  |  |
| 8 | 法定代表人身份证明书 | 是否符合磋商文件要求 |
| 9 | 法定代表人授权委托书 | 是否符合磋商文件要求 |
| 10 | 磋商函 | 是否符合磋商文件要求 |
| 11 | 开标一览表 | 是否符合磋商文件要求 |
| 12 | 商务技术规范偏离表 | 是否符合磋商文件要求 |
| 注：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在平台做出回复。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签电子章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |  |  |

- 2、详细评审

| 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 投标（响应） 报价 | 10分 | 满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效合格投标的价格分按照下列公式计算（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）：投标报价得分=10×（评标基准价/投标报价）×100% 备注：1.提供虚假《中小企业声明函》或其他证明材料的，作提供虚假材料谋取中标予以处理；2.计算有效评标报价时，因本项目为专门面向中小企业预留份额，故对于小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业在投标价格上不给予扣除。 |
| 商务部分 （10分） | 供应商业绩 | 10分 | 供应商提供类似项目业绩，每提供一项得5分，最高10分；未提供不得分。 |
| 技术部分 （80分） | 服务方案 | 30分 | 根据供应商提供针对本项目的服务方案进行评审：包括但不限于平台功能阐述，运行维护方案，安全设计方案，服务目标，内控管理制度，保密管理制度等内容；其中每有一项上述内容完整、合理、满足采购需求的得5分；每有一项内容不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求的得3分；未提供不得分。 |
|  | 保障措施 | 20分 | 根据供应商提供针对本项目的保障措施方案进行评审：包括但不限于质量管理制度，质量保障措施，风险控制管理制度，风险控制保障措施等内容；其中每有一项上述内容完整、合理、满足采购需求的得5分；每有一项内容不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求的得3分；未提供不得分。 |
|  | 计划安排 | 15分 | 根据供应商提供针对本项目的计划安排方案进行评审：包括但不限于进度安排，进度保障，岗位职责等内容；其中每有一项上述内容完整、合理、满足采购需求的得5分；每有一项内容不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求的得3分；未提供不得分。 |
|  | 服务承诺 | 15分 | - （1）根据供应商提供针对本项目的服务承诺进行评审：包括但不限于响应时间承诺，组织协调承诺等；其中每有一项上述内容完整、合理、满足采购需求的得5分；每有一项内容不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求的得3分；未提供不得分。 - （2）根据供应商提供针对本项目的合理化建议进行评审，其中每有一项上述内容完整、合理、满足采购需求的得5分；每有一项内容不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求的得3分；未提供不得分。 |
| - 1、汇总所有磋商小组成员后评分的算术平均值为技术得分。 - 2、所有得分为小数点后保留2位小数。 - 3、汇总价格部分得分、商务部分得分和技术部分得分即为供应商的总得分。 |  |  |  |

- 第四章 合同草案条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改。）

成交供应商在   项目名称  项目           （包号）中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同内容

1、合同内容及明细（由经办部门与对方单位议定）

（1）                                               。

（2）                                               。

……

2、合同相关要求（由经办部门与对方单位议定，主要是技术要求、售后服务要求、质量保证要求等）

（1）                                               。

（2）                                               。

……

3、甲方的权利及义务（由经办部门与对方单位议定）

（1）                                               。

（2）                                               。

……

4、乙方的权利及义务（由经办部门与对方单位议定）

（1）                                               。

（2）                                               。

二、合同总金额:

人民币（大写）：                                               。

（小写）：￥                                             。

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、支付方式

。

四、售后服务及承诺

。

五、合同履行期限及地点

1.合同履行期限：                                               。

2.项目地点：                                               。

六、验收标准

1、采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据磋商文件、响应文件等进行验收。

2、所有验收程序需符合国家相关法律法规的规定。

七、需方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助成交供应商办理有关事宜。

3.对合同条款及价格负有保密义务。

八、成交供应商责任

1.保证所供服务均为标书承诺服务，符合采购代理行业标准。

2.保证服务的质量标准，严格依据响应文件及相关承诺，对服务做及时回访等服务。

九、违约责任

1.成交供应商所提供的服务不符合合同规定标准，需方有权拒绝。同时，成交供应商向需方支付合同款总额2%的违约金。

2.成交供应商不能提供服务时，成交供应商向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3.成交供应商逾期提供服务时，每逾1日成交供应商向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4.因需方错告或变更供货地点而给成交供应商造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地仲裁委提出仲裁。

十二、合同生效及其他

1.合同由供、需双方代表签章，即行生效。

2.本合同一式   份，成交供应商持   份，需方持   份，采购代理机构存档一份，财政局备案一份。

3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1.招标文件（磋商文件/谈判文件）

2.响应文件（响应文件/报价文件）

3.供应商所做的其他承诺

需方（章）：                              成交供应商（章）：

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：                               委托代理人：

地 址：                                    地 址：

电 话：                                    电 话：

开户银行：                                 开户银行：

账 号：                                    账 号

日 期：    年    月    日                日 期：    年    月    日

第五章 采购需求

一、项目概况：

1.项目编号：1407292025CCS00040

2.项目名称：灵石经济技术开发区环境空气监测站运维服务项目

3.预算金额：922400.00元。

4.最高限价：922400.00元。

5.合同履行期限：1年

6.质量标准：合格，达到国家相关规范合格标准，满足采购人要求。

7.项目地点：灵石经济技术开发区管理委员会指定地点

8.采购内容：本项目为工业园区环境空气质量自动监测站运维服务项目，运维对象为3套工业园区环境空气质量自动监测站点（以下简称“园区站”），运维期限为一年。运维服务范围包括：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、消防等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定，以及站房维护、电力供应、网络通讯保障等工作，确保各项监测仪器正常稳定运行并与市、县环保部门联网正常。

运维服务机构负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪、PAMS在线监测系统、零气发生器、动态气体校准仪等。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、制冷系统、供电系统、防雷系统、子站站房、安防设施等。

各站点的监测项目包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标、PAMS在线监测指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向县级监测站、所在城市的市级监测站实时上传监测数据。

二、商务要求：

1.付款方式、支付时间和条件：参照《保障中小企业款项支付条例》，按灵石县财政标准执行。

2.验收标准和方法：

2.1采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据磋商文件、响应文件等进行验收。

2.2所有验收程序需符合国家相关法律法规的规定。

3.落实政策：所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。所采购的货物能够实现节约能源、保护环境，促进中小企业发展并落实政府采购相关优惠政策，本项目专门面向中小企业。

4.违约责任：

4.1一方不按期履行合同，并经另一方提示后仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4.2如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4.3其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5.解决争议的方式：

5.1本协议甲乙双方应共同遵守，如有异议，甲乙双方应协商解决。协商无效的，可向所在地人民法院提起诉讼。

- 三、 主要技术要求：

- （一）人员、车辆、设备配备要求

- 1、运维服务机构应保证配备的专业运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/1。

- 2、运维服务机构应保证配备的数据分析人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/2。

- 3、运维服务机构应保证配备的专用车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/2。

- 4、运维服务机构应保证配备的备机数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。

- 5、运维服务机构投入本项目的运维人员须取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证。

- 6、运维服务机构必须逐一提供运维所需的工具、备件、耗材等的配置情况。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置，必须提供配置清单，且所提供的备件、耗材等须能保证原有站点的仪器设备正常稳定运行。

- （二）运维工作内容

- 运维服务机构在运维过程中主要完成以下工作：

- 1、园区站的日常运行维护及质量管理。

- 2、园区站的设备维护保养及维修。

- 3、园区站数据采集及传输系统的维护及维修，保障园区站与县监测站、市站通讯正常。

- 4、当仪器损坏报废不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测。

- 5、园区站站房基础设施、电力设施、通讯设施等的日常维护费全部由运维服务机构承担。

- （三）运行维护工作目标

- 运维服务机构必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，园区站的运行质量应达到以下指标：

- 1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

- 2、数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

- 3、数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上。

- 4、运维任务完成率100%。

- 5、异常情况处理率100%。

- （四）运维工作要求

- 运维服务机构应遵守国家和上级环境保护管理部门关于工业园区站运行管理的各项规定。

- 1、运维工作一般要求如下：

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

- 检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下。

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

- (1)定期检查消防和安全设施。

- (2)每次维护后做好系统运行维护记录。

- (3)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 2、每日工作内容如下：

- 2.1运维技术员每日工作

- (1)判断系统数据采集与传输情况。

- (2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

- (3)发现运行数据有持续异常值时，当园区站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，在4小时内解决；其余时段的故障应在当日上午10点前解决（通信线路、电力线路故障及人力不可抗拒因素导致的故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

- (4)根据仪器分析数据判断仪器运行情况。

- (5)根据故障报警信号判断现场状况。

- (6)每日检查数据是否及时上传至县站、市站，发现数据掉线及时恢复。

- (7)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

- （8）对PAMS在线监测系统进行系统状态检查、基线检查、保留时间漂移、质谱检测器内标响应检查、数据标识与重积分、数据标识与重积分、数据审核等检查工作。

- 2.2数据分析员工作

- 对三套工业园区环境空气质量自动监测站点SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5及57种VOCs监测数据进行管理，对监测数据进行审核、分析、质量控制，实现各工业园区站点空气质量数据实时传输、审核、分析。

- 2.3园区站数据分析

- 每天查看园区站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行诊断和运行管理，内容包括：

- (1)判断系统数据采集与传输情况。

- (2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

- (3)发现运行数据有持续异常值时，应立即通知运维人员，当园区站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，在4小时内解决；其余时段的故障应在当日上午10点前解决（通信线路、电力线路故障及人力不可抗拒因素导致的故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

- (4)每天通过查看园区站环境空气质量监测数据审核系统（完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向上级提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。

- （5）统计监测数据，形成月报、季报及年度报告，根据需要提供监测数据污染分析报告和臭氧重污染过程分析报告，VOCs专题报告，臭氧成因诊断及来源分析等专题报告等。

- 2.4园区站网络运行情况实时监控

- 至少应包括以下内容：

- （1）网络整体运行状态监控与结果统计。

- （2）网络设施实时监控。

- （3）网络异常报警信息。

- 站点监测网运行情况出现异常时，应及时通知运维人员，并定期汇总报送主管部门。

- 2.5数据有效性的判断

- 现场可判断为无效的数据:

- ①仪器设备启动到运行稳定期间的数据

- ②仪器通零气/标气或用标准膜检查/校准期间的数据

- ③经质控检查确认质量不受控的数据

- ④仪器故障状态下的数据为无效数据

- 其余数据均应作为有效数据审核后提交。

- 2.6带标识数据的处理

- 对于采集的自动带有标识的数据，系统在自动审核时，会将带标识的数据自动判断为无效。人工审核时，应根据不同情况进行判断或处理。

- 对于系统软件自动审核处理为无效的数据，人工审核时需恢复为有效数据的，可人为去除系统标识，同时需在备注信息栏中填写恢复数据有效性的原因，与审核结果一起提交。

- 去除系统标识的行为仅限于审核后的数据，原始数据库中的标识无法清除。

- 2.7每周工作内容如下：

- （1）查看园区站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况等。

- （2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

- （3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

- （4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

- （5）检查外部环境是否正常，是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

- （6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

- （7）检查园区站的通讯系统，保证园区站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

- （8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- （9）在冬、夏季节应注意园区站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- （10）应及时清除园区站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

- （11）应经常检查避雷设施是否可靠，园区站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

- （12）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- （13）每周对气象仪器的运行情况进行检查。

- （14）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

- （15）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- （16）PAMS在线监测系统 ：

- 1）富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

- 2）富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免响应分析。如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

- 3）气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

- 4）气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换。根据系统验收或 目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

- 5）零气空白（全系统空白）、系统空白检查。每月应在系统空白检查结束后，在系统的采样口通入零气（高纯氮气或零空气），零气覆盖系统的采样管路、富集模块、气相色谱和检测器，各化合物日常残留应低于检出限且低于0.1nmol/mol，不合格的目标化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs不合格，应对系统进行检查，如载气、零气、采样管路等。

- 6）单点质控检查。浓度检查：通入日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（2nmol/mol）的标准气体进行核查，化合物相对误差≤20%（质谱放宽至30%）；如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（苯系物等）不合格，则应检查在线监测系统，并重新绘制标准曲线。保留时间检查：检查保留时间漂移与分离情况，目标化合物分离度≤1。环戊烷和异戊烷、2,3-而甲基戊烷和2甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜 势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯不包含在内）分离度≤1时，应考虑检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱后重新绘制标准曲线。

- 3、每月工作内容如下：

- 清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，重污染期间适当加密清洗。

- 检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、PAMS在线监测系统、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

- 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

- 每月对数据进行备份。

- 更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检。

- (6)校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

- 4、每季度工作内容如下：

- (1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，采暖期和沙尘天气应加密清洗。

- (2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

- （3）PAMS在线监测系统每月进行验漏检查、标准曲线重绘制。

- 5、每半年工作内容如下：

- (1)检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

- (2)对气态污染物监测仪进行多点校准，检验相关系数、斜率和截距。

- (3)对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准。

- (4)采用臭氧传递标准对园区站臭氧工作标准进行标准传递。

- (5)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

- (6)对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

- 6、每年工作内容如下：

- （1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

- （2）PAMS在线监测系统每年对目标化合物测试一次。

- 7、运维单位应建立园区站维护档案

- 将园区站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中的相关记录至少应包括：(1)园区站运行维护记录表。(2)颗粒监测仪校准检查记录。(3)气态污染物监测仪校准检查记录。(4)	空气自动监测系统仪器设备维修记录表。(5)空气自动监测系统备品备件管理记录表。(6)主要消耗材料使用登记表。(7)多点线性校准表格。(8)室内外环境记录。(9)标准物质使用记录。(10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

- 8、其它维护内容如下：

- （1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

- （2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知省站。

- （3）运维单位保证满足环保部门对园区站故障的响应时间要求，当园区站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，应在4小时内解决；其余时段的故障应在上午10点前解决（通信线路、电力线路故障及人力不可抗拒因素导致的故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须24小时内更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- （4）当仪器损坏报废不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测。

- （5）PAMS在线监测系统应按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

- 9、质量控制要求

- 运维服务需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

- （1）量值溯源要求：

- 运维服务机构在园区站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的有证标准物质。标准气体必须在有效期内使用。应每年将园区站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到标准设备，每半年将园区站所用的臭氧标准向上一级标准设备进行溯源，每半年对园区站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。所用的流量检查设备应每季度向标准设备溯源。

- （2）日常质量控制要求：

- 分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：①安装时。②移动位置时。③进行可能影响校准结果的维修或维护后。④分析仪暂停工作一段时间后。⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。⑥达到国家规范的校准周期或校准要求的。

- （3）质量控制资料整理：

- 各种技术与质量文件均保持现行有效，并根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

- 10、系统设备维修要求

- （1）运行维修工作界定：运维服务机构负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。

- （2）设备维修质量控制要求：监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、等方法进行。

- （3）仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

- 第六章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：                .

（资格、资信证明文件/商务技术文件/包号）

供应商：                     （全称并盖单位章）

法定代表人或供应商代表：             （签字或盖章）

年    月    日

资格、资信证明文件

目  录

*独立承担民事责任能力的承诺函

*良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

*履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

*依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

*参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

*中小企业声明函

供应商认为需要提供的其他资格、资信证明文件。

具体内容要求详见供应商须知前附表

商务技术文件

目  录

*法定代表人身份证明书

*法定代表人授权委托书

*磋商函

*开标一览表

*商务技术规范偏离表；

同类型业绩的证明材料

服务方案

保障措施

计划安排

服务承诺

应商认为需要提供的其他商务技术文件。

独立承担民事责任能力的承诺函

：（采购人名称）

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的招标采购活动，现承诺具有独立承担民事责任能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函

：（采购人名称）

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺具有良好商业信誉和健全财务会计制度。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

：（采购人名称）

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

：（采购人名称）

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

：（采购人名称）

本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

法定代表人身份证明书

单位名称：                      。

单位性质：                      。

地    址：                      。

成立时间：        年     月     日

经营期限：                      。

姓    名：                 性  别：             。

年    龄：                 职  务：             。

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

特此证明。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日  期：

法定代表人授权委托书

：（采购人名称）

本授权委托书声明：注册于                                              （供应商住址）的                       （供应商名称）法定代表人（负责人）           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权           （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                        项目，项目编号：               ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月     日签署后生效，特此声明。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：             。

附法定代表人、供应商代表有效的身份证正反两面复印件：

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

磋  商  函

致：                    （采购人名称）

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

- 我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

磋 商 报 价 ：人民币（大写）                 元（ ￥             元）

合同履行期限：                     ，质量标准：                   。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件、报价一览表等。

4、按磋商文件要求提供和交付的全部内容报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在磋商开始之日起规定的         （投标有效期）内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在磋商期间，影响集采机构或磋商小组的任何活动的；

（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）违犯法律法规规定的其它行为。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：          邮编：

电话：          传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：            （办公）              （移动）

E-mail:

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 包 号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 报价（元） | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 |  |

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

- 第七章 相关附件(如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）          的（项目名称）          采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）       ，属于（招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）       ，属于（招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：投标人需按真实情况填写此函，并作出承诺。如评标过程中发现虚假声明，则拒绝其报价，同时可认为投标人提供虚假材料谋取成交，可按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝2020﹞46号) 的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(招标文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(招标文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：投标人需按真实情况填写此函，并作出承诺。如评标过程中发现虚假声明，则拒绝其报价，同时可认为投标人提供虚假材料谋取成交，可按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。（1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：成交投标人为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》中所在页截图复印件，并予以标记。

供应商(公章)：

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：

日  期：