青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）

项目

采购项目编号：青海百鑫公招（货物）2025-017

招 标 文 件

采 购 人：青海大学

采购代理机构：青海百鑫工程监理咨询有限公司

日    期： 2025年05月

目 录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	1

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	7

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	8

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	17

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	19

24. 串通投标的情形	19

25. 废标	19

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	21

第四部分  投标文件格式	35

封面（上册）	35

目录（上册）	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人证明书	38

（3）法定代表人授权书	39

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	46

目录（下册）	48

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	50

（13）分项报价表	51

（14）技术规格响应表	52

（15）投标产品相关资料	53

（16）投标人的类似业绩证明材料	54

（17）中小企业声明函	55

（18）残疾人福利性单位声明函	56

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

（一）投标要求	58

1.投标说明	58

2.重要指标	54

3.商务要求	54

（二）项目概况及技术参数	56

第一部分   投 标 邀 请

青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）项目的潜在供应商应在《青海政府采购网》下载采购文件，并于2025年05月28日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海百鑫公招（货物）2025-017

项目名称：青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）项目

采购方式：公开招标

预算金额：253.00万元

最高限价：253.00万元（其中：包1:139.00万元、包2:114.00万元）

分包个数：2个包

采购需求：青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）项目，具体内容详见《招标文件》。

合同履行期限：签订合同后60个日历日。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），非中小微企业可参加本项目采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年05月07日至2025年05月13日24时

方式：《青海政府采购网》免费下载招标文件。

具体流程请咨询线上电子化交易系统；咨询电话：政采云95763。（提示：请潜在供应商获取文件前务必在政采云平台完成网上企业注册等手续；具体操作详见附件操作指南）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年05月28日09时00分（北京时间）

投标地点（网址）：青海省政府采购电子化平台

开标时间：2025年05月28日09时00分（北京时间）

开标地点：青海省政务服务监督管理局二楼开标室3（青海省西宁市城西区西川南路53号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本项目公告将在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》。公告内容以青海政府采购网发布的为准。

公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日

1、本次项目采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃参加采购。线上电子响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传至电子开评标系统；

2、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763；

3、线上CA数字证书：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198

4、监督单位：青海省财政厅   电话：0971-3660353

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：青海大学

联 系 人：刘老师

地  址：西宁市城北区宁大路251号

联系方式：0971-5311625

2.采购代理机构信息

名  称：青海百鑫工程监理咨询有限公司

地　　址：青海省西宁市西川南路76号万达中心1号楼31层

项目联系人：马麒

电　　话：0971-4511712

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、抽检检测费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：包1：贰万元整（20000.00元）

包2：壹万柒仟元整（17000.00元）

收款单位：青海百鑫工程监理咨询有限公司

开 户 行：招商银行西宁城西支行

账    号：9729 0010 2910 001

交纳时间：投标截止前1日。（保证金的交纳以银行到账时间为准）。如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供银行转帐凭证及开户许可证复印件)汇（转）入。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备（1份，务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190)。

12.3 采用不可修改文档格式（如PDF格式），内容必须包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件电子文档(上、下册)，如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标地址：（政采云投标客户端投标）（如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。

14.2 逾期送达或者未按照竞磋文件第13.1-13.2条要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业，投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函（货物）》按（财库[2020]46号）执行。投标人提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件19），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购公开招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库【2021】19号文件的相关规定，对小型（微型）企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术水平 （56分） | - 技术参数（38分）：（包1）投标产品技术参数和配置完全满足或高于竞磋文件要求的得38分，基本满足竞磋文件要求，每1项负偏离扣2分，直到扣完为止；此项评分以产品彩页或者检测报告等为依据。 - （（包2）投标产品技术参数和配置完全满足或高于竞磋文件要求的得3838分，基本满足竞磋文件要求，每1项负偏离扣4.75分，直到扣完为止；此项评分以产品彩页或者检测报告等为依据。 （2）项目管理及供货实施方案（10分）：设置了项目管理机构及供货实施方案，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①实施计划②实施团队③实施进度④供货实施方案⑤项目管理措施。以上内容每提供一项最高得2分，满分10分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。 （3）质量保证措施（5分）：为保证本次项目的供货数量及质量，投标供应商须针对本项目制定相应的供货措施及质量保证措施：①货物原材料生产②检验③包装④运输⑤安装等方面计划措施，提供的货物数量符合本项目采购需求，质量保证措施得当合理，操作性强的。以上内容每提供一项最高得1分，满分5分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 （4）技术指导及应急及安全管理措施（3分）：根据招标项目的特点编制：①技术指导方案②应急管理措施③安全管理措施，方案科学合理，内容全面、完整，针对性强的。未实质性响应或未提供不得分。以上内容每提供一项最高得1分，满分3分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 3 | 履约能力 （6分） | 类似业绩情况（6分）：提供2022年1月1日至投标截止时间的类似业绩证明材料（须提供包含合同或中标通知书的扫描（或复印）件），每提供1项得2分,满分6分；不提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务 （8分） | 售后服务（8分）：针对本项目有配送、安装、调试、验收、维护等方面售后服务计划、措施及服务承诺。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间④售后服务承诺 以上内容每提供一项最高得2分，满分8分；每项内容中有缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止，未提供不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中 标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1收取对象：成交供应商。

26.2收费标准：本次招标的招标代理服务费，按计价格[2002]1980、发改价格[2011]534号文、发改价格[2015]299号文规定的收费标准收取。

26.3招标服务费的支付形式：电汇、转账、支票。

成交服务费支付方式：领取成交通知书时一次性支付全部金额。

收款名称：青海百鑫工程监理咨询有限公司

收款账号：0701 2010 0024 3515

开户行名称：青海银行海湖新区支行

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海百鑫公招（货物）2025-017

采购项目名称：青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）项目（包号）

采购合同编号： QHBX-2025-017（包号）

合同金额（人民币）：                   （盖章）

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采 购 日 期 ：    年     月     日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据    年  月  日青海大学生态学一流学科（生物多样性保护与生物极端环境适应机制方向）项目（青海百鑫公招（货物）2025-017）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后60个日历日。

2.合同履约地点：客户指定位置

3.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.甲方应当在到货（安装、调试完）后30个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同支付约定：

1、付款条件说明：验收合格，达到付款条件起15个日历日，支付合同总金额的100.00%。

2.支付方式：一次付清

履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式8份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：       年    月    日

采购代理机构：青海百鑫工程监理咨询有限公司

负责人或经办人：

时间：        年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上 册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人

关于贵方     年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2023年度或2024年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的人员、设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |
| 备注 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.本项目固定总价不变，“投标报价”为投标单价，供应商可根据每个产品的单项控制额度调整单价及供货数量，且报价不得超过单项产品控制额度，投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、装车及卸车费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2022年1月1日至投标截止时间的类似业绩证明材料（须提供合同或中标通知书的扫描（或复印）。

- （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司      （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （包1：标的名称 ） ，属于（专用仪器仪表制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（包2：标的名称） ，属于（专用仪器仪表制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货期：签订合同后60个日历日。

3.2.交货地点：客户指定位置。

3.3.付款方式：按合同约定。

3.4.免费质保期：自设备使用之日起免费质保1年。

3.5.技术服务及培训：

1）为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方将为甲方提供免费技术咨询、指导安装、调试等相应的技术培训。

2）设备到货后，卖方按买方通知时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下，开箱清点货物，进行设备的安装、调试及试运行，直至设备正常运行。

3）提供操作手册（中/英文可选）。

4）设备安装后，买方按厂家提供的技术参数进行验收。

3.6.质量保证、质保条件、售后服务

1）产品出现质量问题实行包修、包换，即产品在质保期限内，在产品使用说明书规定的正确操作下，因材料缺陷、设计、制造等原因造成的损坏，乙方负责包修或更换零件或整台产品。

2）在青海设有专职的售后服务，定期提供用户最新的技术和应用报告资料、产品交流会资料、免费为用户提供软件升级。

3）在产品质量保证期内若出现质量问题，乙方在接到甲方电话、传真或其它型式的甲方抱怨，必须在8小时内响应，24小时内赶赴现场进行维修。

4）负责培训不少于2名操作人员，直至能够正确操作使用该设备。

- 项目概况及技术参数

| 包1技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 烟尘碳气体分析仪 | （1）基本要求：通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在紫外和近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。 （2）技术参数： 1、测量原理：多波长光吸收法； 2、光学测量波段：340, 370, 400, 470, 520, 590, 660, 880 和950 nm； 3、纸带：带有聚四氟乙烯涂层的玻璃纤维膜； 4、数据显示分辨率：1 ng/m³； 5、浓度测量周期：1s或1min可设置，默认1min； 6、测量范围：(0.01-100)μg/m3； 7、检出限：5ng/m3 (1h)； 8、流量：2-5L/min，可调节，默认5L/min； 9、输出棕碳(BrC)浓度数据 10、独特设计减少湿度对测量结果的影响 11、仪器界面可显示滤带余量，方便把握滤带更换时间 12、数据自动审核功能 *13、自动清洁程序，采用专利技术定期清洁光室和采样管路，确保仪器在长期运行状态下数据准确可靠； 14、可基于不同物质吸收光谱不同，并实时输出生物质燃烧占比（提供仪器软件生物质燃烧占比截图等）； 配置： 1、主机1台；电脑1台（23英寸显示器，16G内存，i7处理器，1T硬盘） 2、采样管10米； 3、PM2.5旋风式切割器1套； 4、不锈钢T型安装支架1套； 5、一次性过滤器4个； 6、滤带6卷； 售后：质保1年； | 台 | 1 |  |
| 2 | 光合作用测定仪 | 技术参数： 1、采用Android操作系统，高灵敏触摸屏。 2、双波长红外二氧化碳分析器，加入温度调节及大气压力测量单元。 3、同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率，以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标； 4、用户可根据测量需要自定义编辑实验备注，并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线； 5、试验完毕后可将多组数据同时分析，生成放不同颜色的曲线图，方便进行实验数据对比； 6、7寸高灵敏触摸屏，人性化操作界面。 7、支持wifi，数据可无线上传；同时支持U盘拷贝数据。 8、检测结果可选择性或批量无线传至平台。 9、满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。 10、空气CO2浓度：非扩散式红外CO2分析；测量范围0-3000μmol/mol(ppm)；分辨率0.0005 误差≤3%FS； 11、环境温度：测量范围-20-80℃；分辨率0.001；误差≤±0.2℃； 12、环境湿度：测量范围0-100%RH；分辨率0.001；误差≤±1%RH； 13、叶室温度：测量范围-20-80℃；分辨率0.001；误差≤±0.2℃； 14、叶室湿度：测量范围0-100%RH；分辨率0.001；误差≤±1%RH； 15、叶面温度：测量范围-20-60℃；分辨率0.001；误差≤±0.2℃； 16、大气压力：测量范围30-110kPa；分辨率：0.01；误差≤±0.06kPa； 17、光合有效辐射(PAR)：测量范围0-3000μmol/(m2·s)；带有修正滤光片的硅光电池，分辨率0.001；误差≤±5μmol/(m2·s)； 18、光合速率(Pn)：单位μmol/(m2·s)；；分辨率0.001； 19、气孔导度(Gs)：单位：mmolH2O/(m2*s)；分辨率：0.001； 20、蒸腾速率(Tr)：单位：mmolH2O/(m2*s)；分辨率：0.001； 21、胞间CO2浓度(Ci)：单位μmol/mol；分辨率0.001； 22、水分利用率(WUE)：单位：μmolCO2/molH2O；分辨率：0.001； 23、呼吸速率(Rd)：单位：μmol/(m2*s)；分辨率：0.001； 24、蒸腾比(TR)：单位：μmolH2O/ mmolCO2；分辨率：0.001； 25、叶室尺寸：标准3.3*3.3cm； 26、主控芯片：ARM Cortex-A7，RK3288/4核，主频1.88Ghz； 27、硬件内存：RAM 1G，ROM 16G； 28、数据接口：USB接口； 29、锂电池容量：8000mAh； 30、主机尺寸：≥325*160*230mm； 配置： 1、主机1台； 2、手柄1个； 3、U盘1个（30MB)； 4、背带1条； 5、充电器1个； 6、纸质资料1份； 售后：质保1年。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 毛细玻璃管拉针仪 | 技术参数： 1、毛细管外径范围：1.0-2.0mm； 2、毛细管长度下限：50mm； 3、毛细管长度上限：260mm； 4、加热丝:铬铝钴电阻丝； 5、功率： 70W； 6、供电电压：AC100V ~ AC240V, 50/60Hz； 7、砝码： 25gx2，100g x2； 8、设备大小/重量:长205x宽190x； 9、高185mm, 3 45kg； 配置： 1、主机1台； 2、加热丝1根； 3、玻璃毛细管1根（外径ø1.5mm, 200pcs） 售后：质保一年。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 万分之一电子分析天平 | 技术参数： 1.彩色触摸屏操作，引导式用户界面，自动息屏设计，防冲击、防刮花、防紫外线设计，支持配合实验室手套使用，易清洁、维护。 2.具有高性能电磁传感器的称量单元，运行速度快，测量准确度高。 3.独特的动力学秤盘，可消除气流的影响，确保天平反应速度和数据可靠性，流线型外观设计，防静电，符合人体工程学设计，可抗外界电磁等干扰。 4.人性化校准系统，全自动内部校准，实时温度补偿功能，可对内置砝码进行自动修正，线性修正。双量程，双精度切换。 5.内置密度称量，动物称量，计数称量，百分比称重等多种模式，具有克，盎司，牛顿等多种称量单位以用于不同的称量需求。 6.内置日期、时间、称量结果可保存，查看，删除，数据导出，数据采集。 7.可连接PC端/手机/云端/蓝牙打印机等设备。 8.称量范围（g）：0-220 9.可读性（mg）： 0.1mg 10.稳定时间：≤4S 11.秤盘尺寸（mm）：Φ80 12.净重（kg）：8.5 13.外形尺寸（mm)：≥350×210×346； 配置： 1、主机1台； 2、说明书合格证保修卡1套。 售后：质保1年； | 台 | 3 |  |
| 5 | pH计 | 技术参数： 1.彩色触控屏操作，易于使用的图形交互界面设计，自动息屏设计，防冲击，防刮花，防紫外线，易清洁、维护，具有丰富的测试参数信息，操作简便，查看结果更加直观清晰； 2.内置中英文操作系统，时间设置，亮度可调，温度单位可切换； 3.pH支持0.01pH和0.1pH用户设置切换，mV支持0.1 mV和1mV精度用户设置切换； 4.具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、删除，分析、保存，打印，符合GMP，实现数据追溯，支持自诊断信息,固件升级，断电保护和恢复出厂设置，符合IP54防护等级设计； 5.全自动温度补偿，自动识别标液，智能判断电极使用状态； 6.内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准，自动显示电极斜率和状态； 7.具有USB接口，支持数据导出，仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，PC或手机APP传输数据，方便用户操作； 8.可充式锂电池，使用寿命长，支持电源和移动电源充电； 9.主机触摸屏：7英寸彩色触控屏； 10.pH显示范围：-2.00至20.00 pH； 11.pH分辨率：0.01pH； 12.PH精度：±0.01 pH； 13.mV测量范围：-2000～2000 mV； 14.mV分辨率：0.1mV； 15.温度测量范围：0-100℃； 16.温度分辨率：0.1℃； 17.温度相对精度：±0.1℃； 18.温度补偿：手动/自动（0～100）℃； 19.校准：自动3点校准； 20.GLP标准 ：符合； 21.缓冲液：内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准； 22.数据存储：1800组； 23.通讯接口：USB2.0，蓝牙，PC联机,手机APP； 24.电源：可充电锂电池； 配置： 1、主机1台； 2、支架1套； 3、校准液4.00 6.86 9.18各1瓶； 4、PH复合电极1套； 5、温度电极1套； 6、便携铝制手提箱1套； 7、说明书合格证保修卡1套； 售后：质保1年； | 台 | 11 |  |
| 6 | 高精度pH计 | 技术参数： 1.彩色触控屏操作，易于使用的图形交互界面设计，自动息屏设计，防冲击，防刮花，防紫外线，配合实验室手套使用，易清洁、维护，具有丰富的测试参数信息，操作简便，查看结果更加直观清晰。 2.紧凑精巧的独立式电极支架，让实验操作更加灵活。内置中英文操作系统，时间设置，亮度可调，温度单位可切换。 3.pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH自由切换，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV三种精度自由切换。 4.具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、删除，分析、保存，打印，实现数据追溯，支持自诊断信息,固件升级，断电保护和恢复出厂设置。 5.全自动温度补偿，支持手动温度补偿，自动识别标液，智能判断电极使用状态。 6.内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准，自动显示电极斜率和状态。 7.具有USB接口，支持数据导出，仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，PC或手机APP传输数据，方便用户操作。 8.pH显示范围：-2.00至20.00 pH 9.pH分辨率：0.1、0.01、0.001 pH 10.PH精度：±0.001 pH 11.mV测量范围：-2000～2000 mV 12.mV分辨率：0.01mV 13.温度测量范围：0-100℃ 14.温度分辨率：0.1℃ 15.温度相对精度：±0.1℃ 16.温度补偿：自动（0～100）℃ 17.校准：自动3点校准 18.GLP标准 ：符合 19.缓冲液：内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准 20.数据存储：1800组 21.通讯接口：USB2.0，蓝牙，PC联机，手机APP 22.电源：12V1A 配置： 1、主机1台； 2、支架1套； 3、校准液4.00 6.86 9.18各1瓶； 4、高精度PH复合电极1套； 5、温度电极1套； 6、说明书合格证保修卡1套； 售后：质保1年； | 台 | 10 |  |
| 7 | 双光束紫外可见分光光度计 | 技术参数： 1.彩色触控屏操作，易于使用的图形交互界面设计。主机可独立完成光度测量、定量称量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试； 2.使用PC软件反控仪器可获得更为丰富的扩展应用，软件遵循GLP/GMP实验室的使用规范，内置完善的用户管理、日志记录、数据存储追溯及报告输出功能； 3.强大的存储功能，能保存各种类型的数据和图谱，配有标准的USB接口，可直接导出数据进行编辑，测量和存储数据具有断电保持功能； 4.具备出色光学性能的独特设计，采用全息光栅单色器，数字化光电池检测器，杂散光和噪声低，测光精度和稳定性高； 5.超快扫描速度，轻松追踪化学反应过程，全波长驱动系统，开机自动校准，光源自动切换，自动调零； 6.仪器支持无线蓝牙打印机，自动比色皿，薄膜样品架、试管比色皿架，恒温池架、光学积分球、反射附件、可变光程样品架、可变角度固体样品架等专用附件； 7.光学系统：双光束； 8.波长范围： 190-1100nm； 9.光谱带宽：2nm； 10.波长精度： ±0.1nm（在656.1nm处），±0.3nm全区域； 11.扫描速度: 高、中、慢； 12.光度范围： -0.3-3A，0-9999C（0-9999F）； 13.透射比准确度:±0.3% τ（0-100%τ）±0.002A(0～0.5A)±0.003A(0.5A～1A)； 14.透射比重复性：0.15% τ（0-100%τ）±0.001A(0～0.5A)±0.0015A(0.5A～1A)； 15.基线平直度：±0.0015A； 16.杂散光：0.03%T（220nm，360nm）； 17.噪声：±0.0002A (500nm预热后)； 18.光源：进口氘灯 进口钨灯； 19.接收器：进口硅光二极管； 20.光度方式：透过率/吸光度/浓度/能量； 21.主机功能：光度测量，定量分析，波长扫描，多波长测量，动力学分析,DNA/蛋白质测量； 22.数据接口：联机/数据输出/打印； 配置： 1、主机1台； 2、玻璃比色皿4只； 3、石英比色皿2只； 4、说明书合格证保修卡1套。 售后：质保1年； | 台 | 1 |  |
| 8 | 水平脱色摇床 | 技术参数： 1、电源：220V 2、功率：40W 3、频率：40～240转/分 4、速度控制：数字式 5、托盘：320mm×265mm×2层 6、外观尺寸：≥370×335×270mm 配置： 1、主机1台； 2、说明书合格证一份； 售后：质保1年； | 台 | 8 |  |
| 9 | 小动物麻醉机 | 技术参数： 1、采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔； 2、用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉，可满足5只大小鼠同时持续麻醉； 3、蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃； 4、蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 5、具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-4L/min; 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 6.独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命高于10万次，支持同时开启完成双通道实验； 7、快速充氧开关斜面设计，符合操作习惯；充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体； 8、可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳等作为供气气源； 9、蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检，每一只都精准质检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。良好的温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出； 10、旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%； 11、结构设计紧凑，蒸发罐与支架一体化，无需手动安装，移动灵活，使用方便；整机重量≤6.5kg，可升级为移动式麻醉机； 12、可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）； 13、具有CE、ISO9001和MSDS认证； 14、国内上门安装培训维修巡检、国内维修保养、多品牌麻醉机维修、产品视频指导、远程技术支持、代理商支持、维保服务，多品牌蒸发罐校准服务； 配置： 1、麻醉机空气泵1个； 2、小动物麻醉机主机1个； 3、低应激麻醉诱导盒1个； 4、大小鼠通用管路面罩-含管路 5个； 5、小动物手术麻醉操作台1个； 6、Y型接头1个； 7、气体过滤罐-大号（6个）1箱； 8、气体回收器-计量型（100- 240V)-国标1个； 9、多功能移动推车1个； 10、气体过滤罐-小号（6个）1箱； 11、五通道流量计-量程1L/min 1个； 12、五通道面罩废气出口接1个； 售后：质保1年； | 台 | 1 |  |
| 10 | 快速玻璃珠灭菌器 | 一、产品特点; 1.不锈钢容器，拥有高性能的加热元件，高精度的温度控制器及超温保护 2.装有高温灭菌珠的容器内最高温度可加热至300℃左右 3.LED显示实时温度，温度可设置（旋转旋钮可设置温度） 4.指示灯闪烁表示仪器正在运行至设置温度，指示灯亮表示恒温，指示灯不亮表示停止运行 5.体积小，重量轻，操作简便，使用寿命长 二、性能指标 1.容器内尺寸（直径x深度）：Φ40mmx80mm； 2.玻璃珠容量 ：150g； 3.设定温度范围：100℃~300℃； 4.控温精度：≤±5℃； 5.升高到最高温度所用时间 ：≤25min； 6.功率：120W； 7.净重：2kg； 8.尺寸(DxWxH)mm：130x145x155。 配置： 1、主机1台； 2、玻璃珠1袋； 3、电源线1根； 4、说明书、合格证1份； 售后：质保1年； | 台 | 3 |  |
| 11 | 快速玻璃珠灭菌器 | 一、产品特点; 1.不锈钢容器，拥有高性能的加热元件，高精度的温度控制器及超温保护 2.装有高温灭菌珠的容器内最高温度可加热至300℃左右 3.LED显示实时温度，温度可设置（旋转旋钮可设置温度） 4.指示灯闪烁表示仪器正在运行至设置温度，指示灯亮表示恒温，指示灯不亮表示停止运行 5.体积小，重量轻，操作简便，使用寿命长 二、性能指标 1.容器内尺寸（直径x深度）：Φ40mmx140mm； 2.玻璃珠容量：300g； 3.设定温度范围：100℃~300℃； 4.控温精度：≤±5℃； 5.升高到最高温度所用时间：≤25min； 6.功率：120W； 7.净重：2.5kg； 8.尺寸(DxWxH)mm：130x145x215。 配置： 1、主机1台； 2、玻璃珠1袋； 3、电源线1根； 4、说明书、合格证1份； 售后：质保1年； | 台 | 3 |  |
| 12 | 液氮罐 | 技术参数： 1.几何容积（L）：10.0； 2.空重：6.2kg； 3.口径：50mm； 4.外径：302mm； 5.高度：533mm； 6.静态液氮日蒸发量：0.12L/d； 7.静态液氮保存期 ：88d； 8.提筒外径：38mm； 9.提筒高度：120mm； 10.提筒数量：6个； 11.采用高强度铝合金制造，产品质量轻。 12.可灵活转动的铰链式提手，易于携带。 13.可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的样品。 14.配有背包或保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。 15.高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。 16.具有静态液氮日蒸发量低，使用经济可靠。 17.容器底部为b型结构，在使用过程中不伤手。 配置： 1、罐体1个； 2、提筒6个； 3、保护套1个； 售后：质保1年； | 台/套 | 2 |  |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | 一、技术参数： 1、6面直热式加热方式，保证温度的稳定性和均匀度，温度波动性≤±0.1℃，温度均匀度≤±0.2℃（设置为37℃时），室温+4℃ ≤温度控制范围≤60℃，温度设置精度0.1℃； 2、箱体有效容积≥185L； 3、标准的右侧开门方式、依据需求可选左侧开门方向； 4、抛光不锈钢一体内腔圆角设计，静置托板可抽拉取出，可调整托板间高度，托板架无需使用工具可拆卸并可全部取出，便于清洁培养箱内腔； 5、独立湿度盘可依据需求取出或放入； 6、舱室内置风扇轻柔吹送空气，使其在舱室内均匀分布，确保了一致的培养环境； 7、可以实现≥140°C干热高温灭菌，简化了清洁工作，无需单独对组件进行高温高压消毒和重新组装，有效提高工作效率； 8、具备 HEPA 过滤气流系统，开门后 5 分钟内可完成舱室内空气过滤； 9、具备红外线（IR）CO2探测传感器，CO2控制范围0~20%，CO2控制精度0、1%； 10、配有5寸LCD触控操作屏，直观控制易操作，可显示即时运行曲线，历史运行曲线，可通过USB接口导出3个月以上的历史数据；可存储25万条信息； 11、具备参数超限声音和视觉报警，屏幕菜单提示； 12、加热功率≤900W； 13、具备定时功能，时间设置范围0~999、9小时； 14、外形尺寸（宽×深×高）≤660×652×1000mm（含底座）， 内腔尺寸（宽×深×高）≥535×526×675mm； 15、工作环境温度10℃到30℃； 16、电源220~240V/50~60Hz，重量≤108kg； 二、产品配置： 1、主机：1台； 2、二氧化碳气瓶1个（按用户需求放置固定好） 3、减压阀1个； 4、不锈钢加湿盘：1个； 6、CO2供应进气管：1.5米； 7、电源线：1个； 8、纸质材料：1份； 售后：质保1年； | 台 | 1 |  |
| 14 | 植物呼吸测定仪 | 用途：植物呼吸测定仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度、植物叶片温度、光强、气体流量等要素，并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度四大光合作用指标，在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多实验课程中有广泛的利用前景。 技术参数： 1、CO2分析：非扩散式；红外CO2分析，测量范围：0-3000ppm，分辨率：1ppm，精度：3ppm 2、叶室温度：高精度数字温度传感器，测量范围：0-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ 3、叶片温度：铂电阻，测量范围：0-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ 4、湿度：高精度数字湿度传感器； 5、测量范围0-100%，分辨率：0.1%，误差≤±3% 6、光合有效辐射（PAR）：带有修正滤光片的硅光电池测量范围：0-3000μmolm ㎡/秒，精度<5μmolm ㎡/秒 7、流量测量：电子气体流量计，气泵流速≤0.8L. 误 差：3%，在0.2～0.7L/ min范围内<±0.2% 8、叶室尺寸：标准尺寸55×20mm 9、工作环境：温度20℃—50℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结） 10、电源：DC7.4V锂电池，可连续工作12小时以上 11、数据存储：4G内存、USB接口输出 12、显示：5寸TFT彩色高清液晶触摸屏，中文界面。 13、体积：≥280×280×145mm 14、重量：主机≥3kg 15、软件：专用数据导出分析软件，各种计算结果、二氧化碳差值、湿度即时显示保存，可生成报告格式。 配置： 1、主机1台； 2、手柄、叶室(一体)1套； 3、充电器1个； 4、数据线1条； 5、说明书合格证1份； 售后：质保1年； | 台 | 1 |  |
| 15 | 水平电 泳仪 | 技术参数： 1、电泳槽凝胶面积：120×120mm，120×60mm，60×120mm，60×60mm； 2、电泳梳规格：0.75mm：6+6齿/13齿，8+11齿/18齿；1.0mm：11+11齿/25齿；1.5mm：1+6齿/13齿，8+8齿/18;2.0mm：2+2齿/3齿； 3、缓冲液体积：800ml； 4、电源输出类型：恒压、恒流、恒功率，输出范围：电压:5-300V；电流:1-500mA；功率: 1-150W； 5、电源自动生成功能：只要选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动生成，无须人为调整，避免了误恒定现象； 6、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护，开路报警、断电自动恢复； 7、铂金丝：Φ0.22mm的加粗铂金丝，保证实验稳定性，持久耐用 8、电源支持4组并联，可同时带多个电泳槽； 9、定时范围：1～999min，液晶显示； 配置： 电泳仪1套； 水平槽1套； 电泳梳：0.75mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm型号梳子各2个； 售后：质保1年； | 台 | 6 |  |
| 16 | 微量高速冷冻离心机 | 技术参数： 1、最高转速≥16500r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥26054 g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 2、最大容量：≥8×10ml；噪音≤60dB 3、定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时两种计时模式； 4、温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 5、加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 6、交流变频电机驱动，升降速快，转速稳定，最快升降速≤12秒，转速控制精度≤±10r/min。 7、独立的PULSE键，可以快速瞬间离心，方便快捷。 8、安全性能： 具有转子识别、不平衡保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、门盖自锁等保护功能。 9、控制系统 9.1、5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。 9.2、3步即可完成单个预设程序的存储，一键便可调取，方便实现实验的可重复性；可设置多达5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。 9.3、根据实验的时间间隔可设置预约预冷功能和仪器休眠功能；既保证实验时的制冷效果，又能使实验后仪器进入休眠，绿色节能，增加仪器的使用寿命。 9.4、运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 10、外形尺寸不超过320*590*270mm，净重≤42kg； 11、配置：主机1台；24×1.5ml角转子（最高转速≥16500r/min，最大相对离心力≥26054 g）1个；纸质资料1份； 售后：质保1年； | 台 | 2 |  |
| 17 | 生物信号采集系统 | 技术参数： 1、硬件参数 1.1、物理采样通道数：4通道。 1.2、独立12导联全导联心电接口：可以同时采集12导联心电信号并可以同时显示在信号采集与处理系统界面上。（系统自动扩展为12道信号采集系统进行采样）。 1.3、物理采样通道与12导联全导联心电通道独立工作，可同时采样并同时在软件上显示（系统自动扩展为16道信号采集与处理系统进行采样）。（提供软件截图证明） 1.4、采样通道扩展：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，可将1个物理通道通过无线接收方式扩展为多个物理采样通道，例如：连接运动生理信号采集扩展器，可以将1个物理通道扩展为同时采样心率、呼吸、体温、血氧、收缩压、舒张压、运行计步数、消耗卡路里等参数以及无线设备电量参数。（提供软件截图证明） 1.5、传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面。 1.6、支持无线型通道传感器。 1.7、增益：±1V、～±50μV。 1.8、滤波：模拟、硬件数字滤波器双重滤波。 1.9、最大采样率：1000KHz。 1.10、AD转换器：16位4通道同步采样。 1.11、信噪比：>80dB。 1.12、等效输入噪声：电压峰峰值<2.0μV。 1.13、系统级联：2～4台设备级联。 1.14、电源:DC、12V。 1.15、设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中。 1.16、扩展功能：监听、记滴功能。 1.17、设备内置刺激器、（提供软件截图证明） （1）波形模式≥15种；包括：单刺激、串单刺激、连续单刺激、双刺激、串双刺激、连续双刺激、时刺激、强度递增刺激、频率递增刺激、波宽递增刺激、波间隔递增刺激、自动双串刺激、外同步触发、高级刺激、程控刺激、三角波刺激等；同步触发：记录当前波形、重叠显示、不叠加、叠平均、叠累积。 （2）高级刺激可调项目数≥10项；包括：延时、波宽、强度、波间隔、频率、脉冲数、递增方式、组间延时、刺激模式、循环次数等；模式：恒流、恒压两种输出方式。 （3）输出电压≤50V以确保安全用电标准和实验人员安全；0-50V之间任意可调，以满足实验需要；最大负载电流：100、mA。 2、软件参数 2.1、软件显示通道数：1~64通道可变。 2.2、同时反演文件数：5（可同时打开多个文件进行反演）。（提供软件截图证明） 2.3、采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作。 2.4、反演膈神经放电模块，减压神经放电模块波形的同时能播放信号声音。 2.5、通道差异化采样率：每个通道采样率灵活可调，可设置不同通道不同采样率完成实验。 2.6、文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件。 2.7、浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作。 2.8、软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动。 2.9、在线实验报告编辑：在线实验报告编辑功能。 2.10、实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验数据上传到数据中心，数据中心的URL可以进行配置。 2.11、具有拆分示波功能，可以拆分两段或两段以上。（需提供软件截图文件证明） 2.12、软件直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多实验知识。 2.13、系统具有人体运动神经传导速度测定的虚拟实验项目，模拟实验操作以虚拟动画的形式展现，项目内容至少包含：实验目的、实验材料、实验方法、实验结果、注意事项、问题探究、实验附录。（提供软件界面截图材料证明）、 2.14、软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级，便于用户快速升级软件。 2.15、用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商，便于系统改进。 2.16、具有人体反应时测定的虚拟实验项目，模拟实验操作以虚拟动画的形式展现，项目内容至少包含：实验目的、实验原理、实验材料、实验方法、注意事项、问题探究。（提供软件界面截图材料证明） 2.17、实验设备使用记录：实验设备使用情况的收集并上传至服务管理中心进行统计。 2.18、数据导出：可导出原始实验数据及分析结果。 2.19、通用数据处理：微分、积分、频率直方图、频谱分析、平均动脉以及心率曲线等等。 2.20、专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，矢量图分析等。（提供软件截图证明） 2.21、数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数。 2.22、药理学参数计算工具：按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 2.23、固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级。 2.24、软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 2.25系统具有柯氏声血压电学法测定人体动脉血压的虚拟实验项目，模拟实验操作以虚拟动画的形式展现，项目内容至少包含：实验目的、实验材料、实验方法、实验结果、实验讨论、注意事项、问题探究、。（提供软件界面截图材料证明） 2.26、配有手术器械附件包1套 1、密封圈：压力传感器配件用于防止漏气，材质：橡胶。 2、调零改锥：用于调节传感器的调零，材质：塑料和金属。 3、玻璃分针（兔用）：用于将神经从肌肉中分离出来，材质：玻璃。 5、动脉夹（兔用）：用于阻断动脉血流，材质：弹簧钢。 7、蛙心夹：将一端在心室舒张时夹住心尖,另一端借细线连于杠杆或换能器,有机玻璃。 8、蛙钉：用于固定青蛙的四肢，材质：工程塑料和金属。 9、蛙心插管：配合兔的血压实验，材质：玻璃。 10、蛙心支架：用于蛙心灌流实验，材质：金属。 11、蛙板：用于蛙及小白鼠固定和解剖，并配有橡胶塞方便固定，材质：、5×12、△型、5×12O、型、6×14、△型、6×14、O、型、7×17、△型、7×17、、△型、8×20。 12、动脉插管：与血压传感器配套使用，材质：专用、PVC、塑料。 13、锌铜弓：用于检测神经是否受到破坏，材质:铜和锌。 15、兔气管插管（玻璃）：用于连接气管或呼吸换能器,可记录呼吸流量，材质：玻璃。 16、血压传感器固定夹：做血压实验，固定做血压实验，固定血生理压传感器，材质：有机玻璃。 17、万向双凹夹：固定张力传感器，材质：金属。 18、万向支架：材质：合金铁外刷多层防锈金属漆。 19、二维调节仪:用于张力换能器的固定．可上下左右调节，精度、0.1mm；材质：金属。 20、神经屏蔽盒:材质：银丝、规格:20*8*6cm、。 21、毁髓针:用于破坏蛙脑与脊髓.、材质:不锈钢。 22、污物钢：材质：304、不锈钢，80mm*80mm*80mm，防碘伏、防酒精、耐高温。 23、进口三通：与生理压力传感器配套使用，材质：工程塑料。 24、一次性电极：用来引导皮肤的电信号，材质：金属和导电膏。 配置： 1、主机1台； 2、生物信号采集处理系统软件1套； 3、USB信号线1根； 4、屏蔽保护生物电信号输入线2根； 5、刺激输出线1根； 6、记滴输入线1根； 7、进口三通1个； 8、静脉测压管1根； 9、血压传感器1个； 10、肌张力传感器1个； 售后：质保1年； | 套 | 5 |  |
| 18 | 望远镜 | 技术参数： 1、放大倍率：10； 2、物镜直径：50mm； 3、目镜直径：22mm； 4、棱镜系统：BAK4棱镜； 5、眼杯类型：旋升势眼罩； 6、实际视场(°)：6.5； 7、1000M处的视野(M)：114； 8、长度(MM)：178； 9、瞳距调节(MM)：56-72； 10、光学设计：屋脊型； 11、防水性能：充氮防水防雾，防水(水深约1M，约5分钟)，防雾。 配置： 1、原厂便携软包 2、望远镜主机 3、加宽便携背带 4、防尘目镜盖 5、防尘物镜盖 6.说明书合格证。 售后：质保1年； | 台 | 40 |  |
| 19 | -80℃冰箱 | 一、应用范围： 用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等(人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本(DNA/RNA/蛋白等))； 二、主要指标： 1、温度范围：-50℃~-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃~30℃)，宽气候带设计，适合10~30℃环境使用； 2、有效容积：≥600L； 3、外箱尺寸(W×D×H)：≥1030×870×1990mm； 4、内箱尺寸(W×D×H)：≥770×600×1280mm； 5、样本容量：2ml样本存放量≥40000支(200个10×10冻存盒)； 6、净重：≥310kg； 7、额定输入功率：≥1195W； 8、外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂； 9、内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂； 10、使用真空隔热发泡技术，厚度≥130mm； 11、内门数量2扇(附带锁扣)，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板； 12、检测孔≥2个； 13、制冷剂：高温侧：R404A(环保型)/低温侧：R508(环保型)； 14、安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能，多种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)； 15、标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个； 16、冷却方式：直冷式； 17、电源(V/Hz)：单相220V/50Hz； 18、电脑板温控；数字式温度显示，调节单位为≤0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调； 19、配备脚轮以及止动底角； 20、立体门封条设计，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层； 21、超厚硬质发泡聚氨酯保温层； 22、带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜； 23、全封闭型压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统； 24、标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行； 25、具有显示屏密码保护机制； 26、冷凝器：翅片式铜管冷凝器，制冷系统压力小，散热效果良好且不易脏堵；冷凝器过滤网便于更换和清洗； 三、配置：主机一台，说明书一份，合格证一个。 四、售后：质保1年 | 台 | 1 |  |
| 包2技术参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 01 | 微生物生长监测系统 | 一、设备参数 1、测波长：可对300-850nm波长范围内任意波段进行吸光度检测，为微生物生长的定量检测提供解决方案。可实现全光谱扫描，自动分析适合待测样本的最佳波长 2、分辨率：1nm 3、吸光度范围：MAX=8.0 OD 4、线性误差：＜2%；线性误差小，保证检测结果的准确性。 5、光源：氙灯。能量高、无需预热，高分辨率、高灵敏性、快速检测。 6、采样间隔：5-360分钟可灵活设置检测间隔，满足不同的检测间隔需求。 7、工作时长：1~1600h，可满足不同培养时间的需求，最高支持约66天的连续培养。 8、微孔板类型：支持96孔板（0.2ml）、48孔板（0.8ml）、24孔板（1.5ml）、12孔板（2.5ml）；可满足不同培养通量，不同培养体积的需求。 9、孔板快速切换：支持孔板方法快速切换，硬件更换仅需10秒，软件自动可识别。 10、最大板位数：2 11、培养温度：15～60℃（在室温25度下），控温精度：±0.1℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求。 12、加热速度：2℃/分钟；实现快速升降温，减少变温等待时间。 13、振摇方式：圆周运动，振摇幅度3mm。 14、振摇速度：最高1000 rpm， 15、热盖防冷凝：有；保证培养过程中孔板上盖没有水汽干扰，不影响检测效果。 16、多波长检测：有；可最高实现6个波长的同时检测。 17、单孔多点检测：可进行单孔多点检测，避免单次检测带来的误差，保证结果的准确性。 18、灭菌模块：有。配备紫外灭菌模块，电脑自动控制，同时配备保护机制，培养中防启动。 19、中途变温功能：可通过程序设置进行实验过程中不停机温度自动变化，满足微生物不同生长阶段的不同温度需求 20、扣暗电流功能：有 21、热盖类型识别：不同的孔板规格所需要的热盖规格也不同，在更换孔板类型和热盖类型后，仪器自动识别匹配，无需手动更改和修正。 22、光程标准化：内置软件可将检测结果换算为标准光程，实现不同装液体积下的数据可比性 23、设备运行报警功能：运行状态监控，防止运行过程中开盖造成的危险或污染。 24、系统：提供专用微生物生长曲线分析软件。 二、配置清单： 1、主机一台 2、96培养板热盖一个 3、96培养板100个 4、专用微生物生长曲线分析软件1份 三、售后服务 1、质保一年 | 套 | 1 |  |
| 02 | 程序冻 干仓 | 一、设备参数 1、预冻结温度:-40℃ 2、温度调节范围:-40~30℃ 3、温度调节方式:2次冷媒循环方式 4、温度控制:自动调节P.I.D控制 5、温度设置·显示:薄膜式按键设定·数字显示 6、压盖:手动旋转式 7、安全功能:漏电·电流过高保护器、压力过高保护器、冷冻机超荷继电器、加热器独立过升防止器、自我诊断功能（水位过低、传感器异常、继电器不良、加热器不良、加热器故障、停电报警） 8、附属功能:温度显示修正、定时停止 9、加热器:500W 10、冷冻机·冷媒:空冷式400W·HFC（R507A） 11、温度传感器:Pt100 12、观察窗：强化玻璃+遮光板 12、内部容积:30L 13、有效尺寸:240Wx240Dx75mm 3层 14、外部尺寸·质量:420Wx550Dx1465mm·约130kg 二、配置清单 1、主机一台 三、售后服务 1、质保一年 | 套 | 1 |  |
| 03 | 垂直电泳系统 | 一、设备参数 1、同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2 、胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 3、玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 4、灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 5、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 6、电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 二、配置清单 1、主机电源一台 2、电泳槽一套 3、玻璃板一套 4、灌胶系统一套 5、上样引导装置一套 6、电泳梳一套 三、售后服务 1、质保一年 | 套 | 4 |  |
| 04 | 便携式水质分析实验室 | 一、设备参数 1、测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） 1.2光源：氙灯 1.3、波长范围：340~800 nm 1.4、波长选择：自动 1.5、光谱带宽：5 nm 1.6、吸光度范围：+3.0 Abs 1.7、吸光度精度：当0.0至0.5 Abs时,为土0.003 Abs;当0.5 至 2.0 Abs时，为1% 1.8、吸光度线性：<0.5%(0.0-2 Abs);≤1%(>2Abs，在 546 nm中性玻璃） 1.9、波长准确性：±2 nm； 1.10、波长重复性：± 0.1 nm 1.11、杂散光：杂散光<0.5%T@340nm, NaNO2 1.12、预置程序：220多种 1.13、用户自建程序：500条，符合GLP 1.14、显示：LCD，带背光 1.15、数据储存量：500条，符合GLP； 1.16、比色瓶尺寸：方形-10×10mm,1英寸； 圆形-13mm/16mm/1英寸 1.17、操作温度：10~40℃，最大湿度80%无冷凝 1.18、储存温度：-30~60°℃，最大湿度80%无冷凝 1.19、主机尺寸：宽178×长267×高98mm 1.20、主机重量：1.5kg； 2、参数电化学测定仪 2.1 、数据存储容量 ：1000,000 组数据点 2.2、显示屏类型：640×480彩屏 2.3 、通道数量： 3 2.4、尺寸：63mm x 97mm x 220mm 2.5 、数据模式：手动/间隔/连续 2.6、背光：有 2.7 、内置语言：中文（简体） 3、浊度分析仪 3.1光源：钨灯 3.2检测器：硅光电检测器 3.3测量范围：0~1000 NTU 3.4准确度：读数的± 2%+杂散光 3.5分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU 3.6杂散光：<0.02NTU 3.7具有信号平均功能 3.8双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰 3.9具有多种语言选择，其中包括了中文 3.10具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单 4、氨离子电极：量程：0.007 mg/L (5×10-7 M) ~14,000 mg/L (1 M) NH3-N，pH工作范围：>11 二、仪器配置： 1、便携光度计一台 2、便携式多参数电化学测定仪一台 3、便携浊度仪一台 4、氨离子电极一个 5、硝酸盐、亚硝酸盐、总磷和磷酸盐试剂各一包 三、售后服务 1、质保一年 | 套 | 1 |  |
| 05 | 叶绿素测定仪 | 一、设备参数 1、测量方式：2波长光学浓度差方式 2、测量面积：2mm×3mm 3感 应 器：硅半导体光电二极管 4显示方式：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图 5测量范围：-9.9 ～ 199.9 SPAD 单位 6记忆容量：30个数据，自动计算并显示平均值 7电源：2节AA电池（1.5V） 8电池寿命：20000次以上测量 9测定间隔：2秒 10、体积：164×78×49mm(长×宽×高 ) 11、重量：225克 二、配置清单 1、主机一台 三、售后服务 1、质保一年 | 台 | 2 |  |
| 06 | 紫外分光光度计 | 一、设备参数 1、光学系统：比例双光束 1200条/毫米全息光栅 2、光谱带宽：2.0nm 3、波长范围：190—1100nm 4、波长精度：±0.3nm 5、波长重复性：≤0.1nm 6、波长分辨率：0.1nm 7、数据显示：7寸800×480彩色图形液晶显示器 8、杂散光：420nm处≤0.1%T、在220nm,340 nm处≤0.05%T 9、噪声：0%≤0.05%T、100%≤0.1%T 10、光度范围：0-200%T，-3-3A，0-9999C（0-9999F） 11、光度精度：±0.3%T 12、透射比重复性：≤0.1%T 13、基线平直度：±0.001Abs 14、光源：氘灯、钨灯 二、配置清单 1、主机一台 2、每台机子配1cm石英比色皿2个，1cm玻璃比色皿4个 三、售后服务 1、质保一年 | 台 | 4 |  |
| 07 | 三温区光照培养箱 | 一、设备参数 1.容积：600L（200L*3） 2.控温范围： 0-50℃ 控温精度0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 不均匀度±1.0℃ 3.温度控制：不开灯时为-15~50℃；开灯时为10~50℃. 4.控湿范围及波动：50~95%RH/±5%RH ~±7%RH 5.光照度：0-30000LX(0-410umol/m2.s)只要输入所需要的光照度，光源板就会自动调节为设定的光照度，无需人为用照度计测量，从而减少了实验人员再用照度计反复测量的重复工作 6.尺寸（mm）：外形尺寸：1120*790*1918 内胆尺寸：620*620*500(长宽高），共计有3个内胆 7.升温时间： 0℃升至40℃≦60分钟 8.降温时间：40℃降至10℃≦100分钟 9.工作时间：连续循环 10.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 11.压缩机动延时间 保护时间：3分钟。 12.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 13.噪音：≦70db 14.电源要求：220V/50Hz。 15.风冷技术，无氟制冷。 16.内胆不锈钢，外观冷轧板喷塑 17.光源为暖白光，色温4000K, 18.LCD液晶显示屏，可显示温度，光照，时间等。 19.控温控湿方式：采用箱体内 背面风道循环制冷，下进上出，循环均匀,风量为2m/s. 二、配置清单 1、主机一台 三、售后服务 1、质保一年 | 台 | 2 |  |
| 08 | 细胞计 数仪 | 一、设备参数 1、主要为满足用户准确、快速、全自动的细胞计数需要，可以对各类细胞样本捕捉高品质图像并自动识别计算；台盼蓝染色并自动保存图像，无需额外暗室。一体机配置，无需额外电脑。 2、台式细胞分析仪，可做台盼蓝活率分析、细胞汇合度分析、类器官分析等实验或分析。根据每个单独的细胞种类设定单独的实验程序，无需再选择细胞类型，且设定的实验程序无需删除，可隐藏或再现。 3、无需暗室，在自然光实验环境下即可进行样本的观察和图片采集。 4.、物镜放大倍数：变倍技术，可调节不同的光学放大倍数，适用于直径不同的细胞系或样本，如CHO、MSC、小球藻及毕赤酵母等样本。 5、设备内存，128G，可存储3万条数据。 6、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命3万小时。 7、LCD液晶显示屏8英寸，支持多点触控，无需外接电脑操作。 8、高清镜头像素500万。 9、对焦方法：随动定焦技术，以及自动聚焦，避免人为误差。 10、细胞参数 细胞直径：2-180μm； 细胞浓度：1×10^4-3×10^7cells/mL，可测量传代细胞、酿酒酵母等多种样本。 11、载物台：软件操控载物台全自动取样，每个样本可至少测量三个独立视野；可自主设置单个样品采集的独立视野数量，可设置1-5个采集视野，结果分别为1-5个视野的平均值。 12、数据输出方式：可输出为：JPEG格式、PDF格式、Excel、Original格式，图片具有标尺 13、明场计数功能：细胞总浓度、碎片率、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞总数、活细胞数、死细胞数、细胞存活率检测。 14、模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值。可对多组细胞数据进行生长曲线绘制。 15、其它应用功能 类器官计数及分析：可得到类器官总数、平均面积、平均直径、平均中心透光率等结果 细胞汇合度分析：可得到细胞汇合度及贴壁率结果，类器官检测直径≤800μm。 16、计算器功能：无需手工计算，软件直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。 二、配置清单 1、主机一台 三、售后服务 1、质保一年 | 台 | 1 |  |
| 备注： 1.打“*”号参数为重要技术参数，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。“*”号参数不参与评分。 2.本项目为交钥匙工程，报价包含产品费、验收费 、手续费、包装费、运输费、安装费、辅材费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费 、招标代理费及不可预见费等全部费用。 |  |  |  |  |  |