招 标 文 件

项目名称：广灵县医疗集团人民医院高压氧舱、液氧气罐及附属设施采购

项目编号：1402232025AGK00016

采 购 人：广灵县医疗集团人民医院

采购代理机构：山西新之信项目管理咨询有限公司

日   期：二〇二五年五月

# 目   录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准和评标方法	29

第四章 商务、技术要求	38

第五章 合同文本	88

第六章 投标文件格式	95

第七章 政府采购政策性要求文件	114

第八章 相关附件	122

# 第一章 招标公告

项目概况：广灵县医疗集团人民医院高压氧舱、液氧气罐及附属设施采购的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年06月16日 09:00（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：1402232025AGK00016

项目名称：广灵县医疗集团人民医院高压氧舱、液氧气罐及附属设施采购

预算金额（元）：2065000

最高限价（元）：2065000

采购需求：

标项名称：采购包1

数量：

预算金额（元）：2065000

单位：

简要规格描述：医用空气加压氧舱1套，液氧储罐1套。包含本项目所需货物的供应、运输、安装、调试和售后服务等。具体报价范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术要求的相关规定为准。

备注：

合同履约期限：包1，自合同签订之日起90日历天内完成货物的供应、运输、安装、调试等，达到验收标准。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求：【包1】①供应商属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证;所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证;所投产品属于三类医疗器械须提供生产企业许可证和经营许可证；②供应商属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供；③本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供生产备案凭证，不属于医疗器械的请附相关界定。④供应商须提供特种设备生产许可证。

## 三、获取采购文件

时间：2025年05月25日00：00至2024年05月30日23：59（北京时间），在线上获取采购文件。

地点：政采云平台线上获取

方式：只允许在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月16日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年06月16日 09:00

开标地点：大同市平城区永泰街道御河西路和阳商务10层山西新之信项目管理咨询有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准： 中标服务费收费标准按照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取。具体金额按差额定率累进法计算。

代理费收费金额（元）： /

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：广灵县医疗集团人民医院

联系地址：广灵县壶泉镇广泰西街32号

联系方式：13935277021

2.采购代理机构信息

采购代理机构：山西新之信项目管理咨询有限公司

联系地址：大同市平城区永泰街道御河西路和阳商务10层

联系方式：15296625009

3.项目联系方式

项目联系人：乔女士

电    话：15296625009

# 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 |  | 综合评分法 |
| 2 | 中标人的确定 |  | ☑ 采购人授权评标委员会直接确定 □ 由评标委员会推荐出中标候选人的排序，采购人确定 |
| 3 | 供应商应具备 特定的资格要求 |  | 无。 |
| 4 | 供应商应提 交的资格证 明部分文件 |  | 本次供应商应按下列顺序提交资格证明部分文件。 1.提供《供应商信用承诺书》(格式见第六章)； 2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明； 3.基本户开户许可证或基本存款账户信息； 4.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料； 5.供应商廉洁自律承诺书（格式见第六章）； 6.投标保证金凭证或银行出具的担保函；采用银行担保函（保函受益人须为山西新之信项目管理咨询有限公司）； 7.本项目的特定资格要求证明； 8.供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件。 |
| 5 | 供应商应提交的 商务技术部分文件 |  | 本次供应商应按下列顺序提交商务技术部分文件。 1.投标函（格式见第六章）； 2.法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）； 3.法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）； 4.开标一览表(格式见第六章)； 5.报价明细表(格式见第六章)； 6.供应商基本情况表(格式见第六章)； 7.商务条款响应表(格式见第六章)； 8.技术条款响应表(格式见第六章)； 9.业绩一览表(格式见第六章)； 10.货物主要技术指标和性能的详细描述及其他主要介绍（格式自拟）； 11.针对本项目的供货及服务方案（格式自拟）； 12.售后服务方案（格式自拟）； 13.供应商认为需要提供的其他商务技术资料。 |
| 6 | 政府采购 政策性要求文件 |  | 本次供应商应按下列顺序提交政府采购政策性要求文件（如适用） 1.强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供） 2.环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供） 3.承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供） 4.所供信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用），附有效认证证书扫描件或影印件。 5.商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。 6.供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务（如适用）（需提供证明材料） 7.残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供） 8.监狱企业声明函（如不涉及，可不提供） |
| 7 | 项目其他要求 |  | 1.□是 ☑否 接受联合体投标（要求供应商在投标文件中明确联合体中中小企业承担部分占有一定的比例） 2.□是 ☑否 接受合同分包（要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业） |
| 8 | 进口产品 |  | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定执行。 招标文件采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 |
| 9 | 投标文件 编制及递交 |  | 1.供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，电子投标文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。 2.供应商应在投标文件递交截止时间前，将加密电子投标文件上传至山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端。 3.开标截止时间后，山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端无法接受投标文件。 4.开标截止时间后3个工作日内递交纸质版投标文件2套，不分正副本。递交地址：联系地址：大同市平城区永泰街道御河西路和阳商务10层、联系方式：乔女士15296625009。 |
| 10 | 开标 |  | 1.采购代理机构在开标时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。 1.1开标时，供应商可远程使用编制投标文件时所使用的CA数字证书对投标文件进行解密； 1.2开标时，对线上操作过程不熟练的供应商，可根据自身情况选择是否到开标现场，在工作人员的指导下进行解密。如选择到开标现场解密，须自行携带编制投标文件时所使用的CA数字证书、电脑及网络（采购代理机构不提供电脑及网络）；如因供应商未携带CA数字证书、电脑及网络等所导致的投标文件无法解密的情形，由供应商自行承担。 2.使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长为30分钟，在解密时长30分钟内仍未解密的，视为未递交投标文件； 3.解密截止时间后，供应商将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延期解密。 |
| 11 | 投标保证金 |  | 本项目要求提交投标保证金。 保证金金额为：20000元。 |
| 12 | 现场踏勘 |  | 本项目 □是 ☑否 现场踏勘 |
| 13 | 标前会 |  | 本项目 □是 ☑否 召开标前会 |
| 14 | 投标有效期 |  | 90日历天（从递交投标文件日起计算） |
| 15 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由5人构成，其中采购人代表1人，专家4人。专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 16 | 中标服务费的支付 |  | 中标服务费收费标准按照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取。具体金额按差额定率累进法计算。 |
| 17 | 政府采购 政策要求 | 节能 产品 | 凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
|  |  |  | 提供的货物有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品的予以优先采购。 |
|  |  | 环境标志产品 | 提供的货物有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品的予以优先采购。 |
|  |  | 正版软件要求 | 采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。 |
|  |  | 信息安全产品 | 货物涉及《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），供应商须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 |
|  |  | 产品 包装 | 商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
|  |  | 创新产品或创新服务 | 供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，予以优先采购。 |
|  |  | 中小 企业 | 本项目 □是 ☑否 为专门面向中小企业采购 |
|  |  |  | 本项目属于□农林牧渔业 ☑工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 □软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业。 |
|  |  |  | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七章 政府采购政策性要求文件）。 |
|  |  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、山西省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购[2022]6号规定，本项目适用于： 1、中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。 2、小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者大、中型企业提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物的价格折扣。 3、小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 本项目：小微企业的价格折扣比例：15% |
|  |  | 残疾人福利 单位 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 监狱 企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |

注：如供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以前附表为准。

一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

## 2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即“广灵县医疗集团人民医院”。

2.2“采购代理机构”是指山西新之信项目管理咨询有限公司

2.3“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.4“供应商”指符合本招标文件规定并参加本次投标的供应商。

2.5“中标人”是指经评标委员会评审、采购人确定，最终中标的供应商。

2.6“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.7“服务”是指为了保障项目顺利实施，由供应商承担与货物伴随的相关服务，包括运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似服务。

2.8“产品缺陷”是指货物在设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.9“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

## 3.合格供应商的资格条件

3.1具有本项目实施能力，符合并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及评标委员会有权拒绝其报价。

3.3供应商应当遵守我国的有关法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和招标文件所规定的特定条件。

3.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。

## 4.投标费用

供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5.通知的告知及获取

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购网（政采云平台）发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的开标活动可以继续有效地进行。

### 二、招标文件

## 6.招标文件的构成

6.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一章 招标公告；

第二章 供应商须知；

第三章 评标标准和评标方法；

第四章 商务、技术要求；

第五章 合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 政府采购政策性要求文件；

第八章 相关附件。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被确定为投标无效。

## 7.招标文件的澄清和修改

7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在供应商，均应以书面形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。

7.2 采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）在投标截止时间至少15日前，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构（或采购人）顺延递交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构（或采购人）可以延长投标截止时间和开标时间，应在提交投标文件截止时间一个工作日前，将该变更时间以发布变更公告的形式通知所有潜在供应商。

7.4 采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.5 采购代理机构（或采购人）在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经供应商代表签字确认。

### 三、投标文件

## 8.投标文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.4对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对供应商的不利后果，采购人概不负责。

## 9.投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件和政府采购政策性要求文件。

资格证明文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

商务技术文件指供应商能提供符合招标文件要求的相应技术服务文件。

政府采购政策性要求文件为政府采购政策性评审认定内容，若不适用，可不提供。

本次招标，供应商应按本招标文件要求提交资格、商务技术文件内容和需要供应商自行编写的其他文件。

9.1.1电子投标文件

(1)供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

(2)电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。

9.2 投标文件要求内容及编排顺序

供应商应按招标文件第二章“供应商须知前附表”要求，提交资格证明文件和商务技术文件及供应商自行编写的其他文件。

9.3按照招标文件所规定的内容顺序、统一编目、编页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

9.4 投标保证金

（1）投标保证金的形式：

保证金提交方式可为银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

（2）投标保证金的金额，详见供应商须知前附表 。

（3）递交方式：通过本单位银行账户递交。

退还方式：通过本单位银行帐户退还。

（4）采购代理机构接收投标保证金账户：

账户名称：山西新之信项目管理咨询有限公司

账  号：9550880240553000157

开户行：广发银行股份有限公司太原府西街支行

行    号：306161000082

（5）采用支票或银行转账时，请务必在汇款单位附加信息及用途栏注明项目编号，以便我公司财务能及时确认您的汇款，及时退还您的投标保证金。

（6）采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.5 投标报价

9.5.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

9.5.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

9.5.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.5.4 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.6本次招标不接受备选方案。只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

## 10.投标内容填写说明

10.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2供应商照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

10.3供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的商务条款响应表和技术条款响应表中以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。

10.4投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.5开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.6供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

## 11.投标有效期

11.1本项目投标有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

## 12.投标文件的签署及规定

12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，在每一份投标文件的封面下方以及其他要求盖章页加盖公章，同时在要求签字页签署法定代表人（负责人）或供应商代表的全名或加盖本人名章。

12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（负责人）或其授权的供应商代表签字。

### 四、投标文件的递交

## 13.投标文件的密封及标记

13.1投标文件的密封（本项目不适用）：如果供应商未按要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人）对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构（或采购人）有权予以拒绝，并退回供应商。

13.2供应商同时对多个包进行投标，需按已登记包段分别递交投标文件。

## 14.投标截止时间

投标文件须按照招标文件规定的投标解密时间进行解密。

## 15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1供应商在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2供应商对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。

15.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

### 五、开标

## 16.开标及其有关事项

16.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

16.2采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点进行公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，并随招标文件一并存档。

16.3采购代理机构在提交投标文件截止时间的同一时间，发出投标文件解密指令，供应商不足三家的，不得开标。

16.4 供应商在山西政府采购网（政采云平台）中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

16.5开标后，所有供应商的投标文件将不予退还。

### 六、评标程序和要求

## 17.评标委员会的组成和职责

17.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

17.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4评审专家由采购代理机构从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

17.6无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

17.7采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

17.9采购人、采购代理机构发现评审专家有违法违规行为的，应当及时向采购人本级财政部门报告。

17.10评审专家有下列情形的，列入不良行为记录：

（一）未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（二）泄露评审文件、评审情况；

（三）与供应商存在利害关系未回避；

（四）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；

（五）提供虚假申请材料；

（六）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；

（七）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。

## 18.初步评审

18.1资格性审查

采购代理机构将协助采购人依据供应商提交的投标文件，按招标文件第三章评标标准和评标办法中资格性审查的内容及标准进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的，其投标将被拒绝。

采购代理机构或采购人对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。

采购代理机构对资格审查时需获得采购人授权后对投标文件进行资格性审查。

采购代理机构或采购人对模糊不清或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标实质性响应的前提下，须经供应商进行澄清。供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

18.2符合性审查

评标委员会对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查，按照招标文件第三章评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术服务等要求作出实质性响应。

（1）重大偏离不允许在开标后修正。

（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（3）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

18.4如果多个供应商所投核心产品品牌相同的按下述原则处理：

（一）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（二）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获取中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（三）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，按前两款规定处理。

## 19.投标的澄清

19.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。

19.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（负责人）或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 20.详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。

## 21.推荐中标供应商

评标委员会应当将评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则，确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

评标委员会可按照招标文件的规定，直接确定中标供应商。

本项目具体确定中标供应商方式见供应商须知前附表。

## 22.评标报告的编写

22.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。

## 23.评标过程保密

23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.2开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 24.重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

## 25.采购项目废标、终止与处理

25.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

25.2采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

25.3公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告。采购项目终止后，采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

25.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 七、签订合同

## 26.中标通知

26.1采购代理机构在收到采购人的中标确认函起2个工作日内，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

26.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

26.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商的评审得分与排序。采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。

## 27.签订合同

27.1 中标供应商应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

27.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

27.4中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## 28.中标服务费

28.1中标服务费收费标准按照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取。具体金额按差额定率累进法计算。

28.2具体计算方式如下。

| 类型 中标金额 费 率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

### 八、保密和披露

## 29.保密

29.1评标委员会和采购代理机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。

29.2评标委员会、采购代理机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。

29.3供应商自领取招标文件之日起，须履行承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次投标获得的信息向第三人外传。

## 30.披露

30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 九、询问和质疑

## 31.询问

31.1供应商对招标文件有疑问的，可按招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

31.2询问事项，询问方式为口头询问的，采购代理机构口头答复；询问方式为书面询问的，供应商须提供：法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函，资料1份送达采购代理机构。采购代理机构在3个工作日内予以答复。

## 32.质疑

32.1供应商认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.2质疑供应商质疑时须线上提交以下资料：法定代表人（负责人）授权委托书（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）。法定代表人（负责人）质疑时不提供此项内容）；委托人和被委托人的身份证扫描件；

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.3 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

32.5对招标文件、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。

32.6 采购代理机构、采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.7质疑答复应当包括下列内容：

A.质疑供应商的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑供应商依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

32.8质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

32.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

32.10接收质疑函的联系方式

联系单位：山西新之信项目管理咨询有限公司

单位地址：大同市平城区永泰街道御河西路和阳商务10层

联 系 人：乔女士

### 十、违约处罚

## 33.违约处罚

33.1供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。

评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

33.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 第三章 评标标准和评标方法

## 一、投标文件初审

- 1.资格性审查的内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明 | 提供营业执照等证明文件 |
| 7 | 基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息 |
| 8 | 未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料 | 开标当天由资格审查小组查询，未出现不符合的情形 |
| 9 | 供应商廉洁自律承诺书 | 提供《承诺书》，按照招标文件要求格式制作并签章 |
| 10 | 投标保证金凭证或银行出具的担保函；采用银行担保函 | 提供并符合要求 |
| 11 | 具备特定资格要求：①供应商属于医疗器械生产企业直接参加投标的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证;所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证;所投产品属于三类医疗器械须提供生产企业许可证和经营许可证；②供应商属于医疗器械经营企业参加投标的，所投产品属于二类医疗器械的须提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供；③本次报价产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供生产备案凭证，不属于医疗器械的请附相关界定。④供应商须提供特种设备生产许可证。 | 提供特定资格要求的证明文件。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 资格审查注意事项： 资格评审判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。 |  |  |

说明：

（1）提供的复印件局部模糊不清晰、无法辨认，供应商须在规定的时间内提供原件，以便核验，如无法提供或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

（2）资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，不允许在开标后补正。

（3）资格审查由采购代理机构协助采购人完成。

## 2.未通过资格性审查的投标文件按无效处理。

## 3.符合性审查的内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 2 | 法定代表人 （负责人）身份证明书 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 3 | 法定代表人 （负责人）授权委托书 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 4 | 开标一览表 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 5 | 报价明细表 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 6 | 商务条款响应表 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 7 | 技术条款响应表 | 提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求 |
| 8 | 其他 | 对下列其它实质性要求进行审查； 8.1不存在可选择投标方案的情形； 8.2不符合招标文件中有关分包、转包规定的； 8.3投标文件附有采购人不能接受的条件； 8.4不符合政府采购国家强制性因素要求的条件。 |
| 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应列明具体原因，并签字确认。否则视为该供应商通过符合性审查。 |  |  |

说明：审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二章供应商须知规定的原则。

4.未通过符合性审查的投标文件按无效处理。

5.特别说明

5.1招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格性和符合性审查的内容。

5.2供应商应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

## 二、政策性要求评审内容及标准

（1）审查《中小企业声明函》各项内容是否符合规定要求。

（2）价格折扣：小微企业、监狱企业和残疾人福利单位，评标委员会共同认定为小型或微型企业的，给予其报价扣除，用扣除后的报价参与评审。

供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

## 三、评审办法

## 1.评审原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则采用综合评分法，评分的主要因素为价格部分、商务部分、服务部分、技术部分。

每一供应商的最终得分为每个评审因素的得分汇总，符合条件且得分最高的供应商为中标供应商。

## 2.评审细则

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 | 20分 | （评标委员会共同认定） |
| 1.供应商业绩 | 0-10 | 近三年（2022年6月至今）同类货物供货业绩，以供应商或制造商合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，每提供一项合格的业绩得2分，满分10分。 |
| 2.供应商信誉 | 0-10 | ①供应商或所报产品的生产厂家获得国家级“专精特新”小巨人认证，2分；省级“专精特新”小巨人认证，得1分； ②供应商或所报产品的生产厂家获得氧舱相关国家级制造业单项冠军（氧舱）的，得3分，省级制造业单项冠军得1分； ③供应商或所报产品的生产厂家投标产品获得过省级以上品质认证，如名牌产品，制造业高端产品品质认证，每个1分，满分2分； ④供应商或所报产品的生产厂家获得高新技术企业认证证书，1分； ⑤供应商或所报产品的生产厂家拥有国家级全国市场质量信用A等以上等级证书，1分； ⑥供应商或所报产品的生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证、医疗器械质量管理体系的，每有一项得0.5分，最多得2分。 |
| 二、技术服务部分 | 50分 |  |
| 1.产品技术性能指标 | 0-15 | 1）、任何一项主要技术指标（指技术要求中加*号项目）没有实质性响应招标文件的要求，将导致响应被拒绝。 2）、满足招标文件要求的全部技术指标得15分。 3）、技术指标中每有一项负偏离扣2分，扣完为止（如技术参数偏离表的响应情况与技术证明文件资料或其它合法证明文件描述不符，专家有权认定为负偏离）。 |
| 2.产品功能介绍及实物图片 | 0-3 | 根据供应商提供的产品功能介绍及实物图片（包括但不限于产品功能、产品使用方法、产品真实图片、彩页、说明书等）进行评审。 （1）所提供的产品功能介绍内容详实，图片角度多样、清晰，能够客观准确反映产品真实情况，有内容全面，逻辑清晰，结构条理的产品说明书和使用方法的，得3分； （2）所提供的产品功能介绍内容和产品图片能够反映产品真实情况，产品说明书和使用方法有一定的内容的，得2分； （3）所提供的产品功能介绍内容能够反映产品基本情况，产品说明书和使用方法内容简单的，得1分； （4）不提供的不得分。 |
| 3.供货实施方案 | 0-8 | 根据供应商提供的供货实施方案（至少包含①所投货物配送方案、②人员、③交通工具、④交货时间等）进行评审。 对所有有效响应文件进行评审：每提供1点且内容全面、完全满足项目需求得2分；内容或提供材料有缺陷的（缺陷是指：表述不清或错误、凭空编造、不切实际、内容空泛等）得1分；共8分，不提供不得分。 |
| 4.售后服务 | 0-6 | 根据供应商提供的售后服务方案（至少包含①质保期的承诺、②技术指导、③质量保证期内的免费维修承诺等）进行评审。 对所有有效响应文件进行评审：每提供1点且内容全面、完全满足项目需求得2分；内容或提供材料有缺陷的（缺陷是指：表述不清或错误、凭空编造、不切实际、内容空泛等）得1分；共6分，不提供不得分。 |
| 5.突发事件应急处理预案 | 0-6 | 突发事件应急处理预案应至少包含①突发事件含义和分类、②一般处理程序及方法、③处置突发事件的工作措施等内容。 对所有有效响应文件进行评审：每提供1点且内容全面、完全满足项目需求得2分；内容或提供材料有缺陷的（缺陷是指：表述不清或错误、凭空编造、不切实际、内容空泛等）得1分；共6分，不提供不得分。 |
| 6.培训方案 | 0-6 | 根据本项目的培训方案（至少包含①培训计划、②培训方式及内容、③培训目标等）方面赋分。 对所有有效响应文件进行评审：每提供1点且内容全面、完全满足项目需求得2分；内容或提供材料有缺陷的（缺陷是指：表述不清或错误、凭空编造、不切实际、内容空泛等）得1分；共6分，不提供不得分。 |
| 7.服务质量保障方案 | 0-6 | 服务质量保障方案应至少包含①服务响应时间、②服务质量保证、③与采购人进行沟通的及时性等内容。 对所有有效响应文件进行评审：每提供1点且内容全面、完全满足项目需求得2分；内容或提供材料有缺陷的（缺陷是指：表述不清或错误、凭空编造、不切实际、内容空泛等）得1分；共6分，不提供不得分。 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 以所有有效投标文件中的最低报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的报价得分依据下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：1．因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和供应商报价。 2．小微企业价格折扣：在本项目中满足采购需求的情况下，对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业单位的报价给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3．既属残疾人福利性单位或监狱企业，又属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。 4.投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 |  |  |

# 第四章 商务、技术要求

一、商务要求

1.交货期限：自合同签订之日起90日历天内完成货物的供应、运输、安装、调试等，达到验收标准。

2.交货地点：山西省广灵县壶泉镇广泰西街32号医疗集团人民医院。

3.质量标准：达到国家、行业验收规范合格标准，符合招标文件技术指标要求。

4.质保期：自安装调试验收合格之日起至少1年。

5.付款方式：签订合同时约定

6.包装和运输要求

①包装箱体上要求有防潮、防火、小心轻放、请勿倒置、禁止脚踏等包装储运图示标志，应符合规定。

②货物外包装要能够确保在正常的仓储、搬运、运输中不会出现残缺、损坏。

③运输工具应清洁卫生无污染。

④由于因包装造成的设备损害，由供应商自行负责，采购人将不承担任何责任。

- 7.设备安装

①根据设备的使用特点，产品厂家要配合采购人完成设备安装等前期整体规划任务，并对所需设备使用的环境提出明确要求，待场地满足安装需求后，在指定时间内完成设备的安装、调试。

②所有安装调试等费用包括在总价内，随设备配备专用工具。接到采购人安装通知，一周内派出工程师进行安装调试直至设备正常运行。

- 8.培训要求

- 免费为采购人提供上门技术培训并确保培训合格。培训内容包括货物的基本操作使用、注意事项和相关理论知识，结构介绍、消耗品更换、日常保养及维护等，培训人员为采购人指定的管理、操作、维修人员。

- 9.售后服务要求

- ①具有良好的售后服务保障，有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务,质保期内对所有货物进行免费上门无偿维护服务，如果出现由生产厂商选材和制造不当引起的质量问题，免费予以维护或更换新产品。

- ②服务响应时间,提供7×24小时技术支持，提供专职维修工程师联系电话，在接到故障报修后，由专业人员1小时内响应，若电话沟通无法解决，24小时内到达现场(保修期内、外),使设备尽快恢复正常，零配件供应最长不得超过2周。

- ③在设备涉及的软件系统使用中不管质保期内还是质保期外，均免费及时更新操作系统、安装或升级安全补丁。

- ④设备超过质保期后，提供终身维护,如出现故障，维修需要更换配件、零部件的只收取成本，免人工差旅交通费及工时费。

10.验收标准：

①成交供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由成交供应商承担。

②用户负责对货物的数量和质量进行验收，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。

③如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任。

④采购单位依据采购合同、设备装箱单，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人需做出详尽的现场记录。此现场记录可用作缺失、更换货物的有效证据。成交供应商按采购人验收报告在限期内进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由成交供应商承担。逾期未完成货物交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

二、技术要求

医用空气加压氧舱技术、配置要求

一、名称：

医用空气加压氧舱：1套

二、主要技术、配置要求：

（一）舱体部分

1．氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜2600mm

设备须具有国家质监局授权单位审批盖章通过的相同尺寸规格产品图纸；同时为保证舱体强度，投标设备舱体应采用封头与舱门相关设计技术。

2．舱体规格：直径2600 mm，长度8000 mm

3．设计压力：0.3 MPa    最高工作压力：0.2 MPa

4．额定进舱人数：12人

治疗舱8人，过渡舱4人

5．人均舱容≥3m3

6．舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）800×1700 mm，数量4个

设备应采用平移门相关技术。

7．照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量20只

治疗舱16只，过渡舱4只

8．观察窗尺寸及数量：透光直径200mm，数量8只

治疗舱6只，过渡舱2只

9．摄像窗数量： 6只

10．传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN 300×500mm    2套

每舱各1套

11．舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。

12．舱内采用全新的装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；座椅面料阻燃等级为≥B1级，要求具有较高的档次和人性化设计理念。

13．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）12套

每座位设1套

14．舱内配设一级供氧接口12套

每座位设1套

15．舱内配设全方位拾音对讲装置

16．舱内配设急救呼叫装置12套

每座位设1套

17.设置新型无断点多用途过舱导联装置12套；

确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠。应采用氧舱过舱导联相关技术。

18．每舱均配设输液吊架1套

19．舱内壁饰装采用彩色合金板

20．舱内天花板采用平顶装饰模式

21．舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

22．供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

23．排氧方式：低阻力排氧方式

24．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

25．每舱室设置通风换气装置1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置；

设备应采用医用氧舱舱室排风相关技术。

- 26．供气系统管路及阀件，以及消防水喷淋系统应符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准要求。

（二）操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成；

㈠总控台

1．数显温控仪									2套

2．高保真立体声氧舱专用主对讲机						2台

3．应急呼叫显示报警装置							2套

4．多功能数字刻录记录一体机							1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

5．功放机										1台

6．高保真立体声音箱								4套

7．电气控制系统									1套

8．单人供氧动态显示仪						 		12套

9．先进的触摸屏式微电脑操作控制系统					2套

具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境氧浓度监示控制功能。

10．应急电源（UPS1000VA）							2台

11．氧气稳压分配管								2套

12．标志、铭牌									1套

㈡分控台Ⅰ（治疗舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）			2套

加减压各1套

2．互通阀（配新型手动机械式拉杆操作阀）					1套

3．供氧操作阀门									1套

4．压力显示系统							      	4套

精密压力表1只

普通压力表1只

氧源压力表1只

供氧压力表1只

5．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）				     1台

6．采样流量计							           1套

㈢分控台Ⅱ（过渡舱）

1．加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）		     2套

加减压                                                    各1套

2．供氧操作阀门								    1套

3．压力显示系统								    4套

精密压力表	                                              1只

普通压力表	                                          1只

供气压力表                                           	1只

消防水压力表	                                          1只

4．全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）				1台

5．采样流量计								1套

（三）加减压系统

1．静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥1.8m3/min	2台

2．配冷干机								2台

3．储气罐为：设计压力1.5MPa，最高工作压力1.3MPa，容积≥6m3，2台

4．配气水分离器，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

（四）氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020《氧舱》标准中规定空气质量指标要求；

- 2.要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

3.设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.吸附干燥机工作压力≤16bar；

5.空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。

（五）供排氧系统

1．供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

设备应采用氧舱低阻力吸氧相关技术。

- 排氧方式：低阻力排氧方式

- 设备应采用氧舱低阻力排氧相关技术。

3．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

4．舱内配设具有国际先进水准的多功能呼吸气体医疗模块。

每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。

（六）空调系统

1．空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2．采用吸顶式空调，治疗舱2P   1台，过渡舱1.5P    1台。

（七）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源1套。

（八）监控系统

1.配备彩色电视摄像监视系统6套，采用进口广角彩色摄像机6台，广角、低照度镜头6只，23寸彩色液晶显示器3台。

2.舱体外部正面加装不小于40寸LED液晶电视2台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

#要求液晶电视与舱体一体化设计；

（九）消防系统

1．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

2．配备消防水罐（工作压力：1.3MPa，容积：2m3）1台

（十）计算机自动化操作控制系统

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1．对加减压过程的程序化控制

2．智能排氧

3．氧浓度自动监控

4．故障自检功能

5．语音提示

6．舱内压力自动保护

7．智能记录

8．软件系统一键还原

9．断电自保

10．记录、存档和打印

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2020《氧舱》和2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

液氧储罐技术要求

一、名称：

液氧储罐：1套

二、物资名称及规格

| 序号 | 物资名称 | 通用规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储罐 | CFL-5/1.6MPA | 台 | 2 | 有效容积 |
| 2 | 汽化器 | 50Nm³/H | 台 | 2 | 空温式 |
| 3 | 双路调压阀组 | DN25 | 套 | 1 | 双路设计一用一备 |

1、低温液体储罐主要技术参数

低温储罐技术参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体氧氮氩储罐 | CFL-5/1.6(A) | 1 | 双阀自增压 |

技术参数

| 项 目 | 单位 | 指 标（参数） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器类别 |  | 内容器 | 外壳 |  |  |
|  |  | Ⅱ类 |  |  |  |
| 充装介质 |  | LN2/LO2/LAr |  |  |  |
| 工作压力 | MPa | 1.6 |  | -0.1 |  |
| 设计压力 |  | 1.64 |  | -0.1 |  |
| 试验介质 |  | 氮气 |  | / |  |
| 试验压力 |  | 1.92Mpa |  | / |  |
| 几何容积 | m3 | 5.27 |  | 6.00（夹层） | 额定充装率≤95%几何 |
| 设计温度 | ℃ | -196 |  | 50 |  |
| 日蒸发率%/d （静态蒸发率） |  | ≤0.431 |  | / |  |
| 封结真空度 | Pa | / |  | ≤2Pa |  |
| 主体材料 |  | S30408 |  | Q245R |  |
| 规格 | mm | DN1400x2910 |  | DN1900x3470 |  |
| 焊接接头系数 |  | 1 |  | 0.85 |  |
| 射线无损检测 |  | 100%RT (A、B类) |  | 20%RT+100%PT/MT (A、B类) | NB/T47013-2015 |
| 腐蚀裕度 | mm | 0 |  | 0 |  |
| 绝热形式 |  | CEP-60型珠光砂(真空粉末) |  |  |  |
| 外形尺寸 | mm | Φ1912×5146 |  |  |  |
| 制造验收标准；《容规》，GB/T18442 |  |  |  |  |  |

储罐管路阀门仪表清单（国内优质产品）

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上进液阀 | DN32 | 1件 |  |
| 2 | 上进液根阀 | DN32 | 1件 |  |
| 3 | 下进液阀 | DN32 | 1件 |  |
| 4 | 下进液根阀 | DN32 | 1件 |  |
| 5 | 排液阀 | DN32 | 1件 |  |
| 6 | 排液根阀 | DN32 | 1件 |  |
| 7 | 排气阀 | DN32 | 1件 |  |
| 8 | 增压器主阀 | DN25 | 1件 |  |
| 9 | 断流阀 | DN25 | 1件 |  |
| 10 | 经济节约手阀 | DN15 | 1件 |  |
| 11 | 降压调节阀 | DN15 | 1件 |  |
| 12 | 残液阀 | DN10 | 1件 |  |
| 13 | 充满指示阀 | DN10 | 1件 |  |
| 14 | 仪表液相根阀 | DN8 | 1件 |  |
| 15 | 仪表气相根阀 | DN8 | 1件 |  |
| 16 | 管道安全阀 | DN8 | 4件 |  |
| 17 | 三通阀 | DN25 | 1件 |  |
| 18 | 安全阀 | DN25/分两组 | 4件 |  |
| 19 | 升压调节阀 | DN25 | 1件 |  |
| 20 | 液位差压计 | 75KPa | 1套 |  |
| 21 | 真空阀组件 | DN30 | 1套 |  |
| 22 | 增压器 | 12.4㎡ | 1套 |  |
| 23 | 氧压表 | 0-2.5Mpa | 1件 |  |

2.汽化器

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 空温式汽化器 | 2台 |
| 2 | 结构形式 | 立式 |  |
| 3 | 换热量 | 50Nm3/h |  |
| 4 | 加热形式 | 空气换热 |  |
| 5 | 工作温度 | -196-80 |  |
| 6 | 工作压力 | 3.2MPa |  |
| 7 | 出口温度 | ≤环境温度 |  |
| 8 | 主体材质 | 6063防锈铝 | 底座、支架材料选项用角型6063防锈铝合金 |
| 9 | 连续工作时限 | 24h |  |

3.调压阀组：

- 采用双路结构，富阳/科尔润自力式调压阀含三段式304球阀、304过滤器、304法兰管件、前后DN15安全阀、压力表。含旁通。

- 适用范围及环境

- 液氧储罐立式双圆筒结构，内筒选用S30408不锈钢，封头选用标准椭圆型封头，外筒选用Q245R碳钢板，内外筒之间采用专用的钢管式支承结构。夹层充填珍珠岩绝热材料并抽真空，出厂真空度≤2Pa，并确保日蒸发率≤0.431的指标。储罐外部支承采用支脚结构，并设计专门的吊挂结构，充分保证运输及起吊过程的方便性，安全性。储罐外表面进行喷砂除锈处理，确保油漆至少二年内不变质。阀门仪表选用国内一线品牌。

- 液氧储罐符合压力容器第Ⅱ类的标准规范，设备设计寿命不低于20年。内筒采用两组四个安全阀组合装置，安全阀前有三通切换阀，可用于切换检修。液氧储罐内罐制造完毕，需要制造厂内进行气压试验及气密性试验。设备制作完毕，液氧储罐内罐需充氮气保护。

- 空温式汽化器：汽化器采用空温式，采用星型翅片管材料。满足50Nm³/H气化量。

- （4）双路调压阀组：采用双路结构，自力式调压阀含三段式304球阀、304过滤器、304法兰管件、前后DN15安全阀、压力表。含旁通。

# 第五章 合同文本

乙方在 山西新之信项目管理咨询有限公司组织 的 广灵县医疗集团人民医院高压氧舱、液氧气罐及附属设施采购 公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备条款

乙方向甲方提供

（具体品牌、规格型号及数量等详见后附设备清单)

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）： ￥          元

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。合同总金额为含税金额且已包含乙方履行合同义务的全部费用。

三、货款支付：

四、履约保证金（如有）

五、质保期为      （起算时间：自安装调试验收合格之日起）

六、交货

1.交货日期:

2.交货地点:

七、交验

1.依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2.开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3.依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、操作指南、质保书等必备附件进行检查。

4.货物到达后、检查货物物理连接是否正确。

5.对货物进行调试和运行，甲乙双方共同确认货物正常运行。

6.货物及相关服务应当符合国家相关标准、规范。

八、甲方责任

1.及时组织对项目进行验收。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理相关事宜。

3.对合同条款及价格负有保密义务。

九、乙方责任

1.保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2.保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

十、违约责任

1.乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。乙方应及时予以更换，因此造成逾期交货的，按照本条第3款约定执行。

2.乙方不能交付设备时，乙方向甲方偿付合同款总额    %的违约金，退还甲方已支付的合同款并赔偿甲方由此产生的所有经济损失。

3.乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额   ‰的违约金。逾期交货超过30天后，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付违约金，退还甲方已支付的合同款并赔偿甲方由此产生的所有经济损失。

4.因甲方错告或变更到货地点未及时通知乙方而给乙方造成的损失，由甲方负担。

十一、不可抗力

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

十三、合同生效及其他

1.合同自甲方加盖公章之日起生效。

2.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、组成本合同的文件及优先解释顺序

1.本采购合同

2.招标文件

3.投标文件

4.供应商所做的其他承诺

5.所附设备清单

甲方（章）：广灵县医疗集团人民医院   乙方(章):

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行:                            开户银行:

账号:                                账号:

- 日期:   年   月   日                 日期:   年   月   日

- 注：合同格式，仅供参考经双方协商，可进行修改或采用其他合同格式。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

- 供应商全称：                             （加盖单位公章）

- 法定代表人（负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

- 日    期：       年     月    日

## （纸质版文件目录格式，电子版文件无需提供此页）

# 目  录

## 资格证明文件

## ……

## 商务技术文件

## ……

## 政府采购政策性要求文件

## ……

资

格

证

明

文

件

- 供应商信用承诺书（格式）

（采购人名称）                 ：

本供应商现参与贵单位组织的项目（项目编号：        ）的采购活动。依据采购文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：                   ，统一社会信用代码为：              ；法定代表人（负责人）为：              ；营业期限为:           ；基本开户银行为：            ；账号为：

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

为维护采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

1.承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;

2.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有开标截止日前12个月内会计师事务所出具的审计报告，或开标截止日前12个月内经审计的财务告，或基本开户银行出具的资信证明）；

3.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近12个月内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；

4.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在开标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.承诺本单位/本人提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；

7.承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在相关网站上公示。

供应商名称(印刷体及公章)：

日  期：

供应商廉洁自律承诺书（格式）

致：                    （采购人名称）

为维护本次开标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及招标文件的规定，保证做到合法参与本次投标活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1.不与其他供应商相互串通参与政府采购活动，损害采购人的合法权益；

2.不与项目实施人员串通参与政府采购活动，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4.不利用他人名义参与政府采购活动或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱本次政府采购活动工作；

6.保证严格遵守政府采购活动会议纪律。

三、我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，自愿承担按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予相应惩罚。

供应商全称(公章)：

日   期：

商

务

技

术

文

件

### 投标函（格式）

（采购人名称）：

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的            (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内       日历天（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3.提供投标须知规定的全部投标文件。

4.按招标文件要求提供货物的投标报价,详见开标一览表。

5.我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件商务条款响应表和技术条款响应表中予以明确特别说明。

8.保证遵守招标文件的所有规定。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

11.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14.我方承诺接受招标文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。

15.我方承诺若中标后，在合同履行期内将严格按照合同约定的相关条款执行。

16.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地        址：                  电             话：

供应商代表姓名：               供应商代表联系电话：             （手机）

E-mail：

供应商全称(印刷体及公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章)：

日   期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。

### 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

年    龄：                 职  务：

系       （供应商名称）        的法定代表人（负责人）。

特此证明！

附 法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：

### 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

（采购人名称）：

本授权委托书声明：注册于     （供应商住址）     的     （供应商全称）     的（法定代表人（负责人）姓名、职务）   代表本公司授权   （供应商代表姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的  （项目名称）   ，以本公司名义处理一切与本项目投标活动有关的事务。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明！

附  供应商代表有效的身份证正反两面复印件

供应商全称(印刷体及公章)：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

## 法定代表人（负责人）参加投标的无需提供本项。

### 开标一览表（格式）

货币：人民币/元

| 总报价（含税价） | 合同履行期（交货期限） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |  |
| 注：供应商所报的价格应为含产品价格、装卸运杂费、安装、调试、售后服务、培训等本项目实施过程中全部费用。 |  |  |

供应商全称(印刷体及公章)：

法定代表人（负责人）或授权代表(签字或盖章)：

日   期：

### 报价明细表（格式）

（价格单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 产地及 制造商全称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计小写： |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：1.供应商所报的价格应为含产品价格、装卸运杂费、安装、调试、售后服务、培训及税金等本项目实施过程中全部费用。

2.供应商如实填写表格，该表随中标公告同时公示。无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：

### 供应商基本情况表（格式）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 商务条款响应表（格式）

| 项目 | 招标文件中 第四章商务、技术要求中“商务要求” | 是否响应 | 投标响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：

（1）供应商如有“不响应”，则只需列明不响应内容；除列出的“不响应”外，供应商保证响应招标文件的全部商务要求；

（2）供应商如“完全响应”，可在“招标文件要求”列中填写“全部招标文件要求”；在“是否响应”列中填写“完全响应”；在“投标响应方的承诺或说明”列中填写“全部承诺”；

以上两种情况，供应商只需根据自身实际响应情况选择一种填写。

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：

### 技术条款响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件中 技术参数、性能要求 | 投标文件对应 响应技术指标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商须详细列明本表要求的全部具体响应内容，全面纰漏各项响应程度，未列明实际响应状况的，予以废标；

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：

### 业绩一览表（格式）

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

后附相应资料。

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：

# 第七章 政府采购政策性要求文件

政

策

性

要

求

文

件

## （一）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）

### 强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：     年   月   日

注：

1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）

### 环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：     年   月   日

- （三）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）

### 正版软件承诺书（格式）

（采购人名称）：

我公司现参与                项目采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

供应商全称(印刷体及公章)：

日   期：     年   月   日

## （四）所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用），附有效认证证书扫描件或影印件。

## （五）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。

## （六）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务（如适用）（需提供证明材料）。

### （七）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②中标供应商为小微企业的，采购代理机构随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

（八）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

- （九）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

### 属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

- 第八章 相关附件

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地    址：                      邮    编：

联 系 人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地    址：                      邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人（负责人）（签字）：

联系方式：

供应商代表（签字）：

联系方式：

年    月    日