- 采购清单：

| - 名称 | - 数量 | - 预算价（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 电子鼻咽喉镜 | - 1套 | - 70 |

- 技术参数及要求

1、摄像系统一套

1.1 摄像系统主机可兼容高清摄像头、电子胆道镜、电子膀胱镜、电子胃肠镜、电子支气管镜、电子咽喉镜和各类光学视管、各类纤维镜，以上产品均可在国内销售；

1.2 摄像系统主机支持1080P全高清输出；

1.3 HDTV信号输出分为：（1）模拟信号高清输出：RGB或YpbPr输出端口可供使用（2）数字信号高清输出：HD/SDI/DVI；

1.4 SDTV信号输出：复合视频信号、Y/C；

1.5 可实现多种色彩调节，红色调节±8，蓝色调节±8，色度调节±8；

1.6 具有自动增益控制，当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强；

1.7 可将对比度设定为N、H、L中的一种；N为普通图像；H与普通图像相比暗的区域更暗，亮的区域更亮；L亮的区域变暗，暗的区域变亮；

1.8 具有降噪功能，图像处理过程中自动降噪；

测光模式具有峰值测光和平均测光两种；

1.9 图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度；根据用户的设定，可以选择结构强调或者轮廓强调。图像强调模式有1、2、3三种模式可以选择。

1.10 具有窄带光成像（NBI）功能或类似功能，可协助提高早期肿瘤的诊断率。

1.11 LED光源内置于摄像主机中，节能环保；可使用10000小时以上。

2、电子鼻咽喉镜1根

2.1、视野范围：≥90°；

2.2、视野方向：0°；

2.3、景深距离:3.5～50mm；

2.4、先端部外径：≤2.6mm；

2.5、插入部外径：≤2.9mm；

2.6、弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°；

2.7、有效长度：≥300mm；

3、配置工作站1台

4、配置镜子测漏装置1台

5、配置专用台车1个

三、其它要求（实质性要求）：

1.供应商所提供的产品，按生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.供应商应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）必须符合国家关于医疗器械的相关法律要求。

3.供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

4、在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家24小时内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用（包括赔偿等）由供应商负责。

5、对于一些需要培训的产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

6、出厂日期不得早于送货日期6个月。

7、设备使用年限：≥8年，提供证明文件

8、供应商所投产品须保证医院能够正常开展工作和使用，所需配套设备设施附件及网络及院内信息系统接口等相关一切费用均由供应商负责。

9、投标产口若涉及使用专机专用耗材或试剂请在报价单上作特别说明（说明内容至少包括耗材或试剂名称、规格型号、注册证号、每次使用消耗数量及价格、是否可重复使用等内容）。

10、为更好的完成本项目，供应商自行到现场勘查，制定详细的方案。供应商不进行现场勘查视同完全认同现场安装条件，设备安装过程中可能出现的一切不利因素均由供应商自行承担。

11、设备质保期：≥3年。

12、本次采购的产品名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同功能用产品名称有与文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与文件要求的产品一致也予以认可。

13、设备验收时需对我院开放所有系统密码（包括维修密码、工程师密码等）以及加密狗等，不得以任何方式对设备及系统进行限制。

14、本次采购的产品名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同功能用产品名称有与文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与文件要求的产品一致也予以认可。